SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI II

- System umożliwiający biometryczną weryfikację tożsamości pacjenta oraz nawigujący pacjenta w trakcie procesu leczenia radioterapeutycznego.

| L.p. | Opis |
| --- | --- |
| Ogólne wymagania funkcjonalne |  |
| 1.1 | Rozwiązanie musi wykorzystywać biometryczną metodę identyfikacji w celu weryfikacji tożsamości pacjenta. |
| 1.2 | Rozwiązanie musi zapewniać wiarygodną weryfikację tożsamości pacjenta przed rozpoczęciem procedury medycznej. |
| 1.3 | System wymuszający ponowną weryfikację w przypadku, gdy stół terapeutyczny zjedzie poniżej zdefiniowanej przez użytkownika wysokości. |
| 1.4 | Zastosowana metoda biometryczna musi charakteryzować się współczynnikiem fałszywej akceptacji (FAR) poniżej 0,000001%. |
| Integracja z urządzeniami i systemami |  |
| 2.1 | Rozwiązanie musi być zintegrowane z urządzeniami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego (4x akcelerator liniowy firmy Varian) |
| 2.2 | Rozwiązanie musi być zintegrowane z systemem informacji onkologicznej będącym na wyposażeniu Zamawiającego (Aria) |
| 2.3 | System musi zapewniać w ramach integracji z systemem informacji onkologicznej automatyczny wybór pacjenta bez konieczności ręcznego wprowadzania danych przez użytkownika. |
| 2.4 | Rozwiązanie musi posiadać interfejs blokujący (interlock) z akceleratorem liniowym, uniemożliwiający rozpoczęcie leczenia bez pozytywnej identyfikacji pacjenta. |
| Wymagania dotyczące funkcjonalności klinicznej |  |
| 3.1 | Rozwiązanie musi posiadać przenośny czujnik biometryczny do użytku z pacjentami niemobilnymi. |
| 3.2 | System musi zapewniać możliwość obejścia przez uprawniony personel procesu weryfikacji z poziomu pomieszczenia zabiegowego. |
| 3.3 | Rozwiązanie musi umożliwiać weryfikację pacjenta na stole zabiegowym. |
| 3.4 | System musi identyfikować pacjenta pomimo zmian anatomicznych wynikających z trwającego procesu leczenia (np. zmiana masy ciała ) lub przyjmowanych leków (utrata odcisków palców). |
| 3.5 | System musi identyfikować pacjenta pomimo założonej na twarz maski ochronnej. |
| 3.6 | System musi umożliwiać rejestrację pacjentów z poziomu rejestracji i pomieszczenia TK oraz przesyłać informację do oprogramowania Aria. |
| 3.7 | Rozwiązanie musi być wyposażone w co najmniej 3 stacje obsługiwane samodzielnie przez pacjenta z poziomu poczekalni, umożliwiające przekazanie pacjentowi bez udziału personelu spersonaliowanych informacji odnośnie procesu leczenia (interface w języku polskim z możliwością zmiany przez pacjenta: na co najmniej Angielski, Niemiecki, Ukraiński). Stacje automatycznie przesyłają informacji o obecności pacjenta do sterowni akceleratora. |
| 3.8 | System musi umożliwiać z poziomu trzech wyświetlaczy o przekątnej min. 65" przywołanie pacjenta do przebieralni lub gabinetu jednym kliknięciem. |
| 3.9 | Rozwiązanie musi posiadać funkcję podglądu zarejestrowanych pacjentów. |
| 3.10 | System musi prezentować personelowi informacje odnośnie aktualnego statusu pacjencie zarówno podczas rejestracji, jak i podczas pobytu pacjenta w poczekalni. |
| Bezpieczeństwo i ochrona danych |  |
| 4.1 | Dane biometryczne nie mogą być przechowywane bezpośrednio – tylko na serwerze jako pochodne szablony z co najmniej podwójnym szyfrowaniem (przynajmniej raz przy użyciu klucza szyfrującego o długości co najmniej 128 bitów) |

| Inne |  |
| --- | --- |
| 5.1 | Elementy systemu instalowane w bunkrach terapeutycznych muszą być zarejestrowane jako wyrób medyczny (MDR). |
| 5.2 | Dokument potwierdzający interoperacyjność oferowanego rozwiązania ze środowiskiem firmy Varian. |

- W skład systemu wchodzi dostawa następującego sprzętu:

- serwer bazodanowy,

- 2x mobilny skaner do rejestracji pacjenta wraz ze stacją roboczą,

- 3x „Check-in kiosk” wyposażony w mobilny skaner  oraz interface w języku polskim,

- 3x „Call-in system” wyposażony w wyświetlacz przekazujący pacjentom zanonimizowaną informację odnośnie następnych kroków,

- 4x naścienna jednostka do weryfikacji pacjenta wyposażona w mobilny skaner.