Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 122/2026/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup aparatów DMT gotowych do pracy, oprogramowania i sprzętu (Zadanie 3) w ramach projektu „Wyposażenie i dostosowanie obiektów dydaktycznych do zwiększenia limitów przyjęć na studia medyczne- UWM w Olsztynie" finansowane

z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| I. | Zakup aparatów DMT gotowych do pracy, oprogramowania i sprzętu Wymagania: Gwarancja minimum 2 lata na cały przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Miograf 4-kanałowy Jeden zestaw składa się z: - Komory – 4 szt. - pojemność (uchwyty typu szczęki):co najmniej 3,8 ml - pojemność (uchwyty typu pin):co najmniej 2,0 ml - wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej - ogrzewanie: elektryczne, wbudowane w każdej komorze - temperatura w zakresie co najmniej 15-50°C - rozdzielczość temp. nie gorsza niż 0,1°C ; stabilność nie gorsza niż ±0,2°C - czujnik temperatury: zewnętrzny - opróżnianie komór: ręczne lub automatyczne (określane przez użytkownika) - napowietrzanie: regulowane indywidualnie dla każdej komory przez zawory iglicowe - pokrywa komory posiadająca niezależne otwory do napełniania komory, aplikacji substancji, czujnika temperatury oraz opróżniania komory - uchwyty do tkanek: do naczyń od 30 μm oraz powyżej 450 µm - mikropozycjoner: ręczny, precyzyjny mikrometr o rozdzielczości nie gorszej niż 0,01 mm - możliwość montażu preparatów pierścieniowych o średnicy od 30 µm - Przetwornik siły – 8 szt. - zakres siły: ± 200/400/800/1600 mN - wybór przez użytkownika - rozdzielczość nie gorsza niż 0,01 mN - możliwość kalibracji przy użyciu dostarczonego zestawu kalibracyjnego - Interfejs – 1 szt. - wyjścia analogowe: niezależnie filtrowane min 4 kanały, 2.5V dla pełnego zakresu - komunikacja: USB 2.0 - Zasilanie: 100 - 240 VAC (auto) 50/60Hz przez zewnętrzny zasilacz - Powietrze/gaz: jedno łącze wlotowe - Próżnia: jedno łącze | Miograf 4-kanałowy Jeden zestaw składa się z: - Komory – 4 szt. - ………… - ……….. - ………. - ……. - ……….. - ……………. - ………… - ………. - …………. - …………….. - ……….. - …………. - ………… - Przetwornik siły – 8 szt. - ……… - ……. - ……… - Interfejs – 1 szt. - ……… - ……… - ………… - ………… - ………… |  | zestaw | 2 |  |  |
| 2 | Cyfrowe urządzenie do akwizycji danych - Stanowiące rdzeń modułowego systemu umożlwiającego synchronizację danych z różnych urządzeń pomiarowych i ich przesyłanie do platformy programowej (opisanej w punkcie IV), która pozwala na zarządzanie danymi pomiarowymi, ich analizę oraz wizualizację wyników. - Korzysta z interfejsu USB-C do komunikacji z komputerem i innymi urządzeniami. - Posiada min. 4 identyczne porty USB-C downstream z obsługą funkcji Power Delivery (USB-PD) do podłączenia urządzeń z interfejsem USB-C, takich jak interfejsy frontowe (Front End Interface czy Instrument Interface) – umożliwia integrację danych z maksymalnie czterech urządzeń USB zgodnych z serią C. - Posiada min. dwa porty USB-C upstream z obsługą funkcji Power Delivery (USB-PD): jeden do połączenia z komputerem (komputer wymaga interfejsu USB 2.0), a drugi do opcjonalnego zasilania, - Urządzenie może być zasilane na trzy sposoby: kablem zasilania sieciowego, z laptopa lub z przenośnego akumulatora (jeśli obsługują standard USB-PD), co zwiększa jego mobilność i poręczność w konfiguracjach eksperymentalnych - Posiada złącze uziemiania, - Posiada dwa wskaźniki LED na panelu przednim informujący o źródle zasilania urządzenia oraz informujący o aktualnym stanie urządzenia, - Posiada funkcję adaptacyjnej filtracji sieciowej (zasilanie sieciowe) zapewniającą redukcję zakłóceń elektromagnetycznych z sieci elektrycznej, - Oferuje możliwość synchronizacji czasu (na poziomie poniżej μS) i danych pomiarowych między różnymi urządzeniami zgodnymi z serią C w laboratorium, - Możliwość rozbudowy od prostego jednokanałowego systemu do min. 32 kanałów pomiarowych. - W połączeniu z interfejsami serii C urządzenie jest kompatybilne z istniejącą technologią analogową. Po podłączeniu do urządzenia interfejsy pozwalają zintegrować istniejącą technologię analogową z synchronizacją sub-μS i płynnie przesyłać dane do jednej platformy programowej w celu analizy - Wymagania operacyjne: - Zasilanie 230V /50 Hz, - Moc znamionowa nie większa niż 400 VA, - Prąd upływu <250 μA, - Prąd dotykowy <100 μA, - Warunki pracy nie gorsze niż : 5-35 °C, wilgotność 0-90% (bez kondensacji). - Wysokość do maks. 2000 m n.p.m. - Ciśnienie atmosferyczne w zakresie maks. 70 kPa do 106 kPa, - Dostarczony wraz z kablami co najmniej: USB-C do USB-C (min. 1m) oraz USB-C do USB-A (min. 1m) | Cyfrowe urządzenie do akwizycji danych - ………….. - ………………. - ………….. - ………….. - …………. - ……………. - …………….. - …………. - …………… - ……………. - Wymagania operacyjne: - …….. - ……… - …….. - ………... - ……….. - ……… - ……….. - ……………. |  | sztuka | 2 |  |  |
| 3 | Interfejs wejściowy dla sygnałów analogowych 4 kanałowy - Urządzenie posiadające min. 4 porty wejściowe BNC umożliwiające podłączenie urządzeń analogowych do urządzenia do akwizycji danych, - Urządzenie jest zasilane i kontrolowane za pomocą jednego kabla co najmniej USB-C/PD, który łączy je z urządzeniem do akwizycji danych lub komputerem, - Panel tylny zawiera port USB-C do podłączenia z urządzeniem do akwizycji danych lub komputerem, - Urządzenie kompatybilne z większością urządzeń innych producentów, które posiadają wyjście analogowe o maks. zakresie od -10V do +10V, z wieloma z nich wyposażonymi w port BNC, - Adaptacyjne filtrowanie sieciowe (jeśli urządzenie do akwizycji danych jest zasilane z sieci) i umożliwia zaawansowane funkcje synchronizacji - Posiada dwa wskaźniki LED informujący o zasilaniu oraz informujący o komunikacji z oprogramowaniem - Wykrywany i wymieniany na liście urządzeń podczas procesu wykrywania urządzeń w oprogramowaniu opisanym w punkcie IV - Charakterystyka wejść analogowych: - Liczba kanałów wejściowych min. 4, - Konfiguracja: BNC pojedyncze, - Zakresy wzmocnień nie gorzej niż ± 20 mV do ± 10 V w 8 krokach, - Zakres ± 10 V: rozdzielczość nie gorsza niż 313 μV, - Zakres ± 20 mV: rozdzielczość nie gorsza niż 625 nV, - Maks. napięcie wejściowe co najmniej ± 13 V, - Impedancja wejścia: 1 MΩ, - Filtr dolnoprzepustowy co najmniej: Off, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 Hz - Próbkowanie: - Próbkowanie ADC jednoczesne na wszystkich kanałach, - Rozdzielczość ADC co najmniej 16 bitów, - Błąd liniowości nie gorzej niż ± 4 LSB, - Maks. częstotliwość próbkowania do 100 000 próbek/s, - Wymagania operacyjne: - Zakres napięcia zasilania nie gorszy niż: 5V, - Moc znamionowa: <15 W, - Wymagania dotyczące zasilania: <2,5 W, - Warunki pracy nie gorsze niż: 5–35 °C, wilgotność 0–90% (bez kondensacji), - Dostarczony wraz z kablami co najmniej: USB-C do USB-C (300mm) oraz USB-C do USB-C (1m) | Interfejs wejściowy dla sygnałów analogowych 4 kanałowy - ……….. - ……….. - ……….. ……………. - ………….. - ………….. - ……… - Charakterystyka wejść analogowych: - …… - …….. - …….. - …….. - ……… - ……… - …….. - …….. - Próbkowanie: - ……. - ……… - ……….. - ………. - Wymagania operacyjne: - ……… - ……… - ………. - ………… - Dostarczony wraz z kablami co najmniej: ……….. |  | sztuka | 6 |  |  |
| 4 | Oprogramowanie do akwizycji i analizy danych - Kompatybilność z systemem operacyjnym Windows - Wykonywanie analiz w systemie online oraz offline - Nagrywanie i wyświetlanie do co najmniej 32 kanałów pomiarowych - Podgląd sygnału wejściowego w celu optymalizacji parametrów zapisu - Konwersja jednostek - Ustawianie parametrów zapisu i wyświetlania danych niezależnie w każdym kanale pomiarowym - Rozpoczęcie/zakończenie rejestracji danych możliwe przez zewnętrzny sygnał wyzwalający lub stymulator - Funkcja spektrum (w oparciu o komputerową Szybką Transformatę Fouriera) - Funkcje kalkulacji danych w poszczególnych kanałach pomiarowych zarówno online jak i offline, w tym: obliczenia algebraiczne, trygonometryczne, logarytmiczne, pochodne pierwszego i drugiego rzędu, całki, analiza cyklicznych przebiegów fali (obliczenie średniej, min., max.) - Filtry sprzętowe i cyfrowe w tym: low-pass, high-pass, notch, narrow band-pass, band-pass oraz band-stop (możliwość stosowania online i offline) - Szybka i zaawansowana analiza różnego rodzaju sygnałów, pozwalającą na: - precyzyjne określanie optymalnych warunków napięcia wstępnego dla mikronaczyń (tzw. normalizacji) - analizę odpowiedzi dawka-reakcja (dose response) | Oprogramowanie do akwizycji i analizy danych - ………. - ……… - ………. - ………. - ……… - ……… - ………. - ………. - ………… - ………… - Szybka i zaawansowana analiza różnego rodzaju sygnałów, pozwalającą na: - ………. - ………… |  | sztuka | 2 |  |  |
| 5 | Pompa próżniowa - Wydajność: nie mniejsza niż 15 l/min - Ciśnienie: 0,30 bar - Zbiornik na odpady /butla o pojemności co najmniej 5 l - Zestaw zawiera: - 1 x pompa próżniowa - elektroniczny zawór - zbiornik na odpady (butla): 5l - silikonowy wężyk | Pompa próżniowa - Wydajność: ……. - Ciśnienie: ……. - …….. - Zestaw zawiera: - …….. - ………. - ……… - ………… |  | zestaw | 1 |  |  |
| 6 | Łaźnia wodna z termostatem Poliwęglanowy zbiornik o pojemności nie mniejszej niż 14 l | Łaźnia wodna z termostatem …………………. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 7 | Moduł pH - obejmuje elektrodę pH oraz licencję programową, - Umożliwia to bieżący monitoring i rejestrację wartości pH w roztworze, z kalibracją wykonywaną w standardowych buforach pH. | Moduł pH - obejmuje elektrodę pH oraz licencję programową, - Umożliwia to bieżący monitoring i rejestrację wartości pH w roztworze, z kalibracją wykonywaną w standardowych buforach pH. |  | sztuka | 2 |  |  |
| 8 | Akcesoria do miografu - Drut wolframowy do zawieszania tkanek: - 25µm (szpulka 10m) - 15µm (szpulka 10m) - 10µm (szpulka 10m) - Uchwyty typu pin do montażu tkanek: - 100µm (8 zestawów) - 200µm (8 zestawów) - 250µm (8 zestawów) - 300µm (8 zestawów) - 400µm (8 zestawów) - Insert redukujący objętość komory – 8 szt. - Rozdzielacz gazowy (kolektor) pozwalający podłączyć jedno źródło gazu i rozdzielić go na cztery niezależne wyjścia (wejście: 4mm, dł. wężyka 2m) – 1 szt | Akcesoria do miografu - Drut wolframowy do zawieszania tkanek: - ……… - ……….. - ……….. - Uchwyty typu pin do montażu tkanek: - ………. - ………… - ………… - ………….. - ………. - …………….. - ………….. |  | zestaw | 1 |  |  |
| 9 | Zestaw komputerowy - System operacyjny: Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z najnowszym MsOffice będącym w posiadaniu zamawiającego - min. 8GB RAM, - Procesor min. liczba rdzeni: minimum 6 - Liczba wątków: minimum 12 - Taktowanie bazowe: minimum 2,5 GHz - Taktowanie w trybie Turbo: minimum 4,0 GHz - Pamięć podręczna: minimum 12 MB cache (L3) - Zintegrowany układ graficzny: wymagany - USB 3.0 - LED monitor: - matryca IPS - 24 cale min. full HD, - Jasność: minimum 300 cd/m² - Kontrast statyczny: minimum 1000:1 - klawiatura QWERTY - myszka | Zestaw komputerowy - …….. - …….. - ……… - …….. - …….. - ……… - ………. - ………. - …….. - ……… - ……… - …….. - ……… - ……….. - ……….. - …….. |  | zestaw | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ