Załącznik nr 2.1 do SWZ

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 1 - Echokardiograf – 1 sztuka

| Lp. | Opis parametru/warunek | Parametr wymagany, konieczny do spełnienia/ parametr punktowany | Potwierdzenie spełnienia wymagań - Parametr oferowany – podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się sprzętu powystawowego, demonstracyjnego i rekondycjonowanego | Tak |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 | Podać |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia, typ, model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Aparat stacjonarny, na konstrukcji jezdnej, przeznaczony do badań kardiologicznych i naczyniowych, z systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury | TAK |  |
|  | Zasilanie aparatu 230V ± 10%; 50Hz | TAK |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej min. 21”, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, bez przeplotu | TAK, podać |  |
|  | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 80 % powierzchni ekranu | TAK |  |
|  | Panel sterowania regulowany góra-dół min. 25 cm, sterowany siłownikami pneumatycznymi z blokadą ruchu oraz systemem automatycznie blokującym ruch panelu w momencie odblokowania hamulca i przemieszczania aparatu | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości i obrotu panelu sterowania przy odłączonym zasilaniu sieciowym aparatu | TAK |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obracania lewo/prawo min. +/- 160°, niezależnie od jednostki centralnej | Parametr punktowany, podać: <160° - 0pkt, od 160° do 170° - 1pkt > 170° - 2pkt |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy, opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz dodatkowo wysuwana z obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania | TAK |  |
|  | Liczba kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego powyżej 35 000 000 | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu min. 390 dB | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 strefy regulacji | Parametr punktowany, podać: < 6 regulatorów - 0pkt, ≥ 6 regulatorów - 1pkt |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 40 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic (określony przez zakres częstotliwości dostępnych głowic) min. od 1 do 26 MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość aktywnych równorzędnych gniazd do podłączania głowic obrazowych min. 4 gniazda | TAK, podać |  |
|  | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  |
|  | Podręczna pamięć min. 2000 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 2800 obrazów/s. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów | TAK |  |
|  | Moduł EKG oraz Physio (m. in. sygnał oddechowy, pulsu) wbudowany w aparat | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np możliwość zamieszczenia graficznego loga w nagłówku szpitala | Parametr punktowany, podać: NIE - 0pkt, TAK- 1pkt, |  |
|  | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie do 20s., a także zapewniające możliwość regulacji położenia panelu sterowania również po odłączeniu od stałego źródła zasilania | TAK |  |
|  | Współpraca aparatu z głowicami: - Phased array - Liniowe - Convex - Przezprzełykowe wielopłaszczyznowe - Dopplerowskie typu ołówkowego - Matrycowe min. 2500 elementów do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej | TAK |  |
| Tryby obrazowania |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania: - 2D (B-mode) - M-mode - Kolor M-mode - Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF - Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej - Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice - Power (angio) Doppler - Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) - Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) - Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | TAK |  |
| Tryb 2D |  |  |  |
|  | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. x150 | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC) | TAK |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC) | TAK |  |
| Tryb M |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie kolor Doppler w M –mode | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode | TAK |  |
| Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |  |  |  |
|  | Wielkość bramki PW Doppler min. od 0,5 do 20 mm | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia pozycji bramki PW w dwóch płaszczyznach ortogonalnych względem siebie w czasie rzeczywistym celem bardzo dokładnego określenia pozycji bramki zarówno w widoku poprzecznym jak i wzdłużnym | TAK |  |
| Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) |  |  |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° min. 18 m/s. | TAK, podać |  |
| Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na głowicy liniowej min. 18 kątów do badań naczyniowych | TAK, podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  |
| Tryb 3D w czasie rzeczywistym |  |  |  |
|  | Obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej z maksymalną prędkością min. 90 vps. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1, 2, 4 i 6 cykli) | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w sektorze min. 102° x 95° | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca | TAK |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej, w trybie B i Doppler kolorowy | TAK |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezklatkowej, w trybie B i Doppler kolorowy | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D bezpośrednio po zamrożeniu obrazu | TAK |  |
|  | Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą na głowicy przezklatkowej 3D w zakresie 360 stopni | TAK |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
|  | Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych - Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz (+/- 1MHz) - Ilość elementów min. 2500 - Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D - Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD - Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni - Możliwość zaprogramowania dla oferowanej głowicy protokołu z ustawionymi dowolnymi kątami w zakresie 0 do 360 stopni zmieniającymi się w sposób automatyczny po akceptacji danej projekcji | TAK, podać |  |
|  | Szerokopasmowa głowica sektorowa do badań przezklatkowych serca wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal - Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz (+/- 1MHz) - Ilość elementów min. 80 - Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler - Kąt pola skanowania min. 90° | TAK, podać |  |
|  | Głowica convex w technologii Single Crystal lub analogicznej - Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz (+/- 1MHz) - Ilość elementów min. 310 - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej - Szerokość pola widzenia głowicy min. 105 stopni - Szerokość płaszczyzny obrazowania min 55 mm | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych - Zakres częstotliwości pracy min. od 3 do 12 MHz (+/- 1MHz) - Ilość elementów min. 30 - Długość płaszczyzny skanowania max. 39mm | TAK, podać |  |
| Oprogramowanie aparatu |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: - echo dla dorosłych - naczyniowych - TCD - jamy brzusznej | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | TAK |  |
|  | Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo | TAK |  |
|  | Moduł do oceny globalnej funkcji lewej komory; obliczenia oparte na automatycznej detekcji wsierdzia na bazie Speckle Tracking; automatyczne wyznaczenie frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji AP4 i AP2; wyznaczanie parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory, aplikacja oparta na sztucznej inteligencji do automatycznego wybierania najlepszych obrazów do oceny LV EF, możliwość obsługi obrazu z lub bez EKG | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej wykorzystującej sztuczną inteligencję odcinkowej oceny ruchu mięśnia lewej komory wraz z wyznaczeniem Wall Motion Scoring Index. Wyniki odcinkowe prezentowane są za pomocą min. 17 segmentowego wykresu kołowego | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia globalnego i regionalnego odkształcenia LV. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na min. 18 segmentów. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Analiza obrazów z sygnałem EKG i bez sygnału EKG | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia frakcji wyrzutowej lewej komory. Modół automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje, (min. AP2 i AP4) oraz automatycznie wyznacza frakcję wyrzutową przedstawiając w ujęciu procentowym wyniki indywidualne z projekcji AP4 i AP2 oraz uśredniony wynik z projekcji AP4 i AP2 | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego (bez ingerencji operatora) wyznaczenia odkształcenia RV oraz LA oraz odkształcenia wolnej ściany RV z obrazu. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje AP4 potrzebną do uzyskania wyniku oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Analiza obrazów z sygnałem EKG, bez sygnału EKG | TAK |  |
|  | Pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left Ventircular Opacification) oraz możliwość rozbudowy Pakiet do badań z kontrastem z niskim i wysokim Indeksem Mocy do oceny perfuzji mięśnia sercowego | TAK |  |
|  | Wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, w pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie 2D: min. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus | TAK, podać |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznania widma fali przepływu w zależności od typu zastawki i dzięki sztucznej inteligencji dopasowująca odpowiadający jej pakiet pomiarowy. W pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie Dopplera np. MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, MV Inflow, LVOT VTI, LVOT Vmax, AV VTI, AV Vmax, PV VTI, PV Vmax, TR Vmax, Lat E’Vel, Lat A’Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, Lat Vel, Lat E’Vel, Lat A’ Vel, Med Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, RV S | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw. jednym kliknięciem. | TAK |  |
|  | Automatyczna wizualizacja trójwymiarowa całego serca tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca. | TAK |  |
|  | Moduł w automatyczny sposób segmentuje jamy serca z obrazu 3D dla całego cyklu serca, identyfikuje i wyświetla standardowe projekcje 2D (AP4, AP3, AP2) ze zbioru danych 3D w skurczu i rozkurczu. | TAK |  |
|  | Możliwa jest analiza kliku cykli zbiorów danych 3D i wyliczenie uśrednionych parametrów. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic prawej komory 3D RV z obrazu trójwymiarowego, z wyznaczeniem modelu trójwymiarowego prawej komory z wyliczeniem objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu, wyliczenie frakcji oraz podaniem wartości dwuwymiarowych np. FAC, TAPSE, wielkość RV | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny w trybie 3D anatomii zastawki mitralnej, z wyznaczeniem dynamicznego modelu trójwymiarowego zastawki mitralnej wraz z zautomatyzowaną lista pomiarów | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do w pełni automatycznego wyznaczenia objętości niedomykalności zastawki mitralnej (również wielostrumieniowej i ekscentrycznej) z danych 3D bazujące na algorytmach AI. Wynikiem analizy jest objętość fali zwrotnej, maksymalna prędkość przepływu oraz wykres prędkości przepływu zwrotnego w czasie. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wymiarowania uszka lewego przedsionka z obrazu trójwymiarowego (pole i największy i najmniejszy wymiar tzw. landing zone). | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej kwantyfikacji pierścienia zastawki trójdzielnej z obrazu 3D serca pozwalające na uzyskanie 15 powtarzalnych pomiarów oraz modelu zastawki trójdzielnej dostępne dla danych z głowic TTE i TEE | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy obrazów 3D z dysku twardego aparatu np. wizualizacja parametryczna obrazu 3D lewej komory serca | TAK |  |
|  | Tryb detekcji bardzo wolnych przepływów o małej energii (inny niż Power Doppler) pozwalającej na wizualizację w formie samego przepływu (bez tła) oraz przepływu z tłem. Tryb obrazowania dostępny na głowicy liniowej, convex, microconvex. Możliwość prezentacji kierunku napływu. | TAK |  |
|  | Rozszerzony tryb dopplerowski poprawiający wizualizację i ułatwiający różnicowanie naczyń blisko siebie położonych. Oprogramowanie pozwalające na wizualizację naczyń z efektem zbliżonym do 3D. Możliwość regulacji efektu uwypuklenia naczyń w min. trzystopniowej skali | TAK |  |
|  | Funkcja przesyłania/integracji w czasie rzeczywistym obrazu 3D z głowicy przezprzełykowej do rentgenowskiego aparatu angiograficznego i korelacji obrazu 3D z ruchem lampy. Możliwość nakładania na siebie obrazów angio i usg , ustawiania punktów zainteresowania (korelacji). Możliwość przełączania widoku obrazów skorelowanych angio/usg na aparacie echokardiograficznym celem podglądu w czasie rzeczywistym obrazu angio | TAK |  |
|  | Funkcja wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań USG, CT, MRI, PET CT, X-Ray celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK |  |
| Archiwizacja |  |  |  |
|  | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym aparatu o pojemności min. 1TB | TAK, podać |  |
|  | System aparatu zainstalowany na wewnętrznym dysku typu SSD o pojemności min. 1TB | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np. jpg, avi. | TAK |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | TAK |  |
|  | Min. 3 porty USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych w tym min. 1 port umieszczony w pulpicie aparatu | TAK, podać |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu | TAK |  |
|  | Moduł komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych do systemu PACS zamawiającego. | TAK |  |
|  | Opcja podłączenia aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej. Możliwość podłączenie w czasie instalacji aparatu udokumentowane poprzez aktywację funkcji proaktywnego monitoringu, wysłanie logów błędów z aparatu oraz potwierdzenie ich odbioru i odczytu przez inżyniera instalującego aparat | TAK |  |
|  | Wysokiej klasy cyfrowy videoprinter czarno-biały (szerokość papieru minimum 110mm) | TAK, podać model |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Sposób przekazywania zgłoszeń o awariach: mailowo oraz telefonicznie, infolinia | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat, deklaracja zgodności, potwierdzające spełnianie norm unijnych i polskich CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK Dokumenty załączyć wraz z dostawą sprzętu |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do instalacji i uruchomienia sprzętu oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu. | TAK |  |
|  | Katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu.(dokumenty załączyć wraz z ofertą) | TAK Dokumenty załączyć wraz z ofertą |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz sprzedaż zaoferowanego sprzętu na terenie Polski (dokumenty dostarczyć wraz z dostawą) | TAK, podać dane serwisu Dokumenty załączyć wraz z dostawą towaru |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych, bezpłatnych przeglądów okresowych w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż 1 raz do roku, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | Tak, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz z datą następnego przeglądu | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dokumenty dostarczyć wraz z dostawą) | TAK Dokumenty załączyć wraz z dostawą towaru |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria wliczone w cenę | Podać |  |

UWAGA:

      - Parametry punktowane – będą uwzględnione w ocenie ofert (kryterium jakość-parametry techniczne)

      - Wszystkie pozostałe parametry minimalne w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

      - Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabeli.