Załącznik nr 2.2 do SWZ

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 2 - Moduł CT do badań kardiologicznych – 1 sztuka

| Lp. | Opis parametru/warunek | Parametr wymagany, konieczny do spełnienia/ parametr punktowany | Potwierdzenie spełnienia wymagań - Parametr oferowany – podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się sprzętu powystawowego, demonstracyjnego i rekondycjonowanego | Tak |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2025 | Podać |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia, typ, model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Moduł kardiologiczny do tomografu komputerowego |  |  |  |
|  | Pełna kompatybilność przedmiotu zamówienia z posiadanymi przez Zamawiającego tomografem komputerowym: Philips Incisive CT S/N 34442 | TAK |  |
|  | Moc generatora minimum 80 kW | TAK, podać |  |
|  | Obrót układu lampa-detektor 0.35 s | TAK, podać |  |
|  | Aplikacje kardiologiczne umożliwiające wykonywanie badań serca: protokoły kardiologiczne, calciumscoring, analiza naczyń wieńcowych, kardiologiczna analiza funkcyjna | TAK |  |
|  | Moduł przeznaczony do akwizycji sygnału EKG na potrzeby bramkowanych badań serca | TAK |  |
|  | Oparta na sztucznej inteligencji rekonstrukcja badań kardiologicznych generująca obrazy pozbawione artefaktów ruchowych dla badań z bramkowaniem retrospektywnym oraz prospektywnym | TAK |  |
| Rozbudowa serwera postprocessingowego |  |  |  |
|  | Kompleksowy zestaw narzędzi do pełnej analizy badań CT serca, dostępny z jednej dedykowanej aplikacji, zawierający następujące funkcjonalności: • automatyczna segmentacja i wizualizacja 3D wszystkich komór serca (LV, RV, LA, RA) i tętnic wieńcowych (min. LAD, LCX, RCA, PDA) z automatycznym etykietowaniem i automatycznym wyznaczaniem linii środkowej • automatyczne obliczanie parametrów czynnościowych, tj. frakcji wyrzutowej (EF), rzutu serca (CO), objętości wyrzutowej (SV), ruchu ścian i pogrubienia ścian • ocena tętnic wieńcowych z możliwością rozwinięcia wzdłuż linii centralnej, pomiaru przekroju, pola i średnicy światła naczynia i automatycznego pomiaru stopnia stenozy oraz wizualizacją typu IVUS. | TAK |  |
|  | Automatyczna segmentacja zwapnień w tętnicach wieńcowych. Ocena ilościowa zwapnień w tętnicach wieńcowych typu CalciumScore za pomocą jednego kliknięcia, w tym wskaźnika masowego, objętościowego i skali Agatstona | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Cieplarka do podgrzewania kontrastu | TAK |  |
| Szkolenia |  |  |  |
|  | Szkolenie techniczno-aplikacyjne dla techników radiologii oraz personelu pielęgniarskiego w miejscu instalacji, potwierdzone odpowiednim dokumentem. W terminach uzgodnionych z użytkownikiem (terminy szkolenia mogą być wyznaczone po ostatecznym odbiorze systemu). | TAK |  |
|  | Szkolenie dla minimum 3 lekarzy radiologów, potwierdzone odpowiednim dokumentem. W terminach uzgodnionych z użytkownikiem (terminy szkolenia mogą być wyznaczone po ostatecznym odbiorze systemu). | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Sposób przekazywania zgłoszeń o awariach: mailowo oraz telefonicznie, infolinia | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat, deklaracja zgodności, potwierdzające spełnianie norm unijnych i polskich CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK Dokumenty załączyć wraz z dostawą sprzętu |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do instalacji i uruchomienia sprzętu oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu. | TAK |  |
|  | Katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu.(dokumenty załączyć wraz z ofertą) | TAK Dokumenty załączyć wraz z ofertą |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz sprzedaż zaoferowanego sprzętu na terenie Polski (dokumenty dostarczyć wraz z dostawą) | TAK, podać dane serwisu Dokumenty załączyć wraz z dostawą towaru |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych, bezpłatnych przeglądów okresowych w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż 1 raz do roku, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | Tak, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz z datą następnego przeglądu | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dokumenty dostarczyć wraz z dostawą) | TAK Dokumenty załączyć wraz z dostawą towaru |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria wliczone w cenę | Podać |  |

UWAGA:

      - Wszystkie parametry minimalne w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

      - Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabeli.