Załącznik nr 2.3 do SWZ

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 3 – System Holterowski – 1 sztuka

| Lp. | Opis parametru/warunek | Parametr wymagany, konieczny do spełnienia/ parametr punktowany | Potwierdzenie spełnienia wymagań - Parametr oferowany – podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się sprzętu powystawowego, demonstracyjnego i rekondycjonowanego | Tak |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | Podać |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia, typ, model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| System holterowski do rejestratorów EKG |  |  |  |
|  | Liczba licencji dla stanowisk do zakładania, odczytu i analizy wliczona w cenę. | Parametr punktowany, podać: > 5 – 2pkt. 2-4 – 1pkt. 1 – 0pkt. |  |
|  | - Bezpłatne aktualizacje programu. | Parametr punktowany, podać: TAK – 1pkt NIE – 0pkt. |  |
|  | - System kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego rejestratorami Siliconbeat firmy Medea | Parametr punktowany, podać: TAK – 1pkt NIE – 0pkt. |  |
|  | - Praca zdalna, np. w konfiguracji: stanowisko odczytu rejestratorów i raportów oraz stanowisko analizy lekarza. | TAK |  |
|  | - Tworzenie raportów z poziomu każdego okna programu | TAK |  |
|  | - Możliwość włączenia ochrony danych osobowych w programie i rejestratorach EKG. | TAK |  |
|  | - Automatyczna konfiguracja programu do zapisów 3 i 12 kanałowych. | TAK |  |
|  | Edytor migotania przedsionków. | TAK |  |
|  | - Analiza pracy rozrusznika serca. | TAK |  |
|  | - ANALIZA ZAŁAMKA P – skaner załamka P z pomiarami i reklasyfikacja pobudzeń. | TAK |  |
|  | ANALIZA ARYTMII - Detekcja i analiza klas arytmii komorowych i nadkomorowych, pauz, bradykardii, tachykardii, SVT, VT, 2RR, RT, HRT oraz innych. - Możliwość zdefiniowania własnych kryteriów wykrywania arytmii i reanalizy. - Przeglądanie, edycja, łączenie i wykluczanie na poziomie wzorców zespołów QRS i arytmii. - Błyskawiczne wyszukiwanie wskazanych pobudzeń w całym zapisie, wg. kanałów, podobieństwa itp. - Tabelaryczna i graficzna prezentacja trendów i raportów ilościowych występowania poszczególnych grup arytmii. - Możliwość pracy na tabelach. - Filtr migotania przedsionków. - Wykluczanie masowych zakłóceń. - Wykluczanie z analizy kanałów, w których odpadła elektroda na podstawie informacji z rejestratora. - Bogata konfiguracja programu: wybór kanałów, dopuszczalnego poziomu zakłóceń, podobieństw granicznych do detekcji i analizy, parametrów stymulatora serca, morfologii pobudzeń nadkomorowych i innych obliczeń. Ustawienia domyślne. | TAK |  |
|  | PRZEGLĄD ZAPISU - Autokonfiguracja programu do zapisów 3 i 12 kanałowych. - Szybki tryb przeglądania ze wspomaganiem funkcji DirectX i akceleratorów kart graficznych. - Szybki dostęp do dowolnego momentu zapisu wg. markerów użytych przez pacjenta. - Wygodna funkcja pomiarowa amplitudy, interwału i częstości rytmu serca. - Możliwość wysłania przez e-mail fragmentu EKG lub raportu w różnych formatach graficznych. - Zapis i odczyt stanu edycji badania. Możliwość przerwania i powrotu do analizy w późniejszym czasie. - Funkcja adnotacji wyników – możliwość zastąpienia wyników analizy w raporcie. | TAK |  |
|  | ANALIZA CZĘSTOŚCI RYTMU SERCA - Trend HR, obliczana jest wartość średnia oraz wartości maksymalne i minimalne dla każdej minuty zapisu. - Automatyczne wyszukiwanie minimalnych i maksymalnych wartości HR z minuty lub kilku kolejnych QRS. - Błyskawiczna edycja HR przez wykluczanie kolejnych wartości maksymalnych i minimalnych na podstawie podglądu EKG. - Możliwość korekty trendu częstości rytmu serca. | TAK |  |
|  | ANALIZA ODCINKA ST - Trend obniżenia odcinka ST dla każdego z kanałów, obniżenie średnie, maksymalne i minimalne dla każdej minuty. - Automatyczne lub ręczne ustawianie znaczników pomiarowych obniżenia i nachylenia. - Łatwa konfiguracja kryteriów wykrywania epizodów odcinków ST, znaczników pomiarowych ST - Błyskawiczna edycja ST przez wykluczanie kolejnych wartości maksymalnych i minimalnych na podstawie podglądu EKG. | TAK |  |
|  | ANALIZA ODCINKA QT - Skorygowany i nieskorygowany pomiar odcinka QT dla każdego z kanałów. - Szybka edycja pomiarów QT z automatycznym wyszukiwaniem wartości minimalnych i maksymalnych oraz wykluczaniem. | TAK |  |
|  | ANALIZA ZMIENNOŚCI – HRV - Zmienność rytmu serca (HRV) dla całego lub wybranego fragmentu zapisu. - Tachogram i Histogram odcinków RR – statystyczna analiza zmienności rytmu serca. - Łączny histogram (joint histogram), analiza widmowa fourierowska i autoregresyjna, analiza fraktalna (teoria chaosu). - Analiza neuropatii cukrzycowych - Edycja poprzez interpolacje artefaktów oraz arytmii | TAK |  |
|  | ANALIZA STYMULATORÓW JEDNOJAMOWYCH l DWUJAMOWYCH - Możliwości konfiguracji parametrów analizy: czasu sprzężenia, CTN R-S, CTN S-R, wartości granicznych FTO/FTP, FTC, FTS, odstępu A-V w stymulatorze dwujamowym, ustawienia domyślne. | TAK |  |
|  | RAPORTY - Wbudowane raporty oraz dowolna konfiguracja własnych raportów. - Podgląd raportów przed wydrukiem, możliwość wysyłania raportu przez internet z notatką tekstową i dźwiękową. - Wydruk dowolnego ekranu – z dostosowaną do EKG funkcją PRINT SCREEN. | TAK |  |
|  | ARCHIWIZACJA - Pełna dokumentacja badania – archiwizacja pełnego zapisu EKG ze stanem edycji. - Możliwość archiwizacji raportu końcowego w typowych formatach graficznych np. JPG, TIF, GIF itp. | TAK |  |
| System holterowski do rejestratorów NIBP |  |  |  |
|  | - Liczba licencji dla stanowisk do zakładania, odczytu i analizy wliczona w cenę. | Parametr punktowany, podać: > 5 – 2pkt. 2-4 – 1pkt. 1 – 0pkt. |  |
|  | - System kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego rejestratorami Watch BP firmy Microlife | Parametr punktowany, podać: TAK – 1pkt NIE – 0pkt. |  |
| Rejestrator EKG 3-odprowadzeniowy – 8szt. |  |  |  |
|  | Zapis 3 kanałowy, waga maksymalnie 25 gram. | TAK |  |
|  | Czas rejestracji: 24/48/72godz, do 20dni (tryb wielodobowy). | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie z jednej baterii. | TAK |  |
|  | Czas rejestracji ciągłej do 20 dni bez wymiany baterii | TAK |  |
|  | Możliwość zarejestrowania minimum 10 badań bez konieczności odczytywania zapisów. | Parametr punktowany, podać: > 10 – 2pkt. 10 – 0pkt. |  |
|  | Automatyczne wyłączanie zapisu i rejestratora po odpięciu elektrod od ciała (w trybie 24/48 h) | TAK |  |
|  | Tryb wielodobowy - możliwość zdejmowania i zakładania rejestratora przez pacjenta – AUTO STOP i START ZAPISU PO PODPIĘCIU ELEKTROD | TAK |  |
|  | Tryb wysyłkowy - wysłanie rejestratora w głębokim uśpieniu, kurierem do pacjenta. Start po podpięciu elektrod. | TAK |  |
|  | Ochrona nie odczytanego badania. Możliwość odczytania poprzedniego badania po wykonaniu kolejnego. | TAK |  |
|  | Wpisywanie nazwiska pacjenta do rejestratora przed rozpoczęciem badania. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypisaniem tego samego badania kolejnemu pacjentowi. | TAK |  |
|  | 24 bitowy medyczny przetwornik A/D (dla dokładnego odwzorowania załamka P). | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja wzmocnienia w każdym kanale. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja uszkodzonej pamięci, zegarka, wyczerpanej baterii, braku kontaktu elektrod | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca. | TAK |  |
|  | Wygodny sposób mocowania rejestratora w pokrowcu jednorazowym pod ubraniem | Parametr punktowany, podać: TAK – 1pkt NIE – 0pkt. |  |
|  | Wyposażenie każdego rejestratora: Komplet przewodów EKG (po dwa komplety na rejestrator) | TAK |  |
| Rejestrator EKG 12-odprowadzeniowy – 2szt. |  |  |  |
|  | Trzy systemy pracy w zależności od przypiętego kabla pacjenta: 12 kan. standardowy (10 kabli.), 3 kan. bipolarny (7 kabli), 3 kan. (Einthoven 4 kable) | TAK |  |
|  | Czas rejestracji na jednej baterii: 24/48/72/192/336 godzin lub do ręcznego wyłączenia. | TAK |  |
|  | Opcja automatycznego kończenia zapisu po odpięciu elektrod. | TAK |  |
|  | Automatyczne zerowanie karty pamięci (data wiping) w rejestratorze przed rozpoczęciem każdego zapisu. | TAK |  |
|  | Ochrona przed przypisaniem tego samego badania dwóm pacjentom. | TAK |  |
|  | Funkcja odzysku skasowanego zapisu EKG z karty pamięci po jej włożeniu do rejestratora. | TAK |  |
|  | Kolorowa sygnalizacja braku kontaktu każdej elektrody z uwzględnieniem typu założonego kabla. | TAK |  |
|  | Automatyczna kontynuacja zapisu po wymianie baterii bez utraty danych | TAK |  |
|  | Wprowadzanie nazwiska pacjenta do rejestratora przed planowanym badaniem. | TAK |  |
|  | 24-bitowy przetwornik A/D klasy medycznej umożliwiający precyzyjną analizę załamka P. | TAK |  |
|  | Autotest rejestratora (karta pamięci, stan baterii, kontakt kabli, ustawienie zegara, przetwornik AD) | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Tryb aparatu EKG do współpracy z programami STRESSTEST i KOMPUTEROWE EKG. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu w rejestratorze do 100 kolejnych standardowych 12-kanałowych badań EKG. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowe programowanie w rejestratorze kilkudziesięciu pacjentów do zaplanowanych badań EKG. | TAK |  |
|  | Wyposażenie każdego rejestratora: Komplet przewodów EKG(po jednym komplecie na rejestrator) | TAK |  |
| Rejestrator NIBP – 4 szt. |  |  |  |
|  | Waga maksymalnie: 260 g (z bateriami) | TAK, podać |  |
|  | Metoda pomiaru: oscylometryczna, zgodna z metodą Korotkowa | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: 30–280 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 40–200 uderzeń/min | TAK, podać |  |
|  | Zakres ciśnienia w mankiecie: 0–299 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Pamięć: minimum do 250 pomiarów ciśnienia oraz 50 zapisów przyjęcia leków | TAK, podać |  |
|  | Łączność: USB do przesyłania danych do komputera | TAK |  |
|  | Wykrywanie migotania przedsionków (AFIB): automatyczna analiza rytmu serca przy każdym pomiarze | TAK |  |
|  | Tryby pracy: AMBULATORYJNY (automatyczne pomiary) i POJEDYNCZY (na żądanie) | TAK |  |
|  | Programowalne interwały pomiarów minimum: co 15, 20, 30 lub 60 minut | TAK, podać |  |
|  | Tryb nocny: pomiary podczas snu pacjenta | TAK |  |
|  | Tryb cichy: redukcja hałasu podczas pomiarów | TAK |  |
|  | Przycisk przyjęcia leku: oznaczanie momentu przyjęcia leku w pamięci urządzenia | TAK |  |
|  | Urządzenie spełnia zalecenia Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia (ESH) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA). Grupy pacjentów, dla których urządzenie jest klinicznie zatwierdzone: - osoby z cukrzycą - pacjenci z przewlekłą chorobą nerek | TAK |  |
|  | Wyposażenie każdego rejestratora: Mankiety w rozmiarach M (22–32 cm) i L (32–42 cm) Kabel USB Pokrowiec na urządzenie | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Sposób przekazywania zgłoszeń o awariach: mailowo oraz telefonicznie, infolinia | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat, deklaracja zgodności, potwierdzające spełnianie norm unijnych i polskich CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK Dokumenty załączyć wraz z dostawą sprzętu |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do instalacji i uruchomienia sprzętu oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu. | TAK |  |
|  | Katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu.(dokumenty załączyć wraz z ofertą) | TAK Dokumenty załączyć wraz z ofertą |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz sprzedaż zaoferowanego sprzętu na terenie Polski (dokumenty dostarczyć wraz z dostawą) | TAK, podać dane serwisu Dokumenty załączyć wraz z dostawą towaru |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych, bezpłatnych przeglądów okresowych w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż 1 raz do roku, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | Tak, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz z datą następnego przeglądu | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dokumenty dostarczyć wraz z dostawą) | TAK Dokumenty załączyć wraz z dostawą towaru |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria wliczone w cenę | Podać |  |

UWAGA:

      - Parametry punktowane – będą uwzględnione w ocenie ofert (kryterium jakość-parametry techniczne)

      - Wszystkie pozostałe parametry minimalne w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

      - Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabeli.