Załącznik nr 2.6 do SWZ

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 6 - DEFIBRYLATOR – 1 sztuka

| Lp. | Opis parametru/warunek | Parametr wymagany, konieczny do spełnienia/ parametr punktowany | Potwierdzenie spełnienia wymagań - Parametr oferowany – podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się sprzętu powystawowego, demonstracyjnego i rekondycjonowanego | Tak |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | Podać |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia, typ, model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci, min.2 akumulatory | TAK, podać |  |
|  | Średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godz. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V – 230V | TAK, podać |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | TAK, podać |  |
|  | Ilość defibrylacji z energią min. 200 J przy pracy z akumulatorów min. 400 | Parametr punktowany, podać: < 400 – 0 pkt. > 400 – 1 pkt. |  |
|  | Akcesoria komunikacyjne do transmisji badań EKG będącej systemem odbioru sygnału przez jednostkę zewnętrzną (np. modem, 1szt/defibrylator) | TAK, podać |  |
|  | Transmisja danych przez modem min. 4G do istniejących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej w Bydgoszczy, Gnieźnie, Inowrocławiu. KARTA SIM po stronie zamawiającego. | TAK, podać |  |
|  | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia | TAK |  |
|  | Norma IP min.44 | TAK |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK |  |
|  | Elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min.1kpl | TAK |  |
|  | Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany Bezpośredni dostęp (niezabezpieczony hasłem) | TAK |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360J | TAK, podać |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 24 poziomy. | Parametr punktowany, podać: ≤ 24 poziomów – 0 pkt. > 24 poziomów – 1 pkt. |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji przy użyciu przewodu do terapii z wykorzystaniem: a) elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG, b) elektrody typu RTS do sytmulacji/defibrylacji/EKG, c) elektrody typu RTS pediatrycznej do stymulacji/ defibrylacji/EKG, d) elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG z systemem połączeniowym | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji przy użyciu łyżek wewnętrznych o rozmiarach (średnicach) i o poniższych długościach trzonu: Rozmiar 2,5 cm +/- 5mm trzon o długości 15,9 cm +/- 5mm, Rozmiar 3,8 cm +/- 5mm trzon o długości 15,25 cm+/- 5mm, Rozmiar 5,1 cm +/- 5mm trzon o długości 14,6 cm +/- 5mm, Rozmiar 6,35 cm+/- 5mm trzon o długości 14 cm +/- 5mm, Rozmiar 8,9 cm+/- 5mm trzon o długości 12,7 cm +/- 5mm. | TAK |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. | TAK |  |
|  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | TAK |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK |  |
|  | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | TAK |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA | TAK |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min | TAK |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 6 poziomów wzmocnienia. | Parametr punktowany, podać: ≤ 6 poziomów wzmocnienia – 0 pkt. > 6 poziomów wzmocnienia – 1 pkt |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8” | TAK, podać |  |
|  | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości min.90mm. | Parametr punktowany, podać: ≤ 90mm – 0 pkt. > 90mm – 1 pkt. |  |
|  | Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | TAK |  |
|  | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50 -100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych | TAK |  |
|  | Wielorazowy czujnik w technologii Masimo lub Nellcor dla dorosłych 1szt/defibrylator | TAK |  |
|  | Wielorazowy czujnik w technologii Masimo lub Nellcor pediatryczny 1szt/defibrylator (dla dwóch urządzeń) | TAK |  |
|  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: min.30 do 230 uderzeń na minutę | TAK |  |
|  | Odstęp czasu przy pomiarach automatycznych do wyboru przez użytkownika w zakresie min. od 2 min do 45 min | TAK |  |
|  | Mankiet dla dorosłych, rozmiar min.27-34cm wielorazowego użytku 1szt/defibrylator | TAK |  |
|  | Mankiet pediatryczny, rozmiar min.14-18cm wielorazowego użytku 1szt/defibrylator | TAK |  |
|  | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. | TAK |  |
|  | Zestaw kaniul, dla pacjentów intubowanych, op. min.25 sztuk (1opak./defibrylator) | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK |  |
|  | Impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne (1szt/defibrylator) | TAK |  |
|  | Zasilacz AC, kabel zasilający do zasilacza, ramka do zasilacza | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Sposób przekazywania zgłoszeń o awariach: mailowo oraz telefonicznie, infolinia | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat, deklaracja zgodności, potwierdzające spełnianie norm unijnych i polskich CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych (dokumenty załączyć wraz z ofertą) | TAK Dokumenty załączyć wraz z ofertą |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do instalacji i uruchomienia sprzętu oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu. | TAK |  |
|  | Katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | TAK Dokumenty załączyć wraz z dostawą sprzętu |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz sprzedaż zaoferowanego sprzętu na terenie Polski (dokumenty dostarczyć wraz z dostawą) | TAK, podać dane serwisu Dokumenty załączyć wraz z dostawą towaru |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych, bezpłatnych przeglądów okresowych w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż 1 raz do roku, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | Tak, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz z datą następnego przeglądu | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dokumenty dostarczyć wraz z dostawą) | TAK Dokumenty załączyć wraz z dostawą towaru |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria wliczone w cenę | Podać |  |

UWAGA:

      - Parametry punktowane – będą uwzględnione w ocenie ofert (kryterium jakość-parametry techniczne)

      - Wszystkie pozostałe parametry minimalne w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

      - Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabeli.