Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 133/2026/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

„Dostawa aparatury laboratoryjnej i medycznej na potrzeby jednostek UWM w Olsztynie”.

Część 1- Automat myjąco – dezynfekujący

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ opis parametrów technicznych | Parametry oferowane* | Producent i model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - Zmywarka laboratoryjna wykonana ze stali szlachetnej, z objętością komory mycia min 145l z grzałkami poza komorą mycia: - umożliwiająca mycie iniekcyjne na dwóch poziomach jednocześnie, z minimum 15 programami mycia i 2 pompami dozującymi, - posiadająca przyłącze wody odmineralizowanej, dozowanie płynów i funkcję EcoDry - wyposażona w następujące kosze i moduły: - kosz górny z przyłączem do mycia iniekcyjnego, - kosz górny z ramieniem natryskowym, - kosz dolny z przyłączem do mycia iniekcyjnego, - moduł do mycia iniekcyjnego, szkła o pojemności ok 1 l, min. - 4 dysze o długości 13 cm i 4 dysze o długości 21 cm, wraz z kratką przytrzymującą, - moduł do mycia iniekcyjnego, drobnego szkła o pojemności 25 ml, minimum 16 dysz o długości 8 cm i 16 dysz o długości 12,5 cm wraz z kratką przytrzymującą szkło, - dwa moduły do mycia iniekcyjnego, szkła o pojemności ok. 150 ml, minimum 8 dysz o długości 9 cm i 8 dysz o długości 18,5 cm wraz z jedną kratką przytrzymującą szkło, - wkład do optymalnego umieszczania probówek o szerokości oczek 9x9 mm, o wysokości 212 mm, - wkład do różnego rodzaju szkła zajmujący połowę kosza bez środkowego wycięcia - pokrywa dla delikatnych wsadów z mostkiem 3 mm, wysokość 19 mm - wkład do czyszczenia delikatnych elementów o wykroju 8 x 8 mm - dostawa, montaż, szkolenie dla zmywarki laboratoryjnej - Dejonizator wody wyprodukowany w 2026 roku o wydajności minimum 50l/h, z podłączeniem do zmywarki laboratoryjnej. Wymiary +/- 5 cm: 300mm szer. x 600mm wys. x 570mm gł. Dejonizator powinien posiadać: - 2 punkty poboru wody: pierwszy o przewodności 0,055 uS/cm i drugi: skuteczność oczyszczania: jony min. 96%. Skuteczność oczyszczania: związki organiczne min. 98%, - obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej INOX malowaną proszkowo z atestem PZH, - filtr sedymentacyjny o absolutnej klasie zatrzymania. Filtr adsorpcyjny, - moduł RO (odwrócona osmoza), - moduł jonowymienny w jednym elemencie o pojemności minimum 5 litrów podwójnego wymiennika jonowego, - sterowanie systemem w tym pobór wody – za pomocą enkodera, który można obrócić i przycisnąć przez ruch jedną ręką, - dwa konduktometry z przepływowymi celami pomiarowymi, - koncentryczną sondę do wód ultraczystych, v4a zgodna normą PN-EN 60746-3:2006 lub równoważną - łatwy w utrzymaniu czystości panel sterowania z alfanumerycznym 2 wierszowym wyświetlaczem oraz diodami LED umożliwiającymi odczyt sygnalizacji niezależnie od kąta patrzenia 6. Wymagania dodatkowe: -dwuletnia gwarancja, | 1. …………………………… 2. …………………………… 3. …………………………… 4. …………………………… 5. …………………………… 6. …………………………… |  | Szt. | 1 |  |
| Wartość brutto : |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 2- Defibrylator z torbą transportową

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ opis parametrów technicznych | Parametry oferowane* | Producent i model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - Aparat przenośny z torbą transportową i paskiem do noszenia na ramieniu, testerem wyładowań i certyfikowanym uchwytem ściennym, tylna torba, ładowarka, Modem 4G do transmisji, uchwyt karetkowy - Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci – 3 sztuki; - Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą za ładowarki zewnętrznej 12V – 230V; - Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200 J; - Ciężar defibrylatora w kg max. 10kg; - Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia; - Norma IP min. 43; - Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna; - Defibrylacja w trybie ręcznym i AED; - Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci; - Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 200 J; - Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20; - Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta; - Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne; - Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789 lub równoważną; - Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych; - Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie; - Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę; - Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 Ma; - Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG; - Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta; - Alarmy częstości akcji serca; - Zakres pomiaru tętna od 25-250 u/min; - Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia; - Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie; - Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”; - Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 80 mm; - Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych; - Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips; - Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych; - Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika; - Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2024. - Gwarancja: minimum 24 miesiące | - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. - …………………………. |  | Szt. | 1 |  |
| Wartość brutto : |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 3- Zamrażarka niskotemperaturowa (ultrazamrażarka), wolnostojąca, laboratoryjna

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ opis parametrów technicznych | Parametry oferowane* | Producent i model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - Typ urządzenia: Ultrazamrażarka - zamrażarka niskotemperaturowa, laboratoryjna o budowie pionowej, szufladowa - Temperatura pracy: Praca w zakresie -40 do -86 st. C, Wymagana możliwość ustawienia dowolnej temperatury w tym zakresie za pomocą mikroprocesorowego sterownika elektronicznego z dokładnością do 1 st. C lub bardziej precyzyjnie. - Zasilanie: Wtyczka europejska 230V/50Hz, Moc urządzenia do 1500W - Konstrukcja: Ultrazamrażarka o konstrukcji pionowej, z otwieranymi drzwiami i klamką zatrzaskową zabezpieczającą przed nieautoryzowanym otwarciem, przesuwna, na kółkach, z panelem sterującym, wyświetlaczem i przyłączem USB, oraz otworem balansu ciśnienia - Wysokość: W zakresie 190-200 cm - Szerokość: W zakresie 95-115 cm - Głębokość: W zakresie 95-115 cm - Pojemność: Nie mniej niż 700 litrów - Waga urządzenia: Poniżej 450 kg - Wymagane parametry dodatkowe: Alarm niskich i wysokich temperatur, alarm awarii zasilania, alarm awarii sensora, minimum 3 półki w komorze chłodniczej - Gwarancja: Minimum 24 miesiące Dodatkowe usługi wymagane: Dostarczenie urządzenia w ustalonym terminie, umiejscowienie we wskazanym pomieszczeniu (1 piętro budynku - pokój dostoswany do pracy ultrazamrażarki), Podłączenie, konfiguracja zadanych parametrów i uruchomienie urządzenia w cenie. Uwagi co do wyposażenia dodatkowego System awaryjnego podtrzymywania CO2 i stojak szufladowy z pojemnikami, które są często oferowane dodatkowo - NIE są w tym przypadku wymagane. | - ……………………… - ……………………… - ……………………… - ……………………… - ……………………… - ……………………… - ……………………… - ……………………… - ……………………… - ……………………… - ……………………… |  | Szt. | 1 |  |
| Wartość brutto : |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 4- Dwuwiązkowy spektrofotometru UV/VIS wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem sterującym

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ opis parametrów technicznych |  | Parametry oferowane* | Producent i model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G |
| 1 | Przeznaczenie urządzenia | dwuwiązkowy, skanujący spektrofotometr UV-Vis pracujący w zakresie spektralnym co najmniej 190-1100 nm, posiadający dwa gniazda pomiarowe umożliwiające jednoczesny pomiar próbki i odnośnika | - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - ………………………. - SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA ** |  | Szt. | 1 |  |
| 2 | Zakres spektralny | min. 190-1100 nm |  |  |  |  |  |
| 3 | Dokładność długości fali | nie gorsza niż ±0,5 nm |  |  |  |  |  |
| 4 | Powtarzalność długości fali | nie gorsza niż ±0,1 nm w całym zakresie |  |  |  |  |  |
| 5 | Zakres fotometryczny | min. od -4 do 4 Abs |  |  |  |  |  |
| 6 | Dokładność fotometryczna | nie gorsza niż ±0,004 Abs przy 1A |  |  |  |  |  |
| 7 | Powtarzalność fotometryczna | nie gorsza niż ±0,0002 Abs |  |  |  |  |  |
| 8 | Stabilność fotometryczna | nie gorsza niż 0,0005 Abs/h |  |  |  |  |  |
| 9 | Światło rozproszone | nie gorsza niż 0,05% przy 340 nm i 220 nm |  |  |  |  |  |
| 10 | Płaskość linii bazowej | nie gorsza niż ±0,001 Abs |  |  |  |  |  |
| 11 | Szybkość skanowania | zmienna w zakresie co najmniej od 10 do 10 000 nm/min |  |  |  |  |  |
| 12 | Rozdzielczość cyfrowa | możliwość ustawienia co najmniej 0,1; 0,5; 1, 2 nm |  |  |  |  |  |
| 13 | Szczelina spektralna | w granicach 1-5 nm |  |  |  |  |  |
| 14 | Systemem zmiennej geometrii wiązki | możliwość optymalnego dopasowania geometrii wiązki co najmniej do: - pomiarów w mikrokuwetach - prostokątna o wymiarach nie większych niż 0,35x1,8 mm (SBW: 2 nm), - pomiarów przy pomocy sond światłowodowych - okrągła o średnicy ok. 1 mm (SBW: 4,5 nm), - pomiarów odbiciowych ciał stałych z zastosowaniem sfery integrującej |  |  |  |  |  |
| 15 | Monochromator | typu Czerny Turnera |  |  |  |  |  |
| 16 | Szybkość przesuwu monochromatora | min. 10 000 nm/min |  |  |  |  |  |
| 17 | Źródło światła | Podwójne źródło – deuterowe dla zakresu UV i lampa wolframowa dla zakresu VIS, wymienialne przez użytkownika bez konieczności ingerencji serwisu albo pulsacyjna lampa ksenonowa |  |  |  |  |  |
| 18 | Detektor | podwójna fotodioda krzemowa |  |  |  |  |  |
| 19 | Możliwość pomiarów z otwartą komorą pomiarową | TAK |  |  |  |  |  |
| 20 | Wymienny moduł detektora umożliwiający pracę z akcesoriami posiadającymi własne zintegrowane detektory | TAK |  |  |  |  |  |
| 21 | Automatyczne wykrywanie i rejestracja przystawek (przystawki typu plug and play) | TAK |  |  |  |  |  |
| 22 | Diagnostyka systemu przy każdorazowym włączeniu urządzenia oraz wbudowane funkcje walidacyjne i funkcje automatycznego sprawdzania poprawności działania sprzętu | TAK |  |  |  |  |  |
| 23 | Wbudowany moduł kalibracji na długość fali piku D2, uruchamiany automatycznie | TAK |  |  |  |  |  |
| 24 | Sterowanie aparatu za pomocą zewnętrznego komputera pracującego w środowisku Windows | TAK |  |  |  |  |  |
| 25 | Oprogramowanie sterujące | - dostarczone w zestawie z aparatem - pracujące w środowisku Windows 11 - oprogramowanie w języku polskim albo angielskim - możliwość instalacji na dowolnej liczbie komputerów oprócz komputera sterującego, umożliwiając obróbkę danych niezależnie od wykonywanego eksperymentu |  |  |  |  |  |
| 26 | Funkcje oprogramowania / tryby pomiarowe | - możliwość pracy w trybie absorbancji, transmitancji, stężenia, - możliwość pracy w analizie czasoworozdzielczej dla stałej długości fali - pomiary przy stałej długości fali z cyfrowym i graficznym wyświetleniem wyników i możliwością ustawienia kryteriów tolerancji wyników, - pomiar i obróbka widma z wyświetlaniem wyników w trybie Abs, %T, log A, log (1/R), intensywność, %R, Kubelka - Munk; z wyszukiwaniem charakterystycznych punktów widma - maksimów i minimów, przejść przez zero; wykonywaniem podstawowych operacji arytmetycznych na widmach: dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie; wyznaczanie pochodnych, wygładzanie; z funkcjami wyznaczania wysokości pasma i pola powierzchni; z funkcją oceny koloru co najmniej: *w skalach XYZ, xyY, L*a*b*, L*C*h* z możliwością wyboru oświetlenia A, C, D65 i kąta obserwacji 2° i 10°, *różnica kolorów (L*a*b*; XYZ), *skale zażółcenia, * indeks bieli, - pomiary ilościowe z krzywymi kalibracji (1., 2. i 3. stopnia z wymuszeniem przejścia przez zero lub nie), z podawaniem współczynnika korelacji, z wyborem do trzech powtórzeń dla każdego wzorca, z możliwością wyłączenia wybranych pomiarów wzorców i zmianą dopasowania krzywej, z wykonywaniem obliczeń na wynikach przy użyciu wbudowanego edytora równań, - pomiary kinetyczne z pomiarem reakcji w segmentach z rożnymi czasami i różną częstotliwością próbkowania, funkcjami dopasowania danych dla reakcji zerowego, pierwszego i drugiego rzędu oraz analizą danych w wybranych segmentach, - funkcja pomiaru w czasie rzeczywistym bez konieczności wyzwalania pomiaru, - możliwość przygotowywania raportów zdefiniowanych przez użytkownika, - eksport wyników co najmniej w formacie CSV |  |  |  |  |  |
| 27 | Zasilanie | 100-240 VAC, 50-60 Hz |  |  |  |  |  |
| 28 | Maksymalne zużycie energii (dotyczy spektrofotometru) | do 200 W |  |  |  |  |  |
| 29 | Wymiary zewnętrzne urządzenia | nie większe niż 60 x 60 x 30 cm (szer. x dł. x wys.) |  |  |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE: |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Uchwyt na kuwety 10 mm | 2 szt. (jeden dla próbki, drugi dla odnośnika) |  |  |  |  |  |
| 31 | Kuwety kwarcowe 10 mm | minimum 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 32 | Uchwyt do pomiarów transmisyjnych ciał stałych | 1 kpl.; uchwyt z wyposażeniem umożliwiający pomiary transmisyjne ciał stałych (płytki, filtry, folie) o różnych kształtach (okrągłe, prostokątne) i różnych rozmiarach, z wbudowanymi w uchwyt mocowaniami magnetycznymi umożliwiającymi pomiary cienkich folii, w zestawie minimum 5 pasków magnetycznych o różnej aperturze; uchwyt zlokalizowany po stronie detektora, z możliwością regulacji odległości próbki od detektora, |  |  |  |  |  |
| 33 | Sfera integrująca | - wyposażona we własny detektor, - pozwalająca na pomiary zarówno odbiciowe jak i transmisyjne, - średnica kuli nie mniejsza niż 50 mm, - wnętrze sfery nie ulegające degradacji w czasie, nie ulegające żółknięciu, pokryte materiałem typu Spectralon, - zakres pomiarowy nie mniejszy niż 220-1100 nm, - wyposażona w uchwyt do odbiciowych pomiarów materiałów sypkich, proszków (1szt.), - wyposażona w uchwyt na kuwety prostokątne o długości drogi optycznej co najmniej do 50 mm do pomiaru próbek ciekłych, półpłynnych, zawiesin itp. (1szt.) |  |  |  |  |  |
| 34 | Jednostka sterująca | współpracująca ze spektrofotometrem o parametrach nie gorszych niż: procesor min. 6 rdzeniowy, DDR4 16GB RAM, dysk min. 500 GB, min. 3 x port USB, mysz i klawiatura, system operacyjny Windows 11, monitor min. 24" |  |  |  |  |  |
| 35 | Kabel zasilający i kabel do komunikacji z komputerem | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| 36 | Wymagania dodatkowe: -Gwarancja min. 24 miesiące -Certyfikat CE -Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: wymagane z dostępnością części zamiennych min. przez 7 lat po zakupie urządzenia -Urządzenie fabrycznie nowe -Instalacja, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto : |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 5- Automatyczny mikrotom rotacyjny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ opis parametrów technicznych | Parametry oferowane* | Producent i model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Rok produkcji: urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w roku 2025 | - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA ** |  | Szt. | 1 |  |
| 2. | Automatyczny mikrotom rotacyjny z samoobsługowym, bezluzowym mikrometrycznym systemem przesuwu i silnikiem krokowym. |  |  |  |  |  |
| 3. | Mechanizmy przesuwu poziomego i skoku pionowego z łożyskami wałeczkowymi krzyżowymi. |  |  |  |  |  |
| 4. | Możliwość pracy w trybie automatycznym, półautomatycznym i ręcznym. |  |  |  |  |  |
| 5. | Regulowany przez Użytkownika system równoważenie siły kompensujący siłę odśrodkową powstającą w czasie cięcia, zapewniający lekkie działanie koła napędowego. Brak konieczności stosowania przeciwwagi w kole zamachowym. |  |  |  |  |  |
| 6. | Rączka koła zamachowego z możliwością wyśrodkowania. |  |  |  |  |  |
| 7. | Co najmniej trzy niezależne metody blokady koła zamachowego: - przełącznik uruchamiany kciukiem zatrzymujący koło w pozycji górnej - dźwignia hamulca mechanicznego zatrzymująca koło w dowolnym miejscu - hamulec bezpieczeństwa zatrzymujący koło w dowolnym miejscu uruchamiany dużym, widocznym włącznikiem w jaskrawym kolorze dostępnym z przodu urządzenia Urządzenie musi informować Użytkownika o włączonych blokadach diodami odpowiadającymi konkretnym systemom blokowania. |  |  |  |  |  |
| 8. | Zewnętrzny panel sterowania z możliwością położenia po dowolnej stronie mikrotomu, z regulacją kąta nachylenia. Wymiary panelu nie większe niż: - Szerokość : 120mm - Głębokość: 195mm - Wysokość: 82mm - Waga: 0,60 kg Panel zewnętrzny musi obsługiwać co najmniej następujące funkcje: - ustawianie grubości cięcia i trymowania - przesuw zgrubny z dwoma prędkościami w dwa kierunki - trzycyfrowy wyświetlacz pokazujący aktualne parametry - wybór trybu pracy automatycznej - wybór trybu pracy pomiędzy cięciem a trymowaniem - uruchamianie i zatrzymywanie cięcia automatycznego - wybór pozycji MEMO - wybór okna cięcia - ustawianie wartości retrakcji - włączanie i wyłączanie trybu krokowego - zmiana kierunku obrotu koła przesuwu zgrubnego - regulacja prędkości cięcia automatycznego – pokrętło ze skalą - hamulec elektroniczny zatrzymujący koło zamachowe w górnej pozycji głowicy po zakończonym cięciu. |  |  |  |  |  |
| 9. | Urządzenie musi posiadać wbudowany panel znajdujący z przodu, wyposażony w dwa wyświetlacze LED Panel na urządzeniu musi wyświetlać co najmniej: - grubość cięcia lub trymowania - parametry i status retrakcji - status hamulca bezpieczeństwa oraz blokad mechanicznych - licznik preparatów i sumator grubości cięcia z funkcją resetowania |  |  |  |  |  |
| 10. | Poziomy przesuw głowicy z preparatem musi być możliwy do wykonania na dwa sposoby: - poprzez panel sterowania, w dwóch prędkościach 300 µm/sek. lub 800µm/sek w każdym kierunku w sposób ciągły lub krokowo. - z użyciem koła przesuwu zgrubnego, którego kierunek obrotu można regulować |  |  |  |  |  |
| 11. | Sygnały wizualne i dźwiękowe wskazujące przedni i tylny limit przesuwu głowicy z preparatem. |  |  |  |  |  |
| 12. | Urządzenie wyposażone w funkcję retrakcji która podczas cięcia ręcznego posiada możliwość regulacji co najmniej w zakresie od 5 μm do 100 μm w skokach co najmniej co 5 μm. Podczas cięcia silnikowego wartość retrakcji musi być automatycznie dobierana do szybkości cięcia. Zarówno przy cięciu ręcznym jak silnikowym retrakcja może zostać w każdej chwili wyłączona przez osobę obsługującą urządzenie. |  |  |  |  |  |
| 13. | Co najmniej dwa tryby pracy ręcznej i półautomatycznej – pełen obrót i kołysanie Funkcja kołysania musi działać wraz z włączoną retrakcją. |  |  |  |  |  |
| 14. | Co najmniej trzy tryby pracy automatycznej – pojedynczy obrót, praca ciągła, praca krokowa |  |  |  |  |  |
| 15. | Zakres regulacji automatycznej prędkości cięcia co najmniej od 0-420mm/s. Regulacja musi być możliwa w czasie pracy urządzenia. |  |  |  |  |  |
| 16. | Prędkość powrotu ok. 120 – 420 mm/s (+/- 10%). |  |  |  |  |  |
| 17. | Możliwość ustawienia i zapamiętania grubości cięcia i trymowania niezależnie. |  |  |  |  |  |
| 18. | Indywidualnie regulowany zakres cięcia w zależności od wielkości preparatu (okno cięcia). |  |  |  |  |  |
| 19. | Funkcja MEMO umożliwiająca szybki powrót do poprzedniej pozycji głowicy np. po wymianie ostrza. |  |  |  |  |  |
| 20. | Funkcja szybkiego powrotu głowicy do pozycji początkowej w czasie max. 14 sekund z prędkością min. 1800 m/s. |  |  |  |  |  |
|  | Zakres grubości cięcia: od 0,5µm do 100µm w 21.krokach: od 0,5-5,0µm w krokach co 0,5µm; od 5,0-20,0µm w krokach co 1,0µm; od 20,0-60,0µm w krokach co 5,0µm; od 60,0 -100,0µm w krokach co 10µm |  |  |  |  |  |
| 22. | Zakres funkcji trymowania z regulacją od 1,0µm do 600,0µm w krokach: od 1,0-10,0µm w krokach co 1,0µm; od 10,0-20,0µm w krokach co 2,0µm; od 20,0-50,0µm w krokach co 5,0µm; od 50,0-100,0µm w krokach co 10,0µm; od 100,0-600,0µm w krokach co 50,0µm |  |  |  |  |  |
| 23. | Poziomy zakres ruchu głowicy: 24± 1 mm, ruch przesuwny dzięki silnikowi krokowemu |  |  |  |  |  |
| 24. | Zakres pionowego przesuwu głowicy: 70± 1 mm |  |  |  |  |  |
| 25. | Minimalny zakres cięcia: - bez retrakcji, bez orientacji – 65 mm - z retrakcją, z orientacją – 60 mm |  |  |  |  |  |
| 26. | Możliwość regulacji przestrzennego położenia głowicy z preparatem w osiach X i Y o 8º, z wyczuwalnymi oraz oznaczonymi wizualnie wskazaniami zmian położenia co 2º oraz wskaźnikiem położenia 0/0º. |  |  |  |  |  |
| 27. | Plastikowe uchwyty wszystkich dźwigni zaciskających urządzenia oraz uchwytów noża muszą być obracane do pozycji, która jest najbardziej wygodna dla danego użytkownika. |  |  |  |  |  |
| 28. | Urządzenie wyposażone w system szybkiej wymiany uchwytów na preparaty. |  |  |  |  |  |
| 29. | Uchwyt na kasetki histopatologiczne z możliwością ułożenia poziomego i pionowego. |  |  |  |  |  |
| 30. | Uchwyt na nożyki mikrotomowe typu 2 w 1 (na ostrza nisko i wysokoprofilowe), wyposażony jest w osłonę (kolor czerwony) zabezpieczającą ostrą krawędź tnącą żyletki/nożyka posiadającą zintegrowany przyrząd do usuwania zużytych ostrzy. Możliwość przesuwu bocznego całego uchwytu w trzech pozycjach, ruch podstawowy przód-tył minimum 24mm. |  |  |  |  |  |
| 31. | Możliwość regulacji kąta nachylenia żyletki od 0 do 10° |  |  |  |  |  |
| 32. | Duża powierzchnia górna, chroniona wyjmowaną tacką, umożliwia umieszczenie obiektów wymagających płaskiej powierzchni, zabezpiecza je przed zsunięciem oraz chroni przed rozlaniem odczynników na urządzenie. |  |  |  |  |  |
| 33. | Antystatyczna taca na ścinki o pojemności co najmniej 1400ml, zapewniająca łatwe czyszczenie i zapobiegająca przyleganiu parafiny. |  |  |  |  |  |
| 34. | Z tyłu urządzenia zamontowany magnes służący do przechowywania klucza. |  |  |  |  |  |
| 35. | Wyposażenie - System precyzyjnej orientacji preparatów - System szybkiej wymiany uchwytów - Uchwyt na kasetki - Baza i uchwyt na żyletki tylko 2 w 1 - Taca górna - Antystatyczna taca na odpadki - Pędzel z magnesem |  |  |  |  |  |
| 36. | Wyposażenie opcjonalne: - Włącznik nożny - Uchwyty imadełkowe o różnych rozmiarach - Uchwyt na duże kasetki - Uchwyty do preparatów specjalnych (folie, preparaty okrągłe itp.) - Uchwyty i bazy do noży stalowych i wolframowych - Szkło powiększające - Uchwyt z aktywnym chłodzeniem preparatów - Oświetlenie i podświetlenie dolne |  |  |  |  |  |
| 37. | Posiada Certyfikat CE IVD lub równoważny (wymagane dostarczenie certyfikatu wraz ze sprzętem) |  |  |  |  |  |
| 38. | Maksymalne wymiary urządzenia: Szerokość: do 480 mm, Głębokość: do 620 mm; Wysokość: do 310 mm; Waga co najmniej 40 kg. |  |  |  |  |  |
| 39. | Wymagania dodatkowe: -Okres gwarancji 24 miesiące -Obsługa serwisowa i szkolenie w języku polskim -Reakcja serwisu na zgłoszoną usterkę do 24h, a usunięcie usterki do 5 dni roboczych |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto : |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ