Załącznik nr 1

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

nr PN-13/26

Załącznik nr 1

do umowy nr PN-13/26

SZCZEGÓŁOWY OPIS SYSTEMU BIOCHEMICZNO – IMMUNOCHEMICZNEGO

- Informacje ogólne dotyczące analizatorów:

| LP. | WYMAGANIA | wypełnia WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
| 1. | dwa identyczne, zintegrowane systemy biochemiczno-immunochemiczne : 1 aparat fabrycznie nowy (rok produkcji 2025/2026), 1 aparat używany (rok produkcji nie starszy niż 2022) |  |
| 2. | nazwa aparatów (dwa identyczne) |  |
| 3. | producent (nazwa/siedziba) |  |
| 4. | model |  |

- Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu biochemiczno-immunochemicznego:

Poniższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Niespełnienie 
nawet jednego z poniżej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY SYSTEMU | TAK / NIE (wypełnia WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- |
| 1. | zintegrowany system zarządzany z jednego stanowiska operatorskiego, umożliwiający aspirację materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności manualnego przenoszenia między modułami, 1 aparat fabrycznie nowy (rok produkcji 2025/2026), 1 aparat używany (rok produkcji nie starszy niż 2022), o wymiarach ≤ 2 600 x 1100 x 1 800 mm, system wolnostojący |  |
| 2. | deklaracja CE na analizator i odczynniki |  |
| 3. | w przypadku awarii jednego z modułów możliwość pracy na drugim module |  |
| 4. | analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie "pacjent po pacjencie" |  |
| 5. | techniki pomiarowe: spektofotometria, turbidymetria, chemiluminescencja, pomiar jonoselektywny ISE (elektrody Na, K, Cl-bezobsługowe, tj. niewymagające uzupełniania płynów) |  |
| 6. | oprogramowanie oraz dostarczona dokumentacja w języku polskim |  |
| 7. | podłączenie przez WYKONAWCĘ systemu do szpitalnej sieci komputerowej (w przypadku braku dostępnych gniazd sieciowych należy je wykonać w ramach realizacji zamówienia) – program Eskulap, Jeśli wymagana jest licencja (licencje) to WYKONAWCA powinien je dostarczyć |  |
| 8. | dwustronna komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym - Eskulap |  |
| 9. | dwukierunkowe, internetowe podłączenie zdalne do celów diagnostyki serwisowej i aplikacyjnej |  |
| 10. | zewnętrzny UPS, umożliwiający, w przypadku zaniku zasilania, dokończenie wykonywania rozpoczętych badań (podtrzymanie pracy minimum 30 min.) UPS sprawdzany podczas przeglądu technicznego, baterie okresowo wymieniane, w celu zachowania pełnej sprawności na okres obowiązującej umowy |  |
| 11. | w ramach dzierżawy należy uwzględnić instalację i serwisowanie (w tym materiały zużywalne, wymiana filtrów) dwóch stacji wody (dla każdego aparatu oddzielna stacja), jeśli stacja jest wymagana do oferowanego sprzętu, oferent ponosi całkowity koszt instalacji pomiędzy analizatorem a stacją wody, która znajdować się będzie w innym pomieszczeniu, rozmieszczenie pomieszczeń ze wskazaniem lokalizacji analizatorów i stacji wody stanowi Załącznik nr 4 do SWZ (rzut pomieszczeń) |  |
| 12. | podajnik próbek z minimum 50 pozycjami i możliwością ciągłego ich dostawiania w czasie pracy – proszę podać ilość próbek |  |
| 13. | identyfikacja przez system próbek, odczynników, kontroli i kalibratorów za pomocą kodów kreskowych lub za pomocą technologii RFID |  |
| 14. | stałe monitorowanie stanu i ilości odczynników oraz materiałów zużywalnych |  |
| 15. | chłodzenie odczynników na pokładzie modułów w temperaturze zalecanej przez producenta |  |
| 16. | odczynniki gotowe do użycia bez konieczności ręcznego odkręcania butelek i mieszania zawartości |  |
| 17. | WYKONAWCA zabezpiecza wszelkie konieczne do wykonania badań materiały zużywalne (kuwety, naczynka, końcówki itp. w zależności od wymagań systemu) |  |
| 18. | możliwość kalibracji i kontroli oczekujących odczynników |  |
| 19. | możliwość automatycznego rozcieńczania próbek po przekroczeniu liniowości reakcji |  |
| 20. | wbudowany wewnętrzny system kontroli |  |
| 21. | System mobilny wspierający zarządzanie analizatorami w laboratorium i do połączenia z centrum wsparcia |  |
| 22. | wewnątrzlaboratoryjny program kontroli badań połączony z międzylaboratoryjną oceną jakości – proszę wkleić krótki opis programu |  |
| 23. | zapewnienie zewnętrznego programu kontroli jakości RIQAS przez okres trwania umowy dla wszystkich parametrów podanych w Załączniku nr 5 (RQ9112/c, RQ9125/b, RQ9190, RQ9142) Labquality 3160 (mocz – ilościowe badanie moczu), Labquality 2700S (markery nowotworowe) |  |
| 24. | przeprowadzenie szkolenia użytkowników oraz administratorów ZAMAWIAJĄCEGO z zakresu bieżącej obsługi i konserwacji zainstalowanych urządzeń wraz z imiennymi certyfikatami dla przeszkolonych osób, w tym dostarczenie dokumentacji poszkoleniowej dla użytkownika oraz administratora |  |
| 25. | WYKONAWCA dostarczy do zainstalowanych urządzeń objętych umową wersję drukowaną w języku polskim: – karty gwarancyjnej – paszportu technicznego – deklaracji zgodności CE – specyfikacji technicznej – instrukcji obsługi i konserwacji – kart charakterystyk substancji niebezpiecznych – ulotek metodycznych – protokół zdawczo-odbiorczy urządzeń |  |
| 26. | serwis i przeglądy techniczne (zgodnie z zaleceniami producenta, min. raz w roku) na koszt WYKONAWCY (w tym wymiana części). |  |
| 27. | dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej systemu dla Działu Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnego z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi ISO (w tym m.in. schemat i opis infrastruktury, plan wykonywania/odtworzenia/weryfikacji poprawności kopii zapasowych [bazy danych oraz konfiguracji], plan odtworzenia, analiza ryzyka). |  |

- Wymagania funkcjonalne dotyczące modułu biochemicznego:

Poniższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Niespełnienie 
nawet jednego z poniżej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY DLA MODUŁU BIOCHEMICZNEGO |  | TAK / NIE (wypełnia WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | wydajność części biochemicznej (z ISE) min. 500 ozn./godz. – proszę podać |  |  |
| 2. | metody pomiaru: – spektrofotometryczna (system fotometrii punktowej), – potencjometria jonoselektywna - min. Na, K, Cl, – turbidymetria |  |  |
| 3. | praca analizatora w systemie rutynowym i "na cito", w trybie „pacjent po pacjencie” |  |  |
| 4. | możliwość oznaczeń w surowicy, osoczu, PMR, moczu |  |  |
| 5. | oznaczanie enzymów, substratów, ISE, białek specyficznych i leków (wskazanych w Załączniku nr 5 do SWZ) |  |  |
| 6. | jednoczesna dostępność minimum 40 parametrów |  |  |
| 7. | możliwość wykorzystania próbek "pierwotnych" i "wtórnych" (pipetowanych) |  |  |
| 8. | czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 15 minut |  |  |
| 9. | kuwety reakcyjne wielorazowego użytku |  |  |
| 10. | automatyczne wykrywanie skrzepu i poziomu płynów w próbce badanej podczas aspiracji |  |  |
| 11. | dostawianie odczynników w trakcie pracy analizatora |  |  |
| 12. | bezkontaktowe mieszanie odczynników i próbek, zapobiegające kontaminacji |  |  |
| 13. | opcja wykonania lub wczytania kalibracji z możliwością rekalibracji |  |  |
| 14. | wykonywanie obliczeń statystycznych: - ilość wykonywanych badań w wybranym przedziale czasu, - ilość wykorzystanych odczynników w wybranym przedziale czasu |  |  |

- Wymagania funkcjonalne dotyczące modułu immunochemicznego:

Poniższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Niespełnienie 
nawet jednego z poniżej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY DLA MODUŁU IMMUNOCHEMICZNEGO | TAK / NIE (wypełnia WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Metoda pomiaru chemiluminescencyjna |  |
| 2. | Podstawowy panel oznaczeń: – markery nowotworowe: AFP, CEA, PSA-T, CA125, CA15.3, CA19.9, HE4, SCC-Ag, CA 72-4 – dla panelu CA125+HE4 wymagane wprowadzenie do systemu informatycznego obliczanie algorytmu ROMA – ß-HCG przeznaczony do monitorowania pacjentów z chorobami trofoblastycznymi (potwierdzone przez producenta w ulotce odczynnika) oraz wykrywania i monitorowania ciąży – diagnostyka tarczycy: TSH, FT3, FT4 – diagnostyka hormonalna: testosteron, FSH, estradiol – diagnostyka zakażeń: PCT met. Brahmsa – diagnostyka kardiologiczna: Troponina wysokoczuła (o współczynniku nieprecyzyjności ≤ 10% dla 99 percentyla wartości u osób zdrowych), NTproBNP, – diagnostyka stanów zapalnych- Interleukina 6 |  |
| 3. | wydajność części immunochemicznej min. 100 ozn./godz. – proszę podać |  |
| 4. | dostępność minimum 25 pozycji odczynnikowych |  |
| 5. | czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 30 minut |  |
| 6. | automatyczne wykrywanie skrzepu i poziomu płynów w próbce badanej podczas aspiracji |  |
| 7. | jednorazowe naczynka reakcyjne i końcówki dozujące materiał badany |  |
| 8. | możliwość zaprogramowania automatycznych czynności konserwujących |  |

| _______________ dnia ___________ 2026 r. | podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY |
| --- | --- |