Załącznik nr 3a do SWZ – D10.251.27.B.2026

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Część nr 1 - Defibrylator

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2025/2026 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp. z o. o |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym o masie nieprzekraczającej 6,8 kg. | Tak, podać |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy wydawanych przez aparat komunikatów głosowych oraz menu defibrylatora). | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania defibrylatora w trakcie zabiegów z użyciem aparatury elektrochirurgicznej. | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania parametrów życiowych pacjenta takich jak: EKG (3/5 odprowadzeń), SpO2, NIBP. | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe: wbudowany akumulator litowo-jonowy | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe: - czas pracy na akumulatorze: min. 150 min ciągłego monitorowania EKG, SpO2, pomiar NIBP co 15 min, - 100 defibrylacji z maksymalną energią, - 120 min pracy w trybie stymulacji i ciągłym pomiarem EKG | Tak, podać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności poniżej 4 godzin | Tak, podać |  |
|  | Informacja o pojemności akumulatora na ekranie defibrylatora, miernik naładowania na akumulatorze. | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/50 Hz. | Tak |  |
|  | Temperatura pracy: min od +5 do +40ºC | Tak, podać |  |
|  | Funkcja codziennego autotestu, bez potrzeby włączania urządzenia i bez udziału Użytkownika. Potwierdzenie autotestu automatycznym wydrukiem, bez udziału Użytkownika bądź wielofunkcyjny wskaźnik gotowości urządzenia. | Tak, podać |  |
|  | Autotest wykonywany niezależnie od źródła zasilania. | Tak |  |
|  | Wspomaganie RKO. | Tak |  |
|  | Defibrylator wyposażony w moduł EKG (przewód EKG 3/5-odprowadzeń w zestawie), moduł do saturacji (czujnik do saturacji dla dorosłych i pediatryczny w zestawie) oraz w moduł do pomiaru ciśnienia NIBP (wężyk oraz mankiet dla dorosłych w zestawie). | Tak |  |
| Defibrylacja: |  |  |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. | Tak |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna. | Tak |  |
|  | Kontrola odłączenie/braku kontaktu elektrod/łyżek z pacjentem | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. | Tak |  |
|  | Energia defibrylacji w zakresie min. 5-200J. | Tak, podać |  |
|  | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na froncie aparatu. | Tak |  |
|  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne (lub nakładki pediatryczne). | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J: max. 6 sek. | Tak, podać |  |
| Rejestracja |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 7'' o wysokim kontraście | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyświetlenia min.: 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 50 mm | Tak, podać |  |
|  | Szybkość wydruku: 25 mm/s lub 50 mm/s. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wydruku min.: - testu funkcjonalnego, - podsumowanie zdarzeń, - trendy parametrów życiowych pacjenta, - zapisu EKG. | Tak, podać |  |
| Monitorowanie EKG: |  |  |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG na min. pięciu poziomach. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia 3 krzywych EKG. | Tak |  |
|  | Alarmy arytmii, min.: ciężka tachykardia, ciężka bradykardia, częstość PVC, asystolia, VFIB/VTACH, VTACH. | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 16-300 u/min (dla pacjenta dorosłego). | Tak, podać |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora. | Tak |  |
| Stymulacja przezskórna |  |  |  |
|  | Stymulacji w trybach na żądanie i stały. | Tak |  |
|  | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 10 do 200 mA. | Tak, podać |  |
|  | Częstość stymulacji minimum: od 30 do 180 impulsów na minutę. | Tak, podać |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy 1szt./defibrylator. | Tak |  |
|  | Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane 1 komplet/ defibrylator (dopuszcza się zastosowanie nakładek pediatrycznych na łyżki dla dorosłych). | Tak, podać |  |
|  | Kabel wraz z wtyczką testową do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych (1szt przewodu wraz z 2 parami elektrod/defibrylator) | Tak |  |
|  | Przewód łączący wraz czujnikiem saturacji dla dorosłych - 1szt/defibrylator. | Tak |  |
|  | Wężyk oraz mankiet dla dorosłych – 1 komplet/defibrylator. | Tak |  |
|  | Kompatybilność zaoferowanych defibrylatorów z używanymi przez Zamawiającego akcesoriami do pomiaru EKG i saturacji w kardiomonitorach MX450 prod. Philips lub uMEC prod. Mindray. | Tak |  |
| 43. | Wymagania związane z ESG: -dokumentacja w wersji elektronicznej (certyfikaty, paszport techniczny, instrukcje obsługi, raporty techniczne) -urządzenie wyposażone w tryb uśpienia redukujący zużycie energii elektrycznej. Wraz z dostawą zostanie przeprowadzone szkolenie Personelu z zasad optymalnego wykorzystywania urządzenia pod kątem redukcji zużycia energii elektrycznej -zapewnienie min. 11 letniego wsparcia serwisowego (serwis, części zamienne, oprogramowanie) liczonego od daty zawarcia umowy -możliwość pracy w temperaturze pomieszczenia min. 25 stopni C | Tak |  |
| 44. | Zaoferowany asortyment jest zgodny z celami DNSH (niewyrządzanie znaczącej szkody środowisku): - W zakresie celu środowiskowego nr 1 – Łagodzenie zmian klimatu: oferowany asortyment ogranicza emisje gazów cieplarnianych dzięki zastosowaniu trybu uśpienia, co zmniejsza zużycie energii elektrycznej. Dodatkowo Wykonawca zapewnia szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu optymalnego użytkowania urządzenia pod kątem efektywności energetycznej. - W zakresie celu środowiskowego nr 2 – Adaptacja do zmian klimatu: oferowany asortyment dzięki możliwości pracy w temperaturze pomieszczenia wynoszącej co najmniej 25ºC oraz zapewnieniu wsparcia serwisowego przez okres min. 11 lat lat, jest odporny na zmienne warunki środowiskowe. - W zakresie celu środowiskowego nr 3 - Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich: oferowany asortyment nie wpływa negatywnie na stan ani potencjał ekologiczny jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i podziemnych, ani na stan środowiska wód morskich. - W zakresie celu środowiskowego nr 4 – Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym: oferowany asortyment poprzez zapewnienie wsparcia serwisowego przez okres min. 11 lat, charakteryzuje się wydłużonym cyklem życia, co przyczynia się do ograniczenia powstawania odpadów. - W zakresie celu środowiskowego nr 5 - Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola: oferowany asortyment nie powoduje znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody ani ziemi. - W zakresie celu środowiskowego nr 6 – Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów: oferowany asortyment nie wpływa negatywnie na stan i odporność ekosystemów, nie zawiera substancji szkodliwych dla bioróżnorodności ( takich jak rtęć i freony). | Tak |  |
| 45. | Oferent dostarczy towar producenta, który wdrożył normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważną i uzyskał certyfikat wdrożenia. PARAMETR STANOWI JEDNO Z KRYTERIÓW OCENY OFERT | Tak/Nie, podać Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |

*Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami umowy, Wykonawca może zostać zobowiązany do dostarczenia dokumentów na potwierdzenie parametrów określonych w OPZ, na każdym etapie realizacji umowy po jej zawarciu.*

*UWAGA: dokument należy podpisać w sposób określony w SWZ *