## Załącznik nr 2 do SWZ

Nr postępowania: ZP/29/2026

### Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne

Urządzenie wielofunkcyjne do laboratoryjnej realizacji form leków

składające się z modułów opisanych poniżej

Producent:………………………………….

Model/typ:…………………………………..

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2025 r. lub 2026 |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 1. Napęd podstawowy |  |  |  |
|  | Konstrukcja urządzenia - kompaktowa budowa nablatowa (stołowa) | Tak |  |
|  | Waga urządzenia nie przekraczająca 35kg | Tak |  |
|  | Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.) nie większe niż 460 x 480 x 450 mm | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie uniwersalne obsługujące standard 230V | Tak |  |
|  | Maksymalna moc przyłączeniowa urządzenia do 2100 W | Tak |  |
|  | Klasa ochronności elektrycznej co najmniej I (zgodnie z normą EN 61140 lub równoważną), stopień ochrony min. IP 21 | Tak |  |
|  | Trójfazowy silnik prądu zmiennego (AC) | Tak |  |
|  | Moc silnika napędowego co najmniej 740W | Tak, podać |  |
|  | Regulowana prędkość obrotowa w zakresie obejmującym od 20 do co najmniej 400 obr./min. (rpm) | Tak, podać |  |
|  | Przekładnia ślimakowa (lub o równoważnej charakterystyce stabilnego przeniesienia napędu) | Tak |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy na wyjściu przekładni co najmniej 23 Nm | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany timer z możliwością programowania czasu pracy do co najmniej 9 godzin i 59 minut | Tak |  |
|  | Wymagane 2 sztuki napędu podstawowego do obsługi przystawek | Tak |  |
| 2. Moduł analizy dyspersji |  |  |  |
|  | Technika pomiarowa - optyczna, oparta na pomiarze natężenia światła przechodzącego przez badaną próbkę na całej jej wysokości w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Wyposażenie w źródło światła w bliskiej podczerwieni (NIR) o długości fali 865nm ±2% | Tak |  |
|  | Wyposażenie w źródło światła niebieskiego o długości fali 410nm ±2% | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania fizycznie przyspieszonych testów stabilności dyspersji (zgodnie z ISO/TR 13097:2013 lub równoważną) oraz analizy cząstek (zgodnie z ISO 13318-2 lub równoważną) | Tak |  |
|  | Możliwość pomiaru dystrybucji wielkości cząstek/kropli w zakresie co najmniej od 20nm do 100µm | Tak |  |
|  | Możliwość pomiaru bez rozcieńczania w zakresie koncentracji co najmniej od 0,00015 do 90 Vol% | Tak |  |
|  | Przyspieszone rozdzielanie faz w zakresie od 6 do co najmniej 2300 razy w porównaniu do grawitacji | Tak |  |
|  | Wbudowana kontrola temperatury w zakresie co najmniej od 4°C do 60°C z możliwością zmiany podczas testu | Tak |  |
|  | Możliwość badania co najmniej 12 próbek jednocześnie | Tak |  |
| 3. Młyn stożkowy |  |  |  |
|  | Młyn stożkowy w formie przystawki do napędu podstawowego ze zintegrowaną przekładnią o przełożeniu 3:1 | Tak |  |
|  | Regulowana prędkość obrotowa w zakresie obejmującym od 60 do 1200 obr./min. (rpm) | Tak |  |
|  | Możliwość precyzyjnej regulacji odległości pomiędzy rotorem a sitem w przedziale obejmującym od 0,5mm do 3,0mm (ze skokiem max. 0,25 mm) | Tak |  |
|  | Maksymalna przepustowość urządzenia co najmniej 40kg/h | Tak |  |
|  | Wymienne sita, w zestawie co najmniej 3 sztuki o różnej wielkości otworów | Tak |  |
|  | W zestawie 3 różne rotory | Tak |  |
|  | Zestaw z napędem podstawowym (Silnikiem) | Tak |  |
| 4. Zestaw mieszalników |  |  |  |
|  | Zestaw 4 wymiennych mieszalników montowanych przez wspólną przekładnię uniwersalną (z regulacją kąta nachylenia) do napędu podstawowego | Tak |  |
|  | Przekładnia uniwersalna do montażu mieszalników w zakresie dostawy | Tak |  |
|  | Mieszalnik sześcienny wykonany z przezroczystego szkła akrylowego, wyposażony w 3 pręty ułatwiające mieszanie, pojemność całk. min. 3,5 litra | Tak |  |
|  | Mieszalnik sześcienny wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w 3 pręty ułatwiające mieszanie, pojemność całk. min. 3,5 litra | Tak |  |
|  | Mieszalnik asymetryczny "V" - kształt litery V, materiał: stal nierdzewna, prędkość obrotowa do 140 rpm, pojemność całk. min. 3 litry | Tak |  |
|  | Mieszalnik dwustożkowy - geometria dwustożkowa, materiał: stal nierdzewna, pojemność całk. min. 11,5 litra | Tak |  |
| 5. Młyn kulowy |  |  |  |
|  | Pojemność całkowita bębna co najmniej 5 litrów (objętość robocza co najmniej 40%) | Tak |  |
|  | Bęben zamykany hermetycznie, wprawiany w ruch obrotowy za pomocą ramy napędowej z rolkami montowanej do napędu | Tak |  |
|  | Bęben oraz kule wykonane z materiału zapobiegającego kontaminacji metalicznej (np. porcelana, ceramika) | Tak |  |
|  | Zestaw kul ceramicznych o średnicach w zakresie od 30 do 50 mm | Tak |  |
| 6. Moduł do badania gęstości po ubiciu |  |  |  |
|  | Moduł wyposażony w 2 stacje pomiarowe | Tak |  |
|  | Pełna zgodność sprzętowa z metodami USP 1 (skok 14±2mm) oraz USP 2 (skok 3±0.2mm) lub normami równoważnymi | Tak |  |
|  | W komplecie 2 szklane cylindry miarowe o pojemności 100 ml | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy min. 7 cali. Oprogramowanie wewnętrzne automatycznie wyliczające Gęstość po ubiciu, Współczynnik Hausnera oraz Indeks Ściśliwości | Tak |  |
|  | Automatyczne generowanie raportów po teście z pamięcią 10 ostatnich wyników i eksportem danych (co najmniej przez USB, Ethernet) | Tak |  |
| 7. Wymienne miksery |  |  |  |
|  | 2 różne przystawki miksujące do jednego napędu podstawowego | Tak |  |
|  | Mikser szybkoobrotowy - zasada lemiesza (lub równoważna), stal nierdzewna, pojemność całk. min. 5,0 litrów (robocza 70%). Pokrywa z blokadą bezpieczeństwa i obrotem o 180 st. | Tak |  |
|  | Mikser bębnowy - mieszanie trójwymiarowe przez diagonalne umieszczenie bębna w obręczy. Bęben ze szkła akrylowego, pojemność całk. min. 5,0 litrów (robocza 40%) | Tak |  |
| 8. Przystawka do badania przepływu granulatów (Sypkość) i ich kąta usypu z mieszadłem. |  |  |  |
|  | Metody pomiarowe - automatyczny pomiar sypkości w co najmniej 3 trybach: (1) względem wagi (2) względem objętości (3) w zadanym czasie | Tak |  |
|  | Automatyczne, optyczne wyznaczanie kąta usypu za pomocą zintegrowanego lasera klasy 2 (dokładność ± 1°) | Tak |  |
|  | Zintegrowana waga precyzyjna o maksymalnym obciążeniu min. 7000 g i rozdzielczości 0,1 g | Tak |  |
|  | Zintegrowane mieszadło z 4 stopniami regulacji prędkości | Tak |  |
|  | Lej zsypowy min. 480 ml, wymienne dysze (m m.in. 10, 15, 25 mm), wzorzec kąta usypu | Tak |  |
| 9. Mieszalnik planetarny |  |  |  |
|  | Przystawka do napędu podstawowego - mieszalnik planetarny wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Pojemność misy co najmniej 5,0 litrów (objętość robocza do 60%) | Tak |  |
|  | Wymienne akcesoria ze stali nierdzewnej: hak, łopatka, trzepaczka oraz niereaktywny zgarniacz ścienny | Tak |  |
| 10. System do powlekania |  |  |  |
|  | Przystawki montowane do napędu za pośrednictwem przekładni z płynną regulacją kąta nachylenia | Tak |  |
|  | Bęben do powlekania - materiał: stal nierdzewna, pojemność całk. min. 9,5 litra, średnica zewnętrzna 270 - 280 mm | Tak |  |
|  | Peletyzator - Granulator talerzowy (stal nierdzewna), średnica talerza min. 400 mm, umożliwiający pracę ciągłą (wysyp uformowanych peletek poza krawędź) | Tak |  |
|  | Zestaw z napędem podstawowym (Silnikiem) | Tak |  |
| 10. System do powlekania |  |  |  |
|  | Przystawki montowane do napędu za pośrednictwem przekładni z płynną regulacją kąta nachylenia | Tak |  |
|  | Bęben do powlekania - materiał: stal nierdzewna, pojemność całk. min. 9,5 litra, średnica zewnętrzna 270 - 280 mm | Tak |  |
|  | Peletyzator - Granulator talerzowy (stal nierdzewna), średnica talerza min. 400 mm, umożliwiający pracę ciągłą (wysyp uformowanych peletek poza krawędź) | Tak |  |
|  | Zestaw z napędem podstawowym (Silnikiem) | Tak |  |
| 11. Dozownik maści |  |  |  |
|  | Bezkroplowe napełnianie z maksymalną wydajnością min. 1200 dozowań/h | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji objętości dozy od 10 ml do co najmniej 200 ml | Tak |  |
|  | Lej zasypowy min. 19 litrów (stal nierdzewna), dysze napełniające (m.in. 2, 4, 8 mm) w komplecie | Tak |  |
| 12. Granulator oscylacyjny |  |  |  |
|  | Rotor oscylacyjny, wydajność do min. 30 kg/h | Tak |  |
|  | W komplecie siatki kalibrujące o oczkach: 1,0 mm oraz 1,6 mm, z gwarancją dostępności innych rozmiarów u producenta | Tak |  |
|  | Zestaw z napędem podstawowym (Silnikiem) | Tak |  |
| 13. Gwarancja i warunki serwisowe |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy | Tak |  |

Załącznik nr 2 do SWZ  musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym