## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Lp. | OPIS | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Producent
Zadanie 1
1 | Papier krepowy (kolor jasny). Elastyczny, 100% celulozy. Zastosowanie do pakowania lżejszych zestawów i instrumentów. ISO 11607, PN-EN 868-2. Rozmiar 60cm x 60cm. | sztuka | 1000
2 | Papier krepowy (kolor jasny). Elastyczny, 100% celulozy. Zastosowanie do pakowania zestawów i instrumentów. ISO 11607, PN-EN 868-2. Rozmiar 75cm x 75cm. | sztuka | 5000
3 | Papier krepowy (kolor jasny). Elastyczny, 100% celulozy. Zastosowanie do pakowania lżejszych zestawów i instrumentów. ISO 11607, PN-EN 868-2. Rozmiar 100cm x 100cm. | sztuka | 15000
4 | Papier krepowy (kolor jasny). Elastyczny, 100% celulozy. Zastosowanie do pakowania zestawów i instrumentów. ISO 11607, PN-EN 868-2. Rozmiar 120cm x 120cm. | sztuka | 5000
5 | Rękawy płaskie przeznaczone do sterylizacji plazmowej. Zbudowane z bezbarwnego laminatu foliowego 9 warstwowego o grubości 51 µm +- 6% oraz białego papieru syntetycznego bez zawartości celulozy o gramaturze 64,5g. Wskaźnik sterylizacji umieszczony od strony folii między ścieżkami zgrzewu; opis zmiany koloru wskaźnika przed i po sterylizacji - przed sterylizacją czerwony, po sterylizacji żółty. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1, 2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Zgrzew dwuścieżkowy. Temperatura zgrzewania105st C- 125 st C, Nacisk 40-100N. Odpowiedni także do sterylizatora STERRAD. Rolki o długości 100m pakowane w mleczną folie chroniąca przed światłem i wilgocią. Data ważności na wlepce wewnątrz rolki. Rozmiar 5cm x 100m. | sztuk | 4
6 | Rękawy płaskie przeznaczone do sterylizacji plazmowej. Zbudowane z bezbarwnego laminatu foliowego 9 warstwowego o grubości 51 µm +- 6% oraz białego papieru syntetycznego bez zawartości celulozy o gramaturze 64,5g. Wskaźnik sterylizacji umieszczony od strony folii między ścieżkami zgrzewu; opis zmiany koloru wskaźnika przed i po sterylizacji - przed sterylizacją czerwony, po sterylizacji żółty. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1, 2 oraz znak, jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Zgrzew dwuścieżkowy. Temperatura zgrzewania 105 st C - 125 st C, Nacisk 40-100N. Odpowiedni także do sterylizatora STERRAD. Rolki o długości 100m pakowane w mleczną folie chroniącą przed światłem i wilgocią. Data ważności na wlepce wewnątrz rolki. Rozmiar 7,5 cm x 100 m. | sztuk | 10
7 | Rękawy płaskie przeznaczone do sterylizacji plazmowej. Zbudowane z bezbarwnego laminatu foliowego 9 warstwowego ogrubości 51µm +- 6% oraz białego papieru syntetycznego bez zawartości celulozy o gramaturze 64,5g. Wskaźnik sterylizacji umieszczony od stronyfolii między ściezkami zgrzewu; opis zmiany koloru wskaźnika przed i po sterylizacji - przed sterylizacją czerwony, po sterylizacji żółty. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1, 2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Zgrzew dwuścieżkowy. Temperatura zgrzewania 105 st C - 125 st C, Nacisk 40-100N. Odpowiedni także do sterylizatora STERRAD. Rolki o długości 100m pakowane w mleczną folie chroniąca przed światłem i wilgocią. Data ważności na wlepce wewnątrz rolki. Rozmiar 10 cm x 100 m. | sztuk | 10
8 | Rękawy płaskie przeznaczone do sterylizacji plazmowej. Zbudowane z bezbarwnego laminatu foliowego 9 warstwowego ogrubości 51 um+- 6% oraz białego papieru syntetycznego bez zawartości celulozy o gramaturze 64,5g. Wskaźnik sterylizacji umieszczony od stronyfolii między ściezkami zgrzewu; opis zmiany koloru wskaźnika przed i po sterylizacji - przed sterylizacją czerwony, po sterylizacji żółty. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1, 2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Zgrzew dwuścieżkowy. Temperatura zgrzewania 105 st C - 125 st C, Nacisk 40-100N. Odpowiedni także do sterylizatora STERRAD. Rolki o długości 100m pakowane w mleczną folie chroniąca przed światłem i wilgocią. Data ważności na wlepce wewnątrz rolki. Rozmiar 15 cm x 100 m. | sztuk | 15
9 | Rękawy płaskie przeznaczone do sterylizacji plazmowej.Zbudowane z bezbarwnego laminatu foliowego 9 warstwowego ogrubości 51µm+- 6% oraz białego papieru syntetycznego bez zawartości celulozy o gramaturze 64,5g. Wskaźnik sterylizacji umieszczony od stronyfolii między ściezkami zgrzewu; opis zmiany koloru wskaźnika przed i po sterylizacji - przed sterylizacją czerwony, po sterylizacji żółty. Ndrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Zgrzew dwuścieżkowy. Temperatura zgrzewania105st C- 125 st C, Nacisk 40-100N. Odpowiedni także do sterylizatora STERRAD. Rolki o długości 100m pakowane w mleczną folie chroniąca przed światłem i wilgocią. Data ważności na wlepce wewnątrz rolki. Rozmiar 20 cm x 100 m. | sztuk | 20
10 | Rękawy płaskie przeznaczone do sterylizacji plazmowej. Zbudowane z bezbarwnego laminatu foliowego 9 warstwowego ogrubości 51 µm +- 6% oraz białego papieru syntetycznego bez zawartości celulozy o gramaturze 64,5 g. Wskaźnik sterylizacji umieszczony od stronyfolii między ściezkami zgrzewu; opis zmiany koloru wskaźnika przed i po sterylizacji - przed sterylizacją czerwony, po sterylizacji żółty. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1, 2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Zgrzew dwuścieżkowy. Temperatura zgrzewania105st C- 125 st C, Nacisk 40-100N. Odpowiedni także do sterylizatora STERRAD. Rolki o długości 100m pakowane w mleczną folie chroniąca przed światłem i wilgocią. Data ważności na wlepce wewnątrz rolki. Rozmiar 25 cm x 100 m. | sztuk | 15
11 | Rękawy płaskie przeznaczone do sterylizacji plazmowej. Zbudowane z bezbarwnego laminatu foliowego 9 warstwowego ogrubości 51 µm +- 6% oraz białego papieru syntetycznego bez zawartości celulozy o gramaturze 64,5g. Wskaźnik sterylizacji umieszczony od stronyfolii między ściezkami zgrzewu; opis zmiany koloru wskaźnika przed i po sterylizacji - przed sterylizacją czerwony, po sterylizacji żółty. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1, 2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Zgrzew dwuścieżkowy. Temperatura zgrzewania 105 st C - 125 st C, Nacisk 40-100N. Odpowiedni także do sterylizatora STERRAD. Rolki o długości 100m pakowane w mleczną folie chroniąca przed światłem i wilgocią. Data ważności na wlepce wewnątrz rolki. Rozmiar 30 cm x 100 m. | sztuk | 8
12 | Rękawy płaskie przeznaczone do sterylizacji plazmowej. Zbudowane z bezbarwnego laminatu foliowego 9 warstwowego ogrubości 51 µm +- 6% oraz białego papieru syntetycznego bez zawartości celulozy o gramaturze 64,5g. Wskaźnik sterylizacji umieszczony od stronyfolii między ściezkami zgrzewu; opis zmiany koloru wskaźnika przed i po sterylizacji - przed sterylizacją czerwony, po sterylizacji żółty. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1, 2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Zgrzew dwuścieżkowy. Temperatura zgrzewania 105 st C - 125 st C, Nacisk 40-100N. Odpowiedni także do sterylizatora STERRAD. Rolki o długości 100m pakowane w mleczną folie chroniąca przed światłem i wilgocią. Data ważności na wlepce wewnątrz rolki. Rozmiar 38 cm x 100 m. | sztuki | 8
13 | Włóknina SMS 40g/m2 do sterylizacji niebieska o wysokich parametrach na przedarcie i rozciąganie. Nie wykazująca działania cytotoksycznego oraz antystatyczna. Wytrzymałość, na wypychanie na mokro 200kPa. Dopuszcza się sterylizacje parową i niskotemperaturową. Rozmiar 75 cm x 75 cm pakowana po 150 arkuszy. | sztuka | 6000
14 | Włóknina SMS 40g/m2 do sterylizacji o wysokich parametrach na przedarcie i rozciąganie. Nie wykazująca działania cytotoksycznego oraz antystatyczna. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 200kPa. Dopuszcza się sterylizacje parową i niskotemperaturową. Rozmiar 60 cm x 60 cm . | sztuki | 1200
15 | Włóknina SMS 40g/m2 do sterylizacji o wysokich parametrach na przedarcie i rozciąganie. Nie wykazująca działania cytotoksycznego oraz antystatyczna. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 200kPa. dopuszcza się sterylizacje parową i niskotemperaturową. Rozmiar 100 cm x 100 cm. | sztuka | 10000
16 | Włóknina SMS 40g/m2 do sterylizacji o wysokich parametrach na przedarcie i rozciąganie. Nie wykazująca działania cytotoksycznego oraz antystatyczna. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 200kPa. Dopuszcza się sterylizacje parową i niskotemperaturową. Rozmiar 120 cm x 120 cm | sztuka | 5000
17 | Włóknina SMS 55g/m2 do sterylizacji naprzemiennie pakowana niebieska i zielona o wysokich parametrach na przedarcie i rozciąganie. Nie wykazująca działania cytotoksycznego oraz antystatyczna. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 260kPa. Dopuszcza się sterylizacje parową i niskotemperaturową. Rozmiar 120 cm x 120 cm. | sztuka | 80
18 | Włóknina SMS 70g/m2 do sterylizacji naprzemiennie pakowana niebieska i zielona o wysokich parametrach na przedarcie i rozciąganie. Nie wykazująca działania cytotoksycznego oraz antystatyczna. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 325kPa. Dopuszcza się sterylizacje parową i niskotemperaturową. Rozmiar 120 cm x 120 cm . | sztuka | 60
19 | Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego laminatu 7 warstwowego oraz papieru medycznego o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1, 2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Rękawy produkowane w procesie zwalidowanym zgodnie z ISO 11607-2. Temperatura zgrzewu 180-220°C, nacisk 40-100N. Pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Papier: zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczków nie większa niż 0,25%, wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4 kNm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m. Folia o gramaturze 55g/m2 (±6%) i grubości 52µm (±6%). Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i poprzek min. 100%. Rolka = 200 mb | rolka o szerokości 5 cm | 100
20 |  | rolka o szerokości 7,5 cm | 100
21 |  | rolka o szerokości 10 cm | 200
22 |  | rolka o szerokości 12 cm | 100
23 |  | rolka o szerokości 15 cm | 250
24 |  | rolka o szerokości 20 cm | 200
25 |  | rolka o szerokości 25 cm | 80
26 |  | rolka o szerokości 30 cm | 10
27 |  | rolka o szerokości 35 cm | 6
28 |  | rolka o szerokości 40 cm | 6
Razem
Zadanie 2
1 | Rękaw z polyolefinu o gramaturze 93g/m2 i foli, papier o gramaturze 70g/m2. Powierzchnia foliowa wykonana z 6 warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 5um. Na opakowaniu nadrukowane wskaźniki chemiczne sterylizacji S. EO typ A. Temperatura zgrzewu opakowań w zakresie 140-150 st C. Zgodnie z normą ISO11607-1, PN EN868-5. Rozmiar 32cm x 70 m. Obszar zastosowania, sterylizatory parowe oraz niskotemperaturowe (plazma, tlenek etylenu). | rolki | 6
2 | Rękaw z polyolefinu o gramaturze 93g/m2 i foli, papier o gramaturze 70g/m2. Powierzchnia foliowa wykonana z 6 warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 5um. Na opakowaniu nadrukowane wskaźniki chemiczne sterylizacji S. EO typ A. Temperatura zgrzewu opakowań w zakresie 140-150 st C. Zgodnie z normą ISO11607-1, PN EN868-5. Rozmiar 25cm x 70 m. Obszar zastosowania, sterylizatory parowe oraz niskotemperaturowe (plazma,tlenek etylenu). | rolki | 6
3 | Rękaw z polyolefinu o gramaturze 93g/m2 i foli, papier o gramaturze 70g/m2. Powierzchnia foliowa wykonana z 6 warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 5um. Na opakowaniu nadrukowane wskaźniki chemiczne sterylizacji S. EO typ A. Temperatura zgrzewu opakowań w zakresie 140-150 st C. Zgodnie z normą ISO11607-1, PN EN868-5. Rozmiar 42cm x 70 m. Obszar zastosowania: sterylizatory parowe oraz niskotemperaturowa (plazma, tlenek etylenu). | rolki | 2
4 | Rękaw z polyolefinu o gramaturze 93g/m2 i foli, papier o gramaturze 70g/m2. Powierzchnia foliowa wykonana z 6 warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 5um. Na opakowaniu nadrukowane wskaźniki chemiczne sterylizacji S,EO typ A. Temperatura zgrzewu opakowań w zakresie 140-150 st C. Zgodnie z normą ISO11607-1, PN EN868-5. Rozmiar 28,50 mm x 70 m. Obszar zastosowania: sterylizatory parowe oraz niskotemperaturowa (plazma, tlenek etylenu). | rolki | 8
5 | Rękaw z polyolefinu o gramaturze 93g/m2 i foli,papier o gramaturze 70g/m2. Powierzchnia foliowa wykonana z 6 warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 5um. Na opakowaniu nadrukowane wskaźniki chemiczne sterylizacji S,EO typ A. Temperatura zgrzewu opakowań w zakresie 140-150 st C. Zgodnie z normą ISO11607-1, PN EN868-5. Rozmiar 38 cm x 70 m. Obszar zastosowania: sterylizatory parowe oraz niskotemperaturowa (plazma, tlenek etylenu). | rolki | 5
Razem
Zadanie 3
1 | Pojemnik - kaseta z czynnikiem sterylizującym. Nadtlenek wodoru 59% na 40 cykli do sterylizatora Plazmowego Crystal 50. Kaseta do wykorzystania w ciągu 60 dni. W każdym pojemniku umieszczony czujnik ciśnieniowy. | sztuki | 16
Razem
Zadanie 4
1. | Zestaw biologiczny testowy o ostatecznym odczycie wyniku po 7 sekundach inkubacji do monitorowania procesów sterylizacji parą wodną w temperaturze 132-135°C. Biologiczny zestaw testowy symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i samoprzylepną kartę do opisu cyklu oraz dodatkowo wskaźnik chemiczny typu 5 z przesuwną substancją. Zapakowany w opakowanie kartonowe ze wskaźnikiem chemicznym typu 1. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona oryginalnym certyfikatem producenta. Wskaźnik posiadający certyfikat FDA. Opakowanie zawiera 25 biologicznych zestawów testowych oraz 25 sztuk wskaźników samodzielnych. | opakowanie | 100
2. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o ostatecznym odczycie wyniku po 5 minutach inkubacji do monitorowania procesów sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Zgodność wskaźnika znajdującego w zestawie z normą referencyjną potwierdzona oryginalnym certyfikatem producenta. Wskaźnik posiadający certyfikat FDA. W opakowaniu 50 sztuk. | opakowanie | 30
3. | Integrator chemiczny do monitorowania procesów sterylizacji parą wodną TYP 5. Oznaczenie norm na każdym pojedynczym wskaźniku, test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu. Odczyt na podstawie substancji przesuwnej okienku w różnych kolorach. Zgodny z normą 11140-1. Posiada certyfikat FDA. Opakowanie 250 sztuk. | opakowanie | 4
4. | Integrator chemiczny do monitorowania procesów sterylizacji parą wodną TYP 5, Kontrola procesów sterylizacji parowej w zakresie od 121°C do 135°C. Rozmiar: 70 mm x 23 mm, Odczyt poprzez zmianę koloru. Kolor początkowy: żółty. Kolor końcowy potwierdzenie dla prawidłowych parametrów procesu: czarny. Zgodny z normą 11140-1. Posiada certyfikat FDA. Opakowanie 200 sztuk. | opakowanie | 30
5. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do monitorowania procesów sterylizacji nadtlenkiem wodoru TYP 4, o kolistym ułożeniu substancji wskaźnikowej do zastosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu. Zgodność z normą 11140-1. Posiadający certyfikat FDA. Opakowanie 250 sztuk. | opakowanie | 10
Razem
Zadanie 5
1. | Wymazówka do powierzchni, kompatybilna z Luminometrem 3M Clean-Trac LX25 będący w posiadaniu Zamawiającego. Wymazówka do pobierania próbek z powierzchni oraz narzędzi medycznych. Możliwość odczytu wyniku do 4 godzin od pobrania wymazu. | sztuka | 1000
2. | Wymazówka do popłuczyn, kompatybilna z Luminometrem 3M Clean-Trac LX25 będący w posiadaniu zamawiającego. Wymazówka do pobierania próbek wody, końcówka wymazówki budowy prążkowej. | sztuka | 500
3. | Test kontroli mycia. Testy składają się z odpornego na temperaturę nośnika o wymiarach 70 x 30 mm, zawierającego mieszankę specjalnie dobranych, naturalnych składników barwiących (białek, węglowodanów, kwasów tłuszczowych i barwników). W każdym przypadku, kolorowe zabrudzenia testowe wskaźnika są nietoksyczne. Testy mogą być stosowane do rutynowej kontroli procesów mycia i umożliwiają monitorowanie skuteczności mycia w automatycznych, w tym w myjkach ultradźwiękowych o różnych konfiguracjach mycia. Opakowanie 200 sztuk. (Wykonawca zapewni 1 uchwyt na 2 opakowania) | opakowanie | 50
4. | Test dezynfekcji termicznej 90ºC, 5 minut. Wskaźniki składają się z jednostronnie laminowanych pasków o wymiarach 30 mm x 70 mm. Wskaźnikowy tusz zmienia kolor z zielonego na fioletowy, gdy parametry procesu są spełnione, co umożliwia natychmiastową i jednoznaczną interpretację wyników. Opakowanie 200 sztuk. (Wykonawca zapewni 1 uchwyt na 2 opakowania). | opakowanie | 50
Razem
Zadanie 6
1 | Włóknina dwukolorowa, gramatura 43g /m2. Pięć warstw poliopropylenu. Wóknina przeznaczona dla ciężkich instrumentów medycznych i sit. Szczególnie do dużych i ciężkich zestawów ortopedycznych. Rozmiar 100 cm x 100 cm. | sztuka | 5000
2 | Włóknina dwukolorowa, gramatura 43g/m2. Pięć warstw poliopropylenu. Wóknina przeznaczona dla ciężkich instrumentów medycznych i sit. Szczególnie do dużych i ciężkich zestawów ortopedycznych. Rozmiar 75 cm x 75 cm. | sztuka | 2000
3 | Opakowania włókninowo-foliowe. Opakowanie do materiałów medycznych przeznaczonych do sterylizacji dużych i ciężkich przedmiotów (narzędzia i zestawy ortopedyczne). Gramatura włókniny 60g/m2 ze zgrzaną foliową kompleksową, trzywskaźnikową. Wskaźniki sterylizacji nadrukowane poza obszarem wypełnienia, temperatura zgrzewu 180-190 st C. Rozmiar 20 cm x 100 m. | rolki | 6
4 | Opakowania włókninowo-foliowe. Opakowanie do materiałów medycznych przeznaczonych do sterylizacji dużych i ciężkich przedmiotów (narzędzia i zestawy ortopedyczne). Gramatura włókniny 60g/m2 ze zgrzaną foliową kompleksową, trzywskaźnikową. Wskaźniki sterylizacji nadrukowane poza obszarem wypełnienia, temperatura zgrzewu 180-190 st C. Rozmiar 42 cm x 100 m. | rolki | 2
5 | Włóknina do sterylizacji parowej składająca się z 4 warstw wykonanych z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzialnych za elastyczność i drapowanie włókien zgrzewalnych, warstwy stanowiącej barierę sterylną, gramatura 60g/m2, zgodność z normą EN ISO11607 i EN 868-2, wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho 2,70 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie CD na sucho 1,70 kNm, ciśnienie rozrywające na mokro min. 90 kPa, rozm 100 cm x 100 cm | sztuka | 1000
6 | Włóknina do sterylizacji parowej składająca się z 4 warstw wykonanych z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzialnych za elastyczność i drapowanie włókien zgrzewalnych, warstwy stanowiącej barierę sterylną, gramatura 60g/m2, zgodność z normą EN ISO11607i EN 868-2, wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho 2,70 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie CD na sucho 1,70 kNm, ciśnienie rozrywające na mokro min. 90 kPa, rozm. 120 cm x 120 cm. | sztuka | 500
7 | Taśma do zamykania pakietów o wysokiej przylepności, wytrzymała na warunki sterylizacji parą wodną lub tlenkiem etylenu. Szerokość 19 mm długość 50 m | rolki | 200
8 | Taśma klejąca ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną. Szerokość 19 mm długość 50 m. | rolki | 1000
Razem
Zadanie 7
1 | Koszyki zamykane na mikro narzędzia do mycia i dezynfekcji, wykonane ze stali kwasoodpornej rozmiar oczek 0.5 x 0.5 x 0.3 mm. Rozmiar 80 x 80 x 34 mm | sztuka | 4
2 | Koszyki zamykane na mikro narzędzia do mycia i dezynfekcji, wykonane ze stali kwasoodpornej rozmiar oczek 1,6 x 1,6 x 0,7 mm. Rozmiar 220 x 140 x 50 mm | sztuka | 5
3 | Maty silikonowe do wykładania tac sterylizacyjnych o strukturze plastra miodu, Rozmiar 215 x 229 mm | sztuka | 4
4 | Maty silikonowe do wykładania tac sterylizacyjnych o strukturze plastra miodu. Rozmiar 460 x 229 mm | sztuka | 4
5 | Test kontroli pracy zgrzewarek rolkowych do opakowań papierowo foliowych, arkuszowy op. 250 szt. | opakowanie | 3
6 | Test kontroli pracy zgrzewarek rolkowych do opakowań do sterylizacji plazmowej, arkuszowy op. 125 szt. | opakowanie | 2
7 | Szczotka do mycia kanałów na drucie ze stali kwasoodpornej, długość całkowita 610 mm, dł. Szczotki 50 mm, średnica 2,5 mm. Opakowanie 5 szt. | opakowanie | 3
8 | Szczotka do mycia kanałów na drucie ze stali kwasoodpornej, długość całkowita 450 mm, dł. Szczotki 13 mm, średnica 1 mm. Opakowanie 5 szt. | opakowanie | 3
9 | Szczotka do mycia kanałów na drucie ze stali kwasoodpornej, długość całkowita 450 mm, dł. Szczotki 13 mm, średnica 1,8 mm. Opakowanie 5 szt. | opakowanie | 3
10 | Zestaw dwóch szczotek do czyszczenia endoskopów składający się z: szczotki do zaworów w rozmiarze średnica 5,2 mm / 11 mm, długość 156 mm i szczotki do kanałów o rozmiarze śr. 5 mm i dł. 2300 mm op. 50 szt. | opakowanie | 1
11 | Szczotka do mycia kanałów na drucie ze stali kwasoodpornej, długość całkowita 300 mm, dł. Szczotki 100 mm, średnica 10 mm. Opakowanie 5 szt. | opakowanie | 3
12 | Szczotka do mycia kanałów na drucie ze stali kwasoodpornej, długość całkowita 500 mm, dł. Szczotki 35 mm, średnica 3,5 mm. Opakowanie 5 szt. | opakowanie | 3
13 | Szczotka do mycia kanałów na drucie ze stali kwasoodpornej, długość całkowita 300 mm, dł. Szczotki 100 mm, średnica 3 mm. Opakowanie 5 szt. | opakowanie | 3
14 | Szczotka do mycia kanałów na drucie ze stali kwasoodpornej, długość całkowita 300 mm, dł. Szczotki 100 mm, średnica 4 mm. Opakowanie 5 szt. | opakowanie | 3
15 | Szczotka do mycia narzędzi podwójnie zakończona, z włosiem nylonowym, dł. całkowita 175, dł. włosia 10 i 10 mm, dł. szczotki 30 i 40 mm, op. 5 szt. | opakowanie | 4
16 | Szczotka do mycia narzędzi z wygiętą główką, z włosiem nylonowym bardzo twardym, dł. całkowita 165 dł. włosia 25 i 40 mm, op. 5 szt. | opakowanie | 4
17 | Rozszerzacze do narzędzi wykonane ze stali kwasoodpornej pokryte silikonem, szerokość 60 mm | sztuka | 3
18 | Rozszerzacze do narzędzi wykonane ze stali kwasoodpornej pokryte silikonem, szerokość 50 mm | sztuka | 3
19 | Rozszerzacze do narzędzi wykonane ze stali kwasoodpornej pokryte silikonem, szerokość 40 mm | sztuka | 3
20 | Ochraniacze na naroża do tac narzędziowych zabezpieczające przed przedziurawieniem zewnętrznego opakowania. Gęstość papieru 270g/m2, wymiary 100 mm x 100 mm x 50 mm. | sztuka | 2400
21 | Maty absorpcyjne podkłady z warstwą absorpcyjną do stosowania pod tacę narzędziową celem osłonięcia ostrych krawędzi oraz zapewnienia szybkiego pochłaniania wilgoci podczas parowych cykli sterylizacji. Rozmiary 500 x 300 mm. | sztuka | 28320
22 | Plomba do zamykania i zabezpieczania przed niekontrolowanym otwarciem kontenerów firmy Aesculap. | sztuka | 3000
23 | Plomba z identyfikatorem, 75mm x 35mm. Przeznaczona do kontenerów firmy Aesculap. Sterylizacja parą wodną. | sztuka | 2000
24 | Test do kontroli procesu dezynfekcji termicznej 90 st. / 5 min. Opakowanie 100 szt. | opakowanie | 10
25 | Zintegrowany test do kontroli wsadu w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu. Samoprzylepne testy paskowe, pokryte polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, kompatybilne z przyrządem testowym składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej. Opakowanie 250 szt. | opakowanie | 2
26 | Test mycia służący do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni-dezynfektorze zawierający syntetyczną substancję wskaźnikową w kolorze zielonym, zgodną z normą PN-EN ISO 15883-5 załącznik C, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego. Opakowanie 320 szt. | opakowanie | 10
27 | Etykiety do metkownic dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. 1 rolka = 750 etykiet. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-830 o kompatybilności z etykietami. Opakowanie 12 rolek + wałek z tuszem. | opakowanie | 36
28 | Etykiety do metkownic dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Wymagane oświadczenie od producenta metkownicy. Gke 240-830 o kompatybilności z etykietami. Etykiety + wałek z tuszem. 1 rolka = 750 etykiet.opakowanie = 12 rolek | opakowanie | 3
29 | Etykiety do metkownic dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Wymagane oświadczenie od producenta metkownicy. Gke 240-830 o kompatybilności z etykietami. Etykiety + wałek z tuszem. 1 rolka = 750 etykiet.opakowanie = 12 rolek | opakowanie | 4
30 | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów. Umożliwia kodowanie takich informacji jak: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). | sztuka | 3
Razem
Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym