## zad
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
1.Wykonawca gwarantuje, że wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia spełniać będą - wskazane w niniejszym formularzu cenowym - wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe. 2.Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3.Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 1 i 2 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 5.Zamawiający wymaga obowiązkowo wypełnienia kolumny nr 3. 6.Zamawiający dopuszcza produkty równoważne /zamienniki/. Zmiana dopuszczalna będzie pod warunkiem, iż otrzymany odpowiednik będzie posiadał podobne pożądane cechy, parametry, o co najmniej tych samych właściwościach co przedmiot umowy, wykonany z materiału o podobnych właściwościach technologicznych i jakości, znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach do konkretnych typów zabiegów, konkretną metodą , tej samej skuteczności co odpowiednik objęty umową. 7.Wykonawca oświadcza, że poszczególne dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w terminie: 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:................................................ 8.Adres e-mail Wykonawcy dedykowany do przesyłania reklamacji: .................................................... 9.W ramach przedmiotu zamówienia i jego cenie Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy 4 generatory o następujących parametrach: Kompaktowy generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich oparty na technologii noża harmonicznego oraz technologii energii bipolarnej zaawansowanej do termofuzji tkanek. Generator z wbudowanym uniwersalnym magnetycznym gniazdem, automatycznie rozpoznającym rodzaj narzędzia i dostosowujące do niego rodzaj technologii i parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (panel dotykowy). Panel tylny z wbudowanym gniazdem USB umożliwiającym aktualizację oprogramowania generatora. Uniwersalne gniazdo podłączenia aktywacji nożnej do obu technologii. Sygnalizacja dźwiękowa trybu pracy generatora z regulowanym poziomem głośności. Zdolność do zamykania naczyń krwionośnych do 7mm włącznie zarówno w technologii noża harmonicznego jak i energii bipolarnej.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | OPIS | NAZWA i NR KATATOLGOWY | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO | CENA BRUTTO 6=9/4 | WARTOŚĆ NETTO 7=4x5 | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO 9=7+8
1 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji i przecinania tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną eletryczną technologię bipolarną, śr. ramienia 5mm, dł. 25 cm, zakrzywione bransze o długości 24 mm. Ciągła Rotacja ramienia roboczego w zakresie 360°. Uchwyt pistoletowy z dwoma oddzielnymi przyciskami do cięcia i koagulacji. Dzwignia zamykająca bransze zatrzaskująca sie w uchwycie. Możliwość koagulowania dolną szczęką w pozycji otwartej. (3szt./op.) |  | 2
2 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji i przecinania tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną eletryczną technologię bipolarną, śr. ramienia 5mm, dł. 37 cm, zakrzywione bransze o długości 24 mm. Ciągła Rotacja ramienia roboczego w zakresie 360°. Uchwyt pistoletowy z dwoma oddzielnymi przyciskami do cięcia i koagulacji. Dzwignia zamykająca bransze zatrzaskująca sie w uchwycie. Możliwość koagulowania dolną szczęką w pozycji otwartej. (3szt./op.) |  | 2
3 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. 17 cm. o uchwycie nożycowym z możliwością cięcia i koagulacji naczyń 5 mm. Bransza aktywna zakrzywiona, zwężana ku końcowi i szpiczasto zakończona o długości 16 mm. Uchwyt z dwoma przyciskami aktywującymi Max i Min. Przyciski wykonane w kształcie półpierścienia dla ułatwienia ich aktywacji w przypadku trudnej anatomii. Możliwość nastawienia 5 wartości mocy dla przycisku Min. Adaptacyjna technologia tkankowa umożliwia generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika. W razie potrzeby reguluje dostarczanie energii do tkanki w celu lepszego zarządzania temperaturą, dzięki technologii adaptacji do tkanki. Zmiana tonu sygnalizuje, kiedy technologia adaptacji do tkanki reguluje dostarczenie energii. Skuteczność zamykania naczyń krwionośnych o średnicy 5 mm, potwierdzona co najmniej 3 badaniami opisanymi w literaturze medycznej o IF >2. Końcówka współpracująca z generatorem bipolarno harmonicznym, nie zasilanym bateryjnie. Przeznaczona do stosowania z generatorem, którego użyczenia wymaga Zamawiający w punkcie 9 potwierdzone w instrukcji używania narzędzia i instrukcji używania tego generatora. (6 szt./op.) |  | 2
4 | Przetwornik piezoelektryczny, zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH, jest przeznaczona do przetwarzania energii elektrycznej z kompatybilnego generatora na ruch mechaniczny ostrzy instrumentu. Wyposażony w licznik monitorowana ilość cykli pracy. Podłączenie do generatora bez dodatkowego adaptera. Przeznaczony do podłączenia narzędzi z rękojeścią nożycową jak również ołówkową (1 szt./op.) |  | 1
5 | Elektryczny jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiar staplera: 23 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu formujące się przestrzennie w techologii 3D. Stapler posiada powierzchnię chwytną zabezpieczającą przed przemieszczaniem się tkanki podczas wykonywania zespolenia. (3szt./op.) |  | 2
6 | Elektryczny jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiar staplera: 25 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu formujące się przestrzennie w techologii 3D. Stapler posiada powierzchnię chwytną zabezpieczającą przed przemieszczaniem się tkanki podczas wykonywania zespolenia. (3szt./op.) |  | 2
7 | Elektryczny jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiar staplera: 29 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu formujące się przestrzennie w techologii 3D. Stapler posiada powierzchnię chwytną zabezpieczającą przed przemieszczaniem się tkanki podczas wykonywania zespolenia. (3szt./op.) |  | 10
8 | Elektryczny jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,5 – 2,2 mm. Rozmiar staplera 31 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu formujące się przestrzennie w techologii 3D. Stapler posiada powierzchnię chwytną zabezpieczającą przed przemieszczaniem się tkanki podczas wykonywania zespolenia. (3szt./op.) |  | 10
9 | Jednorazowa rączka staplera liniowego, przeznaczona do ładunków do tkanki standardowej oznaczonych kolorem niebieskim oraz do ładunków do tkanki grubej oznaczonych kolorem zielonym wykonujących zespolenie na długości 101 mm i cięcie o długości około 92 mm. Stapler z wbudowaną blokadą bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku lub bez zamontowanego ładunku. Wystrzelenie staplera za pomocą spustu znajdującego się po obu stronach ramienia zaciskowego staplera. Po wystrzeleniu ładunku, otwieranie staplera za pomocą przycisku zwalniającego umieszczonego w proksymalnej części staplera. Możliwość rozłączenia połówek staplera za pomocą uchwytu ściskającego. Słyszalne kliknięcie sygnalizujące zamknięcie staplera. Połówki staplera połączone ze sobą, umożliwiając obsługę jedną ręką. Możliwość załadowania i użycia do 8 razy w trakcie jednego zabiegu. Wskazane zastosowanie u dorosłych i dzieci: w chirurgii przewodu pokarmowego, klatki piersiowej. Rączka pakowana bez ładunku. (3 szt./op.) |  | 10
10 | Jednorazowa rączka staplera liniowego, przeznaczona do ładunków do tkanki standardowej oznaczonych kolorem niebieskim oraz do ładunków do tkanki grubej oznaczonych kolorem zielonym wykonujących zespolenie na długości 81 mm i cięcie o długości około 72 mm. Stapler z wbudowaną blokadą bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku lub bez zamontowanego ładunku. Wystrzelenie staplera za pomocą spustu znajdującego się po obu stronach ramienia zaciskowego staplera. Po wystrzeleniu ładunku, otwieranie staplera za pomocą przycisku zwalniającego umieszczonego w proksymalnej części staplera. Możliwość rozłączenia połówek staplera za pomocą uchwytu ściskającego. Słyszalne kliknięcie sygnalizujące zamknięcie staplera. Połówki staplera połączone ze sobą, umożliwiając obsługę jedną ręką. Możliwość załadowania i użycia do 8 razy w trakcie jednego zabiegu. Wskazane zastosowanie u dorosłych i dzieci: w chirurgii przewodu pokarmowego, klatki piersiowej. Rączka pakowana bez ładunku. (3 szt./op.) |  | 10
11 | Jednorazowa rączka staplera liniowego, przeznaczona do ładunków do tkanki standardowej oznaczonych kolorem niebieskim oraz do ładunków do tkanki grubej oznaczonych kolorem zielonym wykonujących zespolenie na długości 61 mm i cięcie o długości około 52 mm. Stapler z wbudowaną blokadą bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku lub bez zamontowanego ładunku. Wystrzelenie staplera za pomocą spustu znajdującego się po obu stronach ramienia zaciskowego staplera. Po wystrzeleniu ładunku, otwieranie staplera za pomocą przycisku zwalniającego umieszczonego w proksymalnej części staplera. Możliwość rozłączenia połówek staplera za pomocą uchwytu ściskającego. Słyszalne kliknięcie sygnalizujące zamknięcie staplera. Połówki staplera połączone ze sobą, umożliwiając obsługę jedną ręką. Możliwość załadowania i użycia do 8 razy w trakcie jednego zabiegu. Wskazane zastosowanie u dorosłych i dzieci: w chirurgii przewodu pokarmowego, klatki piersiowej. Rączka pakowana bez ładunku. (3 szt./op.) |  | 10
12 | Ładunek liniowy oznaczony kolorem niebieskim o nominalnej długości 100 mm, do jednorazowego staplera liniowego, przeznaczony do tkanki standardowej. Wysokość otwartej zszywki 3,7 mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm. Zakres grubości tkanki 1,5 – 2,4 mm. Ładunek do wykonania linii zespolenia o długości 101 mm oraz cięcia o długości 92 mm. Ładunek wyposażony w chwytną powierzchnię z wysuniętymi lożami zszywek (GST) zaprojektowaną w celu stabilizacji i zminimalizowania wysuwania się tkanki podczas stosowania i technologią zamykania się zszywek w płaszczyźnie 3D . Ładunek wyposażony w 4 rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek zamykających się w technologii 3D. (12 szt./op.) |  | 3
13 | Ładunek liniowy oznaczony kolorem zielonym o nominalnej długości 100 mm, do jednorazowego staplera liniowego, przeznaczony do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm, wysokość zamkniętej zszywki 2,0 mm. Zakres grubości tkanki 2,0 – 3,3 mm. Ładunek do wykonania linii zespolenia o długości 101 mm oraz cięcia o długości 92 mm. Ładunek wyposażony w chwytną powierzchnię z wysuniętymi lożami zszywek (GST) zaprojektowaną w celu stabilizacji i zminimalizowania wysuwania się tkanki podczas stosowania i technologią zamykania się zszywek w płaszczyźnie 3D . Ładunek wyposażony w 4 rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek zamykających się w technologii 3D. (12 szt./op.) |  | 3
14 | Ładunek liniowy oznaczony kolorem niebieskim o nominalnej długości 80 mm, do jednorazowego staplera liniowego, przeznaczony do tkanki standardowej. Wysokość otwartej zszywki 3,7 mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm. Zakres grubości tkanki 1,5 – 2,4 mm. Ładunek do wykonania linii zespolenia o długości 81 mm oraz cięcia o długości 72 mm. Ładunek wyposażony w chwytną powierzchnię z wysuniętymi lożami zszywek (GST) zaprojektowaną w celu stabilizacji i zminimalizowania wysuwania się tkanki podczas stosowania i technologią zamykania się zszywek w płaszczyźnie 3D . Ładunek wyposażony w 4 rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek zamykających się w technologii 3D. (12 szt./op.) |  | 3
15 | Ładunek liniowy oznaczony kolorem zielonym o nominalnej długości 80 mm, do jednorazowego staplera liniowego, przeznaczony do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm, wysokość zamkniętej zszywki 2,0 mm. Zakres grubości tkanki 2,0 – 3,3 mm. Ładunek do wykonania linii zespolenia o długości 81 mm oraz cięcia o długości 72 mm. Ładunek wyposażony w chwytną powierzchnię z wysuniętymi lożami zszywek (GST) zaprojektowaną w celu stabilizacji i zminimalizowania wysuwania się tkanki podczas stosowania i technologią zamykania się zszywek w płaszczyźnie 3D . Ładunek wyposażony w 4 rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek zamykających się w technologii 3D. (12 szt./op.) |  | 3
16 | Ładunek liniowy oznaczony kolorem niebieskim o nominalnej długości 60 mm, do jednorazowego staplera liniowego, przeznaczony do tkanki standardowej. Wysokość otwartej zszywki 3,7 mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm. Zakres grubości tkanki 1,5 – 2,4 mm. Ładunek do wykonania linii zespolenia o długości 61 mm oraz cięcia o długości 52 mm. Ładunek wyposażony w chwytną powierzchnię z wysuniętymi lożami zszywek (GST) zaprojektowaną w celu stabilizacji i zminimalizowania wysuwania się tkanki podczas stosowania i technologią zamykania się zszywek w płaszczyźnie 3D. Ładunek wyposażony w 4 rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek zamykających się w technologii 3D. (12 szt./op.) |  | 3
17 | Ładunek liniowy oznaczony kolorem zielonym o nominalnej długości 60 mm, do jednorazowego staplera liniowego, przeznaczony do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm, wysokość zamkniętej zszywki 2,0 mm. Zakres grubości tkanki 2,0 – 3,3 mm. Ładunek do wykonania linii zespolenia o długości 61 mm oraz cięcia o długości 52 mm. Ładunek wyposażony w chwytną powierzchnię z wysuniętymi lożami zszywek (GST) zaprojektowaną w celu stabilizacji i zminimalizowania wysuwania się tkanki podczas stosowania i technologią zamykania się zszywek w płaszczyźnie 3D . Ładunek wyposażony w 4 rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek zamykających się w technologii 3D. (12 szt./op.) |  | 3
18 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. 9 cm. o uchwycie nożycowym z możliwością cięcia i koagulacji naczyń o średnicy 5 mm. Bransza aktywna zakrzywiona, zwężana ku końcowi i szpiczasto zakończona o długości 16 mm. Uchwyt z dwoma przyciskami aktywującymi Max i Min. Przyciski wykonane w kształcie półpierścienia dla ułatwienia ich aktywacji w przypadku trudnej anatomii. Możliwość nastawienia 5 wartości mocy dla przycisku Min. Adaptacyjna technologia tkankowa umożliwia generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika. W razie potrzeby reguluje dostarczanie energii do tkanki w celu lepszego zarządzania temperaturą, dzięki technologii adaptacji do tkanki. Zmiana tonu sygnalizuje, kiedy technologia adaptacji do tkanki reguluje dostarczenie energii. Skuteczność zamykania naczyń krwionośnych o średnicy 5 mm, potwierdzona co najmniej 3 badaniami opisanymi w literaturze medycznej o IF >2. Końcówka współpracująca z generatorem bipolarno harmonicznym, nie zasilanym bateryjnie. Przeznaczona do stosowania z generatorem G11 potwierdzone w instrukcji używania narzędzia i instrukcji używania generatora) (6 szt./op.) |  | 5
19 | Jednorazowa elektryczna rękojeść naczyniowego staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia, w zakresie 50 stopni, w każdą ze stron. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 35 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i elektryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 32 cm, śr. 9 mm. Szer. szczęk 7 mm. Zagięte kowadło. (3szt.op) |  | 5
20 | Ładunek w kolorze białym o długości zespolenia 35 mm, do naczyniowego elektrycznego endostaplera. Wys. zszywki 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu, ułożone naprzemiennie w dwa rzędy. (12szt./op.) |  | 2
21 | Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu oraz szczękami do założenia ładunku linowego, które to stanowią integralną część rękojeści. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 45 mm. Długość ramienia 34 cm. Przegub umożliwiający obustronną, płynną, elektryczną (automatyczną) artykulację (zgięcie) szczęk ramienia co 1 ° w zakresie 110°, maksymalnie po 55° w jedną stronę. Możliwa artykulacja przy częściowo zamkniętych szczękach. Bransza magazynku ze wskaźnikiem częściowego zamknięcia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca w pełni jednoręczną obsługę zgięcia szczęk ramienia sterowanego elektrycznie, za pomocą przycisków umieszczonych po obu stronach rękojeści staplera. 2 przyciski po każdej stronie rękojeści służące do płynnego sterowania wygięciem szczęk. Przyciski do sterowania wygięcia zachowują kierunek wygięcia również w przypadku szczęk obróconych o 180°. 2 przyciski po każdej stronie rękojeści o podwójnej funkcji: do powrotu szczęk do pozycji prostej lub do wycofania noża, za pomocą pojedynczego naciśnięcia jednego z przycisków. Rękojeść posiadająca dźwignię zamykającą i elektrycznie aktywowany spust uruchomienia wystrzelenia ładunku. Spust uruchomienia wystrzelenia ładunku zabezpieczony przed przypadkowym aktywowaniem za pomocą spustu blokującego, umieszczonego bezpośrednio za spustem uruchomienia wystrzelenia ładunku. W momencie uruchomienia wystrzelenia ładunku silnik zwolni, jeśli stapler napotka większy opór. Rękojeść wyposażona w 2 przyciski zwalniania zacisku szczęk staplera po każdej stronie rękojeści. Wszystkie przyciski sterujące staplerem nieruchome i niezależne od obrotu ramienia staplera, umieszczone w okolicy rękojeści. Rękojeść staplera wyposażona w sygnalizację dźwiękową/haptyczną w przypadku np. osiągnięcia maksymalnego zgięcia szczęk. Dźwignia awaryjnego wycofania noża umieszczona w górnej części rękojeści dla łatwego dostępu. Pełna rotacja ramienia w zakresie 360°. Na wyposażeniu każdego opakowania jednostkowego rękojeści znajduje się litowa bateria zasilająca rękojeść. Poprawne zainstalowanie baterii potwierdzane sygnałem dźwiękowym i haptyczny. Moc znamionowa staplera 40 W. (3 szt./op.) |  | 5
22 | Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu oraz szczękami do założenia ładunku linowego, które to stanowią integralną część rękojeści. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 60 mm. Długość ramienia 34 cm. Przegub umożliwiający obustronną, płynną, elektryczną (automatyczną) artykulację (zgięcie) szczęk ramienia co 1 ° w zakresie 110°, maksymalnie po 55° w jedną stronę. Możliwa artykulacja przy częściowo zamkniętych szczękach. Bransza magazynku ze wskaźnikiem częściowego zamknięcia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca w pełni jednoręczną obsługę zgięcia szczęk ramienia sterowanego elektrycznie, za pomocą przycisków umieszczonych po obu stronach rękojeści staplera. 2 przyciski po każdej stronie rękojeści służące do płynnego sterowania wygięciem szczęk. Przyciski do sterowania wygięcia zachowują kierunek wygięcia również w przypadku szczęk obróconych o 180°. 2 przyciski po każdej stronie rękojeści o podwójnej funkcji: do powrotu szczęk do pozycji prostej lub do wycofania noża, za pomocą pojedynczego naciśnięcia jednego z przycisków. Rękojeść posiadająca dźwignię zamykającą i elektrycznie aktywowany spust uruchomienia wystrzelenia ładunku. Spust uruchomienia wystrzelenia ładunku zabezpieczony przed przypadkowym aktywowaniem za pomocą spustu blokującego, umieszczonego bezpośrednio za spustem uruchomienia wystrzelenia ładunku. W momencie uruchomienia wystrzelenia ładunku silnik zwolni, jeśli stapler napotka większy opór. Rękojeść wyposażona w 2 przyciski zwalniania zacisku szczęk staplera po każdej stronie rękojeści. Wszystkie przyciski sterujące staplerem nieruchome i niezależne od obrotu ramienia staplera, umieszczone w okolicy rękojeści. Rękojeść staplera wyposażona w sygnalizację dźwiękową/haptyczną w przypadku np. osiągnięcia maksymalnego zgięcia szczęk. Dźwignia awaryjnego wycofania noża umieszczona w górnej części rękojeści dla łatwego dostępu. Pełna rotacja ramienia w zakresie 360°. Na wyposażeniu każdego opakowania jednostkowego rękojeści znajduje się litowa bateria zasilająca rękojeść. Poprawne zainstalowanie baterii potwierdzane sygnałem dźwiękowym i haptyczny. Moc znamionowa staplera 40 W. (3 szt./op.) |  | 10
23 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze białym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Zakres grubości tkanki 1,0 mm – 2,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 5
24 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze niebieskim do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zakres grubości tkanki 1,5 mm – 2,4 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 10
25 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze złotym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm. Zakres grubości tkanki 1,8 mm – 3,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 2
26 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze zielonym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zakres grubości tkanki 2,0 mm – 3,3 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 5
27 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze czarnym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,2 mm, po zamknięciu 2,3 mm. Zakres grubości tkanki 2,3 mm – 4,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 5
28 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze białym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Zakres grubości tkanki 1,0 mm – 2,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 2
29 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze niebieskim do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zakres grubości tkanki 1,5 mm – 2,4 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 1
30 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze złotym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm. Zakres grubości tkanki 1,8 mm – 3,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 2
31 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze zielonym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zakres grubości tkanki 2,0 mm – 3,3 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 5
32 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze czarnym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,2 mm, po zamknięciu 2,3 mm. Zakres grubości tkanki 2,3 mm – 4,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 5
33 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. (3szt./op.) |  | 5
34 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek (3szt./op.) |  | 1
35 | Ładunek w kolorze niebieskim do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki standardowej. Wysokość otwartej zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek (6szt./op.) |  | 2
36 | Ładunek w kolorze zielonym do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek (6szt./op.) |  | 8
37 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona profilowana bransza aktywna o długości 18 mm, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskiem aktywującym pracę narzędzia w trybie standardowym oraz po jednym z obu stronach rękojeści przyciskami "Zaawansowana Hemostaza” do zamykania naczyń do 7mm. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. Końcówka z wbudowanym przetwornikiem piezolelektrycznym i kablem podłączeniowym do generatora noża hamonicznego. (6szt./op.) |  | 1
38 | Sterylne, biowchłanialne, dwuczęściowe wzmocnienie linii szwu mechanicznego. Każda z części wykonana z poliglaktyny 910 pokrytej z obu stron laminatem polidioksanonu. Obie części w miejscach przylegania do ładunku oraz do kowadełka staplera - ze wstępnie naniesionym klejem kopolimerowym rozpuszczalnym w wodzie. Wzmocnienie linii szwu umieszczone w aplikatorze typu załóż i użyj, pasującym kształtem do szczęk kompatybilnego staplera liniowego oraz ładunku staplera. Zastosowanie do miąższu płucnego oraz w obrębie przewodu pokarmowego potwierdzone w instrukcji używania. (6 szt./op.) |  | 2
39 | Zestaw do resekcji klinowej Vats 1.Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu oraz szczękami do założenia ładunku linowego, które to stanowią integralną część rękojeści. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 60 mm. Długość ramienia 34 cm. Przegub umożliwiający obustronną, płynną, elektryczną (automatyczną) artykulację (zgięcie) szczęk ramienia co 1 ° w zakresie 110°, maksymalnie po 55° w jedną stronę. Możliwa artykulacja przy częściowo zamkniętych szczękach. Bransza magazynku ze wskaźnikiem częściowego zamknięcia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca w pełni jednoręczną obsługę zgięcia szczęk ramienia sterowanego elektrycznie, za pomocą przycisków umieszczonych po obu stronach rękojeści staplera. 2 przyciski po każdej stronie rękojeści służące do płynnego sterowania wygięciem szczęk. Przyciski do sterowania wygięcia zachowują kierunek wygięcia również w przypadku szczęk obróconych o 180°. 2 przyciski po każdej stronie rękojeści o podwójnej funkcji: do powrotu szczęk do pozycji prostej lub do wycofania noża, za pomocą pojedynczego naciśnięcia jednego z przycisków. Rękojeść posiadająca dźwignię zamykającą i elektrycznie aktywowany spust uruchomienia wystrzelenia ładunku. Spust uruchomienia wystrzelenia ładunku zabezpieczony przed przypadkowym aktywowaniem za pomocą spustu blokującego, umieszczonego bezpośrednio za spustem uruchomienia wystrzelenia ładunku. W momencie uruchomienia wystrzelenia ładunku silnik zwolni, jeśli stapler napotka większy opór. Rękojeść wyposażona w 2 przyciski zwalniania zacisku szczęk staplera po każdej stronie rękojeści. Wszystkie przyciski sterujące staplerem nieruchome i niezależne od obrotu ramienia staplera, umieszczone w okolicy rękojeści. Rękojeść staplera wyposażona w sygnalizację dźwiękową/haptyczną w przypadku np. osiągnięcia maksymalnego zgięcia szczęk. Dźwignia awaryjnego wycofania noża umieszczona w górnej części rękojeści dla łatwego dostępu. Pełna rotacja ramienia w zakresie 360°. Na wyposażeniu każdego opakowania jednostkowego rękojeści znajduje się litowa bateria zasilająca rękojeść. Poprawne zainstalowanie baterii potwierdzane sygnałem dźwiękowym i haptyczny. Moc znamionowa staplera 40 W. 1 szt. , (3 szt./op.) 2.Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zakres grubości tkanki 2,0 mm – 3,3 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. 4 szt. , (12szt./op.) lub 1.Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu oraz szczękami do założenia ładunku linowego, które to stanowią integralną część rękojeści. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 45 mm. Długość ramienia 34 cm. Przegub umożliwiający obustronną, płynną, elektryczną (automatyczną) artykulację (zgięcie) szczęk ramienia co 1 ° w zakresie 110°, maksymalnie po 55° w jedną stronę. Możliwa artykulacja przy częściowo zamkniętych szczękach. Bransza magazynku ze wskaźnikiem częściowego zamknięcia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca w pełni jednoręczną obsługę zgięcia szczęk ramienia sterowanego elektrycznie, za pomocą przycisków umieszczonych po obu stronach rękojeści staplera. 2 przyciski po każdej stronie rękojeści służące do płynnego sterowania wygięciem szczęk. Przyciski do sterowania wygięcia zachowują kierunek wygięcia również w przypadku szczęk obróconych o 180°. 2 przyciski po każdej stronie rękojeści o podwójnej funkcji: do powrotu szczęk do pozycji prostej lub do wycofania noża, za pomocą pojedynczego naciśnięcia jednego z przycisków. Rękojeść posiadająca dźwignię zamykającą i elektrycznie aktywowany spust uruchomienia wystrzelenia ładunku. Spust uruchomienia wystrzelenia ładunku zabezpieczony przed przypadkowym aktywowaniem za pomocą spustu blokującego, umieszczonego bezpośrednio za spustem uruchomienia wystrzelenia ładunku. W momencie uruchomienia wystrzelenia ładunku silnik zwolni, jeśli stapler napotka większy opór. Rękojeść wyposażona w 2 przyciski zwalniania zacisku szczęk staplera po każdej stronie rękojeści. Wszystkie przyciski sterujące staplerem nieruchome i niezależne od obrotu ramienia staplera, umieszczone w okolicy rękojeści. Rękojeść staplera wyposażona w sygnalizację dźwiękową/haptyczną w przypadku np. osiągnięcia maksymalnego zgięcia szczęk. Dźwignia awaryjnego wycofania noża umieszczona w górnej części rękojeści dla łatwego dostępu. Pełna rotacja ramienia w zakresie 360°. Na wyposażeniu każdego opakowania jednostkowego rękojeści znajduje się litowa bateria zasilająca rękojeść. Poprawne zainstalowanie baterii potwierdzane sygnałem dźwiękowym i haptyczny. Moc znamionowa staplera 40 W. 1 szt., (3 szt./op.) 2. Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zakres grubości tkanki 2,0 mm – 3,3 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. 4 szt. (12szt./op.) |  | 40
40 | Zestaw do Lobektomii Vats z urządzeniem bipolarnym 1.Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji i przecinania tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną eletryczną technologię bipolarną, śr. ramienia 5mm, dł. 37 cm, zakrzywione bransze o długości 24 mm. Ciągła Rotacja ramienia roboczego w zakresie 360°. Uchwyt pistoletowy z dwoma oddzielnymi przyciskami do cięcia i koagulacji. Dzwignia zamykająca bransze zatrzaskująca sie w uchwycie. Możliwość koagulowania dolną szczęką w pozycji otwartej. 1 szt. (3szt./op.) 2. Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu oraz szczękami do założenia ładunku linowego, które to stanowią integralną część rękojeści. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 60 mm. Długość ramienia 34 cm. Przegub umożliwiający obustronną, płynną, elektryczną (automatyczną) artykulację (zgięcie) szczęk ramienia co 1 ° w zakresie 110°, maksymalnie po 55° w jedną stronę. Możliwa artykulacja przy częściowo zamkniętych szczękach. Bransza magazynku ze wskaźnikiem częściowego zamknięcia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca w pełni jednoręczną obsługę zgięcia szczęk ramienia sterowanego elektrycznie, za pomocą przycisków umieszczonych po obu stronach rękojeści staplera. 2 przyciski po każdej stronie rękojeści służące do płynnego sterowania wygięciem szczęk. Przyciski do sterowania wygięcia zachowują kierunek wygięcia również w przypadku szczęk obróconych o 180°. 2 przyciski po każdej stronie rękojeści o podwójnej funkcji: do powrotu szczęk do pozycji prostej lub do wycofania noża, za pomocą pojedynczego naciśnięcia jednego z przycisków. Rękojeść posiadająca dźwignię zamykającą i elektrycznie aktywowany spust uruchomienia wystrzelenia ładunku. Spust uruchomienia wystrzelenia ładunku zabezpieczony przed przypadkowym aktywowaniem za pomocą spustu blokującego, umieszczonego bezpośrednio za spustem uruchomienia wystrzelenia ładunku. W momencie uruchomienia wystrzelenia ładunku silnik zwolni, jeśli stapler napotka większy opór. Rękojeść wyposażona w 2 przyciski zwalniania zacisku szczęk staplera po każdej stronie rękojeści. Wszystkie przyciski sterujące staplerem nieruchome i niezależne od obrotu ramienia staplera, umieszczone w okolicy rękojeści. Rękojeść staplera wyposażona w sygnalizację dźwiękową/haptyczną w przypadku np. osiągnięcia maksymalnego zgięcia szczęk. Dźwignia awaryjnego wycofania noża umieszczona w górnej części rękojeści dla łatwego dostępu. Pełna rotacja ramienia w zakresie 360°. Na wyposażeniu każdego opakowania jednostkowego rękojeści znajduje się litowa bateria zasilająca rękojeść. Poprawne zainstalowanie baterii potwierdzane sygnałem dźwiękowym i haptyczny. Moc znamionowa staplera 40 W. 1 szt. (3 szt./op.) 3. Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zakres grubości tkanki 2,0 mm – 3,3 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. 4szt. (12szt./op.) 4.Jednorazowa elektryczna rękojeść naczyniowego staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia, w zakresie 50 stopni, w każdą ze stron. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 35 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i elektryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 32 cm, śr. 9 mm. Szer. szczęk 7 mm. Zagięte kowadło. 1szt. (3szt.op) 5.Ładunek o długości zespolenia 35 mm, do naczyniowego elektrycznego endostaplera. Wys. zszywki 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu, ułożone naprzemiennie w dwa rzędy.4 szt. (12szt./op.) lub 1.Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji i przecinania tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną eletryczną technologię bipolarną, śr. ramienia 5mm, dł. 37 cm, zakrzywione bransze o długości 24 mm. Ciągła Rotacja ramienia roboczego w zakresie 360°. Uchwyt pistoletowy z dwoma oddzielnymi przyciskami do cięcia i koagulacji. Dzwignia zamykająca bransze zatrzaskująca sie w uchwycie. Możliwość koagulowania dolną szczęką w pozycji otwartej. 1szt. (3szt./op.) 2.Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu oraz szczękami do założenia ładunku linowego, które to stanowią integralną część rękojeści. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 45 mm. Długość ramienia 34 cm. Przegub umożliwiający obustronną, płynną, elektryczną (automatyczną) artykulację (zgięcie) szczęk ramienia co 1 ° w zakresie 110°, maksymalnie po 55° w jedną stronę. Możliwa artykulacja przy częściowo zamkniętych szczękach. Bransza magazynku ze wskaźnikiem częściowego zamknięcia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca w pełni jednoręczną obsługę zgięcia szczęk ramienia sterowanego elektrycznie, za pomocą przycisków umieszczonych po obu stronach rękojeści staplera. 2 przyciski po każdej stronie rękojeści służące do płynnego sterowania wygięciem szczęk. Przyciski do sterowania wygięcia zachowują kierunek wygięcia również w przypadku szczęk obróconych o 180°. 2 przyciski po każdej stronie rękojeści o podwójnej funkcji: do powrotu szczęk do pozycji prostej lub do wycofania noża, za pomocą pojedynczego naciśnięcia jednego z przycisków. Rękojeść posiadająca dźwignię zamykającą i elektrycznie aktywowany spust uruchomienia wystrzelenia ładunku. Spust uruchomienia wystrzelenia ładunku zabezpieczony przed przypadkowym aktywowaniem za pomocą spustu blokującego, umieszczonego bezpośrednio za spustem uruchomienia wystrzelenia ładunku. W momencie uruchomienia wystrzelenia ładunku silnik zwolni, jeśli stapler napotka większy opór. Rękojeść wyposażona w 2 przyciski zwalniania zacisku szczęk staplera po każdej stronie rękojeści. Wszystkie przyciski sterujące staplerem nieruchome i niezależne od obrotu ramienia staplera, umieszczone w okolicy rękojeści. Rękojeść staplera wyposażona w sygnalizację dźwiękową/haptyczną w przypadku np. osiągnięcia maksymalnego zgięcia szczęk. Dźwignia awaryjnego wycofania noża umieszczona w górnej części rękojeści dla łatwego dostępu. Pełna rotacja ramienia w zakresie 360°. Na wyposażeniu każdego opakowania jednostkowego rękojeści znajduje się litowa bateria zasilająca rękojeść. Poprawne zainstalowanie baterii potwierdzane sygnałem dźwiękowym i haptyczny. Moc znamionowa staplera 40 W. 1 szt. (3 szt./op.) 3.Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zakres grubości tkanki 2,0 mm – 3,3 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek 4 szt. . (12szt./op.) 4.Jednorazowa elektryczna rękojeść naczyniowego staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia, w zakresie 50 stopni, w każdą ze stron. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 35 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i elektryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 32 cm, śr. 9 mm. Szer. szczęk 7 mm. Zagięte kowadło.1szt. (3szt.op) 5.Ładunek o długości zespolenia 35 mm, do naczyniowego elektrycznego endostaplera. Wys. zszywki 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu, ułożone naprzemiennie w dwa rzędy.4 szt. (12szt./op.) |  | 20
41 | Zestaw do Lobektomii Vats z nożem harmonicznym 1.Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona profilowana bransza aktywna o długości 18 mm, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskiem aktywującym pracę narzędzia w trybie standardowym oraz po jednym z obu stronach rękojeści przyciskami "Zaawansowana Hemostaza” do zamykania naczyń do 7mm. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. Końcówka z wbudowanym przetwornikiem piezolelektrycznym i kablem podłączeniowym do generatora noża hamonicznego. 1 szt. (6szt./op.) 2.Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu oraz szczękami do założenia ładunku linowego, które to stanowią integralną część rękojeści. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 60 mm. Długość ramienia 34 cm. Przegub umożliwiający obustronną, płynną, elektryczną (automatyczną) artykulację (zgięcie) szczęk ramienia co 1 ° w zakresie 110°, maksymalnie po 55° w jedną stronę. Możliwa artykulacja przy częściowo zamkniętych szczękach. Bransza magazynku ze wskaźnikiem częściowego zamknięcia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca w pełni jednoręczną obsługę zgięcia szczęk ramienia sterowanego elektrycznie, za pomocą przycisków umieszczonych po obu stronach rękojeści staplera. 2 przyciski po każdej stronie rękojeści służące do płynnego sterowania wygięciem szczęk. Przyciski do sterowania wygięcia zachowują kierunek wygięcia również w przypadku szczęk obróconych o 180°. 2 przyciski po każdej stronie rękojeści o podwójnej funkcji: do powrotu szczęk do pozycji prostej lub do wycofania noża, za pomocą pojedynczego naciśnięcia jednego z przycisków. Rękojeść posiadająca dźwignię zamykającą i elektrycznie aktywowany spust uruchomienia wystrzelenia ładunku. Spust uruchomienia wystrzelenia ładunku zabezpieczony przed przypadkowym aktywowaniem za pomocą spustu blokującego, umieszczonego bezpośrednio za spustem uruchomienia wystrzelenia ładunku. W momencie uruchomienia wystrzelenia ładunku silnik zwolni, jeśli stapler napotka większy opór. Rękojeść wyposażona w 2 przyciski zwalniania zacisku szczęk staplera po każdej stronie rękojeści. Wszystkie przyciski sterujące staplerem nieruchome i niezależne od obrotu ramienia staplera, umieszczone w okolicy rękojeści. Rękojeść staplera wyposażona w sygnalizację dźwiękową/haptyczną w przypadku np. osiągnięcia maksymalnego zgięcia szczęk. Dźwignia awaryjnego wycofania noża umieszczona w górnej części rękojeści dla łatwego dostępu. Pełna rotacja ramienia w zakresie 360°. Na wyposażeniu każdego opakowania jednostkowego rękojeści znajduje się litowa bateria zasilająca rękojeść. Poprawne zainstalowanie baterii potwierdzane sygnałem dźwiękowym i haptyczny. Moc znamionowa staplera 40 W. 1 szt. (3 szt./op.) 3.Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zakres grubości tkanki 2,0 mm – 3,3 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. 4szt. (12szt./op.) 4.Jednorazowa elektryczna rękojeść naczyniowego staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia, w zakresie 50 stopni, w każdą ze stron. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 35 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i elektryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 32 cm, śr. 9 mm. Szer. szczęk 7 mm. Zagięte kowadło. 1 szt (3szt.op) 5.Ładunek o długości zespolenia 35 mm, do naczyniowego elektrycznego endostaplera. Wys. zszywki 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu, ułożone naprzemiennie w dwa rzędy. 4 szt. (12szt./op.) lub 1.Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona profilowana bransza aktywna o długości 18 mm, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskiem aktywującym pracę narzędzia w trybie standardowym oraz po jednym z obu stronach rękojeści przyciskami "Zaawansowana Hemostaza” do zamykania naczyń do 7mm. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. Końcówka z wbudowanym przetwornikiem piezolelektrycznym i kablem podłączeniowym do generatora noża hamonicznego. 1szt. (6szt./op.) 2.Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu oraz szczękami do założenia ładunku linowego, które to stanowią integralną część rękojeści. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 45 mm. Długość ramienia 34 cm. Przegub umożliwiający obustronną, płynną, elektryczną (automatyczną) artykulację (zgięcie) szczęk ramienia co 1 ° w zakresie 110°, maksymalnie po 55° w jedną stronę. Możliwa artykulacja przy częściowo zamkniętych szczękach. Bransza magazynku ze wskaźnikiem częściowego zamknięcia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca w pełni jednoręczną obsługę zgięcia szczęk ramienia sterowanego elektrycznie, za pomocą przycisków umieszczonych po obu stronach rękojeści staplera. 2 przyciski po każdej stronie rękojeści służące do płynnego sterowania wygięciem szczęk. Przyciski do sterowania wygięcia zachowują kierunek wygięcia również w przypadku szczęk obróconych o 180°. 2 przyciski po każdej stronie rękojeści o podwójnej funkcji: do powrotu szczęk do pozycji prostej lub do wycofania noża, za pomocą pojedynczego naciśnięcia jednego z przycisków. Rękojeść posiadająca dźwignię zamykającą i elektrycznie aktywowany spust uruchomienia wystrzelenia ładunku. Spust uruchomienia wystrzelenia ładunku zabezpieczony przed przypadkowym aktywowaniem za pomocą spustu blokującego, umieszczonego bezpośrednio za spustem uruchomienia wystrzelenia ładunku. W momencie uruchomienia wystrzelenia ładunku silnik zwolni, jeśli stapler napotka większy opór. Rękojeść wyposażona w 2 przyciski zwalniania zacisku szczęk staplera po każdej stronie rękojeści. Wszystkie przyciski sterujące staplerem nieruchome i niezależne od obrotu ramienia staplera, umieszczone w okolicy rękojeści. Rękojeść staplera wyposażona w sygnalizację dźwiękową/haptyczną w przypadku np. osiągnięcia maksymalnego zgięcia szczęk. Dźwignia awaryjnego wycofania noża umieszczona w górnej części rękojeści dla łatwego dostępu. Pełna rotacja ramienia w zakresie 360°. Na wyposażeniu każdego opakowania jednostkowego rękojeści znajduje się litowa bateria zasilająca rękojeść. Poprawne zainstalowanie baterii potwierdzane sygnałem dźwiękowym i haptyczny. Moc znamionowa staplera 40 W. 1szt. (3 szt./op.) 3.Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zakres grubości tkanki 2,0 mm – 3,3 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. 4 szt. (12szt./op.) 4.Jednorazowa elektryczna rękojeść naczyniowego staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia, w zakresie 50 stopni, w każdą ze stron. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 35 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i elektryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 32 cm, śr. 9 mm. Szer. szczęk 7 mm. Zagięte kowadło. 1szt. (3szt.op) 5.Ładunek o długości zespolenia 35 mm, do naczyniowego elektrycznego endostaplera. Wys. zszywki 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu, ułożone naprzemiennie w dwa rzędy. 4szt. (12szt./op.) |  | 40
RAZEM