Załącznik nr 1: Parametry wymagane FPW

Znak sprawy: ZP.220.61.26

Zadanie 1

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dermatom akumulatorowy |  |  |  |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Dermatom zasilany akumulatorowo z głowicą typu Wagner. | TAK |  |  |
| 1.2 | Tytanowa, prosta obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych. | TAK |  |  |
| 1.3 | Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250W. | TAK |  |  |
| 1.4 | Oscylacje ostrza regulowane w zakresie od 0 do 6500 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści. | TAK |  |  |
| 1.5 | Szerokość cięcia regulowana od 8 mm do 78mm. | TAK |  |  |
| 1.6 | Grubość cięcia regulowana od 0,2 mm do 1,2 mm co 0,1 mm. | TAK |  |  |
| 1.7 | Ostrza mocowane beznarzędziowo. | TAK |  |  |
| 1.8 | Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora - lejek, w zestawie. | TAK |  |  |
| 1.9 | Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator. | TAK |  |  |
| 1.10 | Możliwość zasilania z sieci elektrycznej. | TAK |  |  |
| 1.11 | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem. | TAK |  |  |
| 1.12 | Skok ostrza 3,1mm. | TAK |  |  |
| 1.13 | 2 x akumulator litowo-jonowy ze zintegrowaną elektroniką sterującą: - napięcie 9,9V, - energia min. 11,88 Wh; - możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora; - pokrywa komory akumulatora. | TAK, podać | Energia Wh: = 11,0 – 0 pkt., > 11,0 – 10 pkt. |  |
| 2. | Ładowarka |  |  |  |
| 2.1 | Ładowarka elektroniczna, uniwersalna. | TAK |  |  |
| 2.2 | Cztery gniazda. | TAK |  |  |
| 2.3 | Wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe. | TAK |  |  |
| 2.4 | System diagnozowania stanu zużycia akumulatorów. | TAK |  |  |
| 2.5 | Wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych. | TAK |  |  |
| 2.6 | Proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny, bez histerezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów. | TAK |  |  |
| 2.7 | Możliwość ładowania co najmniej 3 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń. | TAK |  |  |
| 2.8 | Przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro. | TAK |  |  |
| 3. | Siatkownica |  |  |  |
| 3.1 | Siatkownica do powiększania powierzchni przeszczepów skóry. | TAK |  |  |
| 3.2 | Współpraca z trzema różnymi matrycami. | TAK |  |  |
| 3.3 | Walec tnący w zestawie. | TAK |  |  |
| 3.4 | Możliwość samodzielnej wymiany walca tnącego. | TAK |  |  |
| 3.5 | Korba z grzechotką w zestawie. | TAK |  |  |
| 3.6 | Regulacja siły docisku walca do matrycy. | TAK |  |  |
| 3.7 | Śruba mikrometryczna. | TAK |  |  |
| 3.8 | Wymiary 150x195x105 mm. | TAK |  |  |
| 3.9 | Waga maks. 5000 g. | TAK, podać | = 5000 g – 0 pkt., < 5000 g – 10 pkt. |  |
| 4. | System kontenerowy |  |  |  |
| 4.1 | Kosz do dermatomu | TAK |  |  |
| 4.1.1 | Kosz stalowy, perforowany. | TAK |  |  |
| 4.1.2 | Wymiary zewnętrzne 403x250x105 mm. | TAK |  |  |
| 4.1.3 | Uchwyt dermatomu 1 szt.. | TAK |  |  |
| 4.1.4 | Uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt. | TAK |  |  |
| 4.1.5 | Uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 1 szt. | TAK |  |  |
| 4.2 | Kosz do siatkownicy | TAK |  |  |
| 4.2.1 | Kosz stalowy, perforowany. | TAK |  |  |
| 4.2.2 | Wymiary zewnętrzne 403x250x105 mm. | TAK |  |  |
| 4.2.3 | Uchwyt siatkownicy, korby z grzechotką, walca tnącego. | TAK |  |  |
| 4.3 | Wanna kontenera – 2 sztuki | TAK |  |  |
| 4.3.1 | Wanna kontenera 3/4. | TAK |  |  |
| 4.3.2 | Wymiary zewnętrzne 464/297/136 mm. | TAK |  |  |
| 4.4 | Pokrywa kontenera – 2 sztuki | TAK |  |  |
| 4.4.1 | Srebrna pokrywa kontenera 3/4. | TAK |  |  |
| 4.4.2 | Filtr mikroporowy, teflonowy na 1000 cykli sterylizacji. | TAK |  |  |
| 5. | Materiały eksploatacyjne wielokrotnego użytku |  |  |  |
| 5.1 | Olej w areozolu do smarowania systemu o objętości 300 ml – 2 sztuki. | TAK, podać nazwę i typy wyrobów oraz numery katalogowe |  |  |
| 6. | Materiały eksploatacyjne – wyroby zużywalne jednorazowe |  |  |  |
| 6.1 | Ostrza do dermatomu z głowicą typu Wagner, pakowane sterylnie, jednorazowe – 50 sztuk. | TAK, podać nazwę i typy wyrobów oraz numery katalogowe |  |  |
| 6.2 | Matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:3, pakowane sterylnie, jednorazowe – 20 sztuk. | TAK, podać nazwę i typy wyrobów oraz numery katalogowe |  |  |
| 6.3 | Matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:1,5, pakowane sterylnie, jednorazowe – 30 sztuk. | TAK, podać nazwę i typy wyrobów oraz numery katalogowe |  |  |
| 7. | Warunki serwisu, gwarancji oraz wymagane dokumenty |  |  |  |
| 7.1 | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r. | TAK |  |  |
| 7.2 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla zaoferowanego sprzętu |  |  |
| 7.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej na pendrive. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 7.4 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 7.5 | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, e-mail. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 7.6 | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy bądź posiadają potwierdzenie odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawione przez producenta na Wykonawcę. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 7.7 | Dostarczenie Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty utylizacji odebranych odpadów i opakowań lub dostarczenie podczas odbioru sprzętu oświadczenia, że odpady i opakowania po dostawie sprzętu zostały odebrane i będą właściwie zagospodarowane | TAK, podać |  |  |
| 7.8. | Odbiór odpadów w trakcie trwania umowy: Wymieniane części zamienne oraz inne odpady powstałe w trakcie realizacji umowy Wykonawca odbiera i przekazuje do zagospodarowania z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami, w szczególności z priorytetem ponownego użycia i recyklingu | TAK |  |  |
| 8. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 8.1 | Producent | TAK, podać |  |  |
| 8.2 | Kraj pochodzenia/montażu | TAK, podać |  |  |
| 8.3 | Typ/Model * | TAK, podać |  |  |
| 8.4 | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Zadanie 2

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do magnetycznej lokalizacji węzłów chłonnych wartowniczych |  |  |  |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | System umożliwiający śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych, gdzie znacznik podawany jest przez chirurga bez konieczności współpracy z zakładem medycyny nuklearnej. | TAK |  |  |
| 1.2 | System nieizotopowy, działający w oparciu o znacznik superparamagnetyczny, podawany podskórnie do tkanki śródmiąższowej oraz sondę generującą pole magnetyczne i odbierającą zwrotne zsynchronizowane pole magnetyczne pochodzące od znacznika. | TAK |  |  |
| 1.3 | System pozwalający na ustawianie tła pola magnetycznego. Funkcja ta uruchamiana przyciskiem na jednostce bazowej lub przełącznikiem nożnym. | TAK |  |  |
| 1.4 | System umożliwia pracę z dwoma rodzajami znacznika magnetycznego: płynnym oraz stałym w formie kapsułek. | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.5 | Głowica połączona z jednostką bazową przewodem o długości min. 2m. | TAK, podać |  |  |
| 1.6 | Wskazania za pomocą wyświetlacza pozwalającego na odczyt wartości mierzonego sygnału wraz z towarzyszącym sygnałem akustycznym zależnym od natężenia pola. | TAK |  |  |
| 1.7 | Minimum trzy poziomy czułości urządzenia. | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.8 | System kontroli pracy urządzenia za pomocą dostarczanego wzorca o znanej wartości sygnału odczytu. | TAK |  |  |
| 1.9 | W zestawie z aparatem narzędzia umożliwiające przeprowadzenie zabiegu. | TAK |  |  |
| 1.10 | Dostawa obejmuje zestaw znaczników umożliwiający uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie wszystkich funkcji urządzenia. | TAK |  |  |
| 1.11 | Urządzenie wyposażone w uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |  |
| 1.12 | Zasilanie sieciowe 230 V AC. | TAK |  |  |
| 2. | Warunki serwisu, gwarancji oraz wymagane dokumenty |  |  |  |
| 2.1 | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r. | TAK |  |  |
| 2.2 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla zaoferowanego sprzętu |  |  |
| 2.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej na pendrive. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 2.4 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 2.5 | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, e-mail. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 2.6 | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy bądź posiadają potwierdzenie odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawione przez producenta na Wykonawcę. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 2.7 | Dostarczenie Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty utylizacji odebranych odpadów i opakowań lub dostarczenie podczas odbioru sprzętu oświadczenia, że odpady i opakowania po dostawie sprzętu zostały odebrane i będą właściwie zagospodarowane | TAK, podać |  |  |
| 2.8. | Odbiór odpadów w trakcie trwania umowy: Wymieniane części zamienne oraz inne odpady powstałe w trakcie realizacji umowy Wykonawca odbiera i przekazuje do zagospodarowania z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami, w szczególności z priorytetem ponownego użycia i recyklingu | TAK |  |  |
| 3. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 3.1 | Producent | TAK, podać |  |  |
| 3.2 | Kraj pochodzenia/montażu | TAK, podać |  |  |
| 3.3 | Typ/Model * | TAK, podać |  |  |
| 3.4 | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;