ZAŁĄCZNIK NR 7A

Wykonawca:

…………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 1

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego z  detektorem masowym typu potrójny kwadrupol z jonizacją ESI.

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, w tym transport do jednostki organizacyjnej Zamawiającego (Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko). Ponadto dostawa obejmuje, wniesienie , instalację (w tym podłączenie do istniejącego generatora azotu), uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania. Wykonawca przeprowadzi szkolenie instalacyjne w wymiarze min. 1 dnia roboczego w siedzibie Zamawiającego oraz szkolenie aplikacyjne w wymiarze min. 5 dni roboczych, odsunięte w czasie względem momentu instalacji – w terminie / terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Opis minimalnych parametrów technicznych:

UWAGA! W kolumnie „parametry oferowane przez Wykonawcę” Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanego urządzenia.

| LP | MINIMALNY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |

- POMPA

| 1. | Możliwość mieszania dwóch różnych składników po stronie wysokiego ciśnienia z dokładnością tworzenia gradientu ± 0,5%. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż 700 bar. |  |
| 3. | Kontrolowana szybkość przepływu eluentu w zakresie co najmniej 0,001 – 3 ml/min przy ciśnieniu 700 bar, z dokładnością ≤± 1% i precyzją przepływu nie gorszą niż ≤ 0,06%. |  |
| 4. | Degazer (minimum 2 kanałowy). |  |

| - TERMOSTAT KOLUMNY |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Regulacja temperatury w zakresie nie gorszym niż: od 10oC poniżej temperatury pokojowej do minimum 90oC z precyzją ± 0,05oC i dokładnością ± 0,5oC. |  |
| 2. | Pojemność termostatu: minimum 2 kolumny HPLC o długości 30 cm. |  |
| - AUTOSAMPLER |  |  |
| 1. | Pojemność podajnika: minimum 150 miejsc na fiolki o obj. 1,5-2 ml. |  |
| 2. | Objętość nastrzyku 0,1 µl – 50 µl z dokładnością ≤ 1% i przeniesieniem (carryover) nie gorszym niż ≤ 0,0005%. |  |
| 3. | Komora prób termostatowana w zakresie nie gorszym niż 4-45oC z dokładnością nie gorszą niż 2oC. |  |
| 4. | Czas trwania cyklu nastrzykowego nie dłuższy niż 7s. |  |
| - DETEKTOR MASOWY TYPU POTRÓJNY KWADRUPOL |  |  |
| 1. | Źródło jonów ESI z obsługą przepływów do min. 2 mL/min. |  |
| 2. | Zakres mas nie gorszy niż: 2-2000 m/z. |  |
| 3. | Czułość nie gorsza niż: S/N ˃ 50 000:1 dla 1 pg rezerpiny – jonizacja pozytywna; czułość S/N ˃ 50 000:1 dla 1 pg chloramfenikolu – jonizacja negatywna. |  |
| 4. | Rozdzielczość masowa – minimum 0,7 u FWHM. |  |
| 5. | Dokładność mas nie gorsza niż: 0.1 u. |  |
| 6. | Szerokość zakresu stabilności mas nie gorsza niż ˂ 0,05 u w ciągu 24 godzin. |  |
| 7. | Szybkość skanowania co najmniej: 15 000 u/sek. |  |
| 8. | Zakres dynamiczny co najmniej 7 rzędów wielkości. |  |
| 9. | Minimalny czas obserwacji przejścia w MRM (dwell time) nie dłuższy niż 0,8 ms. |  |
| 10. | Maksymalna szybkość przełączania przejść MRM nie mniejsza niż 555 przejść MRM na sekundę. |  |
| 11. | Czas przełączania polaryzacji nie dłuższy niż 15 ms. |  |
| 12. | Jedna pompa turbomolekularna oraz jedna pompa próżni wstępnej. |  |
| 13. | Automatyczny zawór przełączający HPLC-MS (MS/Waste) zintegrowany z oprogramowaniem do akwizycji danych. |  |
| - STACJA STERUJĄCA (KOMPUTER) |  |  |
| 1. | Skonfigurowana stacja sterująca do obsługi urządzenia z monitorem min. 27” i z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi systemu chromatograficznego i analizy danych. |  |
| - POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Taca na butelki wraz z butelkami o poj. min. 1L i nakrętkami z filtrami (min. 4 szt.). |  |
| 2. | Kolumna analityczna typu C18. |  |
| 3. | Instalacja w miejscu docelowym wraz z podłączeniem do istniejącego generatora azotu i dostawą reduktora do butli z argonem oraz wszelkich wymaganych filtrów i pochłaniaczy/pułapek do przygotowania gazów. |  |
| 4. | Zestaw narzędzi do podstawowych prac przy urządzeniu. |  |
| 5. | Wszystkie niezbędne do uruchomienia przewody, złączki, akcesoria instalacyjne. |  |
| 6. | Szkolenie instalacyjne min. 1 dzień roboczy w siedzibie Zamawiającego. |  |
| 7. | Szkolenie aplikacyjne min. 5 dni robocze odsunięte w czasie względem instalacji – w terminie/ terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. |  |
| 8. | Gwarancja min. 24 miesiące (obejmujące także w razie potrzeby wymianę detektora, serwis pompy turbomolekularnej, regenerację pompy wstępnej). |  |