ZAŁĄCZNIK NR 7B

Wykonawca:

…………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 2

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa systemu dwuwymiarowej chromatografii gazowej MDGC wyposażony w dozowanie SPL i OCI oraz detektory MS i FID wraz z portem olfaktometrycznym.

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, w tym transport do jednostki organizacyjnej Zamawiającego (Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko). Ponadto dostawa obejmuje, wniesienie , instalację i  uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania. Wykonawca przeprowadzi szkolenie instalacyjne w wymiarze min. 1 dnia roboczego w siedzibie.

- Opis minimalnych parametrów technicznych:

UWAGA! W kolumnie „parametry oferowane przez Wykonawcę” Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanego urządzenia.

| LP | MINIMALNY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |

- SYSTEM CHROMATOGRAFICZNY

| 1. | Chromatograf gazowy z detektorem masowym z jonizacją typu EI. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zakres temperatur nie gorszy niż : od +2 oC powyżej temp. otoczenia do co najmniej 450 oC z dokładnością co 0,10C |  |
| 3. | Maksymalna programowana zmiana temperatury w piecu do co najmniej 250°C/min |  |
| 4. | Co najmniej 32 programowane narosty temperaturowe podczas analizy z możliwością stosowania narostów ujemnych. |  |
| 5. | Dokładność ustawień temperatury nie gorsza niż: 0,1 0C |  |
| 6. | Szybkość chłodzenia pieca w zakresie nie gorszym niż: od 450 do 50°C <3,4 min |  |
| 7. | Odczyt aktualnej temperatury na panelu sterującym urządzenia. |  |
| 8. | Pojemność na minimum 3 kolumny chromatograficzne. |  |
| 9. | Maksymalne ciśnienie w układzie do 1035 kPa |  |
| 10. | Powtarzalność czasów retencji nie gorsza niż: < 0,0008 min |  |

| - DETEKTOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kwadrupolowy analizator mas o zakresie mas nie gorszym niż: od 1,5 do 1090 m/z |  |
| 2. | Energia jonizacji w zakresie co najmniej 10-200 eV |  |
| 3. | Źródło jonów do jonizacji elektronowej EI, z opcją rozbudowy o jonizację chemiczną dodatnią PCI i ujemną NCI z podwójnym filamentem, |  |
| 4. | Temperatura źródła jonów w zakresie co najmniej 140 – 3000oC; dokładność ustawień 10oC |  |
| 5. | Zastosowanie prętów wstępnych do ochrony kwadrupola przed zanieczyszczeniami. |  |
| 6. | Zakres dynamiczny detektora co najmniej 8x106. |  |
| 7. | Stabilność sygnału nie gorsza niż 0,1amu /48 h. |  |
| 8. | System próżniowy - pompa o wydajności co najmniej 360l/s |  |
| 9. | Możliwość pracy w trybie synchronicznym SIM/SCAN |  |
| 10. | Szybkość skanowania nie gorsza niż: do 20000 amu/s, IDL < 10fg OFN (S/N > 2000:1 dla 1 pg OFN) |  |
| 11. | Maksymalny przepływ przez kolumnę do 15 ml/min |  |
| 12. | Możliwość zastosowania helu, azotu i wodoru jako gazu nośnego |  |
| - PORT NASTRZYKOWY TYPU ON-COLUMN (OCI) |  |  |
| 1. | Dozownik typu on-column z elektroniczną kontrolą pneumatyki. |  |
| 2. | Maksymalna temperatura pracy dozownika do co najmniej 4500oC. |  |
| 3. | Dokładność ustawień ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi dla wszystkich elementów układu |  |
| 4. | Dostosowanie do kolumn o średnicy wewnętrznej od 0,05 do 0,53 mm |  |
| 5. | Maksymalne ciśnienie w układzie do co najmniej 1035kPa |  |
| - DOZOWNIK TYPU SPL |  |  |
| 1. | Dozownik typu split/splitless z elektroniczną kontrolą pneumatyki |  |
| 2. | Automatyczne ustawienie parametrów: przepływu, ciśnienia, stosunku podziału próbki |  |
| 3. | Maksymalna temperatura pracy dozownika od co najmniej +50 od temperatury otoczenia do co najmniej 4500oC |  |
| 4. | Moduł do szybkiej wymiany linerów i uszczelek |  |
| 5. | Dokładność ustawień ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi dla wszystkich elementów układu |  |
| 6. | Dostosowanie do kolumn o średnicy wewnętrznej od 0,05 do 0,53 mm |  |
| 7. | Maksymalny podział do co najmniej 12500:1 |  |
| 8. | Maksymalne ciśnienie w układzie do co najmniej 1035kPa |  |
| - DETEKTOR PŁOMIENIOWO-JONIZACYJNY (FID) |  |  |
| 1. | Detektor z elektronicznie kontrolowanym przepływem i ciśnieniem gazów |  |
| 2. | Czułość detektora FID nie gorsza niż: <1,2 pgC/s. |  |
| 3. | Maksymalna temperatura pracy co najmniej do 4500oC |  |
| 4. | Zakres liniowości nie gorszy niż: 107 +/- 10% |  |
| 5. | Szybkość zbierania danych/próbkowania co najmniej do 1000 Hz, |  |
| 6. | Rejestracja pików o czasie trwania nie gorszym niż poniżej jednej sekundy |  |
| - PORT OLFAKTOMETRYCZNY DO ANALIZY ZAPACHOWEJ Z DEDYKOWANYM ZESTAWEM INSTALACYJNYM |  |  |
| 1. | Dzielnik strumienia między detektor MS i olfaktometr |  |
| 2. | Linia transferowa ogrzewana do 300oC |  |
| 3. | Nawiew wilgotnego powietrza zapobiegający wysuszaniu błon śluzowych w nosie |  |
| 4. | Możliwość siedzącej i stojącej pozycji przy porcie olfaktometrycznym |  |
| - SYSTEM DWUWYMIAROWY (MDGC) |  |  |
| 1. | System umożliwiający dwuwymiarową analizę chromatograficzną (MDGC), wyposażony w układ przełączania i/lub rozdziału strumienia próbki, umożliwiający współpracę z co najmniej dwoma detektorami jednocześnie (np. rozwiązania typu DEAN’s, Splitter lub równoważne). |  |
| - AUTOMATYCZNY PODAJNIK PRÓBEK |  |  |
| 1. | Pojemność min. 150 naczynek do próbek ciekłych. |  |
| - OPROGRAMOWANIE I BAZY DANYCH |  |  |
| 1 | System informatyczny do sterowania urządzeniem i analizy danych. |  |
| 2. | Biblioteka widm masowych (aktualna wersja NIST 2023 lub równoważna). |  |
| - WYPOSAŻENIE DODATKOWE I EKSPLOATACJA |  |  |
| 1. | Zestaw komputerowy dedykowany do obsługi jednostki analitycznej. |  |
| 2. | Akcesoria montażowe: pompa rotacyjna, sterowniki przepływów, przewody do doprowadzenia gazów nośnych i wodoru, filtry gazowe. |  |
| 3. | Kolumny chromatograficzne: dwie kolumny (w tym jedna dedykowana do układu GC-MS). |  |
| 4. | Pakiety startowe: zestaw narzędzi serwisowych, zestaw części eksploatacyjnych oraz pakiet konserwacyjny niezbędny do bieżącej pracy urządzenia. |  |
| - INNE WYMAGANIA |  |  |
| - Szkolenie instalacyjne min. 1 dzień roboczy w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| - Gwarancja min. 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. |  |  |