Nr referencyjny: K-dzpz/382-27/2026

Załącznik nr 1A do SWZ

Należy złożyć wraz z ofertą

TABELA ZGODNOŚCI OFEROWANEGO SPRZĘTU

Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

| Symulator ambulansu – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model): ................................................** Producent: ................................................** |  |  |
| Lp. | Wymagania Zamawiajacego | Oferta Wykonawcy (należy potwierdzić spełnienie parametru lub/i uzupełnić parametr) |
|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu |  |
|  | Symulator ambulansu typu „KONTENER" częściowo przeszklony o masie własnej (bez wyposażenia medycznego i osób) max. 1500 kg wykonany z materiałów używanych do budowy ambulansów drogowych, spełniający wymagania w zakresie przedziału medycznego ambulansu typu „C” wg normy PN-EN 1789:2020 +A1:2023 lub równoważne jako zapewnienie nie niższego poziomu funkcjonalności i bezpieczeństwa w zakresie przedziału pacjenta/przedziału medycznego typu C, tj. w szczególności w obszarach: a) środowisko pracy w przedziale pacjenta (warunki użytkowania, możliwość pracy personelu), b) ergonomia i dostępność (organizacja przestrzeni i możliwość realizacji czynności medycznych), c) bezpieczeństwo pacjenta i personelu (elementy ograniczające ryzyko urazu i zagrożeń eksploatacyjnych), d) konstrukcja i materiały zapewniające trwałość, odporność eksploatacyjną oraz możliwość mycia i dezynfekcji porównywalną do rozwiązań stosowanych w ambulansach drogowych. Wymagania odnoszą się do modułu/przedziału medycznego (bez wymagań właściwych wyłącznie dla podwozia i własności jezdnych pojazdu). Wymiary zewnętrzne nie większe niż: wys. x szer. x dł.: 2700mm x 2240 mm x 3680 mm Wymiary maksymalne mogą nie uwzględniać stopni zewnętrznych | TAK/NIE* |
|  | Drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 100 stopni, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł | TAK/NIE* |
|  | Drzwi boczne prawe z dodatkowym wewnętrznym uchwytem przy drzwiach. Wejście do przedziału medycznego wyposażone w elektrycznie wysuwany stopień boczny, zewnętrzny umożliwiający wsiadanie personelu. Uruchamiany na żądanie dedykowanym wandaloodpornym włącznikiem | TAK/NIE* |
|  | Stopień tylny antypoślizgowy umożliwiający wejście personelu do symulatora. | TAK/NIE* |
|  | Kolor nadwozia żółty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego | TAK/NIE* |
|  | Przystosowany do: symulacji działań ratunkowych min. trzyosobowego zespołu ratowniczego: min. 2 osób personelu medycznego w pozycji siedzącej oraz min. 1 osoby (lub symulatora pacjenta) w pozycji leżącej na noszach | TAK/NIE* |
|  | Dwuskrzydłowe drzwi boczne, zamontowane z lewej strony kontenera, umożliwiające dostęp do schowka (tj. podświetlonego, odizolowanego od przedziału medycznego i dostępnego z zewnątrz symulatora ambulansu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej: - dwóch butli tlenowych o poj. Min. 10l każda z reduktorami - - wyposażenia technicznego (klin pod koła, łom) - urządzenia do masażu klatki piersiowej o masie do 12 kg | TAK/NIE* |
|  | Drzwi boczne lewe umożliwiające dostęp do schowka (tj. podświetlonego, odizolowanego od przedziału medycznego i dostępnego z zewnątrz symulatora ambulansu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej: deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych, krzesełka kardiologicznego, materaca próżniowego | TAK/NIE* |
|  | Izolacja termiczna ścian Izolacja akustyczna ścian | TAK/NIE* |
|  | Wysokość zamocowania kontenera musi zapewnić funkcjonalność symulatora ambulansu tak, aby odzwierciedlać warunki rzeczywiste pracy i umożliwić wjazd/ wyjazd noszami jednej osobie obsługującej nosze | TAK/NIE* |
|  | Mechaniczna wentylacja zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę | TAK/NIE* |
|  | Instalacja 230 V wewnątrz kontenera z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym kontenera do zasilania aparatury medycznej, co najmniej 3 gniazda elektryczne w przedziale medycznym | TAK/NIE* |
|  | Instalacja 12 V do zasilania aparatury medycznej wewnątrz kontenera, co najmniej 5 gniazd w przedziale medycznym, zabezpieczonych przed zabrudzeniem, wyposażonych we wtyki | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie z zewn. sieci 230 V z zabezpieczeniem nadprądowym | TAK/NIE* |
|  | W tylnej części na dachu symulatora zainstalowana tzw. belka emitująca światło barwy niebieskiej, migająca bez efektów dźwiękowych, wykonywana w technologii LED | TAK/NIE* |
|  | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim | TAK/NIE* |
|  | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego | TAK/NIE* |
|  | Logotyp/nazwa Zamawiającego (Zamawiający przekaże wzór po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą) | TAK/NIE* |
|  | Pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego | TAK/NIE* |
|  | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego o barwie ciepłej białej min. 2700 K | TAK/NIE* |
|  | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) dedykowanym wandaloodpornym przyciskiem po otwarciu drzwi przedziału medycznego | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym o barwie ciepłej białej min. 2700 K | TAK/NIE* |
|  | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym wandaloodpornym włącznikiem | TAK/NIE* |
|  | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz lub zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane drzwiczkami bez montowania szufladek w górnym ciągu szafek. | TAK/NIE* |
|  | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną. | TAK/NIE* |
|  | Min. 4 uchwyty do kroplówek mocowane w suficie | TAK/NIE* |
|  | Podstawa noszy głównych z wysuwem na zewnątrz umożliwiająca łatwe wprowadzanie noszy i dostęp do pacjenta z 3 stron | TAK/NIE* |
|  | Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane, na poziomych szynach | TAK/NIE* |
|  | Panel sterujący: - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego | TAK/NIE* |
|  | Centralna instalacja tlenowa/powietrzna - na zewnątrz symulatora wyprowadzone przyłącze do podłączenia kompresora lub zamiennie butli z powietrzem do zasilania instalacji ,,tlenowej'' w symulatorze - Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie z wtykami do podłączeń zewnętrznych - Min.1 punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych - możliwość zasilania instalacji wewnętrznej sprężonym powietrzem z butli zamontowanych w symulatorze oraz podłączenia instalacji zewnętrznej sprężonego powietrza - Min. 1 x przepływomierz z szybkozłączką | TAK/NIE* |
|  | Oświetlenie specjalne: zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i bok prawy/lewy) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po min. 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania z przedziału medycznego (przy prawych i tylnych drzwiach) włącznikami tzw.wandaloodpornymi | TAK/NIE* |
|  | Łączność: 3 sztuki radiostacji ręcznych przenośnych działających w oparciu o pasma wyłącznie cywilne. | TAK/NIE* |
|  | Wszystkie miejsca siedzące w przedziale medycznym wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki | TAK/NIE* |
|  | - trójkąt ostrzegawczy w jednym ze schowków zewnętrznych - gaśnica ABC 5kg dostępna z przedziału medycznego - nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa - urządzenie do wybijania szyb - akumulatorowy reflektor punktowy - gaśnica | TAK/NIE* |
|  | Kosz na śmieci i odpady niebezpieczne - co najmniej 1 szt. | TAK/NIE* |
|  | Na prawej ścianie dwa miejsca siedzące obrotowe wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanymi do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia fotela | TAK/NIE* |
|  | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne | TAK/NIE* |
|  | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian | TAK/NIE* |
|  | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym | TAK/NIE* |
|  | Ampularium | TAK/NIE* |
|  | Miejsce mocowania defibrylatora, miejsce ma mocowanie monitora min. 19 cali | TAK/NIE* |
|  | Miejsce mocowania respiratora transportowego | TAK/NIE* |
|  | Miejsce mocowania pompy infuzyjnej | TAK/NIE* |
|  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK/NIE* |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie powypadkowy, zbudowany z nowych elementów- nie z demontażu z podwozi ambulansów | TAK/NIE* |
|  | W przedziale symulatora zainstalowane min. 3 kamery systemu AV do nagrywania zajęć- skonfigurowane i umożliwiające zapis na dysku zewnętrznym obrazu z przedziału medycznego symulatora. Kamery zapewniające pokrycie wizyjne całego wnętrza. W przedziale zainstalowany głośnik z mikrofonem stanowiący integralny zestaw interkomu, zapełniający dwukierunkową łączność między instruktorem a studentami. Interkom z funkcją wyciszenia mikrofonu instruktora oraz z wbudowanym dyskiem zewnętrznym do rejestracji rozmów. Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym w skład którego wchodzi: monitor min.23'' , mysz optyczna, klawiatura. Komputer, służący do obsługi kamer zainstalowanych w symulatorze kamer. Komputer i jego komponenty: Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. Przedmiot zamówienia posiada obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe, które są wykonane z tworzyw pochodzących z recyklingu. Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. Przedmiot zamówienia ma być pakowany w opakowania kartonowe z certyfikatem FSC lub wykonane z surowców wtórnych. Niedozwolone jest stosowanie opakowań wykonanych z PVC. Wszystkie urządzenia muszą być zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych oraz posiadaj deklarację CE i dokumentację zgodną z dyrektywami RoHS i REACH. Urządzenie umożliwia energooszczędne działanie, w tym automatyczne przejście w tryb uśpienia. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zwanym w skrócie rozporządzeniem REACH - nie może zawierać substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. W związku z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.). Komputery objęte zamówieniem będą spełniały wymagania dostępności poprzez: możliwość korzystania z wbudowanych funkcji systemu operacyjnego wspierających osoby z niepełnosprawnością wzroku, takich jak: narrator/lektora ekranu, powiększenie obrazu, tryb wysokiego kontrastu oraz skalowanie interfejsu, kompatybilność z zewnętrznymi technologiami asystującymi (np. czytniki ekranu, alternatywne urządzenia wskazujące, klawiatury specjalistyczne), możliwość pełnej obsługi systemu i podstawowych aplikacji z wykorzystaniem klawiatury, możliwość indywidualnej konfiguracji interfejsu użytkownika zgodnie z potrzebami użytkownika. Sprzęt objęty zamówieniem będzie: wyposażony w standardowe, powszechnie stosowane interfejsy i urządzenia wejścia (klawiatura, mysz), umożliwiające ich wymianę lub uzupełnienie o rozwiązania alternatywne, możliwy do użytkowania w sposób niewymagający dużej siły fizycznej ani precyzyjnych ruchów, przystosowany do pracy w standardowych stanowiskach komputerowych dostępnych dla osób z ograniczeniami ruchowymi. | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca dokona podłączenia wszystkich instalacji ambulansu do instalacji przygotowanych przez Zamawiającego. Instalacje znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie ambulansu. | TAK/NIE* |
|  | Okres gwarancji minimum: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania bezpłatnych przeglądów okresowych (w ramach gwarancji) potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia. Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. Autoryzowany przez producenta serwis. | TAK/NIE* Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji na oferowane fantomy |
|  | Szkolenie wdrożeniowe dla użytkowników, jednodniowe, realizowane w siedzibie Zamawiającego | TAK/NIE* |

* należy potwierdzić spełnienie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiajacego, 
w przypadku zaznaczenia NIE, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

** należy uzupełnić

Poz.2 Wyposażenie ambulansu

|  | Wyposażenie ambulansu: | Marka produktu/producent oraz model urządzenia** | Oferta Wykonawcy (należy potwierdzić spełnienie parametru lub/i uzupełnić parametr) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator – 1 szt. - ciężar defibrylatora max. 10 kg. - zasilanie bateryjne/akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci - akumulatory: minimum 2 szt; średni czas pracy z akumulatora (przy monitorowaniu) min. 180 minut lub 200 defibrylacji x 200 J. - ładowarka lub system ładujący akumulatory; możliwość zasilania defibrylatora i/lub ładowania akumulatorów z AC 230 V lub 12 V DC Defibrylacja: - codzienny auto test użytkownika bez konieczności włączania urządzenia - dwufazowa fala defibrylacji. - defibrylacja do 360 J poprzez łyżki twarde - mocowane w obudowie lub elektrody naklejane. - na wyposażeniu łyżki twarde dla dorosłych i dla dzieci oraz elektrody miękkie dla dzieci (5 op.) - automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta - możliwość defibrylacji w trybie ręcznym i AED - możliwość kardiowersji - możliwość sterowania trybem defibrylacji z łyżek zewnętrznych (wybór energii, ładowanie, wstrząs) |  | TAK/NIE* |
| 2. | EKG – 1 szt. - odczyt 3 i 12 odprowadzeń - automatyczna interpretacja i diagnoza 12 odprowadzeniowego EKG z uwzględnieniem wieku i płci pacjenta, zakres pomiaru tętna 20-300 u/min., prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie, transmisja danych przez modem 4 G do stacji odbiorczych (wraz z modemem 4 G) - komplet kabli EKG do 12 odprowadzeń SpO2 Pomiar saturacji krwi tętniczej: - zakres pomiaru min. 50 -100% - czujniki SpO2 wielorazowego użytku typu klips na palec: dla dorosłych i dla dzieci. - czujniki pediatryczne j.u min. 10 szt. NIBP – moduł pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną - zakres pomiaru min. 40 – 220 mm Hg - mankiety dla dorosłych i dla dzieci (co najmniej 5 rozmiarów) EtCO2 - moduł pomiaru stężenia CO2 w powietrzu wydychanym - zakres pomiaru EtCO2 0-90 mmHg, z automatyczną kalibracją - zestaw jednorazowy do kapnografii (linia monitorująca + adapter dróg oddechowych) dla dorosłych– min. 25 szt. Stymulacja przezskórna - dostępne tryby pracy: tryb stymulacji stałej i na żądanie - zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 30 – 170 / min., - zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -150 mA Ekran: - przekątna ekranu ≥ 8 cala - kolorowy LCD TFT - funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu Dodatkowo: - metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla różnych grup pacjentów - alarmy wszystkich monitorowanych funkcji - drukarka: szerokość papieru min. 90 mm, ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min.3 . - prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek.) - możliwość archiwizacji wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji - możliwość transmitowania badań EKG i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych powszechnie używanych w Polsce - odporny na wstrząsy (upadki) i drgania - impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne - certyfikowany uchwyt karetkowy (zgodność z normą PN-EN 1789 lub równoważną) - urządzenie musi posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat CE - instrukcja w języku polskim w okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatnie wszystkie przeglądy wymagane przez producenta. |  | TAK/NIE* |
| 3. | Respirator transportowy – 1 szt. - Układy oddechowe: wielo i jednorazowe dla dorosłych i dla dzieci - Zasilanie: 10–30 V DC (0,6 A) opcjonalnie: AC/ DC (100–240 V; 50–60 Hz) - Zasilanie O2: 2,7–6,9 bar (zużycie gazu poniżej 0,1 l/min) - Akumulator: czas pracy min.3 h - Wyświetlacz: kolorowy TFT, przekątna min. 4 cale z trybem nocnym w trudnych warunkach - Komunikacja: Bluetooth, WiFi - Klasa ochrony: IP44 - Temperatura pracy: od -20 do +50 °C, od 5 do 95% wilgotności - DEKLARACJA ZGODNOŚCI LUB CERTYFIKAT CE. - INSTRUKCJA W JĘZYKU POLSKIM - W OKRESIE GWARANCJI DOSTAWCA ZAPEWNIA WSZYSTKIE PRZEGLĄDY WYMAGANE PRZEZ PRODUCENTA |  | TAK/NIE* |
| 4. | Nosze główne- 1 szt: - Reanimacyjne rozłączne - Transporter - Statyw na płyny infuzyjne - Komplet pasów – szelkowe i poprzeczne - Anatomiczna poduszka - Anatomiczny materac - Mocowanie noszy - Wykonane z materiału odpornego na korozję. - Przystosowanie do prowadzenia reanimacji. - Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. - Płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do min 75˚. - Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak. - Komplet pasów zabezpieczających – pasy szelkowe i pasy poprzeczne mocowane bezpośrednio do ramy noszy. - Możliwość wprowadzenia noszy na transporter przodem i tyłem do kierunku jazdy. - Cienki niesprężynujący materac anatomiczny z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, poduszka anatomiczna. - Teleskopowo składany statyw na płyny infuzyjne. - Składane poręcze boczne. - Wysuwane rączki do przenoszenia z tyłu i przodu noszy. - Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy. - Odblaskowe oznaczenia. - Obciążenie dopuszczalne min.180 kg (podać obciążenie). - Nosze zgodne z normą PN EN 1865 lub równoważną. Charakterystyka transportera: - Wykonany z materiału odpornego na korozję. - System bezpiecznej obsługi – niezależne składanie goleni przednich i tylnych i podtrzymaniu ciężaru całego zestawu jedną parą goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/możliwość wyprowadzenie noszy przez jedną osobę. - Szybki i łatwy system połączenia z noszami. - Regulacja wysokości na min 3 poziomach. - Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą transportera. - Wyposażony w koła obrotowe ułatwiające prowadzenie noszy na wszystkich rodzajach podłoża i zawracanie w wąskich korytarzach bez konieczności unoszenia transportera (bez odrywania kół od podłoża) - 2 koła wyposażone w hamulce. - System blokowania kół – koła skrętne lub zablokowane w pozycji do jazdy na wprost. - Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera. - Możliwość prowadzenia noszy bokiem przez jedną osobę z dowolnej strony noszy. - Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg. System mocowania transportera do lawety zapewniający bezpieczne, jednoznaczne zablokowanie i utrzymanie transportera/noszy w pozycji transportowej, o odporności na obciążenia dynamiczne nie mniejszej niż wymagana dla systemów mocowania wyposażenia w ambulansach wg PN-EN 1789. System musi być kompatybilny z oferowanym transporterem i umożliwiać szybkie mocowanie/zwalnianie bez użycia narzędzi oraz posiadać czytelną sygnalizację poprawnego zablokowania (mechaniczną i/lub wizualną). Mocowanie transportera do lawety zgodne z wymogami normy PN-EN 1789 lub równoważnej. |  | TAK/NIE* |
| 5. | Nosze podbierakowe- 1 szt. - wykonane z łatwego w czyszczeniu i odpornego na płyny wysokiej jakości aluminium - wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie ich do wymiarów pacjenta - konstrukcja zamków spinających łopaty wykluczająca możliwość przypadkowego ich rozpięcia oraz umożliwiająca ich spięcie nawet pod pewnym kątem - Min. trzy pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane do ramy noszy - Min. 8 ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służących do przenoszenia - możliwość złożenia noszy na pół celem łatwiejszego transportu - udźwig min. 150 kg - waga max. 12 kg - regulacja długości w zakresie co najmniej – 170 cm – 200 cm - Długość po złożeniu na pół - max. 160 cm - szerokość – max. 50 cm |  | TAK/NIE* |
| 6. | Materac próżniowy z pompką- 1 szt.: - Z systemem pikowanych komór wewnętrznych uniemożliwiających przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta - Konstrukcja oparta o niezależne komory uniemożliwiająca załamywanie się usztywnionego materaca podczas podnoszenia chorego - Całkowicie przenikalny dla promieni X - Dodatkowa odpinana podłoga wyposażona w min. 12 uchwytów umożliwiających transport - Materac z minimum 4 uchwytami na krótszych bokach - Min. 4 pasy poprzeczne min. wymiary 80 cm x 232cm - Pompka do materaca |  | TAK/NIE* |
| 7. | Krzesełko kardiologiczne z odpinanym systemem trakcyjnym – 1 szt.: - wykonane z aluminium lub kompozytów - konstrukcja umożliwiająca rozłożenie ciężaru pacjenta i prosty transport - 4 kółka w tym 2 z hamulcami - wysuwane teleskopowo rączki przednie - składane rączki tylne - wymiary po złożeniu nie przekraczające 105 cm x 60 cm x 35 cm - system płozowy umożliwiający bezpieczne sprowadzenie siedzącego na krzesełku pacjenta po schodach przez jednego ratownika, - udźwig – min. 150 kg |  | TAK/NIE* |
| 8. | Nosze płachtowe – 1 szt. - wykonane z łatwo zmywalnego i dezynfekowanego materiału w kolorze czerwonym - na brzegach wzmocnienia wykonane z taśmy - min. 8 uchwytów do przenoszenia - kieszeń na nogi stabilizująca pacjenta - rozmiar min. 200 cm x 80 cm - udźwig – przynajmniej 150 kg - waga do 2,0 kg - Nosze płachtowe spełniające wymagania normy PN-EN 1865 (właściwej części dotyczącej noszy/płacht transportowych) lub normy równoważnej, tj. zapewniającej nie niższy poziom bezpieczeństwa i funkcjonalności w zakresie: - Nośności i wytrzymałości – dopuszczalne obciążenie użytkowe oraz wytrzymałość uchwytów/pasów i materiału w warunkach transportu. - Bezpieczeństwa pacjenta – możliwość stabilnego unieruchomienia (pasy) oraz bezpiecznego przenoszenia. - Odporności materiałowej – odporność na środki myjąco-dezynfekujące stosowane w ochronie zdrowia oraz odporność na typowe warunki eksploatacji. - Kompatybilności użytkowej – możliwość użycia w działaniach ratowniczych i transporcie zgodnie z przeznaczeniem, w tym przenoszenie przez personel za uchwyty w sposób bezpieczny. zgodne z normą PN EN 1865 lub równoważną |  | TAK/NIE* |
| 9. | Deska ortopedyczna dla dorosłych – 1 szt.: - długość: mieszcząca się w zakresie 180-185 cm - szerokość: min. 45 cm - nośność: przynajmniej 200 kg - waga: do 10kg - wyposażona w duże uchwyty (możliwość pracy w grubych rękawicach) - wykonane z wysoce odpornego tworzywa sztucznego – sztywny polietylen, zmywalne, przepuszczalne dla promieni X w 100%. - konstrukcja: szeroka powierzchnia dla pacjenta wzmocniona wypełnieniem gąbkowym. - deska pozbawiona takich elementów jak wgłębienia czy zatrzaski, które mogłyby kumulować zanieczyszczenia. - zabezpieczone krawędzie przystosowane do założenia unieruchomienia głowy. - hermetycznie pełne krawędzie, ergonomiczne wzmocnione narożniki. Zestaw z min 4. pasami kodowanymi kolorami z zapięciem karabińczykowym i stabilizatorem głowy |  | TAK/NIE* |
| 10. | Deska ortopedyczna dla dzieci- 1 szt: - pediatryczna deska unieruchamiająca - z unieruchomieniem głowy z kompletem 4 pasów |  | TAK/NIE* |
| 11. | Kamizelka unieruchamiająca kręgosłup- 1 szt: - przeznaczona do bezpiecznego wyciągania poszkodowanych z rozbitych samochodów i trudno dostępnych miejsc o ograniczonej przestrzeni - unieruchomienie głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długości - regulowane pasy mocujące piersiowe (3szt.) umożliwiające jej zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych - wykonana z wytrzymałego materiału odpornego na przetarcia - materiał zmywalny – tworzywo sztuczne- odporny na środki dezynfekcyjne - min. 3 uchwyty transportowe - min. 2 pasy biodrowe - przezierna dla promieni rtg - poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała - pokrowiec - waga do 3,0 kg - udźwig co najmniej 200 kg - min. 2 pasy stabilizujące głowę |  | TAK/NIE* |
| 12. | Pasy (uprząż pediatryczna) do noszy dla dzieci- 1 szt.: - mocowane do ramy noszy w trzech punktach za pomocą jednoczęściowych pasów z klamrami. - 5-cio punktowa uprząż składająca się z pasów zapinanych na ramionach, klatce piersiowej oraz w kroczu. - pasy z regulacją długości oraz wyposażone w klamry. |  | TAK/NIE* |
| 13. | Zestaw szyn Kramera – 1 szt.: - w komplecie co najmniej 14 szyn (sztuk) - torba do transportu szyn - uchwyty umożliwiające transport szyn w ręku i na ramieniu - szyny Kramera o różnych wymiarach w zdejmowalnym powleczeniu każdej szyny z miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym dla płynów , wydzielin i wydalin - rozmiary min: 1500x120 x2szt ; 1200x120; 1000x100; 900x120 x2szt ; 800x120; 800x100; 700x70 x 2 szt.; 600x70 x 2 szt. ; 250x50 x2szt |  | TAK/NIE* |
| 14. | Kołnierz ortopedyczny: uniwersalny, regulowany dla dorosłych– 4 szt. |  | TAK/NIE* |
| 15. | Kołnierz ortopedyczny: regulowany dla dzieci – 2 szt. |  | TAK/NIE* |
| 16. | Ssak ręczny- 1 szt.: - mechaniczny - możliwość podłączenia do rurki intubacyjnej - pojemnik na treść wyposażony w filtr |  | TAK/NIE* |
| 17. | Butla tlenowa aluminiowa o pojemności min. 2,7l - 1 szt.: - z zaworem standardowym DIN - waga: do 4,0 kg |  | TAK/NIE* |
| 18. | Reduktor medyczny do butli tlenowych - 3 szt.: - z przepływomierzem nastawnym od 0-25 l/min oraz złączem AGA do podłączenia respiratora. - mocowanie do butli aluminiowej - manometr ciśnienia wejściowego - filtr chroniący przed zanieczyszczeniami oraz zawór bezpieczeństwa, zamykający przepływ w przypadku niekontrolowanego wzrostu ciśnienia wyjściowego. - dostosowany jest do pracy w karetkach pogotowia - złącze na wejściu G 3/4”, opcjonalnie złącze pin index - wartość nastawionego przepływu widoczna w dwóch miejscach z boku i z przodu - zabezpieczony gumowa osłona, obrotowy o 360 st. - spełnia wymogi dla zestawu PSP R-1, R-2 I. - Specyfikacja techniczna: ciśnienie wejściowe: 200 bar ; ciśnienie wyjściowe: 4,5 bar; gwint wejściowy: G 3/4`` Przepływ: 0-2-3-4-5-6-9-1215-25 l/min - dren do podawania tlenu min.2 metry Wejścia: regulowane (króciec stożkowy), bez regulacji (złącze AGA) |  | TAK/NIE* |
| 19. | Przepływomierz z szybkozłączką - 2szt.: - regulacja przepływu 0-15l/min. - złącze w standardzie AGA |  | TAK/NIE* |
| 20. | Silikonowy resuscytator dla dorosłych- 2szt.: - pojemności wydechowej maksymalnej 1600 ml - pojemność rezerwuaru tlenu do 2600ml. - maska twarzowa o rozmiarze 4 i 5, przezroczysta - worek samorozprężalny wielokrotnego użytku, sterylizacja możliwa w autoklawie. - możliwość dołączenia zastawki PEEP |  | TAK/NIE* |
| 21. | Filtry oddechowe- 10 szt.: - elektrostatyczny - przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy - zabezpiecza przed zakażeniami - do użytku jednorazowego |  | TAK/NIE* |
| 22. | Maska do tlenoterapii XL - 10 szt. |  | TAK/NIE* |
| 23. | Maska do tlenoterapii z rezerwuarem ( XL ) - 10 szt. |  | TAK/NIE* |
| 24. | Maska tlenowa z nebulizatorem ( XL ) - 10 szt. |  | TAK/NIE* |
| 25. | Wąsy tlenowe ( L) - 10 szt. |  | TAK/NIE* |
| 26. | Dren tlenowy - 20 szt. - wykonany z medycznego PVC - odporny na załamanie - długość minimum 3,5m - bez lateksu - jałowy - jednorazowego użytku |  | TAK/NIE* |
| 27. | Resuscytator dziecięcy- 2 szt.: - pojemności wydechowej maksymalnej 500 ml - pojemność rezerwuaru tlenu do 2600ml - maska twarzowa o rozmiarze 3, przezroczysta - worek samorozprężalny wielokrotnego użytku, sterylizacja możliwa w autoklawie - możliwość dołączenia zastawki PEEP |  | TAK/NIE* |
| 28. | Maska do tlenoterapii (S) - 10 szt. |  | TAK/NIE* |
| 29. | Maska do tlenoterapii z rezerwuarem ( S ) - 10 szt. |  | TAK/NIE* |
| 30. | Maska tlenowa z nebulizatorem ( S ) - 10 szt. |  | TAK/NIE* |
| 31. | Wąsy tlenowe ( S) - 10 szt. |  | TAK/NIE* |
| 32. | Resuscytator niemowlęcy- 2 szt.: - pojemności wydechowej maksymalnej 240 ml - pojemność rezerwuaru tlenu do 600ml - maska twarzowa o rozmiarze 0, 1,2, przezroczyste - worek samorozprężalny wielokrotnego użytku, sterylizacja możliwa w autoklawie - możliwość dołączenia zastawki PEEP |  | TAK/NIE* |
| 33. | Ciśnieniomierz z mankietem dla dorosłych i dzieci - 2 szt.: - ciśnieniomierz ręczny z manometrem - pomiar w zakresie co najmniej 0 – 300 mmHg - mankiet dla dorosłych – standard - spust powietrza regulowany zaworem ręcznym - mankiety dziecięce - mankiet dla dorosłych |  | TAK/NIE* |
| 34. | Pulsoksymetr palcowy- 1 szt.: - Min. 15h pamięci - Min. wyświetlacz LED - Waga: Max 320 g z bateriami alkalicznymi - Zakres saturacji: 0 - 100% SpO2 dokładność ± 2 cyfry w zakresie 70 – 100% - Długości fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) i 910 nm (podczerwona) |  | TAK/NIE* |
| 34. | Termometr umożliwiający pomiar temperatury z błony bębenkowej wraz z kompletem kapturków ochronnych- 2 szt. |  | TAK/NIE* |
| 36. | Urządzenie do oznaczenia poziomu glukozy we krwi przy pomocy testu paskowego (glukometr) z zestawem pasków- 2 szt.: - Próbka krwi 0,8 µl - Zakres pomiaru: 10 mg/dl-600 mg/dl - Czas pomiaru max. 5 s. - Alarmy: Test paskowy zanieczyszczony lub zużyty - Niewystarczającej ilości krwi - Zasilanie bateryjne, czas pracy min. 3000 pomiarów - Ekran LCD oraz obsługa za pomocą przycisków - Pamięć co najmniej 200 pomiarów - Automatyczne wyłączanie po określonym czasie od ostatnio wykonanej czynności - Etui ochronne - Paski do glukometru - jeden zestaw |  | TAK/NIE* |
| 37. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej - 2 szt. |  | TAK/NIE* |
| 38. | Zestaw treningowy do wprowadzania igieł szybkiego dostępu doszpikowego – 2 szt.: - napędu do wprowadzania wkłuć - kompletu igieł treningowych - kompletu sztucznych kości - opakowania transportowego |  | TAK/NIE* |
| 39. | Plecak ratowniczy bez wyposażenia - 1 szt.: - wykonany z łatwo zmywalnego materiału - o wymiarach minimalnych 60x50x25cm - min. 4 kieszenie zewnętrzne - wnętrze podzielone na przegrody tzw. Zadaniowe - z zewnątrz plecaka elementy odblaskowe o dużej widoczności po zmroku w świetle odbitym - regulowane szelki spinane pasem piersiowym - bas biodrowy |  | TAK/NIE* |
| 40. | Torba pediatryczna bez wyposażenia - 1 szt.: - wykonana z łatwo zmywalnego materiału - z zewnątrz torby elementy odblaskowe o dużej widoczności po zmroku w świetle odbitym - wymiary minimalne 34x45x10cm |  | TAK/NIE* |
| 41. | Ampularium bez wyposażenia - 1 szt.: - wykonane z łatwo zmywalnego materiału - w kolorze czerwonym - min.wymiary: 8x15x20cm |  | TAK/NIE* |
| 42. | Mankiet do szybkich przetoczeń - infuzji ciśnieniowej, szybkich wlewów i irygacji - 1 szt.: - wielorazowy - transparentna siatka przednia pojemność Min 400 ml zapewniająca pełną widoczność pojemnika z płynem - konstrukcja kieszeniowa z zawieszką - pojemnik z płynem wymieniany szybko i łatwo - manometr zabezpieczony ciśnieniowo - precyzyjny zakres ciśnienia zakres co najmniej 0-300 mmHg - ręczny inflator (gruszka) wydajność zapewniająca szybką inflację z zaworem ciśnieniowym do kontroli ciśnienia - pęcherz i pokrowiec wymienialne - pojemność min. 1000 ml - aparat do podawania płynów z regulacją przepływu |  | TAK/NIE* |
| 43. | Śpiwór bakteriostatyczny - 2 szt. |  | TAK/NIE* |
| 44. | Pościel medyczna (kpl.) - 3 kpl. |  | TAK/NIE* |
| 45. | Koc termiczny - 20 szt. |  | TAK/NIE* |
| 46. | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe sterylne rozm. 7,5 (50 par; 100 sztuk, w opakowaniu) - 1 op. |  | TAK/NIE* |
| 47. | Rękawice niesterylne jednorazowego użytku: - Rozmiar S - 2 opakowania (po 100 sztuk, w opakowaniu) - Rozmiar M - 2 opakowania (po 100 sztuk, w opakowaniu) - Rozmiar L - 2 opakowania (po 100 sztuk, w opakowaniu) |  | TAK/NIE* |
| 48. | Prześcieradła jednorazowe w rolce (min. 10 sztuk w rolce)- 1 rolka |  | TAK/NIE* |
| 49. | Zestaw do udrażniania dróg oddechowych- 1 zest.: - torba transportowa - zestaw rurek ustno/gardłowych Guedela (komplet 8 sztuk w rozmiarach 40 do 110 mm ( 000,00,0,1,2,3,4,5)) - 2 komplety rurek nosowo/gardłowych (28FR,32FR) - cewniki do odsysania nr.8,12,16,18 (po 5 sztuk) |  | TAK/NIE* |
| 50. | Zestaw do intubacji - 1 zest.: - rękojeść laryngoskopu wraz z kompletem łyżek na wszystkich grup wiekowych tj: - łyżki MILLER rozmiar 00,0 - łyżki Macintosch rozmiar 1,2,3,4 - rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym dla rososłych w rozmiarach (6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9) x 1 (min. 10 szt) opakowanie dla każdego rozmiaru. - rurki intubacyjne dla dzieci bez mankietu w rozmiarach (2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5) x 1 (min. 10 szt) opakowanie dla każdego rozmiaru - prowadnice jednorazowe do rurek intubacyjnych 3 x dorośli, 3 x dzieci - kleszczyki Magilla 1x dla dorosłych, 1x dla dzieci - 2 x uchwyt do mocowania rurki intubacyjnej dla dorosłych - 2 x uchwyt do mocowania rurki intubacyjnej dla dzieci - rurki krtaniowe jednorazowe w rozmiarach: 0, 1, 2, 2,5, 3, 4, 5 (po 2x z rozmiaru) - maski krtaniowe jednorazowe typu IGEL: rozmiary 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 (po 2x z rozmiaru) - jednorazowy zestaw do konikopunkcji dla dorosłych - jednorazowy zestaw do konikopunkcji dla dzieci - torba transportowa |  | TAK/NIE* |
| 51. | Kapnometr - 1 szt.: - pomiar ETCO2 w strumieniu głównym - możliwość podłączenia do rurki intubacyjnej, worka resuscytacyjnego, przewodu pacjenta - temperatura pracy i pomiar w zakresie co najmniej -5° do + 50°C (zgodnie z wymaganiami PN EN 1789) - rozmiar max. 60x40x40 mm - wyświetlacz numeryczny LED - pomiar EtCO2 w zakresie co najmniej od 0 do 99 mmHg (skokowo co 1 mmHg) pozwalający na precyzyjną kontrolę zawartości CO2 w wydychanym powietrzu - możliwość programowania alarmów przekroczenia progów wysokiego i niskiego poziomu EtCO2 z dokładnością do 1 mmHg - dodatkowy orientacyjny wykres słupkowy wysycenia EtCO2 - pomiar ilości oddechów/minutę pozwalający na kontrolę częstości oddechów podczas prowadzenia Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej - odporność na upadki z wysokości 1 m (zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789) lub równoważnej - zasilanie: bateryjne - certyfikat zgodności z dyrektywą 93/43 EEC lub równoważną - możliwość transportu w ambulansie - zgodność z normą EN-1789 lub równoważną - Pojedyncze złącze oddechowe jednorazowego użytku do kapnometru - 10 szt. - złączka przeznaczona dla osób dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia - pokrowiec ochronny |  | TAK/NIE* |
| 52. | Kask ochronny – 3 szt.: - okres użytkowania min.5 lat - skorupa wykonana z wytrzymałego materiału ABS - czteropunktowy pasek podbródkowy - regulowany za pomocą pokrętła - piankowy napotnik stanowiący ochronę oczu przed kroplami potu/wody - waga do 500g - spełnienie norm min.: CE, EN12492, ANSIZ89 |  | TAK/NIE* |
| 53. | Zestaw położniczy jednorazowy - 3 zest. |  | TAK/NIE* |
| 54. | Miska nerkowata – 10 szt.: - wykonana z masy papierowej - produkt jednorazowego użytku |  | TAK/NIE* |
| 55. | Strzykawka Janeta 100 ml. – 10 szt. |  | TAK/NIE* |
| 56. | Worek na wymiociny – 10 szt. |  | TAK/NIE* |
| 57. | Pojemnik na mocz typu “kaczka” - 1 szt. - wykonana z masy papierowej |  | TAK/NIE* |
| 58. | Basen jednorazowy - 2 szt. - wykonana z masy papierowej |  | TAK/NIE* |
| 59. | Pojemniki na zużyte materiały ostre ( na igły, skalpele): - pojemnik na zużyte materiały ostre 1L - 1 szt. - pojemnik na zużyte materiały ostre 0,7L - 1 szt. |  | TAK/NIE* |
| 60. | Zgłębnik żołądkowy CH 16 min. – 5 szt. |  | TAK/NIE* |
| 61. | Zgłębnik żołądkowy CH 18 min – 5 szt. |  | TAK/NIE* |
| 62. | Worki jednorazowe na odpady niemedyczne (czarne) 50 sztuk w rolce - 2 rolki |  | TAK/NIE* |
| 63. | Worki jednorazowe na odpady medyczne (czerwone) 50 sztuk w rolce - 2 rolki |  | TAK/NIE* |
| 64. | Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze (50 sztuk w opakowaniu)- 1 op. |  | TAK/NIE* |
| 65. | Odzież całoroczna-3 komplety: - kurtka w kolorze czerwonym typu softshell oznaczona logiem zgodnym z wymogami systemu ratownictwa medycznego, odporna na warunki atmosferyczne, chroniąca przed deszczem i wiatrem wyposażona w pasy odblaskowe o intensywnej widzialności po zmroku w świetle odbitym - spodnie typu bojówki w kolorze czerwonym tzw. fluo, dół nogawek wyposażony w taśmy odblaskowe o intensywnej widzialności po zmroku w świetle odbitym - koszula polo z logiem systemu ratownictwa medycznego w kolorze czerwonym - obuwie tzw. Taktyczne - kamizelka szpikulco- i nożoodporna UWAGA! Rozmiary odzieży Zamawiający określi po podpisaniu umowy z Wykonawcą. |  | TAK/NIE* |
| 66. | Rękawice ochronne do szczątków - 3 zest. |  | TAK/NIE* |
| 67. | Obuwie ochronne dla ratowników medycznych - 3 zest. - wykonane z materiału zapewniającego komfortowe użytkowanie - wzmocnione w części palcowej - podeszwa odporna na przebicia i substacje agresywne takie jak np. oleje i smary UWAGA! Rozmiary obuwia Zamawiający określi po podpisaniu umowy z Wykonawcą. |  | TAK/NIE* |
| 68. | Zestaw (środki) ochrony indywidualnej chroniące przed zakażeniem (maska twarzowa z wymiennymi filtrami + komplet filtórów na wymianę) - 3 zest. |  | TAK/NIE* |
| 69. | Zestaw opatrunków hydrożelowych w torbie zawierający minimum 30 opatrunków różnej wielkości - 2 zest. |  | TAK/NIE* |
| 70. | Torba z zestawem opatrunków- 1 szt.: - nożyczki do cięcia różnych materiałów x 2 sztuki - gaza opatrunkowa jałowa ½ m x 20 sztuk - gaza opatrunkowa jałowa 1 m x 20 sztuk - kompres gazowy sterylny 5cm x 5cm op 1: 20 x 3 szt. - opaska opatrunkowa dziana 4 m x10 cm x 20 szt. - opaska elastyczna z zapinką 4m x 15 cm x 20 szt. - przylepiec bez opatrunku szer. 5 cm x 10 szt. - Codofix w rozmiarze 6 i 8 x 5 sztuk każdy - opatrunek wentylowany ACS x 5 sztuk - chusta trójkątna x 10 sztuk - gaziki do dezynfekcji skóry x opakowanie 100 sztuk x 2 opakowania - staza tzw. taktyczna dla dorosłych x 2 |  | TAK/NIE* |
| 71. | Stetoskop - 1 szt. Dwustronna głowica (lejek i membrana), wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej lub stopów metali o wysokiej przewodności akustycznej. Konstrukcja powinna umożliwiać osłuchiwanie zarówno wysokich, jak i niskich częstotliwości (np. poprzez zmianę siły nacisku lub obrót głowicy). Membrana wyposażona w obwódkę, która zapobiega uczuciu chłodu u pacjenta podczas badania w warunkach terenowych. Średnica 43-45 mm. Przewód stetoskopu wykonany z materiałów o zwiększonej odporności na zgięcia, pękanie oraz działanie środków dezynfekujących (bez zawartości lateksu i ftalanów). Przewód powinien być zaprojektowany tak, aby minimalizować zakłócenia z otoczenia. Długość 65-70 cm Lira z możliwością regulacji siły nacisku, zakończona miękkimi, samouszczelniającymi się oliwkami, które zapewniają skuteczną izolację od hałasów zewnętrznych Wymogi dodatkowe: Produkt musi posiadać status wyrobu medycznego i być objęty gwarancją producenta (minimum 12 miesięcy). Możliwość łatwej dezynfekcji wszystkich elementów składowych standardowymi środkami. |  | TAK/NIE* |
| 72. | Latarka diagnostyczna-bateryjna - 2 szt.: - zastosowanie medyczne - Dioda LED - środkowa wiązka światła - Aluminiowa obudowa nadająca się do dezynfekcji - Metalowy klips umożliwiający przyczepienie latarki do kieszeni - Łatwy w użyciu przycisk włączania / wyłączania |  | TAK/NIE* |
| 73. | Zestaw do infuzji - 1 zest.: - kompletu igieł w rozmiarach: - 0,6 mm x 1 opakowanie - 0,8 mm x 1 opakowanie - 1,2 mm x 1 opakowanie - kompletu kaniul: - żółtych x 1 opakowanie - niebieskie x 1 opakowanie - różowe x 1 opakowanie - zielone x 1 opakowanie - mocowania x 1 opakowanie - zestawu strzykawek - 2 ml x 1 opakowanie x 100 sztuk - 5 ml x 1 opakowanie x 100 sztuk - 10 ml x 1 opakowanie x 100 sztuk - 20 ml x 1 opakowanie x 100 sztuk - 50 ml x 1 opakowanie x 100 sztuk - Staza jednorazowa bezlateksowa rolka - 1 - Kranik trójdrożny x 10 sztuk - Zestaw do przetoczeń płynów x 10 sztuk |  | TAK/NIE* |
| 74. | Zestaw do wkłucia centralnego 3 lub 2 kanałowy – 1 zest. |  | TAK/NIE* |
| 75. | Elektrody samoprzylepne EKG - 2 opakowania po 100 sztuk dla dorosłych - 2 opakowania po 100 sztuk dla dzieci |  | TAK/NIE* |
| 76. | Pęseta plastikowa jałowa – 20 szt. - wykonane z mocnego tworzywa typu ABS - jednorazowa - sterylna - długość min 120 mm |  | TAK/NIE* |
| 77. | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego rozm. - CH 16 – 5 zest. |  | TAK/NIE* |
| 78. | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego rozm. - CH 20 – 5 zest. |  | TAK/NIE* |
| 79. | Płyn do dezynfekcji rąk 1 litr z dozownikiem – 5 szt. |  | TAK/NIE* |
| 80. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji (co najmniej 48 szt. w opakowaniu) –2 opak. |  | TAK/NIE* |
| 81. | Płyn do dezynfekcji powierzchni skażonych 1litr z dozownikiem – 2 szt. |  | TAK/NIE* |
| 82. | Worki na zwłoki – 2 szt. |  | TAK/NIE* |
| 83. | Radiostacja przenośna - 3 szt.: - działająca w paśmie cywilnym 400 do 480 MHz - wykonana z mocnego ABS - dotykowy wyświetlacz - odporność IP68/IP69K - wbudowany aparat fotograficzny |  | TAK/NIE* |
| 84. | Przenośny alarmowy układ przywołujący - 1 szt.: - cyfrowe wyświetlacz - 3 tryby powiadomień: wibracje, sygnał dźwiękowy, sygnał świetlny LED - stosowanie kilku trybów powiadomień równocześnie - wszystkie wyłączane jednym kliknięciem - zasięg: do 500 m - w zestawie: centrala, co najmniej 3 pagery, stacja dokująca z zasilaczem. |  | TAK/NIE* |
| 85. | Pojemnik reimplantacyjny (temp 4+/-2 przez 2 h) przenośny - 1 szt.: - zapewniający bezpieczny transport ambutowanych kończyn - przystosowany do transportu w warunkach poza szpitalnych - wymiary min. 45x20x10cm - waga do 7kg |  | TAK/NIE* |

* należy potwierdzić spełnienie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiajacego, 
w przypadku zaznaczenia NIE, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

** należy uzupełnić

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.