Załącznik nr 5 do SWZ

241.FZ – 026.2026

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

ZADANIE NR 1

Przedmiot zamówienia – Stacje diagnostyczne TK/MR – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji – po 1 stycznia 2025 r.

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | STACJA DIAGNOSTYCZNA | TAK |  |
| 1 | Typ: Komputer PC Wymagane jest podanie modelu oraz numeru katalogowego producenta (tzw. Part Number), który umożliwi dokładne sprawdzenie zaoferowanej konfiguracji. | TAK |  |
| 2 | Typ procesora: min. 14-rdzeniowy. | TAK |  |
| 3 | Minimalna częstotliwość 2,7 GHz dotyczy bazowej częstotliwości rdzeni Performance. |  |  |
| 4 | Pamięć: min. 32 GB RAM. | TAK |  |
| 5 | Dyski: min. SSD PCIe NVMe 1TB lub (512GB PCIe NVMe + 512GB SSD). Minimalna prędkość odczytu/zapisu to 3500 MB/s. | TAK |  |
| 6 | Karta graficzna: NVIDIA Quadro A4000 8GB lub NVIDIA Quadro RTX 4000 lub dedykowana karta medyczna min. 8GB. | TAK |  |
| 7 | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio. | TAK |  |
| 8 | Porty wyświetlacza: min. 3 x Mini DisplayPort 1.4. | TAK |  |
| 9 | Port RJ-45 (LAN). | TAK |  |
| 10 | Sieć LAN: 100/1000 Mbit/s. |  |  |
| 11 | System operacyjny: min. Windows 11 Pro-64- bitowy. | TAK |  |
| 12 | Klawiatura przewodowa w układzie QWERTY US. | TAK |  |
| 13 | Mysz optyczna przewodowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000 dpi. | TAK |  |
| 14 | Napęd CD/DVD. | TAK |  |
| 15 | Zasilacz awaryjny o mocy pozornej: 1200 VA, Mocy czynnej: 720W. | TAK |  |
| 16 | Obudowa komputera typu: Small Form Factor, SFF. Preferowana wymiary obudowy to: 38,4 cm x 30,8 cm x 10,0 cm +/- 2 cm. |  |  |
| II | MONITORY DIAGNOSTYCZNE. ZESTAW DWUMONITOROWY | TAK |  |
| 1 | Monitory medyczne do opisu badań TK – spełniające wszystkie wymagania aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia obowiązujące ona dzień przed terminem składania ofert. | TAK |  |
| 2 | 2 Monitory pracujące w standardzie DICOM, stanowiące parę. | TAK |  |
| 3 | Rozdzielczość naturalna: min. 1920 x 1200. | TAK |  |
| 4 | Wielkość plamki: min. 0,270 x 0,270 mm. | TAK |  |
| 5 | Jasność maksymalna: min. 410 cd/m2 Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego wyłączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. | TAK |  |
| 6 | Jasność do kalibracji: min. 220 cd/m2. | TAK |  |
| 7 | Kontrast panela: min. 1350:1 | TAK |  |
| 8 | Wyświetlanie obrazów medycznych w jakości diagnostycznej: w kolorach i odcieniach szarości. | TAK |  |
| 9 | Kąt widzenia: min. 178֯ /178 ֯ | TAK |  |
| 10 | Kalibracja monitora: wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM. | TAK |  |
| 11 | Pomiar czasu pracy: wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. | TAK |  |
| 12 | Złącza min.: dwa złącza sygnałowe DVI-D i DP umożliwiające podłączenie monitora do różnych złącz karty graficznej stacji lekarskiej oraz HUB USB 2-portowy. | TAK |  |
| 13 | W zestawie kable: zasilający min. 1,5m i połączeniowe 2 x DisplayPort, USB, adapter mini DP na DP . | TAK |  |
| 14 | Zasilanie: maksymalny pobór mocy 100W. | TAK |  |
| 15 | Czujnik mierzący i stabilizujący jasność podświetlenia matrycy. | TAK |  |
| 16 | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LED. | TAK |  |
| 17 | Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaniem ekranu. | TAK |  |
| III | MONITOR UŻYTKOWY |  |  |
| 1 | Przekątna ekranu min: 22,5". | TAK |  |
| 2 | Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1200 (16:10). | TAK |  |
| 3 | Kąt widzenia: min. 178֯ /178 ֯. | TAK |  |
| 4 | Kontrast: 1500:1. | TAK |  |
| 5 | Wyświetlane kolory: 16,77 mln. | TAK |  |
| 6 | Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz. | TAK |  |
| IV | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
| 1 | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych dla oferowanych urządzeń, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |
| 2 | W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. | TAK |  |
| 3 | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 10 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowane urządzenie. | TAK |  |
| 4 | Zamawiający wymaga ujęcia w kosztorysie zainstalowania systemu syngo.via Client oraz AGFA (Zamawiający posiada licencje). | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

…………………………………..

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SWZ

241.FZ – 026.2026

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

ZADANIE nr 2

Przedmiot zamówienia – Stacje diagnostyczne mini - (5 sztuk)

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji – po 1 stycznia 2025 r.

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | STACJA DIAGNOSTYCZNA | TAK |  |
| 1 | Typ: Komputer PC Wymagane jest podanie modelu oraz numeru katalogowego producenta (tzw. Part Number), który umożliwi dokładne sprawdzenie zaoferowanej konfiguracji. | TAK |  |
| 2 | Typ procesora: min. 14-rdzeniowy. | TAK |  |
| 3 | Minimalna częstotliwość 2,7 GHz dotyczy bazowej częstotliwości rdzeni Performance. | TAK |  |
| 4 | Pamięć: min. 32 GB RAM. | TAK |  |
| 5 | Dyski: min. SSD PCIe NVMe 1TB lub (512GB PCIe NVMe + 512GB SSD). Minimalna prędkość odczytu/zapisu to 3500 MB/s. | TAK |  |
| 6 | Karta graficzna: NVIDIA Quadro A4000 8GB lub NVIDIA Quadro RTX 4000 lub dedykowana karta medyczna min. 8GB. | TAK |  |
| 7 | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio. | TAK |  |
| 8 | Porty wyświetlacza: min. 3 x Mini DisplayPort 1.4. | TAK |  |
| 9 | Port RJ-45 (LAN). | TAK |  |
| 10 | Sieć LAN: 100/1000 Mbit/s. | TAK |  |
| 11 | System operacyjny: min. Windows 11 Pro-64- bitowy. | TAK |  |
| 12 | Klawiatura przewodowa w układzie QWERTY US. | TAK |  |
| 13 | Mysz optyczna przewodowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000 dpi. | TAK |  |
| 14 | Napęd zewnętrzny CD/DVD. | TAK |  |
| 15 | Zasilacz awaryjny o mocy pozornej: 1200 VA, Mocy czynnej: 720W. | TAK |  |
| 16 | Obudowa komputera typu: Small Form Factor, SFF. Preferowana wymiary obudowy to: 21,1 x 21,8 x 6,9 cm +/- 2 cm. | TAK |  |
| III | MONITOR UŻYTKOWY | TAK |  |
| 1 | Przekątna ekranu min: 22,5". | TAK |  |
| 2 | Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1200 (16:10). | TAK |  |
| 3 | Kąt widzenia: min. 178֯ /178 ֯. | TAK |  |
| 4 | Kontrast: 1500:1. | TAK |  |
| 5 | Wyświetlane kolory: 16,77 mln. | TAK |  |
| 6 | Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz. | TAK |  |
| III | WYMAGANIA DODATKOWE | TAK |  |
| 1 | W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. | TAK |  |
| 2 | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 10 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowane urządzenie. | TAK |  |
| 3 | Zamawiający wymaga ujęcia w kosztorysie zainstalowania systemu syngo.via Client oraz AGFA (Zamawiający posiada licencje). | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

…………………………………..

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)