## FAC
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość szt.” x Kol. „Cena netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto” Zadania 7: poz. 1-9 (sukcesywne dostawy): Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość szt.” x Kol. „Cena netto” poz. 10 (dzierżawa aparatu): Kol. „Wartość netto” = Kol. „Okres dzierżawy” x Kol. „Cena netto za 1 miesiąc” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 - Samorozprężalne stenty obwodowe
CPV - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu, hybrydowy zamkniętokomórkowy na obu końcach i otwartokomórkowy w części środkowej. Średnice stentu: 5-14 mm; długości stentu: 20–120 mm. Długości systemu wprowadzającego: 75 i 120 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire”. Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów. Markery na końcach – 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru. | 20 | [8 empty] | 4
2 | Stent samorozprężalny nitynolowy o średnicy: 5-8 mm i długości: 20 – 150 mm. Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów. Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką za pomocą pokrętła. System dostarczania zbudowany z trzech współosiowych szaftów stabilizujący i minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji. | 20 | [8 empty] | 4
RAZEM
Zadanie 2 - Zestaw do angioplastyki tętnic szyjnych z neuroprotekcją oraz angioplastyki tętnicy podkolanowej
CPV - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Cewnik balonowy typu Rx do postdylatacji kompatybilny z prowadnikiem 0.014 cala, o średnicy 4.0 do 7.0 mm oraz długości 15 do 40 mm, do wyboru przez Zamawiającego | 50 | [8 empty] | 10
2 | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych, nitynolowy, taperowany lub prosty, z systemem dostawczym typu monorail, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F i koszulką 6F, o długości 20, 30 i 40 mm, średnicy od 7 do 10 mm, o budowie zamkniętokomórkowej i otwartokomórkowej, do wyboru przez Zamawiającego | 20 | [8 empty] | 4
3 | Prowadnik specjalistyczny do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana, o średnicy 0,014” i długości 190 i 300 cm; przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie końcówki roboczej (ok 30cm), do wyboru przez Zamawiającego | 20 | [8 empty] | 4
4 | Sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035” i długości 190 i 300 cm, z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm (końcówka prosta z możliwością modelowania) | 50 | [8 empty] | 10
5 | Filtr do neuroprotekcji dystalnej z możliwością zastosowania do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm, z prowadnikiem niezależnym, o minimum 3 stopniach sztywności, do wyboru przez Zamawiającego | 10 | [8 empty] | 2
RAZEM
Zadanie 3 - Zestaw do angiografii i angioplastyki naczyń obwodowych
CPV - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Prowadnik interwencyjny ze stalowym rdzeniem, hydrofilny, pokryty PTFE w części proksymalnej oraz hydrofilnie w części dystalnej, o grubości 0,014”, długości do 300 cm, z miękką końcówką o długości 8 lub 11 cm, prostą lub zagiętą, do wyboru przez Zamawiającego | 100 | [8 empty] | 20
2 | Prowadnik interwencyjny z rdzeniem ze stali z domieszką tytanu, hydrofilny, o grubości 0,018”, długości do 300 cm, z miękką dystalną częścią na odcinku 8 lub 12 cm oraz prostą kształtowalną końcówką o długości 2 cm | 50 | [8 empty] | 10
3 | Prowadnik bardzo sztywny o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE, średnicy 0,035” lub 0,038” oraz długości 75-260 cm (>4 długości) z końcówką miękką długości 6 cm (prosta lub 3 mm J) lub z końcówką prostą o długości 1 lub 3.5 cm, do wyboru przez Zamawiającego | 100 | [8 empty] | 20
4 | Cewniki diagnostyczne zbrojone drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej (dla lepszej wizualizacji końcówki), o średnicy 5F, świetle 0,035” lub 0,038” i długości 40-100 cm, zapewniające przepływ 6-32 ml/sek, o różnych krzywiznach i z wieloma różnego kształtu końcówkami (>6), do wyboru przez Zamawiającego | 50 | [8 empty] | 10
5 | Cewniki balonowe typu OTW kompatybilne z prowadnikami 0,014”, 0,018” oraz 0,035”, o średnicy balonu 1,5 do 12 mm i długości balonu od 10 do 200 mm oraz długości szaftu w zakresie 40 do 150 cm, dostępne w wersjach semi-compliant lub non-compliant, do wyboru przez Zamawiającego | 150 | [8 empty] | 30
6 | Cewniki balonowe pokryte lekiem w technologii TransPax (paklitaksel w dawce <2 mcg/1 mm2), kompatybilne z prowadnikiem 0,018”, o średnicy balonu 2-8 mm, długości balonu 30-200 mm, długości szaftu 80-150 cm, do wyboru przez Zamawiającego. Ciśnienie RBP >14 atm (dla balonów o średnicy 4-7 mm) oraz >12 atm (dla balonów o średnicy 8 mm) | 5 | [8 empty] | 1
7 | Stenty ze stali rozprężalne na cewniku balonowym, kompatybilne z prowadnikami o średnicy 0,035" lub 0,018"/0,014" w przypadku stentów nerkowych, o średnicy w zakresie 5-10 mm oraz długości w zakresie 17 do 57 mm, do wyboru przez Zamawiającego | 20 | [8 empty] | 4
8 | Stent dostosowany do naczyń szyjnych, samorozprężalny, wykonany ze stopu stali z kobaltem, pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel, całkowicie repozycjonowalny, o średnicy od 4 do 10 mm i długości od 30 do 50 mm. System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”. Długość cewnika dostawczego 135 cm. Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F, do wyboru przez Zamawiającego | 30 | [8 empty] | 6
RAZEM
Zadanie 4 - Introducery zbrojone i stenty samorozprężalne
CPV - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Introducery o konstrukcji polimerowej ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej; Średnica 4, 5, 6 F, kompatybilne z prowadnikiem 0,035”, fabrycznie taperowane z zastawką hemostatyczną i trójdrożnym kranikiem (odkręcanym w koszulkach 5 i 6F). Średnica wewnętrzna introducera 4F >0,064”; Introducery o długości: 45 cm (100 sztuk) 65 cm (5 sztuk) 90cm (10 sztuk) | 115 | [8 empty] | 23
2 | Stenty samorozprężalne, kompatybilne z prowadnikiem 0.018” i introducerem 4F dla wszystkich średnic, nitinolowe, pokryte pasywną powłoką węglika krzemu o długości 30-170 mm (>8 długości) i średnicy 4.0-7.0 mm (>4 średnice) do wyboru przez Zamawiającego; Na każdym z końców stentu złote markery (>6); Długości systemów dostarczania 90 oraz 135 cm (Over The Wire); Struty o grubości 140 µm, szerokości 85 µm; | 50 | [8 empty] | 10
RAZEM
Zadanie 5 - Obłożenia do zabiegów endowaskularnych
CPV - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Obłożenie dedykowane dla diagnostyki endowaskularnej zawierające następujące elementy: 1. Serweta angiograficzna 240x370 cm wykonana z włókniny sms/smp z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70/75x 220/230 cm umożliwiające jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. 4 otwory stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych otoczone polem przylepnym: 2 otwory na tt. udowe otoczone folią chirurgiczną w świetle otworu o średnicy samego otworu 7,5 cm oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy w rozmiarze 6 x 8 cm. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna w kształcie litery T w rozmiarze 240x90/100x150 cm – 1 sztuka 2.Fartuch chirurgiczny rozm. XL wykonany z włókniny SMS, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 6 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i rękawami chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów; troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności - 1 sztuka 3.Fartuch chirurgiczny rozm. L wykonany z włókniny SMS, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 6 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i rękawami chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów; troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności - 1 sztuka 4.Serweta wysokochłonna o nieprzemakalnej części spodniej 60x90 cm – 1 sztuka 5.Powłoka ochronna z gumką, typu czapka, na wzmacniacz cyfrowy 100x100 cm – 1 sztuka 6.Powłoka ochronna z gumką, typu torba, na osłonę radiologiczną 85x90 cm – 1 sztuka 7.Igła bezpieczna 0.8x40 mm – 1 sztuka 8.Igła bezpieczna 1.2x40 mm, 21G – 1 sztuka 9.Igła Seldingera 1.3x70 mm, 18G – 1 sztuka 10.Prowadnik angiograficzny (J-wire), o grubości 0.035 cala i długości 260 cm – 1 sztuka 11.Strzykawka 3 -częściowa z gumowym tłokiem typu Luer-Lock 20 ml - 2 sztuki 12.Strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu Luer 10 ml - 2 sztuki 13.Strzykawka 2- częściowa typu luer z zielonym tłokiem 20 ml - 2 sztuki 14.Skalpel jednorazowy bezpieczny, nr 11 – 1 sztuka 15.Kompres gazowy 10x10 cm, min.8-warstwowe, białe – 30 sztuk 16.Miska okrągła, 250 ml z podziałką – 1 sztuka 17.Miska okrągła, 1500 ml z podziałką, niebieska – 1 sztuka 18. Miska z uchwytami na prowadniki i cewniki, 2500 ml - 1 sztuka 19.Dren wysokociśnieniowy (84 BAR) ze złączką obrotową (Luer), 120 cm – 1 sztuka 20.Wentyl odcinający przepływ typu Flow Switch 21.Etykiety samoprzylepne w kolorze czerwonym, żółtym i zielonym - 3 sztuki 22. Serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 152/155 x 152/155 cm 23.Etykieta z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu ANGIOLOGIA DIAGNOSTYCZNA WEJHEROWO i jego zawartością – 1 sztuka 24.Etykiety samoprzylepne z nazwą zestawu, numerem katalogowym, serią i datą ważności - 2 sztuki 25.Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki 26.Całość zapakowana sterylnie w jedną torbę, przynajmniej w części wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795 lub równoważna | 50
2 | Obłożenie dedykowane dla zabiegów endowaskularnych zawierające następujące elementy: 1. Serweta angiograficzna 240x370 cm wykonana z włókniny sms/smp z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70/75x 220/230 cm umożliwiające jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. 4 otwory stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych otoczone polem przylepnym: 2 otwory na tt. udowe otoczone folią chirurgiczną w świetle otworu o średnicy samego otworu 7,5 cm oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy w rozmiarze 6 x 8 cm. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna w kształcie litery T w rozmiarze 240x90/100x150 cm – 1 sztuka 2.Fartuch chirurgiczny rozm. XL wykonany z włókniny SMS, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 6 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i rękawami chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów; troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności - 1 sztuka 3.Fartuch chirurgiczny rozm. L wykonany z włókniny SMS, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 6 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i rękawami chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów; troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności - 1 sztuka 4.Serweta wysokochłonna o nieprzemakalnej części spodniej 60x90 cm – 3 sztuki 5. Serweta wysokochłonna o nieprzemakalnej części spodniej 60x40 cm – 1 sztuka 6. Serweta wysokochłonna z paskiem klejącym 90 x 90 cm - 1 sztuka 7. Serweta wysokochłonna 48 x 40 cm - 1 sztuka 8. Podkład wysokochłonny 20 x 40 cm - 1 sztuka 5.Powłoka ochronna z gumką, typu czapka, na wzmacniacz cyfrowy 100x100 cm – 1 sztuka 6.Powłoka ochronna z gumką, typu torba, na osłonę radiologiczną 85x90 cm – 1 sztuka 7.Igła bezpieczna 0.8x40 mm – 1 sztuka 8.Igła bezpieczna 1.2x40 mm, 21G – 1 sztuka 9.Igła Seldingera 1.3x70 mm, 18G – 1 sztuka 10.Prowadnik angiograficzny (J-wire), o grubości 0.035 cala i długości 260 cm – 1 sztuka 11.Strzykawka 3 -częściowa z gumowym tłokiem typu Luer-Lock 20 ml - 2 sztuki 12.Strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu Luer Lock 10 ml - 2 sztuki 13.Strzykawka 2- częściowa typu luer z zielonym tłokiem 20 ml - 1 sztuka 14.Strzykawka 2- częściowa typu luer z zielonym tłokiem 10 ml - 2 sztuki 15.Strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu Luer Lock 3 ml - 2 sztuki 16.Skalpel jednorazowy bezpieczny, nr 11 – 1 sztuka 17.Kompres gazowy 10x10 cm, min.8-warstwowe, białe – 40 sztuk 18.Miska okrągła, 250 ml z podziałką – 1 sztuka 19.Miska okrągła, 1500 ml z podziałką, niebieska – 2 sztuki 20. Miska z uchwytami na prowadniki i cewniki, 2500 ml - 1 sztuka 19.Dren wysokociśnieniowy (84 BAR) ze złączką obrotową (Luer), 120 cm – 1 sztuka 20.Wentyl odcinajacy przepływ typu Flow Switch 21. Kranik trójdrożny typ ON z drenikiem o dł. 10 cm - 3 sztuki 22. Zestaw infuzyjny bez odpowietrzacza 150 cm - 3 sztuki 23. Y connector - 1 sztuka 24. Prowadnik diagnostyczny typ J 0.035" długość 260 cm 25. Serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 152/155 x 152/155 cm 26.Etykieta z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu ANGIOLOGIA ZABIEGOWA WEJHEROWO i jego zawartością – 1 sztuka 27.Etykiety samoprzylepne z nazwą zestawu, numerem katalogowym, serią i datą ważności - 2 sztuki 28.Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki 29.Całość zapakowana sterylnie w jedną torbę, przynajmniej w części wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej | 150
RAZEM
Zadanie 6 - Cewniki diagnostyczne między innymi do trombektomii mózgowej
CPV - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy |  | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Cewniki diagnostyczne z pokryciem hydrofilnym o długości 40-125 cm, średnicy 4F i 5F, kompatybilne z prowadnikiem 0,038”, o wielu krzywiznach: Bentson (1;2); Berenstein; Cobra (1;2); Headhunter 1; KA2; Mani; Multipurpose; RBI; Simmons 1; Straight Selective; Vertebral; do wyboru przez Zamawiającego; Cewniki zbrojone stalowym oplotem, z wysokiego stopnia pamięcią kształtu, wysoce elastyczne z atraumatyczną, taperowaną, widoczną w skopii (cieniującą) końcówką; Wytrzymałość min.1200 PSI | 50
2 | Cewnik dostępu dystalnego do aspiracji, wolny od lateksu, PCV, DEHP, zbrojony hybrydowo na całej długości, atraumatyczny, o długości 115 i 125 cm, średnicy zewnętrznej 5F i 6F, średnicy wewnętrznej dystalnej 0,055” i 0,068”, z markerem cieniującym na dystalnym odcinku, pakowany z mandrynem do kształtowania końcówki i introduktorem; Wytrzymałość min.300 PSI | 30
3 | Cewnik dostępu dystalnego do aspiracji z dużym światłem wewnętrznym, taperowany po średnicy zewnętrznej, wolny od lateksu, PCV, DEHP, zbrojony hybrydowo na całej długości, atraumatyczny, o długości 125 i 131 cm, średnicy zewnętrznej 6F, średnicy wewnętrznej proksymalnie i dystalnie 0,070”, z markerem cieniującym na dystalnym odcinku, pakowany z mandrynem do kształtowania końcówki i introduktorem; Wytrzymałość min.300 PSI | 10
4 | Strzykawka z przezroczystego poliwęglanu, z gumowym zakończeniem tłoka i nakręcaną końcówką męską, o pojemności 60 ml, przeznaczona zarówno do wytwarzania ciśnienia, jak i próżni, z blokadą podciśnienia, zapobiegająca zwolnieniu tłoka (6 ustawień wartości podciśnienia) | 150
RAZEM
Zadanie 7 - Sprzęt do trombektomii mózgowej razem z dzierżawą kompatybilnej pompy aspiracyjnej
CPV - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne) PA02-0 (dzierżawa)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Cewnik umożliwiający dystalny dostęp do wewnątrzczaszkowych naczyń, pozwalający także na usuwanie/aspirację zatorów i zakrzepów, odporny na zaginanie, z giętką, miękką, atraumatyczną hydrofilną końcówką dystalną, z ninitonolowym koilem. Średnica wewnętrzna cewnika (min. 3 rozmiary): 0.068” (średnica zewnętrzna: distal 6.2F/proximal 6.3F) 0.060” (średnica zewnętrzna: distal 5.4F/proximal 6.0F) 0.058” (średnica zewnętrzna: distal 5.3F/proximal 5.6F) do wyboru przez Zamawiającego | 100 | [8 empty] | 20
2 | Cewnik prowadzący balonowy zatrzymujący przepływ krwi w naczyniach mózgowych, zapobiegający dystalnej embolizacji. Balon typu compliant, o średnicy zewnętrznej 8F i 9F, wewnętrznej 6,4F/0,084”, o długości 85 i 95 cm | 80 | [8 empty] | 16
3 | Mikroprowadnik o dwóch stopniach sztywności, o średnicy 0.010”, 0.012”, 0.014”, o długości 200 i 300 cm, z rdzeniem wykonanym ze stali, w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą, cieniującą na długości 35-55cm, do wyboru przez Zamawiającego | 120 | [8 empty] | 24
4 | Mikrocewniki o hydrofilnej powłoce, kompatybilne dla urządzenia odpowiednio o średnicy 3 mm (2.4F/2.0F, światło wewnętrzne 0,017”), 4 mm (2.7F/2.4F, światło wewnętrzne 0,021”) oraz 6 mm (2.9F/2.7F, światło wewnętrzne 0,027”); Znacznik na trzonie wskazujący bliskość końcówki urządzenia w stosunku do mikrocewnika. Długość: 150, 157, 162 cm – do wyboru przez Zamawiającego | 120 | [8 empty] | 24
5 | System do trombektomii mechanicznej mózgu, w tym widoczny w skopii stent, pokryty platyną na całej długości, połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny, z możliwością ponownego złożenia, którego konstrukcja umożliwia przejście przez skrzep, przyciągnięcie go do mikrocewnika i usunięcie z naczynia; Budowa spiralna, z 2-3 znacznikami na końcu, o średnicy 3, 4, 6 mm, o długości 20, 21, 25, 30 i 35 mm i długości systemu 180-190 cm – do wyboru przez Zamawiającego | 100 | [8 empty] | 20
6 | Pojemnik plastikowy (1.5l) do wychwytywania skrzeplin kompatybilny z pompą aspiracyjną | 10 | [8 empty] | 2
7 | Stent wewnątrzczaszkowy, nitinolowy, samorozprężalny z otwartymi celami, z 3 markerami na końcach proksymalnym i dystalnym stentu. Stent umieszczony na prowadniku dostawczym wykonanym ze stali nierdzewnej o długości 185cm, z markerem na jego proksymalnym końcu. Stent o skracalności ≤6,3%. Rozmiary: średnice: 3.0/4.0/4.5 mm długości 15/21/24/30mm. Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0.0165”-0.017”ID | 4 | [8 empty] | 1
8 | Jednorazowy zbiornik (worek) kompatybilny z pompą aspiracyjną | 20 | [8 empty] | 4
9 | Przewody wysokociśnieniowe o średnicy wewnętrznej przewodu 0.218”, długości 300 cm, z wyłącznikiem ssania, kompatybilne z pompą | 60 | [8 empty] | 12
RAZEM
DZIERŻAWA POMPY ASPIRACYJNEJ
L.p. | Nazwa aparatu | Model | Producent | Okres dzierżawy (m-cy) | Cena netto za 1 miesiąc | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
10. | Dzierżawa 1 szt. pompy aspiracyjnej do trombektomii mechanicznej |  |  | 12
Łączna wartość oferty w zadaniu 7 (dostawa + dzierżawa): Wartość netto - ……………………zł Wartość brutto - ……………………zł
Zadanie 8 - Zestaw narzędzi dodatkowych wykorzystywanych podczas trombektomii mózgowej
CPV - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Koszulka interwencyjna, naczyniowa, zbrojona spiralą ze stali nierdzewnej na całej długości, z powłoką hydrofilną na dystalnym odcinku, z zakończeniem prostym lub MP, o średnicy wewnętrznej 0.088”, długości 80, 90 lub 100cm, do wyboru przez Zamawiającego | 120 | [8 empty] | 24
2 | Cewnik diagnostyczny w dwóch opcjach: o średnicy 6F, długości 105/125cm i zakończeniu SIM/BER/H1/SIM-V; oraz cewnik o średnicy 5F, długości 120/130cm i zakończeniu SIM/BER/H1 | 30 | [8 empty] | 6
3 | System dostępu wewnątrzczaszkowego o długości – 95, 105 lub 115 cm, średnicy 6F (wewnętrzna – 0,071”) z zakończeniem prostym lub typu MP – zawsze polerowane i atraumatyczne | 10 | [8 empty] | 2
4 | Spirala neurologiczna o progresywnej miękkości, swobodnie rotowana i mechanicznie uwalniana, o długości 1-60cm i średnicy struktury drugorzędowej (3D) 1-18mm (wszystkie rozmiary kompatybilne z mikrocewnikami typu 0,010"). Zewnętrzna spirala wykonana z platyny, a wewnętrzna nitka dodatkowo wzmocniona drutem nitinolowym | 10 | [8 empty] | 2
5 | Uchwyt uwalniający kompatybilny z popychaczem o średnicy 0.010" z dźwiękową sygnalizacją odczepienia | 10 | [8 empty] | 2
RAZEM
Zadanie 9 - Stentgrafty do naczyń obwodowych
CPV - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Stentgraft do naczyń obwodowych umieszczony na cewniku balonowym, skonstruowany z niezależnych, stalowych pierścieni pokrytych PTFE, z wewnątrzną powierzchnią pokrytą powłoką heparynową, o długości 15-79mm i średnicy 5-11mm (średnica zestawu wprowadzającego 7 lub 8F) - do wyboru przez Zamawiającego | 15 | [8 empty] | 3
2 | Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE (bezszwowy sposób łączenia szkieletu z materiałem pokrywającym), z wewnątrzną powierzchnią pokrytą powłoką heparynową. Długość endoprotez 2,5-15 cm, długość zestawu wprowadzającego 75 lub 120 cm, średnica endoprotez 5-13 mm, średnica zestawu wprowadzającego 6–10 F – do wyboru przez Zamawiającego | 5 | [8 empty] | 1
RAZEM