Załącznik nr 10

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 – Aparat RTG ramię C wraz ze stołem z przeziernym blatem.

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Nr katalogowy | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |
| Rok produkcji 2026 | Podać |  |

ZESTAW PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat RTG RAMIĘ C PRZEWOŹNE |  |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki z wewnętrzną powierzchnią ramienia C) – min. 72 cm | TAK |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) – min. 380° | TAK |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C – min. 140° | TAK |  |
|  | Zakres wychylenia ramienia C wobec osi pionowej - min. ±10° | TAK |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C – min. 20 cm | TAK |  |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | TAK |  |
|  | Prześwit ramienia C (wolna przestrzeń między detektorem obrazu a lampą RTG) – min. 76 cm | TAK |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C – maks. 82 cm | TAK |  |
|  | Hamulce wszystkich ruchów ramienia C kodowane kolorami. | TAK |  |
|  | Panel dotykowy LCD, min. 15 cali na wózku z ramieniem C. Zamontowany na ramieniu z możliwością obrotu. Monitor do sterowania funkcjami systemu oraz prezentacją obrazu klinicznego (min. 14 cm). Panel o rozdzielczości min 1200 x 700 pikseli. | TAK |  |
|  | Panel dotykowy LCD, min. 12 cali na wózku z ramieniem C. Montowany przy blacie stołu. Monitor do sterowania funkcjami systemu oraz prezentacją obrazu klinicznego. Panel o rozdzielczości min 1200 x 700 pikseli. | TAK |  |
|  | Panel użytkownika dający możliwość sterowania zmotoryzowanymi ruchami ramienia C min: angulacja, rotacja, przesuw wzdłużny, góra-dół. Możliwość wyboru orientacji ramienia C względem operatora. | TAK |  |
|  | Zapisywanie pozycji ramienia C: min. angulacja, rotacja, przesuw wzdłużny oraz wysokość. | TAK |  |
|  | Zmotoryzowany powrót do zapisanych pozycji ramienia C oraz do pozycji AP. | TAK |  |
| GENERATOR |  |  |  |
|  | Moc generatora RTG – min. 25 kW | TAK |  |
|  | Generator w technice HF – min. 40 kHz | TAK |  |
|  | Tryby pracy: - Fluoroskopia pulsacyjna (min 30 kl/s) - Ekspozycja pulsacyjna (min 30 kl/s) Pojedyńcze zdjęcie (Single shot) | TAK |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii – min. 120 kV / 120 kV | TAK |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej – min. 100 mA | TAK |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej – min. 200 mA | TAK |  |
|  | Zasilanie 1-fazowe – 230 V , 50 Hz +/- 1 Hz | TAK |  |
| LAMPA RTG |  |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą | TAK |  |
|  | Wielkość ogniska małego – maks. 0,3 mm | TAK |  |
|  | Wielkość ogniska dużego – maks. 0,6 mm | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna anody – min. 310 kHU | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka – min. 2000 kHU | TAK |  |
|  | System chłodzenia oparty na aktywnej cyrkulacji oleju. | TAK |  |
| CECHY KOLIMATORA |  |  |  |
|  | Przesłona typu Irys lub prostokątna. | TAK |  |
|  | Nieprzepuszczalne przesłony szczelinowe używane symetrycznie lub asymetrycznie | TAK |  |
|  | Obracanie przesłony szczelinowej | TAK |  |
|  | Ustawienie przesłon kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon na panelu znajdującym się na ramieniu C) | TAK |  |
|  | Elektroniczne przysłony (eliminacja obszarów prześwietlonych poza obszarem zainteresowania) | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawiania przesłon dostosowujących się do prześwietlonego obrazu. | TAK |  |
| CYFROWY DETEKTOR OBRAZU |  |  |  |
|  | Amorficzny, krzemowy detektor cyfrowy – min. ≥ 30 x 30 cm | TAK |  |
|  | Liczba pól obrazowych: 3 | TAK |  |
|  | Współczynnik DQE: ≥ 75% | TAK |  |
|  | Rozdzielczość detektora: ≥ 1900 x 1900 pixeli | TAK |  |
|  | Szerokość obudowy detektora ≤ 41 cm | TAK |  |
|  | Rozmiar pixela: ≤ 160 µm | TAK |  |
|  | Skala szarości detektora: ≥ 16 bit | TAK |  |
|  | Wbudowany pozycjoner laserowy od strony detektora | TAK |  |
|  | Zdejmowana kratka przeciw-rozproszeniowa bez używania narzędzi | TAK |  |
|  | Funkcja ułatwiająca komunikację lekarz - technik przy pozycjonowaniu ramienia C. Zestaw liczb (3, 6, 9, 12) usytuowanych na detektorze odpowiada tym samym liczbom wyświetlanym na obrazie klinicznym, to zapewnia jednolite odniesienie do widzianego obrazu dla lekarza i kierunku przesuwania ramienia C dla technika. | TAK |  |
| STACJA MONITORÓW |  |  |  |
|  | 2 monitory kolorowe LCD o przekątnej min. 19” do jednoczesnego wyświetlania obrazu żywego i referencyjnego. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość monitorów: 1280 x 1024 pixele | TAK |  |
|  | Luminacja monitorów: min. 600 cd/m² | TAK |  |
|  | Kontrast monitorów: min. 650:1 | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości monitorów | TAK |  |
|  | Monitory obrotowe względem wózka stacji monitorów. Regulacja w zakresie min. 180°. Monitory składane matrycami do siebie dla zabezpieczenia na czas transportu i przechowywania. | TAK |  |
|  | Dwa wyjścia cyfrowe DVI w celu wyświetlenia obrazów Live oraz Reference na dodatkowych monitorach | TAK |  |
|  | Dodatkowe wejście DVI, S-Video w celu prezentacji obrazów z innych systemów na stacji monitorowej. | TAK |  |
|  | Wbudowana przeglądarka obrazów DICOM. Możliwość wgrania obrazów z takich źródeł jak PACS , DVD, USB. Przeglądarka umożliwia prezentowanie danych w przekroju 2D, jako wolumen 3D, MPR oraz MIP. | TAK |  |
| SYSTEM CYFROWY |  |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
|  | Matryca przetwarzania obrazów – min. 1k x 1k | TAK |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu | TAK |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Port USB w celu zapisywania obrazów w graficznych formatach PNG, MP4 oraz w medycznym standardzie DICOM na urządzeniach USB | TAK |  |
|  | Narzędzie pozwalające na obrysowanie np. naczyń na obrazach z fluoroskopii i akwizycji (na obrazach DSA oraz natywnych). Podczas naciśnięcia fluoroskopii obrys graficzny pozostaje na obrazie fluoroskopowym. Nanoszenie obrysów odbywa się za pomocą monitora dotykowego Live (na żywo) na stacji monitorowej | TAK |  |
|  | Funkcje postprocesingowe minimum: ręczne i automatyczne ustawianie kontrastu i jasności obrazów (Window/Level), powiększanie obrazów, prezentacja pozytyw / negatyw obrazów, co najmniej ręczna kolimacja elektroniczna obrazów, pomiar odległości i kątów, wprowadzanie komentarzy na obrazie. | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja rozpoznawania metalu. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do rozpoznawania anatomii | TAK |  |
|  | Pełna integracja z systemami PACS Zamawiającego (systemy firmy CGM Polska Sp. z o.o.). Integracja musi zapewnić obsługę listy roboczej CGM CliniNET, archiwizację obrazów DICOM na serwerze PACS Zamawiającego, wprowadzenie wyniku, zmianę wyniku i statusu badania z poziomu RIS/HIS. Jeżeli integracja będzie wymagała zakupu dodatkowych licencji koszt tych licencji pokrywa Wykonawca. Zakupione licencje muszą być bezterminowe. Koszty integracji po stronie HIS pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| FUNKCJE KARDIOLOGICZNE |  |  |  |
|  | Dedykowane programy kardiologiczne m.in. do elektrofizjologii, wszczepienia stymulatorów, koronografii. | TAK |  |
|  | Ekspozycja i fluoroskopia 30 kl/s. | TAK |  |
|  | Automatyczne usuwanie artefaktów pochodzących z urządzeń do mapowania 3D/systemów nawigacyjnych | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Włącznik nożny i ręczny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy włącznik nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | TAK |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | TAK |  |
|  | Specjalny wózek na panel dotykowy LCD oraz panel użytkownika. | TAK |  |
|  | Alarm/Miernik czasu promieniowania powodujący wyłączenie wysokiego napięcia na lampie RTG po 10 minutach nieprzerwanej pracy | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy interfejs sieciowy DICOM. | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min.: - DICOM store; - Worklist; - Storage Commit; - MPPS | TAK |  |
|  | Medyczna nagrywarka DVD do nagrywania i odtwarzania obrazów oraz serii (na wyposażeniu stacji monitorów). | TAK |  |
|  | Oferowany model aparatu RTG posiadający możliwość zdalnego dostępu serwisowego. | TAK |  |
|  | Pilot bezprzewodowy na podczerwień do zdalnego sterowania głównymi funkcjami obrazowymi w aparacie – min. (uruchamianie pętli; przegląd badań; ustawianie i powrót obrazu na monitorze referencyjnym; wybór pola wzmacniacza obrazu; zapis obrazu) | TAK |  |
|  | Kluczyk do blokowania możliwości wyzwalania skopi i elektrycznego sterowania pionowymi ruchami ramienia C. | TAK |  |
|  | Testy specjalistyczne wykonane przez jednostkę uprawnioną przy dostawie sprzętu przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. | TAK |  |
| STÓŁ Z PRZEZIERNYM BLATEM |  |  |  |
|  | Mobilny stół operacyjny z asymetrycznie umieszczoną kolumną wykonaną w całości ze stali nierdzewnej (bez dodatkowych osłon mieszkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego), odporna na wnikanie płynów. | TAK |  |
|  | Podstawa stołu w kształcie litery „T” ze zwężeniem skierowanym poza kolumnę stołu, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej. Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. | TAK |  |
|  | Koła umieszczone w podstawie, niewystające poza jej obrys. Cztery koła osadzone na obrotnicach | TAK |  |
|  | Blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych stopek, na których stół stoi podczas operacji lub chowanych kół sterowana elektrohydraulicznie lub elektromechanicznie za pomocą pilota. | TAK |  |
|  | Mobilny stół operacyjny z asymetrycznie umieszczoną kolumną wykonaną w całości ze stali nierdzewnej (bez dodatkowych osłon mieszkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego), odporna na wnikanie płynów. | TAK |  |
|  | Podstawa stołu w kształcie litery „T” ze zwężeniem skierowanym poza kolumnę stołu, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej. Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. | TAK |  |
|  | Koła umieszczone w podstawie, niewystające poza jej obrys. Cztery koła osadzone na obrotnicach | TAK |  |
|  | Blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych stopek, na których stół stoi podczas operacji lub chowanych kół sterowana elektrohydraulicznie lub elektromechanicznie za pomocą pilota. | TAK |  |
|  | Szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych): min. 550 mm. | TAK |  |
|  | Ruch blatu realizowany płynnie (nieskokowo) w dowolnym kierunku w osiach „X” i „Y” (ukośnie, po łuku, po elipsie, w ósemkę, itd.). Nie dopuszcza się stołów z regulacją blatu z wektorowym ruchem blatu w osiach „X” i „Y”. | TAK |  |
|  | Ruch wzdłużny i poprzeczny oraz realizacja pływającego blatu stołu sterowane joystickiem z elektromagnetyczną blokadą. Nie dopuszcza się stołów z ruchami wektorowymi | TAK |  |
|  | Elektrohydrauliczna regulacja wysokości, przechyłów wzdłużnych oraz przechyłów bocznych z zachowaniem izometrycznego punktu obrotu. | TAK |  |
|  | Sterowanie z pilota następujących ruchów: wysokość, w zakresie min. 750 ÷ 1050 mm; Trendelenburg 25°; anty- Trendelenburg min. 21°; przechył boczny „lewo-prawo” min. +/- 15°; -powrót blatu do pozycji wyjściowej „0”po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK |  |
|  | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) | TAK |  |
|  | Akumulatory układu napędowego wbudowane w podstawę stołu, Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu. Nie dopuszcza się ładowarek/ zasilaczy zewnętrznych. | TAK |  |
|  | Pilot wyposażony we wskaźniki naładowania akumulatorów | TAK |  |
|  | Blat stołu wyposażony w zdejmowany materac | TAK |  |
|  | Blat stołu wyposażony, na min. 50% swej długości, w szyny boczne do montażu akcesoriów dodatkowych | TAK |  |
|  | Szyna boczna min. 700 mm z mocowaniem na każdym szczycie w linii długiej szyny - 2 szt. | TAK |  |
|  | Pasy do mocowania pacjenta, zabezpieczające przed zsunięciem się ze stołu – min. 2 szt. | TAK |  |
|  | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami | TAK |  |

ZESTAW PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Parametr oferowany | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat RTG ramię C PRZEWOŹNE |  |  |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C - min. 46 cm | min. 46 cm |  | > 46 cm – 10 pkt.; 46cm – 0 pkt. |
|  | Zmotoryzowany ruch wzdłużny ramienia C – prędkość min. 30 mm/s | min. 30 mm/s |  | > 50 mm/s – 10 pkt 30-50 mm/s – 0 pkt |
|  | Zmotoryzowane ruchy ramienia C, angulacja oraz rotacja – min. 10°/s | min 10 °/s |  | > 15°/s – 5 pkt. 10 – 14 °/s – 0 pkt. |
| GENERATOR |  |  |  |  |
|  | Funkcja redukcji poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii min. trzy poziomy wybierane przez użytkownika na panelu dotykowym. | min. 3 |  | > 3 – 5 pkt, 3 – 0 pkt. |
| CYFROWY DETEKTOR OBRAZU |  |  |  |  |
|  | Dynamika detektora: min. 93 dB | min. 93 dB |  | > 93 dB – 5 pkt., 93 – 0 pkt. |
| STACJA MONITORÓW |  |  |  |  |
|  | Monitor Live min 19” (obraz na żywo) dotykowy do łatwiejszej obsługi systemu. | min. 19” |  | >19” – 5 pkt.; 19” – 0 pkt. |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze: min. 10 | min. 10 obrazów |  | 15 –5 pkt.; 10 – 14 – 0 pkt. |
|  | Waga stacji monitorowej poniżej 150 kg | max. 150kg |  | < 150 – 5 pkt.; ≥150 – 0 pkt. |
| SYSTEM CYFROWY |  |  |  |  |
|  | Pamięć na dysku twardym – min. 130 000 obrazów | min. 130 000 obrazów |  | > 130 000 obrazów - 5 pkt.; 130 000 obrazów – 0 pkt. |
| STÓŁ Z PRZEZIERNYM BLATEM |  |  |  |  |
|  | Blat stołu wykonany z włókna węglowego o przezierności dla promieniowania RTG; ekwiwalent Al max. 0,5 mm Al. | max. 0,5 mm Al |  | < 0,4 mmAl – 2 pkt 0,4 – 0,5 mm Al. – 0 pkt |
|  | Długość blatu stołu: min. 2250 mm. | min. 2250mm |  | > 2250 mm – 2 pkt. 2250 mm – 0 pkt. |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu min. 80 cm | min. 80 cm |  | >80 cm – 2 pkt. 80 – 0pkt. |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu min. 20 cm | min. 20 cm |  | >20 cm – 2 pkt. 20 – 0 pkt. |
|  | Blat przezierny dla promieniowania RTG, przy jego maksymalnym wysunięciu, na długości min. 160 cm | min. 160 cm |  | >160 cm – 2 pkt. 160 cm – 0 pkt. |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 260 kg | min. 260 |  | > 260 kg – 5pkt. 260 kg – 0 pkt. |

- Niewpisanie żadnej wartości w kolumnie „Parametr oferowany” skutkuje przyznaniem 0 punktów w zakresie niniejszego pozacenowego kryterium oceny ofert.

- W zakresie, w jakim załącznik ten pełni rolę przedmiotowego środka dowodowego, potwierdzającego spełnienie minimalnych wartości granicznych wymaganych przez Zamawiającego: wpisanie wartości oferowanej niższej niż wartość minimalna skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych niewpisanie żadnej wartości lub niezłożenie załącznika wraz z ofertą podlega złożeniu lub uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (uzupełnienie dotyczy tylko i wyłącznie parametrów minimalnych- wymaganych przez Zamawiającego, Zamawiający nie przyzna punktów w ramach kryterium oceny ofert w przypadku złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego), niezłożenie załącznika lub jego nieuzupełnienie na wezwanie Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu zapewnienia porównywalności złożonych ofert.

- W przypadku zadeklarowania w tabeli B, że oferowane urządzenie posiada cechę opcjonalną (za którą można uzyskać dodatkowe punkty), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument towarzyszący potwierdzający posiadanie tej cechy przez oferowane urządzenie (np. katalog, kartę katalogową, instrukcję użytkownika lub serwisową w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski) z wyraźnym zaznaczeniem pozycji której dotyczy potwierdzenie. Brak takiego dokumentu skutkuje przyznaniem 0 punktów za daną cechę, ale nie powoduje odrzucenia oferty. Dokument potwierdzający nie podlega uzupełnieniu.

Wykaz oferowanego

okresu gwarancji, warunków gwarancji jakości i rękojmi oraz szkolenia personelu obsługującego oferowane urządzenie

W zależności od rodzaju oferowanego sprzętu Wykonawca poda odpowiednio warunki gwarancji oraz okres gwarancji dla każdego z nich według poniższego wzoru:

Nazwa urządzenia: Aparat RTG ramię C wraz ze stołem z przeziernym blatem

Typ/model:

……………………………………………………………………………………

Producent (nazwa, kraj): ………………………………………………...……………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………..…….

| Lp. | Opis wymagań | Warunki graniczne i wymagane | Potwierdzenie przyjęcia warunków |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji (bezpłatna dostawa i wymiana, wadliwych, niesprawnych, uszkodzonych części zamiennych, dojazdy/przejazdy inż. serwisowych, robocizna, przeglądy techniczne itp.) | od momentu uruchomienia tj. podpisania protokołu końcowego odbioru montażu, uruchomienia, szkolenia. |  |
| 2. | Okres pełnej gwarancji jakości i rękojmi. Musi obejmować: wszystkie części składowe i zamienne, wymagane opłaty licencyjne (jeśli dotyczy), serwis gwarancyjny | 24 m-ce |  |
| 3. | Czas reakcji „przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” (w dni robocze) | max. 24 godzin |  |
| 4. | Możliwość przyjmowania zgłoszeń 24h na dobę, 365 dni w roku. Zgłoszenie może nastąpić w formie: Na nr telefonu …. lub adres e mail ….. | Tak Podać formę zgłoszenia nr tel. lub adres email |  |
| 5. | Czas naprawy sprzętu do 5 dni roboczych w przypadku awarii niewymagających użycia części zamiennych, 10 dni roboczych w przypadku konieczności naprawy z użyciem części zamiennych | Tak |  |
| 6. | Liczba bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji (24 miesiące) w siedzibie Zamawiającego. Ostatni przegląd przed zakończeniem gwarancji. | Podać liczbę wymaganych przeglądów przypadających w okresie 24 miesięcy zgodnie z interwałem zalecanym przez producenta. Ostatni przegląd przed zakończeniem gwarancji. |  |
| 7. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności urządzenia tj. braku możliwości wykonywania badań. Naprawa potwierdzona raportem serwisowym stwierdzającym sprawność urządzenia i gotowość do pracy. | Tak |  |
| 8. | Naprawy i konserwacja sprzętu w okresie gwarancji będą odbywać się w miejscu jego eksploatacji. Jeżeli zaistnieje konieczność naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca odbierze uszkodzony podzespół/element urządzenia i dostarczy go do Zamawiającego po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko, zamontuje i przeprowadzi wymagane testy | Tak |  |
| 9 | Warunki wymiany podzespołów – liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany elementu/podzespołu urządzenia na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | Maksymalnie 3 |  |
| 10. | Paszport techniczny | Tak |  |
| 11. | Przyczyny utraty prawa do gwarancji | Podać |  |
| 12. | Instrukcja obsługi oraz pełna dokumentacja techniczno – rozruchowa DTR dostarczona wraz ze sprzętem w języku polskim lub z tłumaczeniem na j. polski | Tak |  |
| 13. | Przeprowadzanie gwarancyjnej i pogwarancyjnej zdalnej diagnostyki serwisowej za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN. Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak/Nie |  |
| 14. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w miejscu instalacji (załączyć dokument potwierdzający autoryzację) | Podać załączyć dokument potwierdzający autoryzację |  |
| 15. | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony. | Tak |  |
| 16. | W przypadku awarii urządzenia trwającej dłużej niż 2 dni robocze okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania przestoju spowodowanego naprawą | Tak |  |
| SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
| 1. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, – min. 10 lat od zakończenia produkcji sprzętu. | Tak podać |  |
| 2. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach. | Podać |  |
| 3. | Zamawiający ma prawo do swobodnego wyboru firmy serwisującej i dostarczającej części wymienne i eksploatacyjne. | Tak |  |
| 4. | Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania | Podać |  |
| 5. | Reakcja serwisu od zgłoszenia w okresie pogwarancyjnym - do …godzin. Usunięcie usterki od zgłoszenia w dni robocze, w terminie max. …. dni roboczych | Podać |  |
| 6. | Proszę o wskazanie czynności jakie wchodzą w zakres standardowego przeglądu technicznego w okresie pogwarancyjnym oraz interwał wykonywanych przeglądów technicznych w ciągu roku. | Podać |  |

Uwaga: Brak wypełnienia poszczególnych pozycji, dla których wskazano wartość minimalną lub opatrzonych wyrazem „Tak” zostanie potraktowany przez Zamawiającego jako odpowiednio zadeklarowanie wartości minimalnej lub potwierdzenie danego wymogu. W przypadku niedołączenia wyżej wymienionego dokumentu, dokumentu towarzyszącego lub jego niekompletności Zamawiający wezwie do jego uzupełnienia złożenia na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku niezłożenia dokumentu, dokumentu towarzyszącego na wezwanie zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

……………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy