Załącznik nr 12

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5 – Moduły do kapnografii i pomiarów hemodynamicznych

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Nr katalogowy | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |
| Rok produkcji 2026 | Podać |  |

ZESTAW PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 szt. moduł rozszerzającego pomiary kardiomonitorów z serii Intellivue, będących w posiadaniu Zamawiającego. |  |  |  |
|  | Pomiar kapnografii | TAK |  |
|  | Pomiar CO2 w strumieniu bocznym u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru min. 1–99 mmHg | TAK |  |
|  | Rozdzielczość Odczyty: min.1,0 mmHg | TAK |  |
|  | Czas uruchamiania modułu do uzyskania nominalnej dokładności pomiaru nie dłuższy niż 2 minuty | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania również z czujnikami strumienia głównego | TAK |  |
|  | W komplecie linie dla pacjentów zaintubowanych min. 10szt i linie dla pacjentów nie zaintubowanych min. 10szt | TAK |  |
|  | Pomiar rzutu serca | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar wartości PiCCO. w zakresie min 0,1-20 l/min Pomiar wartości EVLW i ITBV | TAK |  |
|  | W komplecie akcesoria do podłączenie przetworników pacjenta. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia IBP | TAK |  |
|  | Pomiar inwazyjny ciśnienia – minimum w dwóch kanałach pomiarowych | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia min od -20 do 300 mmHg | TAK |  |
|  | Obliczanie wartości PPV lub SPV | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania modułu do pomiaru ICP | TAK |  |
|  | W komplecie przewody IBP do przetworników pacjenta posiadanych przez Zamawiającego 2szt na moduł | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury – minimum w jednym kanale pomiarowym | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru min. od 0 do 45˚C. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania czujników powierzchniowych (na skórę) oraz wewnętrznych (rektalne, przezprzełykowe) | TAK |  |
|  | W komplecie czujnik temperatury skórnej 1szt. na moduł | TAK |  |

- W zakresie, w jakim załącznik ten pełni rolę przedmiotowego środka dowodowego, potwierdzającego spełnienie minimalnych wartości granicznych wymaganych przez Zamawiającego: wpisanie wartości oferowanej niższej niż wartość minimalna skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych niewpisanie żadnej wartości lub niezłożenie załącznika wraz z ofertą podlega złożeniu lub uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezłożenie załącznika lub jego nieuzupełnienie na wezwanie Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu zapewnienia porównywalności złożonych ofert.

Wykaz oferowanego

okresu gwarancji, warunków gwarancji jakości i rękojmi oraz szkolenia personelu obsługującego oferowane urządzenie

W zależności od rodzaju oferowanego sprzętu Wykonawca poda odpowiednio warunki gwarancji oraz okres gwarancji dla każdego z nich według poniższego wzoru:

Nazwa urządzenia: Moduły do kapnografii i parametrów hemodynamicznych

Typ/model: ………………………………………………………………………………………

Producent (nazwa, kraj): ………………………………………………...……………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………..…….

| Lp. | Opis wymagań | Warunki graniczne i wymagane | Potwierdzenie przyjęcia warunków |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji (bezpłatna dostawa i wymiana, wadliwych, niesprawnych, uszkodzonych części zamiennych, dojazdy/przejazdy inż. serwisowych, robocizna, przeglądy techniczne itp.) | od momentu uruchomienia tj. podpisania protokołu końcowego odbioru montażu, uruchomienia, szkolenia. |  |
| 2. | Okres pełnej gwarancji jakości i rękojmi. Musi obejmować: wszystkie części składowe i zamienne, wymagane opłaty licencyjne (jeśli dotyczy), serwis gwarancyjny | 24 m-ce |  |
| 3. | Czas reakcji „przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” (w dni robocze) | max. 24 godzin |  |
| 4. | Możliwość przyjmowania zgłoszeń 24h na dobę, 365 dni w roku. Zgłoszenie może nastąpić w formie: Na nr telefonu …. lub adres e mail ….. | Tak Podać formę zgłoszenia nr tel. lub adres email |  |
| 5. | Czas naprawy sprzętu do 5 dni roboczych w przypadku awarii niewymagających użycia części zamiennych, 10 dni roboczych w przypadku konieczności naprawy z użyciem części zamiennych | Tak |  |
| 6. | Liczba bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji (24 miesiące) w siedzibie Zamawiającego. Ostatni przegląd przed zakończeniem gwarancji. | Podać liczbę wymaganych przeglądów przypadających w okresie 24 miesięcy zgodnie z interwałem zalecanym przez producenta. Ostatni przegląd przed zakończeniem gwarancji. |  |
| 7. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności urządzenia tj. braku możliwości wykonywania badań. Naprawa potwierdzona raportem serwisowym stwierdzającym sprawność urządzenia i gotowość do pracy. | Tak |  |
| 8. | Naprawy i konserwacja sprzętu w okresie gwarancji będą odbywać się w miejscu jego eksploatacji. Jeżeli zaistnieje konieczność naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca odbierze uszkodzony podzespół/element urządzenia i dostarczy go do Zamawiającego po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko, zamontuje i przeprowadzi wymagane testy | Tak |  |
| 9 | Warunki wymiany podzespołów – liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany elementu/podzespołu urządzenia na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | Maksymalnie 3 |  |
| 10. | Paszport techniczny | Tak |  |
| 11. | Przyczyny utraty prawa do gwarancji | Podać |  |
| 12. | Instrukcja obsługi oraz pełna dokumentacja techniczno – rozruchowa DTR dostarczona wraz ze sprzętem w języku polskim lub z tłumaczeniem na j. polski | Tak |  |
| 13. | Przeprowadzanie gwarancyjnej i pogwarancyjnej zdalnej diagnostyki serwisowej za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN. Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak/Nie |  |
| 14. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w miejscu instalacji (załączyć dokument potwierdzający autoryzację) | Podać załączyć dokument potwierdzający autoryzację |  |
| 15. | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony. | Tak |  |
| 16. | W przypadku awarii urządzenia trwającej dłużej niż 2 dni robocze okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania przestoju spowodowanego naprawą | Tak |  |
| SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
| 1. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, – min. 10 lat od zakończenia produkcji sprzętu. | Tak podać |  |
| 2. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach. | Podać |  |
| 3. | Zamawiający ma prawo do swobodnego wyboru firmy serwisującej i dostarczającej części wymienne i eksploatacyjne. | Tak |  |
| 4. | Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania | Podać |  |
| 5. | Reakcja serwisu od zgłoszenia w okresie pogwarancyjnym - do …godzin. Usunięcie usterki od zgłoszenia w dni robocze, w terminie max. …. dni roboczych | Podać |  |
| 6. | Proszę o wskazanie czynności jakie wchodzą w zakres standardowego przeglądu technicznego w okresie pogwarancyjnym oraz interwał wykonywanych przeglądów technicznych w ciągu roku. | Podać |  |

Uwaga: Brak wypełnienia poszczególnych pozycji, dla których wskazano wartość minimalną lub opatrzonych wyrazem „Tak” zostanie potraktowany przez Zamawiającego jako odpowiednio zadeklarowanie wartości minimalnej lub potwierdzenie danego wymogu. W przypadku niedołączenia wyżej wymienionego dokumentu, dokumentu towarzyszącego lub jego niekompletności Zamawiający wezwie do jego uzupełnienia złożenia na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku niezłożenia dokumentu, dokumentu towarzyszącego na wezwanie zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

……………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy