Załącznik nr 8

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 6 – Mobilny system ochrony radiologicznej

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Nr katalogowy | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |
| Rok produkcji 2026 | Podać |  |

ZESTAW PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilny system ochrony radiologicznej |  |  |  |
|  | Mobilny system ochrony radiologicznej stworzony do protekcji radiacyjnej całego zespołu interwencyjnego. | TAK |  |
|  | System składający się z: ramienia wraz z panelami oraz elastycznych osłon montowanych do paneli. | TAK |  |
|  | Zbudowany z paneli akrylowych o grubości min. 20 mm | TAK |  |
|  | Ochrona osłony równoważna 1 mm ołowiu | TAK |  |
|  | Jednostka mobilna umożliwia wiele konfiguracji punktów dostępu do pacjenta | TAK |  |
|  | Nie zawiera ołowiu | TAK |  |
|  | System gwarantuje tłumienie 95-99% promieniowania odbitego od ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Panele można regulować w pionie za pomocą pilota, by dostosować je do wysokości stołu i wzrostu operatora | TAK |  |
|  | Największy, możliwy do skonfigurowania rozmiar systemu: min. 1770 mm szerokości, min. 2410 mm wysokości | TAK |  |
|  | Osłona radiologiczna montowana na poziomie stołu angiograficznego | TAK |  |
|  | Regulowana osłona stołowa | TAK |  |
|  | Blokuje promieniowanie rozproszone na poziomie stołu | TAK |  |
|  | Ochrona górnych osłon brzusznych jest równoważna 1 mm ołowiu | TAK |  |
|  | Ochrona miękkich osłon dolnych jest równoważna 0.5 mm ołowiu | TAK |  |
|  | System złożony z min. 6 elementów | TAK |  |
|  | Konstrukcja osłony ułatwiająca dostęp i czyszczenie | TAK |  |
|  | Nie zawiera ołowiu | TAK |  |
|  | Uniwersalna, mobilna osłona wielokrotnego użytku | TAK |  |
|  | Elastyczna osłona do ułożenia bezpośrednio na pacjenci | TAK |  |
|  | Blokuje promieniowanie rozproszone odbijające się od pacjenta | TAK |  |
|  | Ochrona osłony równoważna 0.5 mm ołowiu | TAK |  |
|  | Nie zawiera ołowiu | TAK |  |
|  | Możliwość zwijania osłony dla łatwiejszego przechowywania | TAK |  |

- W zakresie, w jakim załącznik ten pełni rolę przedmiotowego środka dowodowego, potwierdzającego spełnienie minimalnych wartości granicznych wymaganych przez Zamawiającego: wpisanie wartości oferowanej niższej niż wartość minimalna skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych niewpisanie żadnej wartości lub niezłożenie załącznika wraz z ofertą podlega złożeniu lub uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (uzupełnienie dotyczy tylko i wyłącznie parametrów minimalnych- wymaganych przez Zamawiającego), niezłożenie załącznika lub jego nieuzupełnienie na wezwanie Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu zapewnienia porównywalności złożonych ofert.

Wykaz oferowanego

okresu gwarancji, warunków gwarancji jakości i rękojmi oraz szkolenia personelu obsługującego oferowane urządzenie

W zależności od rodzaju oferowanego sprzętu Wykonawca poda odpowiednio warunki gwarancji oraz okres gwarancji dla każdego z nich według poniższego wzoru:

Nazwa urządzenia: Mobilny system ochrony radiologicznej

Typ/model: ………………………………………………………………………………………

Producent (nazwa, kraj): ………………………………………………...……………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………..…….

| Lp. | Opis wymagań | Warunki graniczne i wymagane | Potwierdzenie przyjęcia warunków |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji (bezpłatna dostawa i wymiana, wadliwych, niesprawnych, uszkodzonych części zamiennych, dojazdy/przejazdy inż. serwisowych, robocizna, przeglądy techniczne itp.) | od momentu uruchomienia tj. podpisania protokołu końcowego odbioru montażu, uruchomienia, szkolenia. |  |
| 2. | Okres pełnej gwarancji jakości i rękojmi. Musi obejmować: wszystkie części składowe i zamienne, wymagane opłaty licencyjne (jeśli dotyczy), serwis gwarancyjny | Min.12 m-ce |  |
| 3. | Czas reakcji „przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” (w dni robocze) | max. 24 godzin |  |
| 4. | Możliwość przyjmowania zgłoszeń 24h na dobę, 365 dni w roku. Zgłoszenie może nastąpić w formie: Na nr telefonu …. lub adres e mail ….. | Tak Podać formę zgłoszenia nr tel. lub adres email |  |
| 5. | Czas naprawy sprzętu do 5 dni roboczych w przypadku awarii niewymagających użycia części zamiennych, 10 dni roboczych w przypadku konieczności naprawy z użyciem części zamiennych | TAK |  |
| 6. | Liczba bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji (min. 12 miesięcy) w siedzibie Zamawiającego. Ostatni przegląd przed zakończeniem gwarancji. | Podać liczbę wymaganych przeglądów przypadających w okresie 12 miesięcy zgodnie z interwałem zalecanym przez producenta. Ostatni przegląd przed zakończeniem gwarancji. |  |
| 7. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności urządzenia tj. braku możliwości wykonywania badań. Naprawa potwierdzona raportem serwisowym stwierdzającym sprawność urządzenia i gotowość do pracy. | Tak |  |
| 8. | Naprawy i konserwacja sprzętu w okresie gwarancji będą odbywać się w miejscu jego eksploatacji. Jeżeli zaistnieje konieczność naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca odbierze uszkodzony podzespół/element urządzenia i dostarczy go do Zamawiającego po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko, zamontuje i przeprowadzi wymagane testy | Tak |  |
| 9 | Warunki wymiany podzespołów – liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany elementu/podzespołu urządzenia na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | Maksymalnie 3 |  |
| 10. | Paszport techniczny | Tak |  |
| 11. | Przyczyny utraty prawa do gwarancji | Podać |  |
| 12. | Instrukcja obsługi oraz pełna dokumentacja techniczno – rozruchowa DTR dostarczona wraz ze sprzętem w języku polskim lub z tłumaczeniem na j. polski | Tak |  |
| 13. | Przeprowadzanie gwarancyjnej i pogwarancyjnej zdalnej diagnostyki serwisowej za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN. Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak/Nie |  |
| 14. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w miejscu instalacji (załączyć dokument potwierdzający autoryzację) | Podać załączyć dokument potwierdzający autoryzację |  |
| 15. | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony. | Tak |  |
| 16. | W przypadku awarii urządzenia trwającej dłużej niż 2 dni robocze okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania przestoju spowodowanego naprawą | Tak |  |
| SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
| 1. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, – min. 10 lat od zakończenia produkcji sprzętu. | Tak podać |  |
| 2. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach. | Podać |  |
| 3. | Zamawiający ma prawo do swobodnego wyboru firmy serwisującej i dostarczającej części wymienne i eksploatacyjne. | Tak |  |
| 4. | Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania | Podać |  |
| 5. | Reakcja serwisu od zgłoszenia w okresie pogwarancyjnym - do …godzin. Usunięcie usterki od zgłoszenia w dni robocze, w terminie max. …. dni roboczych | Podać |  |
| 6. | Proszę o wskazanie czynności jakie wchodzą w zakres standardowego przeglądu technicznego w okresie pogwarancyjnym oraz interwał wykonywanych przeglądów technicznych w ciągu roku. | Podać |  |

Uwaga: Brak wypełnienia poszczególnych pozycji, dla których wskazano wartość minimalną lub opatrzonych wyrazem „Tak” zostanie potraktowany przez Zamawiającego jako odpowiednio zadeklarowanie wartości minimalnej lub potwierdzenie danego wymogu. W przypadku niedołączenia wyżej wymienionego dokumentu, dokumentu towarzyszącego lub jego niekompletności Zamawiający wezwie do jego uzupełnienia złożenia na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku niezłożenia dokumentu, dokumentu towarzyszącego na wezwanie zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

……………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy