Załącznik nr 8

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – System elektrofizjologiczny

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Nr katalogowy | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |
| Rok produkcji 2026 | Podać |  |

ZESTAW PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| System do wykonywania procedur elektrofizjologicznych |  |  |  |
|  | Zintegrowany system elektrofizjologiczny składający się z komputera sterującego, wzmacniacza elektrofizjologicznego, mobilnego wózka oraz niezbędnego wyposażenia skonfigurowanego do instalacji w sali zabiegowej oraz w sterowni | TAK - Podać |  |
|  | Komputer typu desktop: procesor klasy min. Intel i5, RAM min. 8 GB, HDD 1TB + SSD min 256 GB | TAK - Podać |  |
|  | System operacyjny zgodny z wymaganiami producenta oprogramowania operatorskiego | TAK - Podać |  |
|  | Oprogramowanie systemowe zgodne z wymaganiami producenta oprogramowania operatorskiego, systemu elektrofizjologicznego | TAK - Podać |  |
|  | Pamięć dysku pozwalająca na bezpośredni, wielokrotny zapis i kasowanie danych | TAK - Podać |  |
|  | Sterowanie systemu za pomocą dedykowanej klawiatury i myszy systemowej | TAK - Podać |  |
|  | Kable zasilające, uziemiające, sygnałowe i inne przewody połączeniowe konieczne do prawidłowego działania wszystkich funkcji systemu, o długościach dostosowanych do warunków lokalowych Zamawiającego | TAK - Podać |  |
|  | UPS podtrzymujący pracę przez min. 10 min po zaniku napięcia | TAK - Podać |  |
|  | Prezentacja jednoczesna wielozadaniowa: sygnałów wewnątrzsercowych, zapisów w czasie rzeczywistym, przeglądania danych holterowskich, analizy danych, parametrów dziennika zdarzeń | TAK - Podać |  |
|  | Przewód EKG powierzchniowy 10-elektrodowy do systemu 12-odprowadzeniowego | TAK - Podać |  |
|  | Konfiguracja umożliwiająca współpracę z systemami do trójwymiarowej analizy i mapowania serca | TAK - Podać |  |
|  | Obsługa systemu z poziomu sali zabiegowej i sterowni w pełnym zakresie | TAK - Podać |  |
|  | System wyposażony w min. 2 monitory LCD, o rozdzielczości min. 1600×1200, zamontowane na sali zabiegowej, pracujące jako „master”. | TAK - Podać |  |
|  | System wyposażony w min. 2 monitory LCD, o rozdzielczości min. 1600×1200, pracujące w sterowni. | TAK - Podać |  |
| Wzmacniacz systemu elektrofizjologicznego |  |  |  |
|  | Częstość próbkowania: 1 kHz | TAK - Podać |  |
|  | Niezależne definiowanie atrybutów każdego kanału (kolor, wzmocnienie, filtry) | TAK - Podać |  |
|  | Filtry zakłóceń: mięśniowych (EKG) oraz sieciowych dla kanałów powierzchniowych i wewnątrzsercowych | TAK - Podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed defibrylacją | TAK - Podać |  |
|  | Jednorazowe przekształcenie sygnału analogowego na cyfrowy | TAK - Podać |  |
|  | Przetwornik 12-bitowy, dynamiczna rozdzielczość 20 bitów | TAK - Podać |  |
|  | Rejestracja min.: 12-kanałowego EKG, min. 3 kanałów dodatkowych | TAK - Podać |  |
|  | Stymulacja awaryjna uruchamiana dedykowanym przełącznikiem na panelu przednim | TAK - Podać |  |
| Oprogramowanie systemu elektrofizjologicznego |  |  |  |
|  | Rejestracja min.: 12-kanałowego EKG, 2 kanałów ciśnień, 52 kanałów wewnątrzsercowych | TAK - Podać |  |
|  | Jednoczesne wykonywanie wielu zadań (akwizycja, zapis, podgląd w czasie rzeczywistym, tryb holterowski, analiza, dziennik) | TAK - Podać |  |
|  | Min. 10 konfigurowalnych szablonów ekranu z dowolnymi kanałami | TAK - Podać |  |
|  | Zmiana podstawy czasu w zakresie odpowiadającym min. 25–300 mm/s | TAK - Podać |  |
|  | Rejestracja sygnałów unipolarnych | TAK - Podać |  |
|  | Rejestracja zapisu 12-odprowadzeniowego EKG jednym klawiszem; możliwość wydruku dowolnego wcześniejszego zapisu | TAK - Podać |  |
|  | Zapis wszystkich lub wybranych kanałów w czasie rzeczywistym | TAK - Podać |  |
|  | Tryb synchroniczny z dowolnym załamkiem, markerem lub impulsem stymulatora; synchronizacja przez napięcie, rodzaj sygnału, nachylenie | TAK - Podać |  |
|  | Pomiar on-line wybranych interwałów w trybie synchronicznym | TAK - Podać |  |
|  | Synchronizacja w czasie rzeczywistym z częstotliwością serca | TAK - Podać |  |
|  | Interaktywny ekran dziennika badania z możliwością wyświetlania danych na żądanie | TAK - Podać |  |
|  | Wydruk raportów, wykresów, wzorców pobudzeń i innych danych podczas analizy | TAK - Podać |  |
|  | Podgląd parametrów ablacji (temperatura, moc, czas) z generatora RF; rejestracja w dzienniku | TAK - Podać |  |
|  | Oprogramowanie hemodynamiczne | TAK - Podać |  |
|  | Niezależne wyświetlanie różnych danych na każdym z 2 monitorów | TAK - Podać |  |
|  | Wyświetlanie parametrów ablacji także graficznie; tworzenie raportu z ablacji | TAK - Podać |  |
|  | Kardiostymulator systemu elektrofizjologicznego | TAK - Podać |  |
|  | Wielofunkcyjny stymulator elektrofizjologiczny - generator impulsów do stymulacji serca, | TAK - Podać |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min: 0-25,5mA, regulowane w stopniach co 0,1mA | TAK - Podać |  |
|  | Obsługa za pomocą klawiatury lub myszy systemu elektrofizjologicznego | TAK - Podać |  |
|  | Stymulator wbudowany w wzmacniacz systemu elektrofizjologicznego | TAK - Podać |  |
| Generator RF |  |  |  |
|  | Moc: minimum od 1 do 100 W | TAK - Podać |  |
|  | Współpraca z systemami elektrofizjologicznymi różnych producentów | TAK - Podać |  |
|  | Współpraca z elektrodami chłodzonymi różnych producentów – zarówno z czujnikami termopary, jak i termistorem | TAK - Podać |  |
|  | Ciągłe monitorowanie parametrów ablacji w czasie rzeczywistym | TAK - Podać |  |
|  | Temperatura nominalna: minimum do 80°C, regulowana w krokach co 1°C | TAK - Podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnej rejestracji potencjałów wewnątrzsercowych z pierścieni dystalnych oraz stymulacji w trakcie aplikacji prądu RF | TAK - Podać |  |
|  | Generator wyposażony w moduł zdalnej kontroli z komunikacją światłowodową | TAK - Podać |  |
|  | Kable łączące z systemem elektrofizjologicznym | TAK - Podać |  |
|  | Kontrola zmiany impedancji przerywającej proces | TAK - Podać |  |
| Pompa cieczy chłodzącej elektrodę ablacyjną |  |  |  |
|  | Współpraca z elektrodami ablacyjnymi chłodzonymi roztworem soli fizjologicznej różnych producentów | TAK - Podać |  |
|  | Automatyczne przełączanie się pompy z trybu wolnego przepływu na tryb szybkiego przepływu w momencie rozpoczęcia aplikacji oraz automatyczne przełączenie się z trybu szybkiego na wolny w chwili zakończenia aplikacji z najpopularniejszymi generatorami RF | TAK - Podać |  |
|  | Wykrywanie pęcherzyka powietrza | TAK - opisać |  |
|  | Szkolenie personelu potwierdzone protokołem, które obejmie zasady korzystania ze sprzętu w sposób korzystny dla szpitala i środowiska, tj. oszczędzanie energii. | TAK - Podać |  |

ZESTAW PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany Spełnienie parametru | Parametr oferowany | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System do wykonywania procedur elektrofizjologicznych |  |  |  |  |
|  | Monitory min. 21” LCD, zamontowane na sali zabiegowej, pracujące jako „master” | TAK |  | > 21” 10 pkt 21” - 0 pkt |
|  | Monitory min. 21” LCD, pracujące w sterowni | TAK |  | > 21” - 10 pkt ≤ 21” - 0 pkt |
| Oprogramowanie systemu elektrofizjologicznego |  |  |  |  |
|  | Liczba kanałów stymulacji: min 2 | TAK |  | > 2 kanałów-10pkt 2 kanały -0 pkt |

- Niewpisanie żadnej wartości w kolumnie „Parametr oferowany” skutkuje przyznaniem 0 punktów w zakresie niniejszego pozacenowego kryterium oceny ofert.

- Niezłożenie załącznika wraz z ofertą w zakresie dotyczącym pozacenowych kryteriów oceny ofert skutkuje przyznaniem 0 punktów w ramach tych kryteriów. Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wzywa do złożenia ani uzupełnienia dokumentu w zakresie dotyczącym kryteriów oceny ofert.

- W zakresie, w jakim załącznik ten pełni rolę przedmiotowego środka dowodowego, potwierdzającego spełnienie minimalnych wartości granicznych wymaganych przez Zamawiającego: wpisanie wartości oferowanej niższej niż wartość minimalna skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych niewpisanie żadnej wartości lub niezłożenie załącznika wraz z ofertą podlega złożeniu lub uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (uzupełnienie dotyczy tylko i wyłącznie parametrów minimalnych- wymaganych przez Zamawiającego, Zamawiający nie przyzna punktów w ramach kryterium oceny ofert w przypadku złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego), niezłożenie załącznika lub jego nieuzupełnienie na wezwanie Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu zapewnienia porównywalności złożonych ofert.

- W przypadku zadeklarowania w tabeli B, że oferowane urządzenie posiada cechę opcjonalną (za którą można uzyskać dodatkowe punkty), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument towarzyszący potwierdzający posiadanie tej cechy przez oferowane urządzenie (np. katalog, kartę katalogową, instrukcję użytkownika lub serwisową w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski) z wyraźnym zaznaczeniem pozycji której dotyczy potwierdzenie. Brak takiego dokumentu skutkuje przyznaniem 0 punktów za daną cechę ale nie powoduje odrzucenia oferty. Dokument potwierdzający nie podlega uzupełnieniu.

Wykaz oferowanego

okresu gwarancji, warunków gwarancji jakości i rękojmi oraz szkolenia personelu obsługującego oferowane urządzenie

W zależności od rodzaju oferowanego sprzętu Wykonawca poda odpowiednio warunki gwarancji oraz okres gwarancji dla każdego z nich według poniższego wzoru:

Nazwa urządzenia: System elektrofizjologiczny

Typ/model:

……………………………………………………………………………………

Producent (nazwa, kraj): ………………………………………………...……………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………..…….

| Lp. | Opis wymagań | Warunki graniczne i wymagane | Potwierdzenie przyjęcia warunków |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji (bezpłatna dostawa i wymiana, wadliwych, niesprawnych, uszkodzonych części zamiennych, dojazdy/przejazdy inż. serwisowych, robocizna, przeglądy techniczne itp.) | od momentu uruchomienia tj. podpisania protokołu końcowego odbioru montażu, uruchomienia, szkolenia. |  |
| 2. | Okres pełnej gwarancji jakości i rękojmi. Musi obejmować: wszystkie części składowe i zamienne, wymagane opłaty licencyjne (jeśli dotyczy), serwis gwarancyjny | 24 m-ce |  |
| 3. | Czas reakcji „przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” (w dni robocze) | max. 24 godzin |  |
| 4. | Możliwość przyjmowania zgłoszeń 24h na dobę, 365 dni w roku. Zgłoszenie może nastąpić w formie: Na nr telefonu …. lub adres e mail ….. | Tak Podać formę zgłoszenia nr tel. lub adres email |  |
| 5. | Czas naprawy sprzętu do 5 dni roboczych w przypadku awarii niewymagających użycia części zamiennych, 10 dni roboczych w przypadku konieczności naprawy z użyciem części zamiennych | TAK |  |
| 6. | Liczba bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji (24 miesiące) w siedzibie Zamawiającego. Ostatni przegląd przed zakończeniem gwarancji. | Podać liczbę wymaganych przeglądów przypadających w okresie 24 miesięcy zgodnie z interwałem zalecanym przez producenta. Ostatni przegląd przed zakończeniem gwarancji. |  |
| 7. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności urządzenia tj. braku możliwości wykonywania badań. Naprawa potwierdzona raportem serwisowym stwierdzającym sprawność urządzenia i gotowość do pracy. | Tak |  |
| 8. | Naprawy i konserwacja sprzętu w okresie gwarancji będą odbywać się w miejscu jego eksploatacji. Jeżeli zaistnieje konieczność naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca odbierze uszkodzony podzespół/element urządzenia i dostarczy go do Zamawiającego po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko, zamontuje i przeprowadzi wymagane testy | Tak |  |
| 9 | Warunki wymiany podzespołów – liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany elementu/podzespołu urządzenia na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | Maksymalnie 3 |  |
| 10. | Paszport techniczny | Tak |  |
| 11. | Przyczyny utraty prawa do gwarancji | Podać |  |
| 12. | Instrukcja obsługi oraz pełna dokumentacja techniczno – rozruchowa DTR dostarczona wraz ze sprzętem w języku polskim lub z tłumaczeniem na j. polski | Tak |  |
| 13. | Przeprowadzanie gwarancyjnej i pogwarancyjnej zdalnej diagnostyki serwisowej za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN. Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak/Nie |  |
| 14. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w miejscu instalacji (załączyć dokument potwierdzający autoryzację) | Podać załączyć dokument potwierdzający autoryzację |  |
| 15. | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony. | Tak |  |
| 16. | W przypadku awarii urządzenia trwającej dłużej niż 2 dni robocze okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania przestoju spowodowanego naprawą | Tak |  |
| SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
| 1. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, – min. 8 lat od zakończenia produkcji sprzętu. | Tak podać |  |
| 2. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach. | Podać |  |
| 3. | Zamawiający ma prawo do swobodnego wyboru firmy serwisującej i dostarczającej części wymienne i eksploatacyjne. | Tak |  |
| 4. | Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania | Podać |  |
| 5. | Reakcja serwisu od zgłoszenia w okresie pogwarancyjnym - do …godzin. Usunięcie usterki od zgłoszenia w dni robocze, w terminie max. …. dni roboczych | Podać |  |
| 6. | Proszę o wskazanie czynności jakie wchodzą w zakres standardowego przeglądu technicznego w okresie pogwarancyjnym oraz interwał wykonywanych przeglądów technicznych w ciągu roku. | Podać |  |

Uwaga: Brak wypełnienia poszczególnych pozycji, dla których wskazano wartość minimalną lub opatrzonych wyrazem „Tak” zostanie potraktowany przez Zamawiającego jako odpowiednio zadeklarowanie wartości minimalnej lub potwierdzenie danego wymogu. W przypadku niedołączenia wyżej wymienionego dokumentu, dokumentu towarzyszącego lub jego niekompletności Zamawiający wezwie do jego uzupełnienia złożenia na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku niezłożenia dokumentu, dokumentu towarzyszącego na wezwanie zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.