Załącznik nr 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 – Aparat USG

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Nr katalogowy | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |
| Rok produkcji 2026 | Podać |  |

ZESTAW PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat USG |  |  |  |
|  | Aparat USG fabrycznie nowy typu laptopowego. | TAK |  |
|  | Wózek transportowy z możliwością podpięcia min. 3 głowic | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1,5 – 18 MHz | TAK |  |
|  | Maksymalna waga aparatu do 5,5 kg | TAK |  |
|  | Maksymalna waga aparatu wraz z wózkiem do 50 kg | TAK |  |
|  | Dotykowy monitor LCD o przekątnej minimum 15” | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości wózka w zakresie min. 25 cm | TAK |  |
|  | Wózek z 4 skrętnymi kołami z możliwością blokady | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji min. 30 cm, zależy od sondy i nastaw aparatu. | TAK |  |
|  | Gniazdo i odprowadzenia do rejestracji sygnału EKG | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator | TAK |  |
|  | Czas pracy aparatu na baterii – min. 50 min | TAK |  |
|  | Interfejs sprzętowy do podłączenia ultrasonograficznych sond wewnątrzsercowych. | TAK |  |
|  | Interfejs systemu nawigacyjnego Carto do ultrasonograficznych sond cewnikowych. | TAK |  |
| Tryby obrazowania i prezentacji |  |  |  |
|  | B-mode - 2D | TAK |  |
|  | Częstość odświeżania obrazu 2D min. 900 obrazów na sek. | TAK |  |
|  | Obrazowanie poszerzone dla sondy sektorowej przezklatkowej – pole obrazowania na styku ze skóra pacjenta rozpoczyna się od odcinka, a nie od punktu jak przy standardowym trybie dla sondy sektorowej | TAK |  |
|  | M-mode i Anatomiczny M-mode na obrazach „na żywo” i na pętlach obrazowych, zapisanych w podręcznej pamieci lub w pamieci CINE, z możliwością wykonywania pomiarów. | TAK |  |
|  | M-mode kolorowy | TAK |  |
|  | Doppler kolorowy CD | TAK |  |
|  | Częstość odświeżania obrazu w trybie dopplera kolorowego min. 680 obrazów na sek | TAK |  |
|  | Power doppler - Angio | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z fala pulsacyjną PW | TAK |  |
|  | Prędkość dopplera PW przy zerowym kącie min. 8 m/s | TAK |  |
|  | Zakres regulacji bramki dopplerowskiej min. 1-16 mm | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągła CW | TAK |  |
|  | Prędkość dopplera CW przy zerowym kącie min. 12,5 m/s | TAK |  |
|  | Funkcje postprocessingu dla trybu PW, realizowane na obrazach i pętlach z archiwum: - wzmocnienie - linia bazowa - korekcja kąta - mapy szarości - koloryzacja - oś czasu | TAK |  |
|  | Interfejs sprzętowy z systemem nawigacyjnym do podłączenia sond wewnątrzsercowych | TAK |  |
| Archiwizacja |  |  |  |
|  | Wbudowany dysk twardy SSD o pojemności min. 256 GB | TAK |  |
|  | Pamięć CINE min. 1,5 GB | TAK |  |
|  | Pamięć CINE dla trybu 2D – min. 250 000 obrazów | TAK |  |
|  | Pamięć CINE dla trybu M-mode - min 2500 s | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w postaci „surowych danych” - „RAW Data” a następnie odtworzenia ich z funkcjami kontroli obrazu i analizy ilościowej – podobnie jak w trakcie bezpośredniego badania pacjenta oraz w formatach JPEG i AVI na pamięci USB - pendrive | TAK |  |
| Sondy |  |  |  |
|  | Sonda kardiologiczna matrycowa dla dorosłych - przezklatkowa o zakresie częstotliwości min. 1,5 - 4,6 MHz, kąt pola obrazowania min. 120 stopni, min. 240 fizycznych elementów piezoelektrycznych | TAK |  |
|  | Sonda liniowa o zakresie częstotliwości min 2,5 -10 MHz, liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych tworzących obraz min. 190, szerokość pola obrazowania min. 43 mm | TAK |  |
|  | Sonda matrycowa przezprzełykowa 3D/4D o zakresie częstotliwości min. 3,0 - 7,5MHz, liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 2400, kąt obrazowania min. 90 stopni. | TAK |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do półautomatycznych pomiarów 2D parametrów lewej komory serca w projekcji przymostkowej długiej oparte na sztucznej inteligencji. Oprogramowanie zapewnia automatyczny pomiar bez konieczności wskazania fazy skurczowej i rozkurczowej serca. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania najczęściej uzyskiwanych w echokardiografii rodzajów spektrum dopplerowskiego bazujące na sztucznej inteligencji. Oprogramowanie umożliwiające pomiary dla zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej oraz płucnej, a także dopplera tkankowego. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyliczania parametrów frakcji wyrzutowej z wyborem najlepszych obrazów do kalkulacji przy pomocy sztucznej inteligencji. Możliwość wyliczenia fakcji wyrzutowej bez rejestrowania sygnału EKG | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyliczania parametrów odkształcenia mięśnia lewej komory oraz frakcji wyrzutowej z wyborem najlepszych obrazów do kalkulacji przy pomocy sztucznej inteligencji | TAK |  |
|  | W ramach dostawy wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego z zakresu obsługi oferowanego aparatu USG, obejmującego uruchomienie, codzienną eksploatację, ustawienia podstawowe oraz zasady prawidłowego użytkowania urządzenia. | TAK |  |
|  | Pełna integracja z systemami HIS/RIS/PACS Zamawiającego (systemy firmy CGM Polska Sp. z o.o.). Integracja musi zapewnić obsługę listy roboczej (zlecenia badań z HIS CGM CliniNET), archiwizację obrazów DICOM na serwerze PACS Zamawiającego, wprowadzenie wyniku, zmianę wyniku i statusu badania z poziomu RIS/HIS. Jeżeli integracja będzie wymagała zakupu dodatkowych licencji koszt tych licencji pokrywa Wykonawca. Zakupione licencje muszą być bezterminowe. Koszty integracji po stronie HIS pokrywa Wykonawca. | TAK |  |

ZESTAW PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Parametr oferowany | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat USG |  |  |  |  |
|  | Układ formowania wiązki z liczbą efektywnych kanałów cyfrowych | min. 800 000 |  | 900 000 – 10 pkt. 800 000-900 000 – 0 pkt. |
|  | Maksymalny zakres dynamiki | 300- 400 dB |  | 400 db – 10 pkt 300 - 400 dB – 0 pkt. |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | 10 -12x |  | 12x – 10 pkt. 10-12x – 0 pkt. |
|  | Czas pracy aparatu wraz z wózkiem | 120-170 minut |  | 170 min – 10 pkt 120 - 170 min – 0 pkt. |

- Niewpisanie żadnej wartości w kolumnie „Parametr oferowany” skutkuje przyznaniem 0 punktów w zakresie niniejszego pozacenowego kryterium oceny ofert.

- Niezłożenie załącznika wraz z ofertą w zakresie dotyczącym pozacenowych kryteriów oceny ofert skutkuje przyznaniem 0 punktów w ramach tych kryteriów. Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wzywa do złożenia ani uzupełnienia dokumentu w zakresie dotyczącym kryteriów oceny ofert.

- W zakresie, w jakim załącznik ten pełni rolę przedmiotowego środka dowodowego, potwierdzającego spełnienie minimalnych wartości granicznych wymaganych przez Zamawiającego: wpisanie wartości oferowanej niższej niż wartość minimalna skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych niewpisanie żadnej wartości lub niezłożenie załącznika wraz z ofertą podlega złożeniu lub uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (uzupełnienie dotyczy tylko i wyłącznie parametrów minimalnych- wymaganych przez Zamawiającego, Zamawiający nie przyzna punktów w ramach kryterium oceny ofert w przypadku złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego), niezłożenie załącznika lub jego nieuzupełnienie na wezwanie Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu zapewnienia porównywalności złożonych ofert.

- W przypadku zadeklarowania w tabeli B, że oferowane urządzenie posiada cechę opcjonalną (za którą można uzyskać dodatkowe punkty), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument towarzyszący potwierdzający posiadanie tej cechy przez oferowane urządzenie (np. katalog, kartę katalogową, instrukcję użytkownika lub serwisową w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski) z wyraźnym zaznaczeniem pozycji której dotyczy potwierdzenie. Brak takiego dokumentu skutkuje przyznaniem 0 punktów za daną cechę ale nie powoduje odrzucenia oferty. Dokument potwierdzający nie podlega uzupełnieniu.

Wykaz oferowanego

okresu gwarancji, warunków gwarancji jakości i rękojmi oraz szkolenia personelu obsługującego oferowane urządzenie

W zależności od rodzaju oferowanego sprzętu Wykonawca poda odpowiednio warunki gwarancji oraz okres gwarancji dla każdego z nich według poniższego wzoru:

Nazwa urządzenia: Aparat USG

Typ/model:

……………………………………………………………………………………

Producent (nazwa, kraj): ………………………………………………...……………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………..…….

| Lp. | Opis wymagań | Warunki graniczne i wymagane | Potwierdzenie przyjęcia warunków |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji (bezpłatna dostawa i wymiana, wadliwych, niesprawnych, uszkodzonych części zamiennych, dojazdy/przejazdy inż. serwisowych, robocizna, przeglądy techniczne itp.) | od momentu uruchomienia tj. podpisania protokołu końcowego odbioru montażu, uruchomienia, szkolenia. |  |
| 2. | Okres pełnej gwarancji jakości i rękojmi. Musi obejmować: wszystkie części składowe i zamienne, wymagane opłaty licencyjne (jeśli dotyczy), serwis gwarancyjny | 24 m-ce |  |
| 3. | Czas reakcji „przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” (w dni robocze) | max. 24 godzin |  |
| 4. | Możliwość przyjmowania zgłoszeń 24h na dobę, 365 dni w roku. Zgłoszenie może nastąpić w formie: Na nr telefonu …. lub adres e mail ….. | Tak Podać formę zgłoszenia nr tel. lub adres email |  |
| 5. | Czas naprawy sprzętu do 5 dni roboczych w przypadku awarii niewymagających użycia części zamiennych, 10 dni roboczych w przypadku konieczności naprawy z użyciem części zamiennych | TAK |  |
| 6. | Liczba bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji (24 miesiące) w siedzibie Zamawiającego. Ostatni przegląd przed zakończeniem gwarancji. | Podać liczbę wymaganych przeglądów przypadających w okresie 24 miesięcy zgodnie z interwałem zalecanym przez producenta. Ostatni przegląd przed zakończeniem gwarancji. |  |
| 7. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności urządzenia tj. braku możliwości wykonywania badań. Naprawa potwierdzona raportem serwisowym stwierdzającym sprawność urządzenia i gotowość do pracy. | Tak |  |
| 8. | Naprawy i konserwacja sprzętu w okresie gwarancji będą odbywać się w miejscu jego eksploatacji. Jeżeli zaistnieje konieczność naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca odbierze uszkodzony podzespół/element urządzenia i dostarczy go do Zamawiającego po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko, zamontuje i przeprowadzi wymagane testy | Tak |  |
| 9 | Warunki wymiany podzespołów – liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany elementu/podzespołu urządzenia na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | Maksymalnie 3 |  |
| 10. | Paszport techniczny | Tak |  |
| 11. | Przyczyny utraty prawa do gwarancji | Podać |  |
| 12. | Instrukcja obsługi oraz pełna dokumentacja techniczno – rozruchowa DTR dostarczona wraz ze sprzętem w języku polskim lub z tłumaczeniem na j. polski | Tak |  |
| 13. | Przeprowadzanie gwarancyjnej i pogwarancyjnej zdalnej diagnostyki serwisowej za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN. Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak/Nie |  |
| 14. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w miejscu instalacji (załączyć dokument potwierdzający autoryzację) | Podać załączyć dokument potwierdzający autoryzację |  |
| 15. | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony. | Tak |  |
| 16. | W przypadku awarii urządzenia trwającej dłużej niż 2 dni robocze okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania przestoju spowodowanego naprawą | Tak |  |
| SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
| 1. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, – min. 10 lat od zakończenia produkcji sprzętu. | Tak podać |  |
| 2. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach. | Podać |  |
| 3. | Zamawiający ma prawo do swobodnego wyboru firmy serwisującej i dostarczającej części wymienne i eksploatacyjne. | Tak |  |
| 4. | Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania | Podać |  |
| 5. | Reakcja serwisu od zgłoszenia w okresie pogwarancyjnym - do …godzin. Usunięcie usterki od zgłoszenia w dni robocze, w terminie max. …. dni roboczych | Podać |  |
| 6. | Proszę o wskazanie czynności jakie wchodzą w zakres standardowego przeglądu technicznego w okresie pogwarancyjnym oraz interwał wykonywanych przeglądów technicznych w ciągu roku. | Podać |  |

Uwaga: Brak wypełnienia poszczególnych pozycji, dla których wskazano wartość minimalną lub opatrzonych wyrazem „Tak” zostanie potraktowany przez Zamawiającego jako odpowiednio zadeklarowanie wartości minimalnej lub potwierdzenie danego wymogu. W przypadku niedołączenia wyżej wymienionego dokumentu, dokumentu towarzyszącego lub jego niekompletności Zamawiający wezwie do jego uzupełnienia złożenia na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku niezłożenia dokumentu, dokumentu towarzyszącego na wezwanie zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

……………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy