OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu USG dla Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2025), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat ani jego część składowa, wyposażenie, nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

- Brak potwierdzenia w materiałach firmowych zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany", spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr.

- W kolumnie „Lokalizacja potwierdzenia [str. oferty]” należy wypełnić miejsca wskazane przez Zamawiającego (lokalizacja potwierdzenia spełnienia oferowanego parametru w złożonych materiałach firmowych)

TABELA WYCENY:

| Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto# [w zł] (tj. za 1 szt. urządzenia wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem) |
| --- | --- | --- |
| Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu USG wraz ze szkoleniem | 1 | zł |

#jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

Nazwa i typ: ...................................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2025):  …...................................................

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMERT OFEROWANY należy uzupełnić/podać | Lokalizacja potwierdzenia [str. oferty –należy podać] | OCENA PKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat echokardiograficzny, stacjonarny, z obrazowaniem 4D | tak |  |  | - - - |
|  | Cyfrowy układ przetwarzania wiązki z ilością kanałów przetwarzania, min. 10 000 000 | tak, podać |  |  | największa wartość – 2 pkt, wymagana – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem największej wartości |
|  | Regulowany zakres dynamiki z nieograniczonym poziomem górnym powyżej 450 dB | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Obrazowanie ciągło ogniskowe na całej głębokości obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym | tak |  |  | - - - |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 45 cm, zależna od sondy i ustawień | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic mieszczący się w zakresie: 1,5 MHz do 18 MHz | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości – min. 8 razy | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Monitor aparatu na przegubowym ramieniu, o przekątnej min 23” | tak, podać |  |  | największa wartość – 2 pkt, wymagana – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem największej wartości |
|  | Ekran dotykowy zintegrowany z konsolą min 12” | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Niezależne gniazda do podłączenia głowic - min. 4 | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Konsola operatora – pulpit z możliwością wysuwania i blokady ustawionego położenia oraz regulacji wysokości wspomaganej elektrycznie | tak |  |  | - - - |
|  | Zakres regulacji wysokości konsoli wspomaganej elektrycznie, względem podłogi min 0-40 cm | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230V, 50/60 Hz | tak |  |  | - - - |
|  | Zintegrowany moduł EKG: 1) prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta 2) kabel EKG na elektrody samoprzylepne | tak, |  |  | - - - |
| TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |  |  |
|  | B-mode - 2D | tak |  |  | - - - |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D- min. 6500 obrazów/s – zależny od sondy i ustawień | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Obrazowanie poszerzone dla trybu B-mode – z sondy sektorowej pole obrazowania od styku ze skórą pacjenta ograniczone odcinkiem a nie punktem | tak |  |  | - - - |
|  | Obrazowanie przepływów w technologii eliminującej artefakty kierunkowe Dopplera | tak |  |  | - - - |
|  | Obrazowanie harmoniczne | tak |  |  | - - - |
|  | M-mode | tak |  |  | - - - |
|  | Anatomiczny M-mode: 1) w czasie rzeczywistym 2) na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu z krzywej utworzonej przez operatora na pętli obrazów 2D z archiwum aparatu | tak |  |  | - - - |
|  | Kolorowy M-mode | tak |  |  | - - - |
|  | Doppler kolorowy – CF | tak |  |  | - - - |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (framr rate) w obrazowaniu 2D+CF min. 450 obr./sek., zależna od sondy i ustawień | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Power Doppler – angio | tak |  |  | - - - |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D): 1) automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali jednym przyciskiem 2) automatyczna korekcja kąta jednym przyciskiem 3) regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum 4) zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum od 0° do 75° | tak |  |  | - - - |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD): maksymalna mierzona prędkość min. 12,5 m/sek. | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Obrazowanie 4D z kolorowym dopplerem z częstotliwością odświeżania obrazu dla sondy przezprzełykowej 4D - min 200 obj./sek., zależy od ustawień | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Doppler tkankowy kolorowy z częstotliwością odświeżania min 600 obr/sek., zależy od sondy i ustawień | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów: 1) w trybie 2D 2) w trybie kolorowego Dopplera | tak |  |  | - - - |
|  | Triplex: 2D + CD + CWD na głowicy sektorowej | tak |  |  | - - - |
|  | Obrazowanie z sondy przezprzełykowej 4D – jednoczasowe trzech niezależnych płaszczyzn z których jedna może być swobodnie zmieniana. | tak |  |  | - - - |
| OPROGRAMOWANIE I ARCHIWIZACJA |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe z pakietem obliczeniowym i raportami | tak |  |  | - - - |
|  | Raport z badania kardiologicznego z możliwością tworzenia własnych wzorów raportu | tak |  |  | - - - |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku, minimalna pojemność dysku min. 1 TB w technologii SSD | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Wymagania postprocesingu dla zapisanych obrazów: - regulacja wzmocnienia - zmiana zakresu dynamiki dla B-mode, dopplera kolorowego i sektralnego - zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja) - przetworzenie zapisanych pętli B-mode na zapis m-mode i anatomiczny M-mode - ustawienie kąta korekcji dla dopplera spektralnego i ciągłego - wykonanie pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych (w tym: PISA, Qp/Qs, EF) | tak |  |  | - - - |
|  | Fotorealistyczny rendering obrazów 3D z modulacją głębokości kolorem z funkcją ustawiania tzw. snopa światła celem uzyskania cieniowania i rozświetlania przestrzennych bloczków | tak |  |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do analizy wzdłużnych uszkodzeń mięśnia sercowego dla lewej komory wraz z prezentacją wyniku w formie wykresu “oko Byka” | tak |  |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej dla lewej komory | tak |  |  | - - - |
|  | Oprogramowanie (interface DICOM) DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. obsługa protokołów Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | tak |  |  | - - - |
| GŁOWICE |  |  |  |  |  |
| Głowica sektorowa, matrycowa do badania przezklatkowego z obrazowaniem 3/4D – 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość pracy mieszcząca się w min. zakresie od 1,7 MHz do 5 MHz | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 5000 | tak, podać |  |  | najwięcej – 2 pkt, wymagana ilość – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem największej wartości |
|  | Kąt skanowania min. 90 stopni | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Praca w częstotliwościach harmonicznych | tak |  |  | - - - |
|  | Tryb Triplex B/CD/CWD oraz B/CD/PW; 3/4D | tak |  |  | - - - |
| Głowica convex do badań brzusznych - 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość pracy mieszcząca się w min. zakresie od 2,0 MHz do 5,0 MHz | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 190 | tak, podać |  |  | najwięcej – 2 pkt, wymagana ilość – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem największej wartości |
|  | Kąt skanowania min. 70 stopni | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Praca w częstotliwościach harmonicznych | tak |  |  | - - - |
|  | Tryb Triplex B/CD/PW | tak, podać |  |  | - - - |
| Głowica liniowa, naczyniowa – 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość pracy mieszcząca się w min. zakresie od 3,0 MHz do 10,0 MHz | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 190 | tak, podać |  |  | najwięcej – 2 pkt, wymagana ilość – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem największej wartości |
|  | Szerokość pola obrazowania min. 40 mm | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Praca w częstotliwościach harmonicznych | tak |  |  | - - - |
|  | Tryb Triplex B/CD/PW | tak |  |  | - - - |
| Możliwości rozbudowy aparatu na dzień składania ofert |  |  |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa, matrycowa do badania przezprzełykowego z obrazowaniem 3/4D Częstotliwość pracy mieszcząca się w min. zakresie od 3,0 MHz do 8,0 MHz Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 2500 Kąt skanowania min. 90 stopni Praca w II harmonincznej Tryb Triplex B/CD/CWD oraz B/CD/PW; 3/4D | tak |  |  | - - - |
| Inne |  |  |  |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | tak |  |  | - - - |
|  | Łączność bezprzewodowa | tak |  |  | - - - |
|  | Podłączenie aparatu do posiadanego przez Szpital systemu archiwizacji ViewPoint. | tak |  |  | - - - |
|  | Przesyłanie danych przez DICOM do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania ViewPoint w zakresie Dicom Store i Dicom Q/R (bez żadnych dodatkowych opłat) | tak |  |  | - - - |
| Aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne |  |  |  |  |  |
|  | Tryb niskiego poboru mocy [kW/h] | podać |  |  | tak – 0,5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | podać |  |  | tak – 0,5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia | podać |  |  | tak – 0,5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | podać |  |  | tak – 0,5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | podać |  |  | tak – 0,5 pkt nie – 0 pkt |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMERT OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów. UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat tj. 60 miesięcy | min. 24 miesiące Tak, podać należy podać pełną liczbę miesięcy |  | najdłuższy okres – 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat | tak, podać |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Przyjazd serwisu (lub zdalna diagnostyka Serwisu Wykonawcy z aparatem) po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 2 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) Jeżeli serwis Wykonawcy, będzie miał możliwość połączenia zdalnie z aparatem, to Zamawiający uzna to, za rozpoczęcie terminu podjęcia naprawy Sprzętu. | tak, podać podać całkowitą (pełną) liczbę dni roboczych |  | 1 dzień – 5 pkt 2 dni – 0 pkt, |
|  | Czas na naprawę usterki – do 5 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 10 dni (dotyczy dni roboczych) | Tak podać całkowitą (pełną) liczbę dni roboczych |  | - - - |
|  | W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w wymaganym w pkt 4 terminie urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż oferowane. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy 60 dni w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż dostarczony sprzęt. Czas naprawy 60 dni liczony jest od daty dostawy sprzętu zastępczego | tak |  | - - - |
|  | Zdalna diagnostyka i naprawy, bezpłatna w okresie min 5 lat od zakończenia gwarancji: Umożliwiająca m. in. - Zdalną diagnostykę i weryfikację usterek - Naprawy oprogramowania i błędów konfiguracji - Zmianę parametrów aplikacyjnych, ustawień aparatu itd. - Instalację aktualizacji oprogramowania i sterowników peryferii - Aktywacje opcji. | tak, podać |  | - - - |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość wszystkich przeglądów w okresie gwarancji lub brak wymogu producenta wykonywania przeglądów (obowiązek dokonania wpisu w paszporcie) |  | - - - |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden w roku, lub brak wymogu producenta wykonywania przeglądów (obowiązek dokonania wpisu w paszporcie) – 5 pkt, więcej niż 1– 0 pkt |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony, po zakończeniu gwarancji, wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny i techniczny | tak, podać |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza. | tak |  | - - - |
|  | Z aparatem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny). | tak |  | - - - |