OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2 Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu USG dla Poradni Urologicznej

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2025), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat ani jego część składowa, wyposażenie, nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

- Brak potwierdzenia w materiałach firmowych zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany", spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr.

- W kolumnie „Lokalizacja potwierdzenia [str. oferty]” należy wypełnić miejsca wskazane przez Zamawiającego (lokalizacja potwierdzenia spełnienia oferowanego parametru w złożonych materiałach firmowych)

TABELA WYCENY:

| Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto# [w zł] (tj. za 1 szt. urządzenia wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem) |
| --- | --- | --- |
| Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu USG wraz ze szkoleniem | 1 | zł |

#jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

Nazwa i typ: ...................................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2025):  …...................................................

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMERT OFEROWANY należy uzupełnić/podać | Lokalizacja potwierdzenia [str. oferty –należy podać] | OCENA PKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna waga aparatu bez głowic 67 kg | tak, podać |  |  | najniższa waga – 3 pkt, wymagana – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najniższej |
|  | Aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania | tak |  |  | - - - |
|  | Aparat wyposażony w 2 uchwyty, zlokalizowane z przodu i z tyłu usg, ułatwiające transport urządzenia | tak |  |  | - - - |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. zakresie 2,0-18,0 MHz | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Dynamika systemu min 180 dB | tak, podać |  |  | największa wartość – 2 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem największej wartości |
|  | Ilość niezależnych gniazd w aparacie min 3 | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Monitor TFT o przekątnej min 18 cali | tak, podać |  |  | największa wartość – 2 pkt, wymagana – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem największej wartości |
|  | Możliwość ustawienia monitora zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej | tak |  |  | - - - |
|  | Gniazda głowic zlokalizowane z boku obudowy systemu | tak |  |  | - - - |
|  | Możliwość regulacji wysokości monitora min 25 cm. | tak |  |  | - - - |
|  | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min 25 cm. | tak |  |  | - - - |
|  | Dotykowy panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję o wymiarze min. 14 cali | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Dotykowy panel sterowania umożliwiający dostosowanie jego zawartości do potrzeb użytkownika poprzez dodawanie i usuwanie klawiszy, a także ich modyfikację | tak |  |  | - - - |
|  | Dotykowy interaktywny i podświetlany panel sterowania z funkcją blokady | tak |  |  | - - - |
|  | Możliwość regulacji panelu sterowania prawo/lewo | tak |  |  | - - - |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji badania w aparacie o dysku min 256 GB. | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Minimum 5 aktywnych portów USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu Flash, Pendrive. | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Złącza pozwalające na komunikację z urządzeniami zewnętrznymi min: - USB 3.0 - USB 2.0 - HDMI - LAN (Ethernet 10 / 100 / 1000) | tak |  |  | - - - |
|  | Głębokość skanowania min 1,5 cm - 30 cm | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Możliwość zapisu przebiegu badania w postaci klipu min 550 sekund | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler Kolorowy; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne | tak |  |  | - - - |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5 cm/s - 805 cm/s | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym min 0,5 cm/s - 490 cm/s | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe dla urologii z podziałem na: - prostatę - pęcherz - nerkę - jądra | tak |  |  | - - - |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do urologii z możliwością automatycznego pomiaru PSAD | tak |  |  | - - - |
|  | Oprogramowanie pozwalające na utworzenie indywidualnego konta użytkownika zabezpieczonego hasłem | tak |  |  | - - - |
|  | Możliwość podziału wyświetlanego obrazu prowadzonego badania na dwa w czasie rzeczywistym zarówno w orientacji wertykalnej jak i horyzontalnej | tak |  |  | - - - |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku. | tak |  |  | - - - |
|  | Automatyczne wzmocnienie obrazu tzw. funkcja AutoGain | tak |  |  | - - - |
|  | Videoprinter czarno - biały | tak |  |  | - - - |
| Głowice |  |  |  |  |  |
| Głowica typu convex |  |  |  |  |  |
|  | Głowica typu convex o częstotliwości pracy min 2,5 - 6,0 MHz | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy – min. 180 | tak, podać |  |  | najwięcej – 2 pkt, wymagana ilość – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem największej wartości |
|  | Przystawka biopsyjna o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie min. 0,6-2,1 mm, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji – 1 szt. | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu (rozwiązanie 1) lub przełącznik nożny o tożsamych właściwościach (rozwiązanie 2) | tak, podać |  |  | - - - |
| Głowica rektalna dwupłaszczyznowa convex-convex |  |  |  |  |  |
|  | Głowica rektalna dwupłaszczyznowa convex-convex o częstotliwości pracy min 5,0 - 10,0 MHz | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 | tak, podać |  |  | najwięcej – 2 pkt, wymagana ilość – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem największej wartości |
|  | Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B - mode) od min. 5,0 MHz do min. 10,0 MHz, | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 5,0 MHz do min. 7,5 MHz | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Możliwość pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI), | tak |  |  | - - - |
|  | Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym | tak |  |  | - - - |
|  | Kanał biopsyjny przez środek głowicy (wielorazowa nasadka wraz z prowadnicą, której linia punkcji jest poprowadzona przez środek głowicy pod kątem 19° względem osi głowicy - 3 sztuki) | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Min. Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty, aktywację i mrożenie obrazu | tak |  |  | - - - |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 120°. | tak, podać |  |  | - - - |
| Głowica liniowa |  |  |  |  |  |
|  | Głowica liniowa o częstotliwość pracy głowicy min 6-12MHz | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu (rozwiązanie 1) lub przełącznik nożny o tożsamych właściwościach (rozwiązanie 2) | tak, podać |  |  | - - - |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy – min. 180 | tak, podać |  |  | - - - |
| Możliwości rozbudowy aparatu na dzień składania ofert |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o głowicę rektalną, transwaginalną do badań urologiczno-ginekologicznych typu convex o częstotliwości pracy min 5,0 - 12,0 MHz Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 Przycisk na głowicy odpowiedzialny za zamrożenie i aktywację obrazu Możliwość obrazowania typu End-Fire Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o wielorazową przystawkę biopsyjną o średnicy igieł 1,7 mm i kątem wejścia igły 0° Kąt pola skanowania (widzenia) min. 140°. | tak |  |  | - - - |
|  | Wielorazowa przystawka biopsyjna o średnicy igieł 1,7 mm i kątem wejścia igły 0° | - - - |  |  | - - - |
| Aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne |  |  |  |  |  |
|  | Tryb niskiego poboru mocy [kW/h] | podać |  |  | tak – 0,5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | podać |  |  | tak – 0,5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia | podać |  |  | tak – 0,5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | podać |  |  | tak – 0,5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | podać |  |  | tak – 0,5 pkt nie – 0 pkt |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMERT OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów. UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat tj. 60 miesięcy | min. 24 miesiące Tak, podać należy podać pełną liczbę miesięcy |  | najdłuższy okres – 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat | tak, podać |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Przyjazd serwisu (lub zdalna diagnostyka Serwisu Wykonawcy ¦z aparatem) po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 2 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) Jeżeli serwis Wykonawcy, będzie miał możliwość połączenia zdalnie z aparatem, to Zamawiający uzna to, za rozpoczęcie terminu podjęcia naprawy Sprzętu. | tak, podać podać całkowitą (pełną) liczbę dni roboczych |  | 1 dzień – 5 pkt 2 dni – 0 pkt, |
|  | Czas na naprawę usterki – do 5 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 10 dni (dotyczy dni roboczych) | Tak podać całkowitą (pełną) liczbę dni roboczych |  | - - - |
|  | W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w wymaganym w pkt 4 terminie urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż oferowane. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy 60 dni w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż dostarczony sprzęt. Czas naprawy 60 dni liczony jest od daty dostawy sprzętu zastępczego | tak |  | - - - |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość wszystkich przeglądów w okresie gwarancji lub brak wymogu producenta wykonywania przeglądów (obowiązek dokonania wpisu w paszporcie) |  | - - - |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden w roku, lub brak wymogu producenta wykonywania przeglądów (obowiązek dokonania wpisu w paszporcie) – 5 pkt, więcej niż 1– 0 pkt |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony, po zakończeniu gwarancji, wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny i techniczny | tak, podać |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy) | tak |  | - - - |
|  | Z aparatem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny) | tak |  | - - - |