## Zadanie nr 2
Zadanie nr 2
Załącznik nr 1
do umowy nr …………….……………….
z dnia ……...…………………….
Zakup wraz z dostawą rękawic chirurgicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Nazwa handlowa, nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sterylne rękawice chirurgiczne o wydłużonym mankiecie, lateksowe w kolorze naturalnym, bezpudrowe. Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i na dłoni. Powierzchnia wewnętrzna z warstwą polimerową. Długość min. 400 mm. Grubość na palcu min. 0.19 mm, na dłoni min. 0.17 mm, na mankiecie min. 0.13 mm. Poziom AQL 0.65. Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Opakowanie zbiorcze po 25 par. Rozmiar 6.5, 7.5, 8.5. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: seria, data ważności, rozm. i znak CE. | Op. | 2 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe wolne od lateksu i katalizatorów chemicznych, zapobiegające alergiom na latex (typ I) i substancje chemiczne (typ IV). Jałowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, kolor zielony, przedłużony mankiet o prostym zakończeniu z adhezyjną opaską lepną, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). Długość rękawicy min. 300 mm. Grubość na palcu 0.19 mm (± 0.02 mm), na dłoni 0.18 mm (± 0.02 mm) oraz na mankiecie 0.15 mm(± 0.02 mm). Poziom AQL 0.65. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 25 cytostatyków przez min. 240 min. oraz Karmustyny do 30 min. zgodnie z ASTM D6978. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniem promieniotwórczym zgodnie z normą EN 421. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie IIa oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej (UE) 2016/425 (jako zapewniające najwyższą ochronę przed substancjami chemicznymi zaklasyfikowane do kat. III Typ A). Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN 421, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rozmiar od 5.5 do 9.0. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: seria, data ważności, rozm. i znak CE. | Op. | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii, lateksowe w kolorze brązowym (eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym), bezpudrowe, jałowe. Kształt anatomiczny. Mankiet o prostym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). Długość min. 290 mm. Grubość na palcu 0.20 mm (± 0.02 mm), na dłoni 0.18 mm (± 0.02 mm), na mankiecie 0.16 mm (± 0.02 mm). Potwierdzony przez niezależne laboratorium niski poziom protein lateksu max. 10 µg/g. Poziom AQL 0.65. Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 17 cytostatyków przez min. 240 min. zgodnie z ASTM D6978. Pakowane parami w szczelne opakowania foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Rozmiar od 5.5 do 9.0. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: seria, data ważności, rozm. i znak CE. | Op. | 200 |  | 0 |  | 0
4 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe w kolorze kremowym/naturalnym, bezpudrowe, jałowe. Kształt anatomiczny. Mankiet o prostym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). Długość min. 280 mm. Grubość na palcu 0.22 mm (± 0.02 mm), na dłoni 0.20 mm (± 0.02 mm), na mankiecie 0.20 mm ( ± 0.02 mm). Potwierdzony przez niezależne laboratorium niski poziom protein lateksu poniżej 10 µg/g. Poziom AQL 0.65. Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 25 cytostatyków przez min. 240 min. zgodnie z ASTM D6978. Pakowane parami w szczelne opakowanie foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Rozmiar od 5.5 do 9.0. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: seria, data ważności, rozm. i znak CE. | Op. | 300 |  | 0 |  | 0
5 | Sterylne rękawice chirurgiczne do stosowania w systemie podwójnego zakładania rękawic jako rękawica spodnia. Jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor zielony (umożliwia identyfikację uszkodzeń rękawicy), mankiet o prostym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, powierzchnia wewnętrzna z nawilżającą warstwą pielęgnacyjno-ochronną, która zapobiega wysuszaniu i pękaniu skóry, a także ułatwia zakładanie na sucho i na mokro oraz zmianę wtrakcie operacji. Długość rękawicy minimum 290 mm. Grubość na palcu 0.23mm (± 0.02 mm), na dłoni 0.21mm (± 0.02 mm) oraz na mankiecie 0.19mm(± 0.02 mm). Potwierdzony przez niezależne laboratorium niski poziom protein lateksu max. 10 µg/g. Poziom AQL 0.65. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 25 cytostatyków >240 min. zgodnie z ASTM D6978. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie IIa oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej (UE) 2016/425 (kat. III Typ B). Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Dostępne w rozmiarach 5.5 – 9.0. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Na opakowaniu umieszczone: seria, data ważności, rozm. i znak CE. | Op. | 30 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z póż.zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.
Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1) karty techniczne produktu ze wskazaniem nr strony, na której znajdują się wymagane w opisie przedmiotu zamówienia normy, oraz dokumenty stwierdzające badania niezależnej jednostki zgodne z opisem przedmiotu zamówienia; 2) próbki (min. 1 parę do pozycji 1, 2, 3, 4, 5) w celu dokonania oceny jakościowej.