## Zadanie 4
Zadanie nr 4
Załącznik nr 1
do umowy nr ……………………………..
z dnia ………...…………………
Zakup wraz z dostawą rękawic diagnostycznych wyjmowanych od spodu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Nazwa handlowa, nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rękawice diagnostyczne i ochronne nitrylowe, jednorazowego użytku, niebieskie, kodowane kolorystycznie, poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Ułożenie rękawic pojedynczo w sposób uporządkowany, pozwalające na wyjmowanie pojedynczych rękawic od spodu pudełka, za mankiet. Opakowanie przystosowane do umieszczenia w uchwycie naściennym. Otwór do pobierania rękawic wyznaczony perforowaną linią; dodatkowa wypustka z boku perforacji wskazująca miejsce rozpoczęcia otwierania zapewniający wygodne i kontrolowane usunięcie osłony.Powierzchnia wewnętrzna bezpudrowa, chlorowana; powierzchnia zewnętrzna posiada teksturę na palcach- potwierdzone kartą techniczną. Rolowany mankiet, uniwersalny kształt odpowiedni na prawą i lewą rękę. Grubość ścianki na palcu 0,09 mm ± 0,02 mm, na dłoni 0,07 mm ± 0,02 mm, namankiecie 0,05 mm ± 0,01 mm- potwierdzone kartą techniczną. Rękawice zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, typ B; spełniające wymagania: MDR 2017/745, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 20417, EN ISO 14971, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 potwierdzone DeklaracjąZgodności. AQL 1.0 potwierdzone raportem producenta z wynikami badań z niezależnej jednostki. Siła zrywu: min. 7,5N potwierdzona raportem producenta z wynikami badań z niezależnej jednostki. Długość: min. 240 mm potwierdzona kartą techniczną. Zawartość resztkowa pudru: poniżej mg/rękawicę potwierdzona kartą techniczną. Badanie na przenikanie zgodnie z EN 16523-1 dla min. 20 substancji chemicznych, z czego dla min. 10 substancji na poziomie min. 5- potwierdzone raportem producenta z wynikami badań z niezależnej jednostki. Odporne przez min. 60 min. na następujące składniki środków dezynfekcyjnych: izopropanol 70%, kwas nadoctowy min. 0,4% - potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej zgodnie z EN 16523-1 i fabrycznym nadrukiem na opakowaniu. Rękawice nie zawierają dodatków chemicznych: BHA, BHT, DPT, ZMBT, TMTD, ZDBC, ZDEC, ZDMC,ZMBI, ZPMC- potwierdzone raportem producenta z wynikami z badań HPLC z niezależnej jednostki. Badanie na przenikanie zgodnie z ASTM D 6978 dla min. 12 cytostatyków, z czego dla min. 10 wynik wynosi min. 240 min.- potwierdzone raportem producenta z wynikami badań z niezależnej jednostki oraz nadrukiem na opakowaniu. Badanie na czystość mikrobiologiczną zgodnie z EN ISO 11737-1 potwierdzone wynikami badań zniezależnej jednostki. Ochrona przed skażeniem radioaktywnym zgodnie z EN 421:2010 (z wyłączeniem 4.3) potwierdzone certyfikatem z niezależnej jednostki. Proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001- potwierdzone kartą techniczną. Rozm. S-L. Opakowanie min. 200 szt. | Op. | 180 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z póż.zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.
Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1) karty techniczne produktu ze wskazaniem nr strony, na której znajdują się wymagane w opisie przedmiotu zamówienia normy, oraz dokumenty stwierdzające badania niezależnej jednostki zgodne z opisem przedmiotu zamówienia; 2) próbki (min. 1op.) w celu sprawdzenia informacji zawartych na opakowaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i oceny jakościowej.