Załącznik nr 1A do SWZ

Należy złożyć wraz z ofertą z ofertą w Części 1

TABELA ZGODNOŚCI OFEROWANEGO SPRZĘTU

Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI 1

| Defibrylator manualny z kardiowersją i stymulacją przezskórną, możliwość AED, SpO2, EKG, z kapnografem – 2 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model): ................................................ (Należy wpisać) Marka produktu/nazwa producenta: ................................................ (Należy wpisać) |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Oferta Wykonawcy (należy potwierdzić spełnienie parametru) |
|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6. |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu |  |
|  | Przenośny defibrylator/monitor przeznaczony do zastosowań przedszpitalnych i szpitalnych (ratownictwo medyczne, transport pacjenta, oddziały ratunkowe) | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę w trybach: manualnej defibrylacji, AED oraz monitorowania parametrów pacjenta | TAK/NIE* |
|  | W trybie manualnym możliwość wykonania: defibrylacji, kardiowersji zsynchronizowanej oraz stymulacji przezskórnej (TCP) | TAK/NIE* |
|  | Defibrylacja dwufazowa z kompensacją impedancji pacjenta | TAK/NIE* |
|  | Zakres energii defibrylacji umożliwiający wybór energii do 360 J | TAK/NIE* |
|  | Czas ładowania do maksymalnej energii nie dłuższy niż 10 s. | TAK/NIE* |
|  | Kardiowersja zsynchronizowana z zespołem QRS | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany tryb AED z analizą rytmu i komunikatami dla użytkownika | TAK/NIE* |
|  | Energia w trybie AED: wielopoziomowa, narastająca do 360 J | TAK/NIE* |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie demand oraz fixed/non-demand | TAK/NIE* |
|  | Zakres częstości stymulacji co najmniej 40–170 impulsów/min. | TAK/NIE* |
|  | Zakres prądu stymulacji co najmniej 0–200 mA. | TAK/NIE* |
|  | W zestawie elektrody defibrylacyjne kompatybilne z urządzeniem umożliwiające defibrylację, pacing i monitorowanie | TAK/NIE* |
|  | Monitorowanie EKG w konfiguracji co najmniej 3- i 5-odprowadzeniowej | TAK/NIE* |
|  | Możliwość akwizycji oraz prezentacji 12-odprowadzeniowego EKG | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wydruku raportu 12-odprowadzeniowego EKG | TAK/NIE* |
|  | W zestawie: kabel EKG 3-odprowadzeniowy; kabel do 12-odprowadzeniowego EKG | TAK/NIE* |
|  | Automatyczna interpretacja zapisu EKG z możliwością wykrywania zmian sugerujących ostry zespół wieńcowy | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany moduł SpO₂ z prezentacją wartości liczbowej oraz krzywej pletyzmograficznej; zakres wyświetlania saturacji: 0–100% | TAK/NIE* |
|  | W zestawie moduł SpO₂ wraz z czujnikiem dla dorosłych | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany moduł kapnografii (EtCO₂) z prezentacją wartości liczbowej oraz krzywej kapnograficznej; zakres pomiaru CO₂: 0–99 mmHg | TAK/NIE* |
|  | Prezentacja krzywej kapnograficznej oraz częstości oddechów (RR) | TAK/NIE* |
|  | W zestawie moduł kapnografii wraz z zestawem startowym (linie pomiarowe / adaptery) | TAK/NIE* |
|  | Wbudowana drukarka termiczna umożliwiająca wydruk krzywych i raportów medycznych | TAK/NIE* |
|  | Kolorowy ekran o przekątnej co najmniej 8 cali umożliwiający czytelną prezentację parametrów pacjenta | TAK/NIE* |
|  | Technologia wyświetlacza zapewniająca czytelność ekranu w warunkach silnego oświetlenia zewnętrznego | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlacz przystosowany do pracy w warunkach transportowych i odporny na wstrząsy | TAK/NIE* |
|  | System zasilania oparty na dwóch akumulatorach | TAK/NIE* |
|  | W zestawie co najmniej 2 akumulatory wraz z ładowarką lub zasilaczem sieciowym | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne przełączanie pomiędzy akumulatorami w trakcie pracy urządzenia | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wymiany jednego z akumulatorów podczas pracy urządzenia bez przerywania monitorowania pacjenta | TAK/NIE* |
|  | Czas pracy na zasilaniu bateryjnym umożliwiający prowadzenie monitorowania przez co najmniej 4 godziny | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wykonania co najmniej 200 wyładowań defibrylacyjnych na jednym cyklu pracy baterii | TAK/NIE* |
|  | Automatyczny autotest diagnostyczny zapewniający kontrolę gotowości urządzenia | TAK/NIE* |
|  | Stopień ochrony obudowy przed pyłem i zachlapaniem | TAK/NIE* |
|  | Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach ratownictwa medycznego i transportu pacjentów | TAK/NIE* |
|  | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis zdarzeń, parametrów pacjenta oraz przebiegu EKG | TAK/NIE* |
|  | Możliwość eksportu lub transmisji danych medycznych do systemów dokumentacji medycznej | TAK/NIE* |
|  | W zestawie okablowanie i akcesoria niezbędne do uruchomienia urządzenia; torba transportowa z paskiem naramiennym | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/NIE* |
|  | Dostawa, instalacja i szkolenie personelu z obsługi urządzenia, jednodniowe, w siedzibie Zamawiającego | TAK/NIE* |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK/NIE* Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji. |

UWAGA!:

*należy potwierdzić spełnianie wymagań TAK/NIE – pozostawić właściwe.

W przypadku pozostawienia: zapisu „TAK/NIE”, niewypełnionego wiersza, zapisu „NIE”– oferta podlega odrzuceniu.

| Defibrylator manualny z kardiowersją i stymulacją przezskórną, możliwość AED, SpO2, EKG – 2 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model): ................................................ (Należy wpisać) Marka produktu/nazwa producenta: ................................................ (Należy wpisać) |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Oferta Wykonawcy (należy potwierdzić spełnienie parametru) |
|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6. |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu |  |
|  | Defibrylator/monitor przenośny przeznaczony do zastosowań przedszpitalnych i szpitalnych | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie typu „all-in-one” umożliwiające: defibrylację ręczną, tryb AED, stymulację przezskórną oraz monitorowanie parametrów życiowych | TAK/NIE* |
|  | Zakres częstości stymulacji: min. 30–210/min | TAK/NIE* |
|  | Zakres prądu stymulacji: min. 0–200 mA | TAK/NIE* |
|  | Defibrylacja ręczna (manualna); zakres energii w trybie manualnym: możliwość wyboru energii do 360 J | TAK/NIE* |
|  | Defibrylacja dwufazowa z kompensacją impedancji pacjenta | TAK/NIE* |
|  | Kardiowersja zsynchronizowana | TAK/NIE* |
|  | Tryb AED z automatyczną analizą rytmu serca i instrukcjami dla użytkownika | TAK/NIE* |
|  | Energia w trybie AED: konfigurowalna, zakres dla dorosłych 100–360 J | TAK/NIE* |
|  | Energia w trybie AED: konfigurowalna, zakres pediatryczny 10–200 J | TAK/NIE* |
|  | W komplecie elektrody do defibrylacji umożliwiające pracę w trybie manualnym i AED | TAK/NIE* |
|  | Monitorowanie EKG w konfiguracji co najmniej 3- i 5-odprowadzeniowej oraz możliwość wykonania analizy 12-odprowadzeniowego EKG | TAK/NIE* |
|  | Funkcje analizy EKG obejmujące wykrywanie arytmii oraz analizę odcinka ST | TAK/NIE* |
|  | W komplecie kabel i akcesoria do monitorowania EKG | TAK/NIE* |
|  | Pomiar saturacji krwi SpO₂; zakres wyświetlania SpO₂ 0–100% | TAK/NIE* |
|  | W komplecie moduł SpO₂ z czujnikiem dla dorosłych | TAK/NIE* |
|  | Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia tętniczego (NIBP); zakres ciśnienia statycznego min. 0–300 mmHg | TAK/NIE* |
|  | W komplecie moduł NIBP z mankietem dla dorosłych | TAK/NIE* |
|  | Pomiar kapnografii CO₂ z prezentacją wartości EtCO₂ | TAK/NIE* |
|  | W komplecie moduł kapnografii CO₂ z zestawem startowym | TAK/NIE* |
|  | Możliwość pomiaru dodatkowych parametrów fizjologicznych, np. temperatury lub ciśnienia inwazyjnego (IBP) | TAK/NIE* |
|  | Kolorowy ekran o przekątnej co najmniej 9 cali, o wysokiej rozdzielczości, umożliwiający jednoczesną prezentację parametrów życiowych i krzywych monitorowanych | TAK/NIE* |
|  | Ekran dotykowy w technologii pojemnościowej umożliwiający intuicyjną obsługę urządzenia | TAK/NIE* |
|  | Sterowanie urządzeniem z wykorzystaniem ekranu dotykowego, przycisków oraz pokrętła sterującego | TAK/NIE* |
|  | Obsługa gestów na ekranie dotykowym umożliwiająca szybkie sterowanie funkcjami urządzenia | TAK/NIE* |
|  | Możliwość obsługi ekranu urządzenia w rękawicach medycznych | TAK/NIE* |
|  | Automatyczna regulacja jasności ekranu | TAK/NIE* |
|  | Wbudowana drukarka termiczna umożliwiająca wydruk krzywych monitorowanych i danych klinicznych pacjenta | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zapisu i archiwizacji danych klinicznych pacjenta oraz zdarzeń ratunkowych | TAK/NIE* |
|  | Możliwość przesyłania danych pacjenta do systemów informatycznych szpitala lub systemów ratownictwa medycznego | TAK/NIE* |
|  | Funkcje analizy i wsparcia decyzji klinicznych, w tym narzędzia oceny stanu pacjenta (skale kliniczne) | TAK/NIE* |
|  | Funkcja oceny jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną dotyczącą parametrów RKO | TAK/NIE* |
|  | Tryb szkoleniowy umożliwiający prowadzenie szkoleń z obsługi defibrylatora i resuscytacji krążeniowo-oddechowej | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wykorzystania funkcji ultrasonografii przyłóżkowej (POCUS) w celu szybkiej diagnostyki (np. FAST/eFAST) w warunkach ratownictwa medycznego | TAK/NIE* |
|  | Waga urządzenia z akumulatorem nie większa niż 4,5 kg | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie akumulatorowe umożliwiające pracę urządzenia w warunkach transportowych | TAK/NIE* |
|  | Akumulator umożliwiający wykonanie co najmniej 200 wyładowań defibrylacyjnych przy maksymalnej energii | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie sieciowe umożliwiające ładowanie akumulatora oraz pracę stacjonarną | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie przystosowane do pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia, co najmniej od −20°C do +55°C | TAK/NIE* |
|  | Konstrukcja odporna na działanie pyłu i wody | TAK/NIE* |
|  | Odporność na upadek z wysokości co najmniej 1,5 m | TAK/NIE* |
|  | Obudowa przystosowana do intensywnej eksploatacji w warunkach ratownictwa medycznego i transportu pacjentów | TAK/NIE* |
|  | Pokrowiec ochronny wykonany z wytrzymałego materiału syntetycznego przeznaczonego do zastosowań o podwyższonej odporności mechanicznej | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/NIE* |
|  | Dostawa, instalacja i szkolenie personelu z obsługi urządzenia, jednodniowe, w siedzibie Zamawiającego | TAK/NIE* |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK/NIE* Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji. |

UWAGA!:

*należy potwierdzić spełnianie wymagań TAK/NIE – pozostawić właściwe.

W przypadku pozostawienia: zapisu „TAK/NIE”, niewypełnionego wiersza, zapisu „NIE”– oferta podlega odrzuceniu

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.