Załącznik nr 1C do SWZ

Należy złożyć wraz z ofertą z ofertą w Części 3

TABELA ZGODNOŚCI OFEROWANEGO SPRZĘTU

Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI 3

| Respirator transportowy – 2 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model): ................................................ (Należy wpisać) Marka produktu/nazwa producenta:................................................ (Należy wpisać) |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Oferta Wykonawcy (należy potwierdzić spełnienie parametru) |
|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6. |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu |  |
|  | Respirator transportowy / ratunkowy napędzany turbiną, umożliwiający wentylację bez konieczności użycia zewnętrznego źródła sprężonego gazu | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wentylacji powietrzem atmosferycznym (FiO₂ ok. 21%) lub z wykorzystaniem dodatkowego źródła tlenu | TAK/NIE* |
|  | Przeznaczenie do wentylacji pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt | TAK/NIE* |
|  | Zestaw transportowy na systemie nośnym / obudowie umożliwiającej bezpieczne przenoszenie | TAK/NIE* |
|  | Możliwość montażu urządzenia w pojeździe ratowniczym | TAK/NIE* |
|  | Wymiary respiratora nie większe niż około 210 × 140 × 130 mm | TAK/NIE* |
|  | Masa urządzenia z baterią nie większa niż 2,1 kg | TAK/NIE* |
|  | Stopień ochrony obudowy minimum IP54 | TAK/NIE* |
|  | Zakres temperatur pracy minimum –20°C do +50°C | TAK/NIE* |
|  | Zakres temperatur przechowywania minimum –40°C do +70°C | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie z instalacji pojazdu 12 V DC oraz z sieci 230 V AC | TAK/NIE* |
|  | Możliwość ładowania akumulatora z instalacji pojazdu | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający pracę respiratora przez minimum 7,5 godziny (typowe ustawienia wentylacji) | TAK/NIE* |
|  | Czas ładowania akumulatora do 95% nie dłuższy niż około 2,5 godziny | TAK/NIE* |
|  | Zakres stężenia tlenu FiO₂ w wentylacji minimum 21–100% | TAK/NIE* |
|  | Możliwość podłączenia do zewnętrznego źródła tlenu (butla, instalacja, koncentrator) | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie nie wykorzystuje tlenu jako gazu napędowego (tlen podawany wyłącznie pacjentowi) | TAK/NIE* |
|  | Tryby wentylacji obejmujące co najmniej: IPPV, CPAP, SIMV, S-IPPV oraz tryb manualny (CPR) | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowe tryby ciśnieniowe obejmujące m.in.: PCV, aPCV, BiLevel, PRVC oraz CPAP z możliwością wsparcia oddechu spontanicznego | TAK/NIE* |
|  | Funkcja wspomagania oddechu spontanicznego pacjenta | TAK/NIE* |
|  | Możliwość szybkiego uruchomienia wentylacji w trybach ratunkowych dla niemowląt, dzieci i dorosłych | TAK/NIE* |
|  | Zakres regulacji częstości oddechów minimum 5–40 oddechów/min | TAK/NIE* |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej VT minimum 50–2000 ml | TAK/NIE* |
|  | Zakres regulacji PEEP minimum 0–20 cm H₂O | TAK/NIE* |
|  | Zakres regulacji maksymalnego ciśnienia w drogach oddechowych minimum 10–60 mbar | TAK/NIE* |
|  | Regulacja czasu wdechu w zakresie minimum 0,5–4 s | TAK/NIE* |
|  | Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie resuscytacji | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany autotest kontrolujący działanie urządzenia po uruchomieniu | TAK/NIE* |
|  | System alarmów wizualnych i dźwiękowych z komunikatami w języku polskim | TAK/NIE* |
|  | Alarmy obejmujące co najmniej: bezdech, nieszczelność układu, wysokie i niskie ciśnienie w drogach oddechowych | TAK/NIE* |
|  | Monitorowanie parametrów oddechowych obejmujące co najmniej: PEEP, maksymalne ciśnienie wdechowe, objętość oddechową VT, wentylację minutową MV, częstość oddechów RR oraz FiO₂ | TAK/NIE* |
|  | Kolorowy wyświetlacz zintegrowany z urządzeniem o przekątnej około 4,3″ lub większej | TAK/NIE* |
|  | Prezentacja krzywych oddechowych oraz parametrów nastawnych i mierzonych | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zapisu danych zdarzeń i parametrów wentylacji na nośniku pamięci | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany czytnik kart pamięci oraz karta pamięci minimum 2 GB w komplecie | TAK/NIE* |
|  | Filtr ochronny / higieniczny zabezpieczający urządzenie przed zanieczyszczeniami | TAK/NIE* |
|  | Zgodność z normami transportowymi dla sprzętu medycznego stosowanego w ratownictwie | TAK/NIE* |
|  | Wyrób medyczny | TAK/NIE* |
|  | W komplecie minimum: respirator z turbiną, przewód pacjenta, płuco testowe, przewód tlenowy, maska twarzowa, zasilacz/ładowarka 230 V | TAK/NIE* |
|  | Torba ochronna umożliwiająca pracę z urządzeniem bez wyjmowania (transparentny panel) | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/NIE* |
|  | Szkolenie użytkowników, jednodniowe, w siedzibie Zamawiającego | TAK/NIE* |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK/NIE* Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji. |

UWAGA!:

*należy potwierdzić spełnianie wymagań TAK/NIE – pozostawić właściwe.

W przypadku pozostawienia: zapisu „TAK/NIE”, niewypełnionego wiersza, zapisu „NIE”– oferta podlega odrzuceniu.

| Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym i kardiomonitorem anestezjologicznym (w zestawie z parownikiem) – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model): ................................................ (Należy wpisać) Marka produktu/nazwa producenta:................................................ (Należy wpisać) |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Oferta Wykonawcy (należy potwierdzić spełnienie parametru) |
|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6. |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu |  |
|  | Stanowisko anestezjologiczne do znieczulenia wziewnego z wbudowanym respiratorem anestetycznym, dla pacjentów od noworodków do dorosłych (minimalna objętość oddechowa VT 10 ml) | TAK/NIE* |
|  | Wersja jezdna – wymiary nie większe niż ok. 1420 × 770 × 760 mm (HxWxD) | TAK/NIE* |
|  | Typ hamulca: centralna blokada kół | TAK/NIE* |
|  | Masa wersji jezdnej (bez parowników i butli zapasowych): ≤ 135 kg | TAK/NIE* |
|  | Obciążenie górnej półki: min. 25 kg | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie elektryczne: AC 100–240 V, 50/60 Hz | TAK/NIE* |
|  | Wyjścia zasilania pomocniczego: min. 4 gniazda z tyłu aparatu | TAK/NIE* |
|  | Akumulator: DC 24 V ok. 4 Ah, czas pracy na baterii min. 120 min | TAK/NIE* |
|  | Warunki środowiskowe pracy: 10–40°C, wilgotność do 95% bez kondensacji | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie gazowe: O₂, N₂O, AIR, zakres ciśnienia 280–600 kPa | TAK/NIE* |
|  | Elektronicznie kontrolowany mikser gazów | TAK/NIE* |
|  | Zakres przepływu świeżych gazów (FGF): 0–18 L/min lub szerszy | TAK/NIE* |
|  | Indywidualne przepływy gazów: O₂ i N₂O 0–10 L/min, AIR 0–12 L/min | TAK/NIE* |
|  | Funkcja O₂ flush: 25–75 L/min | TAK/NIE* |
|  | Kalkulacje zużycia gazów medycznych: O₂, N₂O, anestetyku oraz produkcja CO₂ | TAK/NIE* |
|  | Pochłaniacz CO₂: ok. 1,5 L | TAK/NIE* |
|  | Zawór APL: 0–70 cmH₂O | TAK/NIE* |
|  | Elementy układu oddechowego możliwe do sterylizacji w autoklawie | TAK/NIE* |
|  | Podgrzewanie układu oddechowego: 32–40°C | TAK/NIE* |
|  | Funkcja bypass CO₂ w układzie oddechowym | TAK/NIE* |
|  | Respirator sterowany pneumatycznie, kontrolowany elektronicznie | TAK/NIE* |
|  | Tryby wentylacji min.: Man/Spont, IPPV (VCV), PCV | TAK/NIE* |
|  | Tryby zaawansowane min.: PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-VG, PS/CPAP, BIVENT, APRV | TAK/NIE* |
|  | Zakres częstości oddechów: 2–100 oddechów/min | TAK/NIE* |
|  | Zakres objętości oddechowej VT: 10–1500 ml | TAK/NIE* |
|  | PEEP: WYŁ / 3–50 cmH₂O | TAK/NIE* |
|  | Stosunek I:E: 4:1 – 1:8 | TAK/NIE* |
|  | Pauza wdechowa: WYŁ / 5–60% | TAK/NIE* |
|  | Czas wdechu: 0,2–5,0 s | TAK/NIE* |
|  | Ciśnienie wdechowe Pinsp: 5–70 cmH₂O | TAK/NIE* |
|  | Ciśnienie wspomagania PS: 3–60 cmH₂O | TAK/NIE* |
|  | Limit ciśnienia Pmax: 10–100 cmH₂O | TAK/NIE* |
|  | Trigger: przepływowy 0,5–15 L/min lub ciśnieniowy –20 do –1 cmH₂O | TAK/NIE* |
|  | Czas narastania (rise time): 0–2 s | TAK/NIE* |
|  | Kompensacje: podatności układu, przecieku, dopływu świeżych gazów oraz wysokości | TAK/NIE* |
|  | Funkcja indeksu stresu (SI) wspomagająca optymalizację ustawienia PEEP | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wykonania manewrów rekrutacji płuc (min. 2 tryby) | TAK/NIE* |
|  | Monitoring respiratora obejmujący min.: FiO₂, RR, VT, MV, Ppeak, PEEP, Pmean, Pplat, I:E, oporność, podatność | TAK/NIE* |
|  | Trendy: min. 720 h tabelaryczne oraz min. 72 h graficzne | TAK/NIE* |
|  | Ekran dotykowy TFT min. 15” | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlanie krzywych: ciśnienie–czas, przepływ–czas, CO₂–czas | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlanie pętli: P/V, V/F, P/F | TAK/NIE* |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe obejmujące min.: wysoka częstość, ujemne ciśnienie, ciągłe ciśnienie w drogach oddechowych, apnea | TAK/NIE* |
|  | Funkcja wyciszenia alarmów ≤ 120 s | TAK/NIE* |
|  | Rejestr alarmów min. 500 zdarzeń | TAK/NIE* |
|  | Minimum 1 parownik anestetyczny kompatybilny z aparatem | TAK/NIE* |
|  | Parownik dla anestetyku wziewnego sewofluran | TAK/NIE* |
|  | Monitor pacjenta do sali operacyjnej – element zestawu | TAK/NIE* |
|  | Tryby monitora: dorosły / pediatryczny / noworodkowy | TAK/NIE* |
|  | Monitorowane parametry min.: EKG/HR, SpO₂, NIBP, RR, temperatura | TAK/NIE* |
|  | Kapnografia EtCO₂ (mainstream lub sidestream) | TAK/NIE* |
|  | Montaż monitora na aparacie: ramię lub uchwyt | TAK/NIE* |
|  | Wyposażenie startowe monitora: min. 1 czujnik SpO₂ dla dorosłych + min. 1 mankiet NIBP dla dorosłych + zestaw startowy do EtCO₂ | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/NIE* |
|  | Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz szkolenie personelu jednodniowe, w siedzibie Zamawiającego | TAK/NIE* |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/NIE* Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji. |

UWAGA!:

*należy potwierdzić spełnianie wymagań TAK/NIE – pozostawić właściwe.

W przypadku pozostawienia: zapisu „TAK/NIE”, niewypełnionego wiersza, zapisu „NIE”– oferta podlega odrzuceniu.

| Inkubator otwarty – 2 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model): ................................................ (Należy wpisać) Marka produktu/nazwa producenta:................................................ (Należy wpisać) |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Oferta Wykonawcy (należy potwierdzić spełnienie parametru) |
|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6. |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu |  |
|  | Urządzenie medyczne – stanowisko do resuscytacji noworodków (inkubator otwarty) przeznaczone do pielęgnacji i resuscytacji noworodków i niemowląt, w szczególności o niskiej masie ciała | TAK/NIE* |
|  | Zastosowanie: sale porodowe, oddziały neonatologiczne oraz inne oddziały wymagające natychmiastowej opieki nad noworodkiem | TAK/NIE* |
|  | System ogrzewania promiennikowego zapewniający utrzymanie właściwych warunków termicznych dla noworodka | TAK/NIE* |
|  | Promiennik podczerwieni zapewniający skuteczne ogrzewanie pacjenta, o mocy około 700 W (dopuszczalne odchylenie ±10%). | TAK/NIE* |
|  | Natężenie promieniowania podczerwonego na powierzchni materacyka ≤ 20 mW/cm² | TAK/NIE* |
|  | Mikroprocesorowy system sterowania temperaturą | TAK/NIE* |
|  | Tryby pracy ogrzewania: ręczna regulacja mocy grzania w zakresie 0–100% oraz tryb servo sterowany temperaturą skóry pacjenta | TAK/NIE* |
|  | Dokładność regulacji temperatury ±0,1°C | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlanie temperatury w zakresie 25–45°C | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany zegar APGAR z sygnalizacją po 1, 3, 5 i 10 minutach | TAK/NIE* |
|  | Alarmy akustyczne i optyczne obejmujące co najmniej: niedogrzanie, przegrzanie, przekroczenie temperatury, odłączenie czujnika, uszkodzenie czujnika, awarię zasilania, uszkodzenie promiennika | TAK/NIE* |
|  | Automatyczny test systemu po włączeniu urządzenia | TAK/NIE* |
|  | Konstrukcja umożliwiająca wykonywanie zdjęć RTG bez konieczności przemieszczania pacjenta | TAK/NIE* |
|  | Szuflada lub prowadnica na kasetę RTG w konstrukcji stanowiska | TAK/NIE* |
|  | Stolik zabiegowy z materacykiem i otwieranymi ściankami bocznymi umożliwiającymi szybki dostęp do pacjenta | TAK/NIE* |
|  | Regulacja wysokości stolika – elektryczna | TAK/NIE* |
|  | Podstawa jezdna z 4 kołami, w tym minimum 2 z hamulcem | TAK/NIE* |
|  | Szafka lub moduł przechowywania z minimum 2 szufladami | TAK/NIE* |
|  | Minimum 2 pionowe szyny montażowe do instalacji dodatkowego wyposażenia | TAK/NIE* |
|  | Mechanizm pochylania stolika do pozycji Trendelenburga | TAK/NIE* |
|  | Oświetlenie stanowiska (lampy fluorescencyjne lub LED) | TAK/NIE* |
|  | Waga urządzenia nie większa niż ok. 92 kg | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz | TAK/NIE* |
|  | Całkowity pobór mocy urządzenia do około 900 W | TAK/NIE* |
|  | Możliwość podłączenia źródła tlenu oraz systemu ssania | TAK/NIE* |
|  | Przepływomierz tlenu z nawilżaczem | TAK/NIE* |
|  | Półka na monitor lub inne wyposażenie nad stanowiskiem | TAK/NIE* |
|  | Statyw do pomp infuzyjnych z wysięgnikiem do kroplówki | TAK/NIE* |
|  | Ergonomiczny panel sterowania zapewniający czytelną obsługę przez personel | TAK/NIE* |
|  | Materac zabiegowy dostosowany do lekkiego nachylenia powierzchni oraz łatwy do dezynfekcji | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/NIE* |
|  | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia jednodniowe, w siedzibie Zamawiającego | TAK/NIE* |
|  | Wyrób medyczny | TAK/NIE* |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK/NIE* Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji. |

UWAGA!:

*należy potwierdzić spełnianie wymagań TAK/NIE – pozostawić właściwe.

W przypadku pozostawienia: zapisu „TAK/NIE”, niewypełnionego wiersza, zapisu „NIE”– oferta podlega odrzuceniu.

| Stół operacyjny ogólnochirurgiczny – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model): ................................................ (Należy wpisać) Marka produktu/nazwa producenta:................................................ (Należy wpisać) |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Oferta Wykonawcy (należy potwierdzić spełnienie parametru) |
|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6. |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu |  |
|  | Stół operacyjny/zabiegowy ogólnochirurgiczny, mobilny (jezdny) | TAK/NIE* |
|  | Blat segmentowy min. 4‑sekcyjny | TAK/NIE* |
|  | Listwy boczne po obu stronach blatu umożliwiające montaż akcesoriów | TAK/NIE* |
|  | Regulacja wysokości blatu (góra–dół): zakres regulacji nie mniejszy niż 280 mm, w przedziale 700–1100 mm | TAK/NIE* |
|  | Przechyły boczne (lateral tilt): co najmniej ±15° | TAK/NIE* |
|  | Przechył wzdłużny: - Trendelenburg min. 20° - anty-Trendelenburg min. 20° | TAK/NIE* |
|  | Regulacja oparcia pleców: co najmniej od –30° do +70° | TAK/NIE* |
|  | Regulacje realizowane pilotem/sterowaniem przewodowym | TAK/NIE* |
|  | Elektrycznie sterowane co najmniej: wysokość, przechyły boczne, Trendelenburg/anty‑Trendelenburg, poziomowanie blatu | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 3 pozycji (pamięć ustawień) | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie bateryjne (np. 24 V) umożliwiające pracę stołu, z możliwością ładowania z sieci 230 V / 50–60 Hz. | TAK/NIE* |
|  | Długość blatu z podgłówkiem: w zakresie ok. 1900–2200 mm | TAK/NIE* |
|  | Szerokość blatu: w zakresie 600-700 mm | TAK/NIE* |
|  | Dopuszczalne obciążenie (SWL): min. 200 kg | TAK/NIE* |
|  | Segmenty blatu przenikalne dla promieni RTG; możliwość wykonywania obrazowania/monitorowania z ramieniem C | TAK/NIE* |
|  | Podstawa jezdna na kołach, centralna blokada kół | TAK/NIE* |
|  | Koła o średnicy ≥ 125 mm | TAK/NIE* |
|  | Rozwiązanie ułatwiające jazdę na wprost | TAK/NIE* |
|  | miejsce/mocowanie na butlę | TAK/NIE* |
|  | Podparcie kończyn – przystawki do chirurgii ręki i nogi: - Podpórki pod kończyny górne (tzw. podpórki ramienne) – 2 szt., - Podpórki pod kończyny dolne / podudzia – 2 szt. | TAK/NIE* |
|  | Materace zdejmowane, antystatyczne, odporne na środki dezynfekcyjne | TAK/NIE* |
|  | Grubość materaca: min. 40 mm | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja PL | TAK/NIE* |
|  | Dostawa, montaż + szkolenie jednodniowe w siedzibie Zamawiającego | TAK/NIE* |
|  | Gwarancja min. 24 ms. | TAK/NIE* Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji. |

UWAGA!:

*należy potwierdzić spełnianie wymagań TAK/NIE – pozostawić właściwe.

W przypadku pozostawienia: zapisu „TAK/NIE”, niewypełnionego wiersza, zapisu „NIE”– oferta podlega odrzuceniu.

| Aparat KTG - 1 szt. Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) …………………………………………(Należy wpisać) Marka produktu/nazwa producenta …………………………………………………………..… (Należy wpisać) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymagań Zamawiającego | Oferta Wykonawcy (należy potwierdzić spełnienie parametru) |
|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6. |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu |  |
|  | Aparat KTG przystosowany do monitorowania ciąży bliźniaczej | TAK/NIE* |
|  | Wyposażony w głowice 9-krystaliczne, o częstotliwości 0.985 MHz | TAK/NIE* |
|  | Zakres pomiaru pulsu FHR: 30-240 BPM | TAK/NIE* |
|  | FHR dokładność : ±2% | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlacz 7” kolorowy TFT (800 X 480) typ LCD | TAK/NIE* |
|  | Ekran z funkcją wyświetlania krzywych dynamicznych | TAK/NIE* |
|  | Funkcja obrotu ekranu na boki | TAK/NIE* |
|  | Głowice wodoodporne | TAK/NIE* |
|  | Wbudowana pamięć: min. 450 godzin zarejestrowanych badań | TAK/NIE* |
|  | Auto detekcja ruchów płodu FM | TAK/NIE* |
|  | Wymiary: 9.6 × 32.6 × 27.6 [cm] +/- 1 cm dla wszystkich wymiarów | TAK/NIE* |
|  | Waga bez baterii: max. 6 kg | TAK/NIE* |
|  | 3 komplety papieru współgrającego z preferencjami wbudowanej drukarki | TAK/NIE* |
|  | Wyposażenie aparatu: pasy, papier do aparatu, instrukcja obsługi, żel do badań, głowica dla ciąży pojedynczej, głowica dla ciąży bliźniaczej, głowica skurczów macicy, znacznik pacjentki. | TAK/NIE* |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/NIE* Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji. |

UWAGA!:

*należy potwierdzić spełnianie wymagań TAK/NIE – pozostawić właściwe.

W przypadku pozostawienia: zapisu „TAK/NIE”, niewypełnionego wiersza, zapisu „NIE”– oferta podlega odrzuceniu.

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.