ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zadanie nr 1 – Defibrylator

| L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DEFIBRYLATOR |  |  |  |
|  | Aparat przenośny z torbą transportową i testerem wyładowań | TAK | Brak punków |  |
|  | Możliwość transmisji danych badania EKG będącej systemem odbioru sygnału przez jednostkę zewnętrzną (np. modem GSM w technologii min. 4G, do transmisji badań EKG) do istniejących stacji odbiorczych, np. Grudziądz, Toruń, Bydgoszcz | TAK | Brak punków |  |
|  | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku. | TAK | Brak punków |  |
|  | Norma IP min.: 44 | TAK | Brak punków |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna. | TAK | Brak punków |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED. | TAK | Brak punków |  |
|  | Tryb AED - poziomy wyładowań z zakresu min.: 150–360J | TAK | Brak punków |  |
|  | Elektrody defibrylująco-stymulująco-monitorujące dla dorosłych – min.1kpl./defibrylator | TAK | Brak punków |  |
|  | Wspomaganie RKO - metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany Bezpośredni dostęp (niezabezpieczony hasłem | TAK | Brak punków |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360J. | TAK | Brak punków |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 24 poziomy. | TAK, podać | 24 poziomów – 0 pkt. ≥25 poziomów – 10 pkt. | * PODAĆ ........................ |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji przy użyciu przewodu do terapii z wykorzystaniem: - elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG, - elektrody typu RTS do sytmulacji/defibrylacji/EKG, - elektrody typu RTS pediatrycznej do stymulacji/ defibrylacji/EKG, elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG z systemem połączeniowym | TAK | Brak punków |  |
|  | Łyżki twarde, z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. | TAK | Brak punków |  |
|  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych. | TAK | Brak punków |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie. | TAK | Brak punków |  |
|  | Częstość stymulacji min.: 40-170 impulsów/minutę | TAK | Brak punków |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji min.: 0-180 mA | TAK | Brak punków |  |
|  | Odczyt z 3 i 12 odprowadzeń EKG. | TAK | Brak punków |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta. | TAK | Brak punków |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca. | TAK | Brak punków |  |
|  | Zakres/monitorowanie częstości akcji serca min.: 20-260 u/min | TAK | Brak punków |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. | TAK, podać | 7 poziomów wzmocnienia – 0 pkt. ≥8 poziomów wzmocnienia – 10 pkt. | *PODAĆ ........................ |
|  | Prezentacja zapisu EKG min.:3 kanały na ekranie | TAK | Brak punków |  |
|  | Ekran kolorowy, o przekątnej min. 8”, zabezpieczony podwójną warstwą ochronną. | TAK | Brak punków |  |
|  | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu. | TAK | Brak punków |  |
|  | Czytelny wydruk EKG na papierze o szerokości min.: 90mm. | TAK, podać | 90mm – 0 pkt. ≥100mm – 10 pkt. | *PODAĆ ........................ |
|  | Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG. | TAK | Brak punków |  |
|  | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych. | TAK | Brak punków |  |
|  | Wielorazowy czujnik pomiaru SpO2 w technologii Masimo lub Nellcor dla dorosłych - 2szt/defibrylator. | TAK | Brak punków |  |
|  | Przedłużacz do wielorazowego czujnika SpO2 w technologii Masimo lub Nellcor – 2szt./defibrylator. | TAK | Brak punków |  |
|  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP. | TAK | Brak punków |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min.: 30 do 230 uderzeń na minutę | TAK | Brak punków |  |
|  | Odstęp czasu przy pomiarach automatycznych do wyboru przez użytkownika w zakresie min.: od 2 min do 45 min | TAK | Brak punków |  |
|  | Mankiet dla dorosłych wielorazowego użytku min.: 1szt/defibrylator | TAK | Brak punków |  |
|  | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK | Brak punków |  |
|  | ZASILANIE AKUMULATOROWE: | TAK | Brak punków |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, minimalna liczba dostarczonych akumulatorów na defibrylator: 2 szt. | TAK | Brak punków |  |
|  | Średni czas pracy z akumulatorów (przy monitorowaniu) min.: 5 godz. | TAK | Brak punków |  |
|  | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej: 12V i/lub 230V | TAK | Brak punków |  |
|  | Czas pracy urządzenia na akumulatorach min: - 320 minut monitorowania - 400 minut defibrylacji z energią wyładowania minimum 325J | TAK | Brak punków |  |
|  | Minimalna ilość defibrylacji z energią minimalną 325J przy pracy z akumulatorów: 399 | TAK | 399 – 0 pkt. ≥ 400 – 10 pkt. | *PODAĆ ........................ |
|  | POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE i WYMAGANIA: | TAK | Brak punków |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - zasilacz AC lub ładowarka zewnętrzna, kabel zasilający – min.: 1 zestaw/defibrylator - ramka lub element mocujący do zasilacza lub ładowarki – min.: 1szt./defibrylator - tester ładowania – min.: 2 szt./defibrylator (jeżeli urządzenie wymaga dodatkowego modułu/przyłącza) - kabel główny do 12 kanałowego EKG: - 4 odprowadzeniowa wiązką odprowadzeń kończynowych i 6 odprowadzeniowa wiązką odprowadzeń przedsercowych - min.: 2 zestawy/ defibrylator | TAK | Brak punków |  |
|  | Impregnowana torba z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne - 1szt./defibrylator. | TAK | Brak punków |  |
|  | Wykonawca zapewni przeszkolenie: - personelowi medycznemu Zamawiającego w zakresie obsługi medycznej przedmiotu zamówienia. - Personelowi technicznemu Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej/serwisowej przedmiotu zamówienia. | TAK | Brak punków |  |