## Zał. nr 2 do SWZ - OPZ
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (oznaczenie sprawy: DZP.271.13.2026)
Odczynniki do metody CLIA wraz z dzierżawą automatu do metody CLIA i wpięciem go w system informatyczny będący własnością zamawiającego i skaner do analizy blot na okres 24 miesięcy
Tabela 1. Odczynniki
Lp. | Nazwa oznaczenia | Ilość badań na 24 miesiące | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Producent
1 | TETANUS IGG (CLIA) | 240
2 | DIPHTERIA IGG (CLIA) | 240
3 | BORDATELLA PERTUSSIS TOXIN (ILOŚCIOWO) (CLIA) | 240
4 | MUMPS IGG (CLIA) | 200
5 | MUMPS IGM (CLIA) | 24
6 | MEASLES IGG (CLIA) | 240
7 | MEASLES IGM (CLIA) | 24
8 | RUBELLA IGG (CLIA) | 240
9 | RUBELLA IGM (CLIA) | 24
10 | TOXOPLASMA IGG (CLIA) | 500
11 | TOXOPLASMAIGM (CLIA) | 500
12 | TOXOPLASMA IGG AWIDNOŚĆ (CLIA) | 24
13 | VARICELLA ZOSTER IGG (CLIA) | 24
14 | VARICELLA ZOSTER IGM (CLIA) | 24
15 | BORELIA IGG - TEST POTWIERDZENIA (WB) | 200
16 | BORRELIA IGM - TEST POTWIERDZENIA (WB) | 120
17 | BORRELIA IGM (CLIA) | 1200
18 | BORRELIA IGG (CLIA) | 1200
19 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM (CLIA) | 24
20 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG (CLIA) | 24
21 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGA (CLIA) | 24
22 | PARVOVIRUS IGG | 24
23 | PARVOVIRUS IGM | 24
24 | HERPES SIMPLEX 1+2 IGG | 24
25 | HERPEX SIMPLEX 1+2 IGM | 24
26 | ASPERGILLUS GALACTOMANNAN AG | 24
27 | INVASIVE CANDIDIASIS (CAGTA) IGG | 24
RAZEM
Tabela 2. Odczynniki towarzyszące i materiały kontrolne potrzebne do wykonania w/w analiz w ciągu 24 miesięcy (wpisuje oferent – wykonawca)
Lp. | Nazwa |  | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Producent
1.
2.
…
Razem
Tabela 3. Dzierżawa 24 miesiące
Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena brutto za 1 miesiąc | Wartość brutto (PLN) za 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Rok produkcji
1. | Dzierżawa automatu i skanera | miesiąc | 24
Tabela 4. Wartość całego pakietu
Lp. | Wartość Pakietu |  | Wartość brutto (PLN)
1. | Odczynniki (Tabela 1)
2. | Odczynniki towarzyszące, materiały kontrolne(Tabela 2)
3. | Dzierżawa sprzętu w okresie 24 miesięcy (Tabela 3)
RAZEM
Tabela 5. Sprzęt
Warunki graniczne dla automatu do metody CLIA
1 | Analizator nastołowy pracujący przez odczyt chemiluminescencji CLIA .
2 | Czas wykonania pojedynczego oznaczenia nie dłuższy niż 70 minut.
3 | Szybkość wykonywania testów nie mniejsza niż 40 testów w 90 minut , rozpoznanie próbek pacjentów za pomocą skanowania kodów kreskowych.
4 | Wykonywanie badań w postaci monotestów konfekcjonowanych maksymalnie po 24 testy zawierające wszystkie niezbędne składowe reakcji (dołki reakcyjne plus dołki zawierające reagent).
5 | Usterka uniemożliwiająca wykonanie badań powinna zostać usunięta do 3 dni roboczych. W innym wypadku wykonawca poniesie koszty wykonania badań u innego Wykonawcy.
6 | W ramach umowy Wykonawca zapewnia instalację sprzętu, szkolenia, serwis w razie awarii oraz przegląd okresowy co najmniej raz w roku z potwierdzeniem przeprowadzonych czynności w dokumentacji dostarczonego sprzętu.
7 | Wykonawca zobowiązany jest do integracji dostarczonego aparatu z oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica firmy Asseco SA. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich licencji na integrację wraz z wdrożeniem integracji . Wszystkie koszty zakupu licencji na integracje oraz wdrożenia integracji zarówno po stronie Wykonawcy jak i po stronie Zamawiającego ponosi Wykonawca. W uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca zdefiniuje na aparacie oraz w oprogramowaniu InfoMedica wszystkie testy, które będą przedmiotem umowy, dla każdego z testów i jego wariacji (oznaczenie z udziałem i bez udziału dodatkowego odczynnika). Jeśli w trakcie trwania umowy zostaną z przyczyn zależnych od Wykonawcy zmienione zostaną parametry poszczególnych wykonywanych i skonfigurowanych w LIS testów, wszelkie koszty związane z aktualizacją integracji ponosi Wykonawca.
8 | Analizator rok produkcji - nie przed 2024, instalacja do 14 dni roboczych od podpisania umowy
Tabela 6. Odczynniki
Borrelia Western Blot
1. | Zeastaw oparty na rekombinowanych antygenach (wszystkich naniesionych na pasek z nitrocelulozy)
2. | Testy obejmujące przynajmniej wymienione antygeny: p100, VlsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18
3. | Antygeny OspC oraz p18 z czterech patogennych gatunków Borreli ( B. garini, B. burgdorferii, B. afzelii, B.spielmani)
4. | Osobne testy dla klasy IGG i IGM
5. | Punktowa ocena wyników testu (punkty przypisane do odpowiednich prążków)
Warunki ogólne dotyczące odczynników
1. | Odczynniki dostarczane będą z przynajmniej 8 miesięczną datą ważności, posiadające certyfikat CE IVD lub IVDR
2. | Dostawca sporządzi formularz zamówienia z numerami katalogowymi
3. | Jeśli dostarczone produkty nie będą spełniać wymogów kontroli jakości, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowych odczynników na własny koszt lub pokrycie kosztów badań u innego Wykonawcy.
4. | Koszty wszystkich niedoszacowanych przez Wykonawcę odczynników, odczynników towarzyszących, materiałów kontrolnych pokrywa Wykonawca.
5. | Testy posiadające certyfikat jakości CE IVD Automatyczne pobieranie próbek odczynników i rozcieńczeń
6. | Dostawca zapewni udział w kontroli zewnętrznej do wszystkich oznaczeń za wyjątkiem oznaczeń awidności Toxoplasmy, antygen aspergilus galaktomannan i przciwciał IgG w inwazyjnej kandydozie. W razie niezadowalających wyników wykonawca zapewni wsparcie techniczne i merytoryczne.