Załącznik Nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -WYMAGANIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu rehabilitacyjnego

Zadanie nr I

Urządzenie do suchych kąpieli CO2 - 2 szt.

| Producent |  |
| --- | --- |
| Model/typ |  |

| L.p. | Parametry techniczne – wymagania minimalne | Potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany produkt spełnia wskazany parament poprzez wpisanie słowa TAK lub słowa NIE, jeśli oferowany produkt nie posiada danego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | W pełni zautomatyzowany przebieg zabiegu z sygnalizacją dźwiękową na zakończenie terapii |  |
|  | Urządzenie zapewnia przeprowadzanie zabiegu w pozycji leżącej z możliwością regulacji zagłówka |  |
|  | Membrana/mata ochronna uszczelniająca komorę zabiegową |  |
|  | Przyłącz do butli gazowej z CO2 |  |
|  | Kontrolowane odprowadzenie CO2 po zabiegu |  |
|  | Stała koncentracja CO2, uzyskiwana dzięki automatycznemu uzupełnianiu czynnika zabiegowego z jednoczesną cyrkulacją w komorze zabiegowej |  |
|  | Maksymalne zużycie CO2 19 l/min |  |
|  | Koncentracja CO2 w komorze zabiegowej min. 85% |  |
|  | Graficzny kolorowy ekran z panelem dotykowym |  |
|  | Tabela wskazań – zaprogramowane cykle terapii dla konkretnych jednostek chorobowych |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury zabiegu 30-400C (+/- 2 0C) |  |
|  | Możliwość jednoczesnego aplikowania CO2 i H2O z automatycznym nawilżaniem w komorze zabiegowej zwiększające skuteczność od momentu rozpoczęcia zabiegu |  |
|  | Możliwość wyłączenia nawilżania |  |
|  | Możliwość regulacji czasu zabiegu min. 10-30 min |  |
|  | Konstrukcja jezdna |  |
|  | Maksymalne obciążenie urządzenia min. 130 kg |  |
|  | Wyposażenie: - przewód sieciowy -reduktor ciśnienia - ogrzewacz CO2 |  |
|  | Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2150 x 800 x 1000 mm (+/-5%) |  |
|  | Wysokość leżyska 590 mm (+/- 5%) |  |
|  | Klasa ochronności elektrycznej I |  |
|  | Zasilanie 230V, 50HZ (+/- 10 %) |  |
| Wspólne wymogli dotyczące serwisu i gwarancji dla oferowanego asortymentu z zadania nr I |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia |  |
|  | W okresie gwarancji przegląd serwisowy(okresowy) na koszt dostawcy – co najmniej jeden co 12 miesięcy zakończony wpisem do paszportu technicznego Przegląd serwisowy zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę -wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych (materiały i części eksploatacyjne, zestawy serwisowe itp.) |  |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii i naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.5 dni roboczych |  |
| Inne wspólne wymogi dla oferowanego asortymentu |  |  |
|  | Certyfikowany Wyrób Medyczny |  |
|  | Certyfikat CE/deklaracja CE |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nie będące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystawy, rok produkcji 2026 |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, konserwacji urządzenia potwierdzone protokołem |  |

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Rozwiązanie równoważne to takie, które posiada parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, zapewniające realizację celu zamówienia.

Poprzez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie, które posiada parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze od tych wskazanych w dokumentacji (np. w zakresie wydajności, wymiarów, trwałości, klasy bezpieczeństwa).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać w ofercie (np. poprzez dołączenie kart katalogowych, certyfikatów lub wyników badań), że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w stopniu nie mniejszym niż wskazane w opisie.

Brak przedłożenia dowodów potwierdzających równoważność na etapie składania ofert będzie skutkować uznaniem, że oferta nie odpowiada treści dokumentów zamówienia.

- Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest nowy i kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego

________________ dnia __.__.____ r.

(miejscowość i data)

Dokument ten należy wypełnić i podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

Zadanie nr II

Urządzenie do drenażu limfatycznego z wyposażeniem – 1 szt.

| Producent |  |
| --- | --- |
| Model/typ |  |

| L.p. | Parametry techniczne – wymagania minimalne | Potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany produkt spełnia wskazany parament poprzez wpisanie słowa TAK lub słowa NIE, jeśli oferowany produkt nie posiada danego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | 24 wyjścia (dwa gniazda z 12 wyjściami), możliwość obsługi jednego 12-komorowego mankietu, dwóch 12-komorowych mankietów uciskowych jednocześnie lub jednego 24 kanałowego |  |
|  | Zakres ciśnienia do regulacji w mankietach min. 20-140 mmHg |  |
|  | Stały pomiar ciśnienia w każdej komorze mankietu |  |
|  | Wbudowane zdefiniowane programy zabiegowe – min. 6, |  |
|  | Algorytmy zabiegowe min .15 z możliwością indywidualnego doboru wartości ciśnienia w każdej komorze mankietu umożliwiające ustawienie właściwego gradientu |  |
|  | Min 1 zdefiniowany program do drenażu limfatycznego zgodnego z techniką manualnego drenażu limfatycznego |  |
|  | Bieżąca kontrola ciśnienia w każdej pompowanej komorze |  |
|  | Automatyczne odsysanie powietrza z mankietów po zabiegu |  |
|  | Funkcja awaryjnego odsysania i opróżniania wszystkich komór mankietu |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD min.5,7”, wodoodporny graficzny panel sterowania /wyświetlacz w języku polskim |  |
|  | Zegar zabiegowy pokazujący pozostały czas zabiegu |  |
|  | Wyposażenie kompatybilne z oferowanych urządzeniem: Mankiety na kończyny dolne i górne zapinane na zamek błyskawiczny, uszyte w systemie nachodzących na siebie komór, zakończone jednym lub dwoma wtykami 2 szt.: 12 – komorowe mankiety uciskowe na kończynę górną PRAWĄ i LEWĄ obejmujące rękę włącznie z dłonią i barkiem 2 szt.: 12 – komorowe mankiety na kończynę dolną PRAWĄ i LEWĄ obejmujące nogę włącznie ze stopą 2 szt. - poszerzacze do mankietów na kończyny dolne 1 szt. – 24-komorowe spodnie |  |
|  | Maksymalna wydajność pompy 25l/min (+/-3%) |  |
|  | Zasilanie 230V(+/-10%) /50 HZ |  |
|  | Waga aparatu max. 10 kg |  |
|  | Urządzenie przenośne Wymiary max. 40x40x15 (+/-3cm), |  |
| Wspólne wymogli dotyczące serwisu i gwarancji dla oferowanego asortymentu z zadania nr II |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia |  |
|  | W okresie gwarancji przegląd serwisowy(okresowy) na koszt dostawcy – co najmniej jeden co 12 miesięcy zakończony wpisem do paszportu technicznego Przegląd serwisowy zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę -wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych (materiały i części eksploatacyjne, zestawy serwisowe itp. |  |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii i naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.5 dni roboczych |  |
| Inne wspólne wymogi dla oferowanego asortymentu |  |  |
|  | Certyfikat CE/deklaracja CE |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie będące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystawy, rok produkcji 2026 |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, konserwacji urządzenia potwierdzone protokołem |  |

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Rozwiązanie równoważne to takie, które posiada parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, zapewniające realizację celu zamówienia.

Poprzez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie, które posiada parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze od tych wskazanych w dokumentacji (np. w zakresie wydajności, wymiarów, trwałości, klasy bezpieczeństwa).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać w ofercie (np. poprzez dołączenie kart katalogowych, certyfikatów lub wyników badań), że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w stopniu nie mniejszym niż wskazane w opisie.

Brak przedłożenia dowodów potwierdzających równoważność na etapie składania ofert będzie skutkować uznaniem, że oferta nie odpowiada treści dokumentów zamówienia.

- Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest nowy i kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego

________________ dnia __.__.____ r.

(miejscowość i data)

Dokument ten należy wypełnić i podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

Zadanie nr III

Komplet urządzeń do pomiarów sił i zakresów ruchów oraz rehabilitacji z wyposażeniem –1 kpl.

| Producent |  |
| --- | --- |
| Model/typ |  |

| L.p. | Parametry techniczne – wymagania minimalne | Potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany produkt spełnia wskazany parament poprzez wpisanie słowa TAK lub słowa NIE jeśli oferowany produkt nie posiada danego parametru |
| --- | --- | --- |
| Parametry urządzenia do pomiaru siły mięśniowej i rehabilitacji |  |  |
|  | Fotel do ćwiczeń oporowych umożliwiający pomiar siły i rehabilitację kończyn dolnych oraz górnych z sensorem elektronicznym |  |
|  | Funkcja pomiaru siły prostowników i zginaczy dla stawu kolanowego, biodrowego, łokciowego, i ramiennego |  |
|  | Możliwość zastosowania ćwiczeń czynnych, wolnych oraz z oporem dla kończyn dolnych i górnych |  |
|  | Możliwość wykorzystania Biofeedbacku dla pacjenta w czasie rzeczywistym postaci wizualizacji liczbowej do oceny siły mięśniowej oraz rehabilitacji z wykorzystaniem gier komputerowych |  |
|  | Możliwość wykonywania: ćwiczeń izotonicznych (koncentryczne i ekscentryczne), izometrycznych i mieszanych, ćwiczenia jedną lub dwiema kończynami jednocześnie, pracę w otwartym i zamkniętym łańcuchu kinematycznym |  |
|  | Dobór prędkości ruchu i oporu do indywidualnych potrzeb pacjenta |  |
|  | Konstrukcja fotela umożliwia ćwiczenia w pozycji siedzącej i leżącej |  |
|  | Wyposażenie fotela w 2 głowice oporowe i 2 pasy stabilizyjące |  |
|  | Ciężarki do ćwiczeń oporowych min. 2x 2,5 kg i 4x1,25 kg |  |
|  | Wymiary : dł x szer x wys 165x100x157 (+/- 2%) Wys. oparcia 89 cm (-/+2%) |  |
|  | Zakres regulacji oparcia w zakresie min. 00-900 |  |
|  | Zakres regulacji podpór pod kończyny dolne 00-900 |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 160 kg |  |
|  | Czujnik, sensor dynamometryczny bezprzewodowy |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych |  |
|  | Waga układu pomiarowego max. 380g |  |
|  | Dokładność : max: 0,1% (+/- 0,1kg) |  |
|  | Bezprzewodowa praca systemu pomiarowego do min. 12h |  |
|  | Funkcja tworzenia raportu diagnostycznego |  |
|  | Stacja robocza pozwalająca na rejestrację i analizę wyników |  |
|  | Monitor/telewizor min.32” |  |
|  | Stojak/wysięgnik pod monitor na kółkach z regulacją wysokości |  |
|  | Oprogramowanie instalacyjne oraz licencja dla czujników fotela oporowego aktywna przez min. 5 lat od okresu uruchomienia |  |
|  | Urządzenia spełniają wymogi NFZ dotyczące wyposażenia laboratorium diagnostyki rehabilitacyjnej w urządzenia do oceny równowagi, do oceny siły izometrycznej i dynamicznej, do oceny zakresów ruchu, oraz urządzeń do terapii metodą biofeedback. |  |
| Parametry urządzenia do pomiaru zakresu ruchu |  |  |
|  | Bezprzewodowe urządzenie do cyfrowego pomiaru zakresu ruchu w stawach z wykorzystaniem wiązki laserowej |  |
|  | Wymiary urządzenia (wys. × szer. × gł.): 88 mm × 88 mm × 17 mm (+/- 5%) |  |
|  | Dokładność pomiaru co 1 stopień |  |
|  | Antybakteryjna powłoka |  |
|  | Wyświetlacz LCD: min. 2,4 cala (po przekątnej), podświetlany |  |
|  | Laser o niskiej mocy, klasa 1 – bezpieczna wiązka |  |
|  | Ładowanie za pomocą Port Micro USB lub zasilacz (wejście: 100–240 V AC, wyjście: 5 V DC, 50/60 Hz, 1A) |  |
|  | Waga urządzenia : ok.100g |  |
| Wspólne wymogli dotyczące serwisu i gwarancji dla oferowanego asortymentu z zadania nr III |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia |  |
|  | W okresie gwarancji przegląd serwisowy(okresowy) na koszt dostawcy – co najmniej jeden co 12 miesięcy wpisem do paszportu technicznego Przegląd serwisowy zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę -wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych (materiały i części eksploatacyjne, zestawy serwisowe itp. |  |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii i naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.5 dni roboczych |  |
| Inne wspólne wymogi dla oferowanego asortymentu |  |  |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nie będące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystawy; rok produkcji 2026 |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Paszporty techniczne (przy dostawie) |  |
|  | Certyfikat CE/deklaracja CE |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, konserwacji urządzenia potwierdzone protokołem |  |

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Rozwiązanie równoważne to takie, które posiada parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, zapewniające realizację celu zamówienia.

Poprzez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie, które posiada parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze od tych wskazanych w dokumentacji (np. w zakresie wydajności, wymiarów, trwałości, klasy bezpieczeństwa).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać w ofercie (np. poprzez dołączenie kart katalogowych, certyfikatów lub wyników badań), że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w stopniu nie mniejszym niż wskazane w opisie.

Brak przedłożenia dowodów potwierdzających równoważność na etapie składania ofert będzie skutkować uznaniem, że oferta nie odpowiada treści dokumentów zamówienia.

- Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest nowy i kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego

________________ dnia __.__.____ r.

(miejscowość i data)

Dokument ten należy wypełnić i podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

Zadanie nr IV

Specjalistyczne łózko rehabilitacyjne z wyposażeniem –2 kpl.

| Producent |  |
| --- | --- |
| Model/typ |  |

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany produkt spełnia wskazany parament poprzez wpisanie słowa TAK lub słowa NIE jeśli oferowany produkt nie posiada danego parametru |
| --- | --- | --- |
| Parametry specjalistycznego łózka rehabilitacyjnego |  |  |
|  | Elektryczne sterowane łóżko szpitalne o konstrukcji pantografowej z zabudowanymi siłownikami od strony głowy i nóg. |  |
|  | Łóżko wykonane zgodnie z normą EN6060 1 -2-52 |  |
|  | Obciążenie maksymalne min. 215 kg |  |
|  | Stabilna konstrukcja nośna posiadająca sześć punktów podparcia dla ramy materaca. |  |
|  | Rama nośna łóżka wykonana z profili 50x30x2mm, zapewniająca dużą wytrzymałość na uszkodzenia. |  |
|  | Uchwyty utrzymujące materac na ramie leża umiejscowione na sekcji głowy i podudzia. |  |
|  | Konstrukcja łóżka szpitalnego wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne (możliwość wyboru kolor konstrukcji łóżka wg. wzornika) |  |
|  | Regulacja oparcia pleców i uda dokonywana za pomocą siłowników umieszczonych pod leżem, sekcja podudzia regulowana za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego. |  |
|  | Skrzynka kontrolna siłowników o podwyższonej odporności na ciecz min. IP 66 |  |
|  | Leże czterosegmentowe, wypełnione płaskownikami o szerokości 40mm (+/- 5mm) |  |
|  | Wysięgnik z uchwytem do ręki oraz uchwyt kroplówki o regulowanej długości, mocowany w tulejach po obu stronach wezgłowia. Dodatkowo tablet nakładany na poręcze |  |
|  | Konstrukcja szczytów wykonana z płyty meblowej o szerokości 18mm. Boki szczytu wykonane z elementów drewnianych o wymiarach 60x30mm . |  |
|  | Szczyt wykończony drewnianą poprzeczką |  |
|  | System dzielonych poręczy po obu stronach łóżka. Wykonany zgodnie z normą PN-EN 60601-2-52:2010. |  |
|  | System dzielonych poręczy w stosunku umożliwiający niezależne ustawienie poręczy bocznych w pozycji podniesionej od strony głowy i nóg. Barierki służą jako podparcie przy opuszczaniu łóżka przez pacjenta |  |
|  | System poręczy bocznych mocowanych bezpośrednio do ramy materaca co wpływa na stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. |  |
|  | System dzielonych poręczy z możliwością zabezpieczenia pacjenta na długości min 1150mm od strony głowy i 720mm od strony nóg. |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2070mm, (+/- 10 mm) - szerokość całkowita: 1050mm, (+/- 10 mm) |  |
|  | Wymiary leża: - szerokość:900 mm (+/- 10 mm) - długość: 2000 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 300 mm – 810 mm (+/- 10 mm) zapewniający komfort użytkowania dla osób starszych. |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców, w zakresie: 0-75°, (+/- 5°) |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia uda: 0-40 °, (+/- 5°) |  |
|  | Kąt przechyłu Trendelenburga min. 0 - 15° Kąt przechyłu anty-Trendelenburga min. 0 - 18° |  |
|  | Łóżko wyposażony jest w funkcję Autokonturu, pozwalającą na jednoczesne uniesienie segmentu oparcia pleców oraz uda. |  |
|  | Układ jezdny stanowią cztery koła o średnicy 100 mm w kolorze ramy łóżka z blokadą jazdy i obrotu. |  |
|  | Wymiar segmentów leża: część pleców 700 mm, część stała siedziska 290 mm, część uda 280 mm, część podudzia 560 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Pilot wyposażony w min. trzy diody LED informujące o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej, o pracy siłowników, jak również o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota. |  |
|  | Blokada funkcji łóżka za pomocą kluczyka na obudowie pilota. |  |
|  | Regulacja wysokości i sekcji leża za pomocą pilota |  |
|  | Możliwość indywidualnego odłączenia funkcji Trendlenburga niebezpiecznej dla pacjenta. |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V 50/60 Hz |  |
| Parametry materaca: |  |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy do IV stopnia EPUAP w pokrowcu medycznym Badania kliniczne według raportu MEDDEV 2.7.1 lub wyższy Pokrowiec z zamkiem wszytym minimum na trzech powierzchniach bocznych materaca Materac wykonany z trzech warstw pianki o różnej gęstości i twardości. Warstwa pianki górnej o grubości 35mm i gęstości 55 kg/m³ z kanałami wentylacyjnymi od wewnętrznej strony materaca. Warstwa pianki środkowej o grubości 65mm i gęstości pianki 40 kg/m³dolnej o grubości 50mm i gęstości pianki 35 kg/m³ Masa powierzchniowa dla pokrowca: 120 [g/m²] Rodzaj powłoki PU dla pokrowca: 100 [%] Rodzaj nośnika PES dla pokrowca: 100 [%] Produkt uniepalniony Certyfikaty niepalności: ISO 597 1+2; BS 7175 sec 3; Crib 5a" lub wyższy Siła zrywająca wzdłuż dla pokrowca: ≥20 [daN/5cm] Możliwość prania i dezynfekcji parą wodną o temp min. 105 stopni Celcjusza Możliwość prania w temp:95 stopni Celcjusza Siła zrywająca wszerz dla pokrowca: ≥10 [daN/5cm] Wodoszczelność dla pokrowca: ≥2000 [mm słupa H₂O] Paroprzepuszczalność dla pokrowca: 600 [g/m²/24h] Wysokość materaca 150 mm Wymiar materaca 900mm - 2000mm (+/-10mm) Wpis do rejestru wyrobów medycznych Maksymalna waga pacjenta min. 150kg ISO 14971/ ISO 9001 Oznakowanie modelu i rodzaju materaca Oznakowanie typu UDI-Code wg najnowszej dyrektywy medycznej |  |
| Parametry szafki przyłóżkowej: |  |  |
|  | Szafka dwustronna z regulowanym blatem bocznym (możliwość wyboru koloru wg. wzornika) Blat boczny regulowany płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 735mm - 980 mm Blat boczny z możliwością regulacji kąta pochylenia w min. 7 pozycjach System regulacji blatu bocznego wykonany z dwóch systemów teleskopowych o średnicy 40x1,5 mm Wymiary zewnętrzne szafki: 490mm × 600 mm × 870 mm (+/- 10mm) Długość przy rozłożonym blacie 1345 mm (+/- 10mm) Wymiaru blatu bocznego: 340 mm x 575 mm(+/-10mm) Wymiaru blatu głównego szafki 495mm x 480mm (+/- 10mm) Szafka wyposażona w cztery kółka o średnicy 50 mm, w tym dwa kółka z hamulcem totalny. Szafka złożona z trzech elementów: szuflada, przestrzeń otwarta o wysokości 220mm, otwierane drzwiczki z półką o wysokości 388mm (+/- 10 mm) Ranty blatu górnego i blatu bocznego wykończone profilem PVC. Profil zabezpiecza przed wnikaniem wody i przemieszczaniem się poza krawędź elementów stojących na szafce lub blacie. |  |
| Wspólne wymogli dotyczące serwisu i gwarancji dla oferowanego asortymentu z zadania nr IV |  |  |
| 34. | Okres gwarancji min. 24 mieś. od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia |  |
| 35. | W okresie gwarancji przegląd serwisowy(okresowy) na koszt dostawcy – co najmniej jeden co12 miesięcy zakończony wpisem do paszportu technicznego Przegląd serwisowy zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę -wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych (materiały i części eksploatacyjne, zestawy serwisowe itp. |  |
| 36. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii i naprawy bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.5 dni roboczych |  |
| Inne wspólne wymogi dla oferowanego asortymentu. |  |  |
| 37. | Asortyment zadania nr IV fabrycznie nowy, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystawy, rok produkcji 2026 |  |
| 38. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 39. | Certyfikat CE/deklaracja CE |  |
| 40. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, konserwacji urządzenia potwierdzone protokołem |  |
| 41. | Wyrób medyczny |  |

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Rozwiązanie równoważne to takie, które posiada parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, zapewniające realizację celu zamówienia.

Poprzez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie, które posiada parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze od tych wskazanych w dokumentacji (np. w zakresie wydajności, wymiarów, trwałości, klasy bezpieczeństwa).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać w ofercie (np. poprzez dołączenie kart katalogowych, certyfikatów lub wyników badań), że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w stopniu nie mniejszym niż wskazane w opisie.

Brak przedłożenia dowodów potwierdzających równoważność na etapie składania ofert będzie skutkować uznaniem, że oferta nie odpowiada treści dokumentów zamówienia.

- Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest nowy i kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego

________________ dnia __.__.____ r.

(miejscowość i data)

Dokument ten należy wypełnić i podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

Zadanie nr V

Aparat EKG z wyposażeniem – 1szt.

| Producent |  |
| --- | --- |
| Model/typ |  |

| l.p. | Parametry techniczne – wymagania minimalne | Potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany produkt spełnia wskazany parament poprzez wpisanie słowa TAK lub słowa NIE jeśli oferowany produkt nie posiada danego parametru |
| --- | --- | --- |
| Parametry aparatu EKG |  |  |
|  | Wymiary aparatu EKG około 30/20/5 cm |  |
|  | Aparat 12 kanałowy z dwunastoma odprowadzeniami |  |
|  | Manualny i automatyczny tryb rejestracji zapisu EKG. Zapis automatyczny „do schowka” |  |
|  | Możliwość wydruku z bazy pacjentów, dołączenie imienia i nazwiska do wydruku przebiegu EKG |  |
|  | Wbudowana pamięć do około 1000 badań |  |
|  | Pełna klawiatura |  |
|  | Kolorowy ekran LCD dotykowy |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja LAN lub Wifi, zewnętrzny port USB |  |
|  | Możliwość ciągłego pomiaru częstości akcji serca, prezentacja na wyświetlaczu |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja |  |
| Parametry drukarki laserowej |  |  |
|  | Wydajna, monochromatyczna |  |
|  | Szybkość druku do 40 str./min w czerni, druk dwustronny |  |
|  | Łączność przez Port USB 2.0 oraz kartę sieciową |  |
|  | Dostępne zamienniki tonerów |  |
| Parametry dla stolika |  |  |
|  | Stolik w formie wózka przystosowanego do transportu oferowanego aparatu do EKG i drukarki laserowej |  |
| Parametry kozetki medycznej do EKG |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota ręcznego |  |
|  | Wysokość 60 – 100 cm |  |
|  | Wymiary: szerokość 70 cm, długość 200 cm |  |
|  | Dwuczęściowe leżysko |  |
|  | Regulacja podgłówka w górę - 450 |  |
|  | Regulacja podgłówka w dół – 900 |  |
|  | Konstrukcja stelaża w kształcie klepsydry lub równoważna |  |
|  | Nożycowy system podnoszenia ramy górnej |  |
|  | Wytrzymałość min. 200 kg |  |
|  | Możliwy wybór kolorystyki obicia (preferowane kolory w odcieniach szarości) |  |
|  | Optymalna zalecana maksymalna masa ciała pacjenta 150 kg |  |
| Wspólne wymogli dotyczące serwisu i gwarancji dla oferowanego asortymentu z zadania nr V |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia |  |
|  | W okresie gwarancji przegląd serwisowy(okresowy) na koszt dostawcy – co najmniej jeden co 12 miesięcy zakończony wpisem do paszportu technicznego Przegląd serwisowy zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę -wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych (materiały i części eksploatacyjne, zestawy serwisowe itp. |  |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii i naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.5 dni roboczych |  |
| Inne wspólne wymogi dla oferowanego asortymentu |  |  |
|  | Cały asortyment zadania nr V fabrycznie nowy, nie będące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystawy, rok produkcji 2026 |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) |  |
|  | Certyfikat CE/deklaracja CE |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, konserwacji urządzenia potwierdzone protokołem |  |
|  | Wyrób medyczny |  |

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Rozwiązanie równoważne to takie, które posiada parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, zapewniające realizację celu zamówienia.

Poprzez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie, które posiada parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze od tych wskazanych w dokumentacji (np. w zakresie wydajności, wymiarów, trwałości, klasy bezpieczeństwa).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać w ofercie (np. poprzez dołączenie kart katalogowych, certyfikatów lub wyników badań), że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w stopniu nie mniejszym niż wskazane w opisie.

Brak przedłożenia dowodów potwierdzających równoważność na etapie składania ofert będzie skutkować uznaniem, że oferta nie odpowiada treści dokumentów zamówienia.

- Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest nowy i kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego

________________ dnia __.__.____ r.

(miejscowość i data)

Dokument ten należy wypełnić i podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

Zadanie nr VI

Chłodziarka farmaceutyczna- 1szt.

| Producent |  |
| --- | --- |
| Model/typ |  |

| l.p. | Parametry techniczne – wymagania minimalne | Potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany produkt spełnia wskazany parament poprzez wpisanie słowa TAK lub słowa NIE jeśli oferowany produkt nie posiada danego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne chłodziarko- zamrażarki (W x S x G) 1650 x 595 x 695 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Objętość brutto: Chłodziarki 121 l (+/- 5l) Zamrażalnik121 l (+/-5l) Pojemność magazynowa: Chłodziarki 106 l (+/- 5l) Zamrażalnik 106 l (+/-5l) |  |
|  | Przeszklone drzwi chłodziarki |  |
|  | Pełne drzwi zamrażalnika |  |
|  | Zakres temperatury Chłodziarka w zakresie minimum od +4 C do +15 C Zamrażarka w zakresie minimum od -20 C do – 32 C |  |
|  | Szuflady – 4 szt., półki -2 szt. |  |
|  | Cyfrowy rejestrator parametrów i stanów alarmowych |  |
|  | Zamek drzwi zewnętrznych zabezpieczany kluczami |  |
|  | Wyrób medyczny MDR (EU) 2017/745 klasa I |  |
|  | Eksport danych – port USB |  |
|  | Napięcie zasilania 220-240 V |  |
| Wspólne wymogli dotyczące serwisu i gwarancji dla oferowanego asortymentu z zadania nr VI |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia |  |
|  | W okresie gwarancji przegląd serwisowy(okresowy) na koszt dostawcy – co najmniej jeden co 12 miesięcy zakończony wpisem do paszportu technicznego Przegląd serwisowy zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę -wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych (materiały i części eksploatacyjne, zestawy serwisowe itp. |  |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii i naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.5 dni roboczych |  |
| Inne wspólne wymogi dla oferowanego asortymentu |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) |  |
|  | Certyfikat CE/deklaracja CE |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie będące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystawy; rok produkcji 2026 |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, konserwacji urządzenia potwierdzone protokołem |  |

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Rozwiązanie równoważne to takie, które posiada parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, zapewniające realizację celu zamówienia.

Poprzez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie, które posiada parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze od tych wskazanych w dokumentacji (np. w zakresie wydajności, wymiarów, trwałości, klasy bezpieczeństwa).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać w ofercie (np. poprzez dołączenie kart katalogowych, certyfikatów lub wyników badań), że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w stopniu nie mniejszym niż wskazane w opisie.

Brak przedłożenia dowodów potwierdzających równoważność na etapie składania ofert będzie skutkować uznaniem, że oferta nie odpowiada treści dokumentów zamówienia.

- Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest nowy i kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego

________________ dnia __.__.____ r.

(miejscowość i data)

Dokument ten należy wypełnić i podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ