Załącznik nr 3 do SWZ

# Specyfikacja techniczna

## Specyfikacja nr 2: Stół operacyjny – 1 sztuka

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Stół operacyjny | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Stół do zabiegów opatrunkowych i operacji | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Regulacja wysokości (bez materaca) : 670 do 1000 mm ( ± 30 mm ) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 850 ( ± 50 ) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Regulacja podgłówka: - 650 do 500 ( ± 50 ) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Przechył Trendelenburga : 250 ( ± 50 ) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : 250 (± 50 ) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Przechył boczny w obie strony po : 25° (± 50 ) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków : - 900 do 300 (± 50 ) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Podnóżki z możliwością rozchylania na boki o kąt 1800 (± 50 ) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Regulacja wysokości, przechyłów wzdłużnych oraz bocznych blatu za pomocą siłowników elektrycznych. Sterowanie z ręcznego pilota przewodowego. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Ręczny pilot przewodowy wyposażony w funkcję zapamiętania min. trzech dodatkowych pozycji blatu. Każda zapamiętana pozycja uzyskiwana jest poprzez naciśnięcie i przytrzymanie jednego (oddzielnego dla każdej pozycji) przycisku na pilocie. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka oraz podnóżków – manualne, wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Podstawa stołu osłonięta obudową z tworzywa. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Blat stołu podzielony na cztery segmenty: podgłówek, oparcie pleców, segment siedzenia, podnóżki dzielone (podnóżek lewy i prawy). Segmenty oparcia pleców, siedzenia oraz podnóżki wyposażone w listwy boczne wykonane ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenia dodatkowego. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Stół przejezdny - mobilny z centralną blokadą kół i funkcją jednego koła do jazdy na wprost | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Segmentu blatu przenikalne dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Odejmowane materace wykonane z pianki poliuretanowej, pokryte skajem antystatycznym, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace o właściwościach przeciwodleżynowych, z tzw. „pamięcią kształtu”, grubość min. 60 mm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Dopuszczalne obciążenie – min. 200kg | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyposażenie stołu : - podpórka ręki – 2 szt. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

- Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie –nazwy producenta, modelu sprzętu oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie „Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego”, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności.  Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku, gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.

- Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Uwaga: Specyfikację techniczną należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.