Załącznik nr 3 do SWZ

# Specyfikacja techniczna

## Specyfikacja nr 4: Łóżko szpitalne dla dziecka – 1 sztuka

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Łóżko szpitalne dla dziecka | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Łóżko szpitalne dla dziecka o metalowej konstrukcji lakierowanej proszkowo, przy czym powłoka lakiernicza zgodna z normą EN ISO 10993-5:2009 lub równoważną potwierdzającą, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) Norma równoważna*:…………….. (*nazwa – wypełnić jeżeli oferowany przedmiot zamówienia posiada normę równoważną) |
|  | Łóżko z podstawą pozbawioną kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, co wpływa na łatwość w utrzymaniu czystości łóżka | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łóżko z leżem czterosegmentowym, z czego min. 3 ruchome | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Przewód zasilający skrętny wyposażony w tworzywowy uchwyt na kabel zasilający na czas transportu łóżka. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 lub równoważnej | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) Norma równoważna*:…………….. (*nazwa – wypełnić jeżeli oferowany przedmiot zamówienia posiada normę równoważną) |
|  | Łóżko z wolną przestrzenią między podłożem, a całym podwoziem wynoszącą nie mniej niż 170 mm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łóżko z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców 0-72° (± 2°) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda 0-34° (± 2°) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 2°) oraz anty-Trendelenburga 0-17° (± 2°) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łóżko z regulacją segmentu podudzia za pomocą ręcznego mechanizmu zapadkowego | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 360-840 mm (+/-20 mm) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łóżko z czasem zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej wynoszącym max. 23 sekundy | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łóżko wyposażone w system automatycznego zatrzymania w pozycji poziomej – tzn. łóżko automatycznie zatrzymuje się przy osiągnięciu pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łóżko z funkcją krzesła kardiologicznego. Pozycja dostępna na pilocie, barierkach od strony pacjenta oraz na panelu pielęgniarskim | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Szczyty łóżka z możliwością blokowania przed niezamierzonym wypadnięciem podczas transportu pacjenta za pomocą suwaków umieszczonych na ramie leża | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Leże wypełnione panelami z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie promieni UV | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Panele polipropylenowe odejmowane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego - sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Leże w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łóżko z barierkami zabezpieczającymi pacjenta na całej długości leża | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łóżko wyposażone w cztery tworzywowe barierki zabezpieczające pacjenta zgodnie z normą EN 60601-2-52 lub równoważną | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) Norma równoważna*:…………….. (*nazwa – wypełnić jeżeli oferowany przedmiot zamówienia posiada normę równoważną) |
|  | Każda z czterech barierek opuszczana i podnoszona niezależnie – regulacja wspomagana pneumatycznie | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Barierki boczne zabezpieczające pacjenta na wysokość min. 390 mm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Barierki wyposażone w wytłaczany kątomierz | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta: umożliwiający zastosowanie funkcji, min.: Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek umożliwiający zastosowanie funkcji, min.: regulacja wezgłowia, regulacja wysokości leża, regulacja uda, pozycja fotelowa, pozycja anty-trendelenburga | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Panel sterowania wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR i krzesła kardiologicznego | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Panel sterowania z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR), przy użyciu dźwigni umieszczonej pod segmentem wezgłowia oznaczonej kolorem pomarańczowym | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Dźwignia CPR umożliwiająca mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania (alternatywny napęd) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Autokontur segmentu oparcia pleców i ud | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Autoregresja segmentu oparcia pleców min. 350 mm, zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Półka do odkładania pościeli wysuwana spod ramy, nie wystająca poza obrys łóżka | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne, worki umiejscowione na wysokości biodra | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łóżka z podstawą jezdną wyposażoną w koła o średnicy min. 150 mm (w tym min. 1 antystatyczne), z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym min. 250 kg | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łóżko z możliwością montażu m.in. ramy wyciągowej, wysięgnika ręki z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - wieszak kroplówki - materac wymiarami dostosowany do wymiarów leża w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

- Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie –nazwy producenta, modelu sprzętu oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie „Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego”, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności.  Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku, gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.

- Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Uwaga: Specyfikację techniczną należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.