Załącznik nr 3 do SWZ

# Specyfikacja techniczna

## Specyfikacja nr 5: Inkubator otwarty/stanowisko reanimacji noworodka – 1 sztuka

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Inkubator otwarty/stanowisko reanimacji noworodka | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Stanowisko do resuscytacji na podstawie jezdnej, wyposażone w 4 koła z blokadą, szufladę z cichym domykiem, materacyk żelowy oraz uchwyt na kroplówkę. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Stanowisko z regulacją wysokości za pomocą min. 2 pedałów nożnych | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Kolorowy dotykowy wyświetlacz min. 10,3” z możliwością prezentacji monitorowanych parametrów – temperatura skóry, waga, moc promiennika, saturację | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Min. 3 tryb podgrzewania | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Promiennik grzejny o mocy min. 500W z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego w zakresie 0-100% | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Tryb bezpośredni pomiaru temperatury | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zakres wyświetlania temperatury skóry min. 20,0~42,0°C dokładnością: ±0,3°C | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zakres ustawień temperatury skóry min. 34,0~38,0°C Przyrost: 0,1°C | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zakres ustawień mocy grzałki 0~100% przyrost: 5% | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zakres wyświetlania mocy grzałki rozdzielczość 0-100%: 1% | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Regulacja kata nachylenia platformy materaca min. +/- 13o (w przód i w tył) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Ścianki boczne: -przezierne, wykonane z materiału odpornego na UV -odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych -zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zintegrowany moduł wagi, wbudowany w blat stanowiska. Zakres ważenia min. od 350 do 7900 g z dokładnością +/- 10g oraz z rozdzielczość wyświetlania masy 1 g | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wbudowana lampa z regulacja jasności w zakresie min. 0-1500 lux | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Promiennik grzejny usytuowany nad leżem pacjenta, dzięki możliwości obrotu promiennika w poziomie min. +/- 120° oraz obrót w pionie min. +/- 30o | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wbudowany zegar APGAR oraz RKO | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Stanowisko wyposażone w alarm wizualny i dźwiękowy | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Alarmy wyciszane podczas wykonywania procedur medycznych w sposób bezdotykowy, realizowany poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu zapobiegający kontaktowi z częścią niesterylną urządzenia | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zintegrowana lampa LED do fototerapii wyposażona w min. 16 diod oraz z możliwością regulacji natężenia światła za pomocą min. 3 poziomów | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Szuflada lub prowadnice do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczana dziecka. Kaseta wysuwana po obu stronach inkubatora | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wymiary stanowiska min. 830 (długość)*1100 (szerokość)*1790 (wysokość) mm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Obciążenie blatu stanowiska 10 kg +/-5% | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

- Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie –nazwy producenta, modelu sprzętu oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie „Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego”, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności.  Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku, gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.

- Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Uwaga: Specyfikację techniczną należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.