Załącznik nr 3 do SWZ

# Specyfikacja techniczna

## Specyfikacja nr 6: Łóżko porodowe – 1 sztuka.

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Łóżko porodowe | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Łóżko porodowe, przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych. Kolumnowe łóżko, fabrycznie nowe. Szeroki zakres możliwych ustawień pozycji: - pozycja horyzontalna - pozycja do badania ginekologicznego - pozycja siedząca - pozycja półsiedząca | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Konstrukcja łóżka oparta na trzech kolumnach cylindrycznych | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łóżko z możliwością szybkiego przekształcenia do pozycji fotelowej zapewniającej wygodną pozycję dla pacjentki | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża: 580 do 980 mm (±30 mm ) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Elektryczna regulacja kąta uniesienia oparcia pleców: 700 ( ± 50 ) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Elektryczna regulacja kąta uniesienia segmentu siedzenia: 300 ( ± 50 ) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Elektryczna regulacja przechyłu Trendelenburga : min. 200 | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Elektryczna regulacja przechyłu anty-Trendelenburga : min. 200 | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łóżko wyposażone w systemy sterowania: - Centralny panel sterujący z możliwością zawieszenia na szczycie od strony głowy pacjentki - Pilot przewodowy z możliwością zawieszenia na poręczy bocznej Panele sterujące w poręczach bocznych, po wewnętrznej i zewnętrznej stronie poręczy (łącznie cztery panele) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Następujące funkcje sterowane z panelu sterującego: - regulacja wysokości leża - regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia - pozycja fotelowa uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja Fowlera uzyskiwana z jednego przycisku (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja egzaminacyjna (do badań) uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja zerowa (CPR) uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja antyszokowa uzyskiwana z jednego przycisku | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Tzw. funkcje ratujące życie czyli pozycja zerowa (CPR) oraz pozycja antyszokowa uzyskiwane ze specjalnie oznaczonych przycisków umieszczonych na panelu sterującym | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania następujących funkcji: - regulacji wysokości leża - regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacji kąta uniesienia oparcia pleców - regulacji kata uniesienia segmentu siedzenia Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Następujące funkcje sterowane z pilota przewodowego: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia - wysuw segmentu nożnego | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Oparcie pleców z mechanizmem odciążającym odcinek lędźwiowy kręgosłupa | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Następujące funkcje sterowane z paneli sterujących w poręczach bocznych (po stronie zewnętrznej i wewnętrznej): - regulacja wysokości leża - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia W panelach od strony zewnętrznej (dla personelu) dodatkowo możliwość regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga W panelach od strony wewnętrznej (dla pacjentki) dodatkowo przyciski aktywujące funkcję nocnego oświetlenia podłogi i alarm akustyczny | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową regulacją funkcji elektrycznych z paneli sterujących w poręczach bocznych poprzez konieczność naciśnięcia przycisku aktywującego panel | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Mechaniczna funkcja CPR w oparciu pleców | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie kilku cykli w przypadku zaniku zasilania | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Segment nożny leża z elektryczną regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Tworzywowe poręcze boczne. Zwolnienie i opuszczenie poręczy dokonywane jedną ręką | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe. Szczyty wyjmowane z ramy leża | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Rama łóżka zaopatrzona w cztery krążki odbojowe | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Podwozie z jednoczęściową osłoną z tworzywa. Osłona podwozia ze specjalnymi polami odkładczymi, umożliwiającymi ułożenie niewykorzystywanych, w danym czasie, elementów wyposażenia łóżka (podkolanniki, uchwyty rąk, oparcia pod stopy) Rama leża, za szczytem głowy, wyposażona w gniazda do odłożenia nieużywanego w danym czasie szczytu nóg i miejsce (przestrzeń) do odłożenia nieużywanego w danym czasie materaca segmentu nożnego | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Segment siedzenia, segment stały i segment nożny osłonięte odejmowanymi wypraskami z tworzywa. Segment oparcia pleców wypełniony płytą laminatową przezierną dla promieni RTG | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łóżko przejezdne - z centralną blokadą czterech kół, uruchamianą jedną z dwóch dźwigni w podstawie łóżka od strony oparcia pleców. Funkcja jazdy na wprost | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wszystkie materace z pianki poliuretanowej w pokrowcach. Pokrowce wykonane z materiału nieprzemakalnego | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Dopuszczalne obciążenie łóżka przynajmniej 250 kg | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyposażenie łóżka: - materace: oparcia pleców i siedziska, segmentu nożnego - materac dla noworodka - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej o pojemności min. 12 litrów - podkolanniki (komplet) mocowane za pomocą uchwytów do szyn w segmencie siedziska - oparcia pod stopy (komplet) - uchwyty rąk (komplet) mocowane do szyn ramy leża - poręcze boczne z panelami sterującymi - haczyki na woreczki do płynów fizjologicznych – po 2 szt. na obu bokach leża - uchwyt do pozycji kucznej | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

- Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie –nazwy producenta, modelu sprzętu oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie „Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego”, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności.  Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku, gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.

- Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Uwaga: Specyfikację techniczną należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.