Załącznik nr 3 do SWZ

# Specyfikacja techniczna

## Specyfikacja nr 9: Inkubator zamknięty – 2 sztuki.

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Inkubator zamknięty | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Przejezdny inkubator przeznaczony do podstawowej opieki nad noworodkiem | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zasilanie AC 220-230V, 50/60 Hz | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Kolorowy ekran dotykowy LCD min 8” | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
| Kopuła inkubatora |  |  |
|  | Górna część kopuły zdejmowana bez użycia narzędzi | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Otwierane 2 długie ścianki kopuły – przednia i tylna. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Podwójne konstrukcja ścianek inkubatora | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Otwory pielęgnacyjne z czterech stron inkubatora min. 6 sztuk | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Materacyk otoczony wewnętrznymi ściankami zabezpieczającymi przed jego przesunięciem | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Szuflada umożliwiająca wprowadzenie kasety rtg pod materacyk bez konieczności dotykania dziecka | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Regulacja kąta nachylenia materacyka w zakresie min. +/-12 stopni | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Manualna regulacja wysokości inkubatora – za pomocą pedałów nożnych w zakresie min. 127 cm do 146 cm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu przedniej ścianki kopuły | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Kurtyna uruchamiana w pełni automatycznie – samoczynnie po otwarciu ścianki przedniej kopuły | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora ≤ 45 dB | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
| Regulacja nawilżania |  |  |
|  | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością 1% | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
| Regulacja temperatury |  |  |
|  | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury powietrza co 0,1°C pod kopułą nastawiany w zakresie min. 20 – 37°C | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Inkubator posiada regulacji temperatury powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie min. 37 – 39°C za pomocą jednego przycisku | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Inkubator posiada układ ręczny regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie min. 34–37,0°C co 0,1°C | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Inkubator posiada układ ręczny regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie min. 37–38,0°C za pomocą jednego przycisku | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
| Monitorowanie |  |  |
|  | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora, - stężenie tlenu pod kopułą inkubatora, - informacja o mocy grzałki % | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
| Tlenoterapia |  |  |
|  | Zakres kontroli tlenu od min. 21%-65% w inkubatorze | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Dokładność wyświetlania tlenu w pełnej skali +/-2% | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Rozdzielczość wyświetlacza tlenu 1% | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
| Alarmy |  |  |
|  | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Alarmy 3 stopniowe (alarm wysoki, alarm średni i alarm niski) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Eksploatacja | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wszystkie ścianki kopuły łatwe do mycia i dezynfekcji | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
| Wyposażenie |  |  |
|  | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Pokrowce bawełniane na materacyk | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Materacyk żelowy | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | 3 ergonomiczne szuflady obrotowe o 360o | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wieszak kroplówki i półka | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wbudowana waga umożliwiającej ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora – zakres pomiaru min. 300-8000 g | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

- Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie –nazwy producenta, modelu sprzętu oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie „Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego”, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności.  Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku, gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.

- Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Uwaga: Specyfikację techniczną należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.