Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.11.2026

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw Laparoskopowy 4K & 4K NIR & 3D & 3D NIR z dodatkowym modułem diagnostycznym USG wraz z głowicą laparoskopową, generator elektrochirurgiczny i instrumentarium laparoskopowe.

Nazwa  - typ/model urządzenia ……………………………………………………		Rok produkcji: ……………………

Producent: …………………………………………………………………………		Kraj pochodzenia: …………………………

| L. p. | Minimalne wymagane parametry techniczno - użytkowe | Oferowane parametry – potwierdzenie spełnienia parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Urządzenie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2026 r. |  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED |  |  |
| 2. | Źródło Światła kompatybilne z oferowaną konsolą kamery. | TAK/NIE |
| 3. | Technologia LED. | TAK/NIE |
| 4. | Gwarantowana żywotność LED: min. 60 000 godzin pracy. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 5. | Temperatura barwowa: 3000-7000K. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 6. | Natężenie źródła światła min. 3 000 000 Lux. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 7. | Wskaźnik odwzorowania barw: min. 90 CRI. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 8. | Możliwość automatycznej lub manualnej regulacji natężenia światła. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 9. | Minimum 10 poziomów regulacji natężenia światła. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 10. | Automatyczne wykrywanie podłączenia światłowodu do źródła światła. W przypadku braku światłowodu wyświetlana informacja graficzna. | TAK/NIE |
| 11. | Możliwość włączenia światła LED za pomocą przycisku na głowicy kamery. | TAK/NIE |
| 12. | Wbudowana dioda laserowa podczerwieni o gwarantowanej żywotności min.: 15 000 godzin. | TAK/NIE………………….(podać) |
| STEROWNIK KAMERY 4K Z MOŻLIWOŚCIĄ OBRAZOWANIA 2D/3D ORAZ OBRAZOWANIA ICG (NIR) 2D/3D |  |  |
| 13. | Rozdzielczość sterownika kamery 4K UHD 3840 x 2160px lub 4096 x 2160px. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 14. | Zastosowany typ części CF(cardiac floating), odporne na defibrylację. | TAK/NIE |
| 15. | Przycisk balansu bieli na urządzeniu. | TAK/NIE |
| 16. | Zoom adaptacyjny pozwalający na wyświetlanie obrazu na całej powierzchni ekranu włączany jednym przyciskiem. | TAK/NIE |
| 17. | Filtr anty Moire - Anti Grid. | TAK/NIE |
| 18. | Minimum 8 trybów wyświetlania obrazów: - Białe światło (obraz w świetle białym), - Obraz w świetle widzialnym z nałożonym obrazem fluorestencyjnym, - Mapa natężenia światła fluorestencyjnego, - Fluorestencja w świetle monochromatycznym, - Obraz główny w świetle widzialnym oraz trzy inne tryby wyświetlane z boku ekranu, - Tryb obrazu w świetle białym z nałożeniem obrazu fluorestencyjnego oraz trzy inne tryby wyświetlane z boku ekranu, - Tryb obrazu fluorescencji w trybie monochromatycznym oraz trzy inne tryby wyświetlane z boku ekranu, - Tryb obrazu z mapą natężenia fluorescencji oraz trzy inne tryby wyświetlane z boku ekranu. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 19. | Możliwość obrazowania ICG/NIR w trybie 2D i 3D. | TAK/NIE |
| 20. | Tryb wzmocnienia tonalnego obrazu zapewniający wizualizację podśluzówkowej i śluzówkowej sieci naczyniowej. | TAK/NIE |
| 21. | Różnorodne algorytmy optymalizacji obrazu: wzmocnienie szczegółów (DTL), neutralizacja zadymienia obrazu (FOG), wzmocnienie dynamiki obrazu (HDR), jednorodna jasność (BRT). | TAK/NIE………………….(podać) |
| 22. | Możliwość regulacji natężenia światła podczerwonego. | TAK/NIE |
| 23. | Wbudowana funkcja nagrywania obrazów i filmów w rozdzielczości 4K, interfejs USB 3.0. | TAK/NIE |
| 24. | Możliwość wykonania zdjęcia oraz włączenia nagrywania poprzez przyciski na konsoli kamery. | TAK/NIE |
| 25. | Graficzny i cyfrowy wskaźnik dostępnej pamięci zewnętrznej w bieżącym trybie nagrywania obrazu. | TAK/NIE |
| 26. | Graficzny wskaźnik natężenia światła białego oraz światła podczerwonego. | TAK/NIE |
| 27. | Min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 28. | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy. | TAK/NIE |
| 29. | Możliwość podłączenia dedykowanych zewnętrznych urządzeń (np. ultrasonograf, kardiomonitor) i jednoczesnego wyświetlania parametrów oraz obrazów na ekranie głównym z możliwością jednoczesnego nagrywania. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 30. | Min. 3 wyjścia obrazu w formacie 4K i jedno wyjście obrazu w formacie FHD. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 31. | Min. jedno wejście obrazu. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 32. | Odbicie lustrzane obrazu lub obrót obrazu. | TAK/NIE |
| 33. | Funkcja Picture in Picture PiP. | TAK/NIE |
| 34. | Wbudowany moduł WiFi. | TAK/NIE |
| 35. | Obsługa trybu 2D i 3D w rozdzielczości ≥ 3840 x 2160px. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 36. | Możliwość utworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika min. 25 indywidualnych profili użytkowników. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 37. | Uruchomienie pełnej funkcjonalności toru wizyjnego bez konieczności logowania się. | TAK/NIE |
| 38. | Zakończenie pracy toru wizyjnego bez konieczności wylogowania się. | TAK/NIE |
| GŁOWICA KAMERY Z MOŻLIWOŚCIĄ OBRAZOWANIA ICG/NIR |  |  |
| 39. | Głowica kamery umożliwiająca obrazowanie w świetle białym oraz trybie bliskiej podczerwieni (NIR) z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG). | TAK/NIE |
| 40. | Długość kabla głowicy kamery min. 4,5m. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 41. | Automatyczne ustawienie ostrości obrazu za pomocą dedykowanego przycisku na głowicy kamery. | TAK/NIE |
| 42. | Manualna regulacja ostrości obrazu za pomocą obrotowego pierścienia. | TAK/NIE |
| 43. | Głowica kamery wyposażona w min. 4 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery, w tym min. 3 programowalne. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 44. | Możliwość przełączania trybów obrazowania ICG w pętli, bezpośrednio z głowicy kamery, bez konieczności wchodzenia w ustawienia menu. | TAK/NIE |
| 45. | Min. 2 przetworniki CMOS w tym jeden dedykowany do obrazowania z użyciem zieleni indocyjaninowej. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 46. | Głowica kamery o rozdzielczości ≥4K UHD 3840 x 2160 pikseli, skanowanie progresywne. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 47. | Możliwość sterylizacji głowicy kamery. | TAK/NIE |
| 48. | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery. | TAK/NIE |
| 49. | Waga głowicy kamery maks. 250g. | TAK/NIE………………….(podać) |
| OPTYKA LAPAROSKOPOWA - 1 szt. |  |  |
| 50. | Optyka laparoskopowa z podgrzewaną częścią przednią optyki celem zminimalizowania parowania optyki, śr. 10 mm, dł. 321 mm (+/- 2 %), kąt patrzenia 30 stopni, autoklawowalna. | TAK/NIE………………….(podać) |
| OPTYKI LAPAROSKOPOWE NIR - 3 szt. |  |  |
| 51. | Optyka laparoskopowa do obrazowania barwnika fluorescencyjnego (NIR/ICG), z podgrzewaną częścią przednią optyki celem zminimalizowania parowania optyki, śr. 10 mm, dł. 321 mm (+/- 2 %), kąt patrzenia 30 stopni, autoklawowalna. | TAK/NIE………………….(podać) |
| ŚWIATŁOWÓD DO OPTYK LAPAROSKOPOWYCH - 4 szt. |  |  |
| 52. | Światłowód autoklawowalny o długości 300cm i średnicy 4,8 mm. | TAK/NIE………………….(podać) |
| VIDEOLAPAROSKOP 2D/3D ICG/NIR - 1 szt. |  |  |
| 53. | Videoendoskop laparoskopowy o rozdzielczości 4K. | TAK/NIE |
| 54. | Videolaparoskop wyposażony w min. 2 przetworniki. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 55. | Możliwość obrazowania efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) w trybie 2D i 3D. | TAK/NIE |
| 56. | Trzy programowalne przyciski na głowicy videolaparoskopu, umożliwiające przypisanie 2 funkcji każdemu z przycisków. | TAK/NIE |
| 57. | Możliwość wyświetlania obrazów 2D, 3D, 2D Autorotate, 3D Autortotate. | TAK/NIE |
| 58. | Końcówka videoendoskopu wyposażona w funkcje aktywnego ogrzewania, celem ograniczenia parowania optyki. | TAK/NIE |
| 59. | Optyka z dużą głębią ostrości bez konieczności regulowania ostrości obrazu. | TAK/NIE |
| 60. | Możliwość przełączania trybów 2D/3D. | TAK/NIE |
| 61. | Sterylizacja w autoklawie parowym, plaźmie, Tlenku Etylenu EtO. | TAK/NIE |
| 62. | Okulary polaryzacyjne 3D – min. 5szt | TAK/NIE………………….(podać) |
| 63. | Nakładki polaryzacyjne na okulary – min. 2szt. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 64. | Videolaparoskop kompatybilny z oferowanym sterownikiem kamery. | TAK/NIE |
| ŚWIATŁOWÓD DO VIDEOLAPAROSKOPÓW 2D/3D - 1 szt. |  |  |
| 65. | Światłowód autoklawowalny o długości 500cm i średnicy 4,8 mm. | TAK/NIE |
| MONITOR MEDYCZNY 4K 2D/3D 32" - 2 szt. |  |  |
| 66. | Rozmiar monitora min 32", rozdzielczość 3840x2160pixeli, 50/60Hz. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 67. | Zawieszenie typu VESA. | TAK/NIE |
| 68. | Współczynnik kontrastu min. 1.000 : 1. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 69. | Min. 2 wejścia video 4k, min. 2 wejscia FHD. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 70. | Możliwość przełączania trybu wyświetlania 2D/3D na panelu przednim. | TAK/NIE |
| STATYW JEZDNY NA DODATKOWY MONITOR |  |  |
| 71. | Mobilny statyw na monitor wyposażony w system montażowy VESA. | TAK/NIE |
| BEZPRZEWODOWY SYSTEM TRANSMISJI OBRAZU 4K - WIFI - 1kpl. |  |  |
| 72. | Bezprzewodowy system transmisji obrazu 2D, 4K składający się z nadajnika i odbiornika. | TAK/NIE |
| INSUFLATOR CO2 |  |  |
| 73. | Sterowanie za pomocą dotykowego kolorowego wyświetlacza, menu w języku polskim. | TAK/NIE |
| 74. | Możliwość podłączenia dwutlenku węgla z instalacji centralnej na bloku lub z butli. | TAK/NIE |
| 75. | Zakres regulacji ciśnienia min. 1-30 mmHg co 1 mmHg. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 76. | Możliwość włączania i wyłączania oddymiania za pomocą jednego z programowalnych przycisków na głowicy kamery. | TAK/NIE |
| 77. | Obsługiwane programy tematyczne: High Flow, Pediatryczny, Bariatryczny, Zewnątrz otrzewnowy (RetroPeritoneum), Indywidualny (z możliwością ustawienie ciśnienia 1-30mmHg oraz przepływem od 0.1L/min do 50L/min). | TAK/NIE………………….(podać) |
| 78. | Wizualny i akustyczny alarm informujący o przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia. | TAK/NIE |
| 79. | Możliwość ogrzewania dwutlenku węgla. | TAK/NIE |
| 80. | Wskaźnik numeryczny wartości bieżącej ciśnienia gazu insuflacji po stronie pacjenta. | TAK/NIE |
| 81. | Wskaźnik numeryczny wartości bieżącej przepływu gazu. | TAK/NIE |
| 82. | Wskaźnik zadanej wartości ciśnienia gazu po stronie pacjenta i przepływu gazu. | TAK/NIE |
| 83. | Informacja o sumarycznej objętości zużycia gazu. | TAK/NIE |
| 84 | Informacja graficzna o ciśnieniu CO2 w butli. | TAK/NIE |
| 85. | Możliwość wyświetlania parametrów insuflatora na ekranie monitora. | TAK/NIE |
| 86. | Możliwość włączania i wyłączania insuflacji za pomocą jednego z programowalnych przycisków na głowicy kamery. | TAK/NIE |
| 87. | Dren wielorazowy do insuflatora z ogrzewaniem w postaci spiralnej grzałki dookoła drenu, autoklawowalny, dedykowany do 100 krotnego użycia - 5 szt. | TAK/NIE |
| 88. | Funkcja oddymiania z użyciem dedykowanego, autoklawowalnego drenu. | TAK/NIE |
| 89. | Dren wielorazowy do oddymiania - 5 szt. | TAK/NIE |
| 90. | Przewód do podłączenia insuflatora ze źródłem CO2 (wysoko lub niskociśnieniowym) - 1 szt. | TAK/NIE |
| POMPA LAPAROSKOPOWA |  |  |
| 91. | Niezależnie włączany tor ssania i płukania. | TAK/NIE |
| 92. | Płukanie realizowane w oparciu o moduł pompy rolkowej. | TAK/NIE |
| 93. | Odsysanie realizowane na zasadzie pompy podciśnieniowej. | TAK/NIE |
| 94. | Zdefiniowane wartości parametrów płukania i ssania w konsoli pompy. | TAK/NIE |
| 95. | Regulacja parametrów za pomocą ssąco-płuczącego instrumentu laparoskopowego. | TAK/NIE |
| 96. | Możliwość współpracy z różnymi instrumentami ssąco-płuczącymi. | TAK/NIE |
| 97. | Sygnalizacja akustyczna i optyczna w przypadku nieprawidłowego zainstalowania drenu. | TAK/NIE |
| 98. | Dodatkowy pilot do zdalnego sterowania do pompy laparoskopowej, umożliwiający niezależne włączanie toru ssania i płukania. | TAK/NIE |
| 99. | Maksymalny przepływ w torze płukania 2,0 l/min (+/- 10%). | TAK/NIE………………….(podać) |
| 100. | Maksymalny przepływ w torze ssania 3 l/min. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 101. | Maksymalne ciśnienie w torze płukania 500 mmHg (+/- 50mmHg). | TAK/NIE………………….(podać) |
| 102. | Maksymalne podciśnienie w torze ssania -60 kPa (+/- 10%). | TAK/NIE………………….(podać) |
| 103. | Możliwość stosowania drenów tzw. „dziennych”, składających się z: jednorazowego drenu dziennego umożliwiającego podłączenie wielu jednorazowych drenów „pacjenta”, w obrębie jednego dnia operacyjnego. | TAK/NIE |
| 104. | Dreny jednokrotnego użytku. Instalowane bezpośrednio do konsoli pompy oraz do płaszcza endoskopowego (przy pacjencie) – min. 10 szt. | TAK/NIE………………….(podać) |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |  |  |
| 105. | Centralne montowane ruchome ramie, z możliwością ustawienia monitora w różnych pozycjach oraz wysokościach, dostosowane do montowania monitorów min. 31-32 cale. Ramie wyposażone w blokadę transportową, pozwalającą na unieruchomienie monitora w pozycji transportowej. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 106. | Wózek jezdny z możliwością blokady 4 kół. | TAK/NIE |
| 107. | Min. 4 półki oraz jedna wysuwana szuflada. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 108. | Boczne uchwyty do prowadzenia wózka. | TAK/NIE |
| 109. | Wózek zabudowany od tyłu, wyposażony w tylne zamykane drzwiczki. | TAK/NIE |
| 110. | Wbudowany transformator izolujący. | TAK/NIE |
| 111. | Wbudowany na przednim panelu wózka centralny włącznik/wyłącznik zasilania. | TAK/NIE |
| 112. | Włączanie i wyłączanie toru wizyjnego oraz insuflatora poprzez naciśnięcie centralnego włącznika/wyłącznika na wózku, bez konieczności włączania/wyłączania poszczególnych urządzeń. | TAK/NIE |
| 113. | Kubełkowy uchwyt na głowicę kamery. | TAK/NIE |
| 114. | Uchwyt na przełącznik nożny. | TAK/NIE |
| 115. | Uchwyt na butlę z gazem. | TAK/NIE |
| 116. | Uchwyt na kable/dreny z boku wózka. | TAK/NIE |
| 117. | Uchwyt na kabel zasilający z tyłu wózka. | TAK/NIE |
| GENERATOR ELEKTROCHIRURGICZNY |  |  |
| 118. | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 119. | Odporność aparatu na impuls defibrylacji. | TAK/NIE |
| 120. | Interaktywny ekran dotykowy PCT - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, łatwy do utrzymania w czystości. | TAK/NIE |
| 121. | System podświetlanych gniazd: - podświetlenie wolnych gniazd, - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień. | TAK/NIE |
| 122. | Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm lub 8mm (do wyboru) bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów, - gniazdo elektrody neutralnej. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 123. | Możliwość wyświetlania nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nieużywanych. | TAK/NIE |
| 124. | Płytkie, intuicyjne menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów. | TAK/NIE |
| 125. | Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki na ikonach następuje wraz ze zmianą mocy i efektów. | TAK/NIE |
| 126. | Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, - sugestie dotyczące naprawienia błędu, - możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego na ekranie aparatu, - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu generatora. | TAK/NIE |
| 127. | Czytelny i prosty system monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona, - niedzielona, - dzielona pediatryczna, - brak elektrody, - wskaźnik poprawności przylegania elektrody. | TAK/NIE |
| 128. | Automatyczne ograniczenie mocy do 50W we wszystkich programach w przypadku podłączenia elektrody neutralnej pediatrycznej. | TAK/NIE |
| 129. | Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego. | TAK/NIE |
| 130. | Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego, - min. dwa dla przełączników nożnych, - wyrównania potencjałów, - port USB, - gniazda przystawki argonowej. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 131. | Liczba miejsc w pamięci aparatu dla min. 300 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 132. | Możliwość zapisania min. 6 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 133. | Regulacja mocy cięcia w programach standardowych do min. 400W ± 5%. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 134. | Min. 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 135. | Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - Cięcie standardowe - Cięcie suche - Cięcie mikro - Cięcie pętlą i nożem – GastroCut - Cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - Cięcie laparoskopowe - Resekcja monopolarna. | TAK/NIE |
| 136. | Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do min. 250W±5% | TAK/NIE………………….(podać) |
| 137. | Tryby koagulacji monopolarnej: - miękka, - 3 forsowne (nietnąca, mieszana tnąca), - spray, - kardio (thorax, mammaria) - gastro, - laparoskopia. | TAK/NIE |
| 138. | Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie. | TAK/NIE |
| 139. | Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej. | TAK/NIE |
| 140. | Regulacja mocy cięcia bipolarnego do min. 200W. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 141. | Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do min. 120W. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 142. | Min. 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna). | TAK/NIE………………….(podać) |
| 143. | Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co 0,1W. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 144. | Możliwość aktywowania blokady ekranu dotykowego w celu uniknięcia przypadkowej zmiany nastaw. | TAK/NIE |
| 145. | Możliwość stosowania dwóch kompletów nastaw dla jednego gniazda. Przełączanie między nastawami za pomocą włącznika nożnego lub z uchwytu. | TAK/NIE |
| 146. | Możliwość jednoczesnej koagulacji bipolarnej za pomocą dwóch instrumentów sterowanych z włączników nożnych, z odrębną regulacją mocy dla każdego instrumentu. | TAK/NIE |
| 147. | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 148. | Możliwość aktualizacji oprogramowania przez gniazdo USB lub gniazdo internetowe. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 149. | Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm. | TAK/NIE………………….(podać) |
| 150. | Cykl zamykania naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia. | TAK/NIE |
| 151. | Aktywacja narzędzi do ligacji tylko przez wyłącznik nożny. | TAK/NIE |
| 152. | Możliwość podłączenia narzędzi do ligacji do dowolnego gniazda bipolarnego. | TAK/NIE |
| 153. | Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń. | TAK/NIE |
| 154. | Program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy i możliwością wyboru efektu. | TAK/NIE |
| 155. | Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich. | TAK/NIE |
| 156. | Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do zamykania naczyń, resekcji) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich. | TAK/NIE |
| 157. | Odrębna zmiana poziomu głośności dla aktywacji, przycisków i dźwięków alarmowych. | TAK/NIE |
| 158. | Możliwość zmiany jasności ekranu w zależności od oświetlenia sali operacyjnej. | TAK/NIE |
| 159. | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa. | TAK/NIE |
| 160. | Podwójny włącznik nożny, z dodatkowym przyciskiem - 1 sztuka | TAK/NIE |
| WÓZEK NA GENERATOR ELEKTROCHIRURGICZNY |  |  |
| 161. | Podstawa/miejsce na przełącznik nożny. | TAK/NIE |
| 162. | Wózek na czterech skrętnych kołach odprowadzających ładunki elektrostatyczne, z czego dwa koła z hamulcem. | TAK/NIE |
| DODATKOWY MODUŁ DIAGNOSTYCZNY |  |  |
| 163. | Możliwość podłączenia ultrasonografu do wieży laparoskopowej i wyświetlania obrazu na ekranie głównym z możliwością jednoczesnego wyświetlania obrazu z kamery endoskopowej i nagrywania. | TAK/NIE |
| 164. | Wyposażenie: - Ultrasonograf - Głowica laparoskopowa - Wózek jezdny. | TAK/NIE |
| INSTRUMENTARIUM |  |  |
| 165. | Jednorazowy, laparoskopowy instrument do zamykania naczyń 7 mm, prowadnica dł. 37 cm, średnica 5 mm, szczęki Maryland z nożem, możliwość rotacji 360°, aktywacja z uchwytu, możliwość włączenia lub wyłączenia zatrzasku w uchwycie Instrument powinien być kompatybilny i automatycznie rozpoznawany przez generator - 100 szt. | TAK/NIE |
| 166. | Igła Veressa szybkoprzepływowa śr. 2,7 mm, długość 150 mm, autoklawowalna – 1 szt. | TAK/NIE |
| 167. | Kaniula trokara 5,5 mm, gwintowana, metalowa, długość 103 mm, z kranikiem CO2, bezklapkowa z zaworem silikonowym, średnica kodowana kolorami, wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne. Autoklawowalna – 2 szt. | TAK/NIE |
| 168. | Grot ostry do kaniuli 5,5 mm, kształt piramidalny – 1 szt. | TAK/NIE |
| 169. | Kaniula trokara 11 mm, gwintowana, metalowa, długość 105 mm, z kranikiem CO2, bezklapkowa z zaworem silikonowym, średnica kodowana kolorami, wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne. Autoklawowalna. – 2 szt. | TAK/NIE |
| 170. | Grot tzw. „bezpieczny” typu tnąca kaniula, rozpychająco - rozcinający, 3 częściowy, średnica 11 mm. Elementem tnącym jest zewnętrzna kaniula, elementem rozpychającym/rozdzielającym tkanki jest wewnętrzny obturator w kształcie litery „V” – 1 szt. | TAK/NIE |
| 171. | Kaniula trokara 13 mm, gwintowana, metalowa, długość 102 mm, z kranikiem CO2, bezklapkowa z zaworem silikonowym, średnica kodowana kolorami, wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne. Autoklawowalna. – 1 szt. | TAK/NIE |
| 172. | Stoper kaniuli trokara 13 mm, metalowy, gwintowany – 1 szt. | TAK/NIE |
| 173. | Redukcja do kaniuli trokara 11/5,5 mm. Krótka, wykonana z termoodpornego tworzywa, z gumową zapinką zakładaną na szyjkę kaniuli – 1 szt. | TAK/NIE |
| 174. | Redukcja do kaniuli trokara 13/5,5 mm. Krótka, wykonana z termoodpornego tworzywa, z gumową zapinką zakładaną na szyjkę kaniuli – 1 szt. | TAK/NIE |
| 175. | Redukcja do kaniuli trokara 13/10 mm. Krótka, wykonana z termoodpornego tworzywa, z gumową zapinką zakładaną na szyjkę kaniuli – 1 szt. | TAK/NIE |
| 176. | Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 5,5 mm – 10 szt. | TAK/NIE |
| 177. | Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 11 mm – 10 szt. | TAK/NIE |  |
| 178. | Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 13 mm – 10 szt. | TAK/NIE |
| 179. | Zawór silikonowy do kaniuli trokara 5,5 mm (zapasowy) – 10 szt. | TAK/NIE |  |
| 180. | Zawór silikonowy do kaniuli trokara 11-13 mm (zapasowy) – 5 szt. | TAK/NIE |
| 181. | Preparator laparoskopowy typu MARYLAND, bransze o dł. 21 mm, bransze cięte w romby, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360 mm, średnica 5 mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) wykonana z włókna węglowego, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, bez blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej – 1 szt. | TAK/NIE |
| 182. | Nożyczki laparoskopowe typu METZENBAUM, bransze o dł. 17 mm, odgięte, ząbkowane, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360 mm, średnica 5 mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) wykonana z włókna węglowego, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, bez blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej – 1 szt. | TAK/NIE |
| 183. | Grasper laparoskopowy typu ENDOCLINCH, okienkowy, bransze o dł. 22 mm rowkowane w kształcie trapezu, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360 mm, średnica 5 mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) wykonana z włókna węglowego, z systemem bagnetowym wkładu wewnętrznego, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, z blokadą umożliwiającą trwałe otwarcie blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej – 1 szt. | TAK/NIE |
| 184. | Grasper laparoskopowy typu ALLIGATOR, bransze o dł. 13 mm, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 330 mm, średnica 5 mm, obrotowe 360⁰, z systemem szybkiego montażu "na klik" bez konieczności używania śrub mocujących do składania/rozkładania narzędzia. Uchwyt (rączka) wykonana z włókna węglowego, z systemem bagnetowym wkładu wewnętrznego, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, z blokadą umożliwiającą trwałe otwarcie blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej – 1 szt. | TAK/NIE |
| 185. | Grasper laparoskopowy typu CROCE OLMI, lekko płaskie szczęki, jedna bransza ruchoma, górna bransza lekko odgięta na końcu do góry, dł. 25 mm, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360 mm, średnica 5 mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) wykonana z włókna węglowego, z systemem bagnetowym wkładu wewnętrznego, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, z blokadą umożliwiającą trwałe otwarcie blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej – 1 szt. | TAK/NIE |
| 186. | Grasper laparoskopowy typu FENESTRATED CLAMP, dł. branszy 41 mm, rowkowany poprzecznie, dwie bransze ruchome, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360 mm, średnica 5 mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) wykonana z włókna węglowego, z systemem bagnetowym wkładu wewnętrznego, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, z blokadą umożliwiającą trwałe otwarcie blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej – 1 szt. | TAK/NIE |
| 187. | Grasper laparoskopowy typu FENESTRATED, bransze o dł. 14 mm, okienkowy, rowkowany poprzecznie, dwie bransze ruchome, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360 mm, średnica 5 mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) wykonana z włókna węglowego, z systemem bagnetowym wkładu wewnętrznego, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, z blokadą umożliwiającą trwałe otwarcie blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej – 1 szt. | TAK/NIE |
| 189. | Grasper laparoskopowy typu RETRACTION, bransze o dł. 23 mm, jedna bransza ruchoma, bransze zakończone zębem 2x3, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360 mm, średnica 5 mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) wykonana z włókna węglowego, z systemem bagnetowym wkładu wewnętrznego, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, z blokadą umożliwiającą trwałe otwarcie blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej – 1 szt. | TAK/NIE |
| 190. | Grasper laparoskopowy typu CLAW z zębami 2x3, jedna bransza ruchoma, długość 30 mm, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360 mm, średnica 10 mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) wykonana z włókna węglowego, z systemem bagnetowym wkładu wewnętrznego, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, z blokadą umożliwiającą trwałe otwarcie blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej – 1 szt. | TAK/NIE |
| 191. | Elektroda monopolarna typu haczyk, śr. 5 mm , dł. 330 mm – 1 szt. | TAK/NIE |
| 192. | Przewód monopolarny – 1 szt. | TAK/NIE |
| 193. | Narzędzie laparoskopowe bipolarne typu kleszczyki atraumatyczne chwytające, okienkowe, dł. 340 mm. Tubus /tuba, śr. 5 mm, 340 mm. Uchwyt do narzędzia bipolarnego – 1 szt. | TAK/NIE |  |
| 194. | Kabel bipolarny – 1 szt. | TAK/NIE |
| 195. | Końcówka ssąco-płucząca pistoletowa, metalowa, z uniwersalnym podłączeniem drenów "na wcisk" oraz złączką typu Luer-Lock pasującą bezpośrednio do drenów pompy laparoskopowej. Rurka ssąco-płucząca z minimum czterema otworami odbarczającymi, dł. 330-340 mm, średnica 5 mm, możliwość podłączenia dodatkowej igły punkcyjnej – 1 szt. | TAK/NIE |
| 196. | Igła punkcyjna do ssaka pistoletowego śr. 5 mm, dł. 330 mm, końcówka robocza śr. 1,5 mm – 1 szt. | TAK/NIE |
| 197. | Szydło laparoskopowe z ogranicznikiem głębokości penetracji o wymiarach 180 mm/3 mm, autoklawowalne – 1 szt. | TAK/NIE |
| 198. | Retraktor wątrobowy, giętki, typu SNAKE, pętlowy, o długości 380 mm, średnica 5 mm, śruba metalowa z blokadą dalszego docisku, port Luer-Lock do mycia w myjni mechanicznej, średnica pętli > 80 mm, autoklawowalny – 1 szt. | TAK/NIE |
| 199. | Imadło laparoskopowe ultralekkie, 330 mm/5 mm, aluminiowa rękojeść prosta, szczęki proste. Port do mycia w myjni mechanicznej – 1 szt. | TAK/NIE |
| 200. | Klipsownica laparoskopowa "XL", śr. 10 mm do klipsów polimerowych XL – 1 szt. | TAK/NIE |
| 201. | Klipsy polimerowe rozmiar "XL" do naczyń 7-16 mm. – 84 szt. | TAK/NIE |
| 202. | Klipsownica do klipsów tytanowych M/L, nierozbieralna, wielorazowa, laparoskopowa. dł. 330 mm – 1 szt. | TAK/NIE |
| 203. | Klipsy tytanowe rozmiar M/L – 120 szt. | TAK/NIE |
| 204. | Pojemnik sterylizacyjny wymiary zewnętrzne: 600 x 272 wys. 138 mm, pokrywa z bezobsługowymi filtrami typu BIO-STOP. Kosz druciany z uchwytami, z matą silikonową typu MESH – 1 szt. | TAK/NIE |

Niepodanie parametrów, gdzie jest to wymagane lub nie zaznaczenie odpowiedzi TAK lub NIE w kolumnie 3 spowoduje odrzucenie oferty