znak sprawy: DZP.271.23.2026

Załącznik nr  6 do SWZ

Specyfikacja techniczna analizatorów

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań morfologii krwi dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej mieszczącego się przy ulicy Wyzwolenia 18 oraz przy ulicy Wyspiańskiego 21, w asortymencie i ilościach gwarantujących możliwość wykonania około

295 074 oznaczeń w okresie 36 miesięcy, a także dzierżawa automatycznych analizatorów hematologicznych:

- Laboratorium przy ulicy Wyzwolenia 18:

analizator  nr1: CBC+5DIFF+ retikulocyty+ PLT metodą optyczną i fluorescencyjną wraz z wyposażeniem do
                                   wykonania 70 826 morfologii w tym około 6560 morfologii z retykulocytami/trombocytami 
                                   metodą optyczną/fluoroscencyjną;

analizator  nr2: CBC+5DIFF wraz z wyposażeniem do wykonania 26 722 morfologii + 100 retikulocyty backup

- Laboratorium przy ulicy Wyspiańskiego 21:

analizator nr3: CBC+5DIFF+retikulocyty wraz z wyposażeniem do wykonania 169 026 morfologii w tym około

16 842  morfologii z retykulocytami/trombocytami metodą optyczną i fluorescencyjną

analizator nr4: CBC+5DIFF  wraz z wyposażeniem  do wykonania 28 500 morfologii

- Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych w ilości zapewniającej wykonanie podanej ilości badań w okresie trwania umowy. Wymagane ilości oznaczeń dla poszczególnych parametrów w okresie trwania umowy zawiera załącznik nr 5 SWZ.

- Wykonawca powinien w kalkulowaniu ilości opakowań oferowanych dla realizacji zamówienia ( zał. nr 5 SWZ ) wziąć pod uwagę trwałość odczynnika po otwarciu.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta, co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Informacje te muszą znajdować się na w opakowaniu lub w formie ulotki, w zależności od produktu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Oferowane produkty, (analizatory, odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne oraz materiały zużywalne) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą być oznakowane znakiem CE i posiadać ważną deklarację zgodności CE.

- Termin ważności oferowanych zestawów odczynników i materiałów nie może być krótszy niż 6 miesięcy, materiałów kontrolnych – nie krótszy niż 2 miesiące od daty dostawy (kalkulacja powinna uwzględniać termin ważność fiolki umieszczony na opakowaniu),  a oferowany termin płatności nie krótszy niż 60 dni.

- Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Analizatory wraz z wyposażeniem należy dostarczyć, zgodnie z zapisem pkt. 1 zał. nr 6 do SWZ zainstalować i uruchomić w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy, zgodnie z zapisem rozdziału IV pkt. 12 do SWZ.

- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne oraz materiały zużywalne należy dostarczać sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający wymaga, by analizatory wraz z całym wyposażeniem były objęte gwarancją i bezpłatnym serwisem przez cały czas trwania umowy.

WARUNKI TECHNICZNE GRANICZNE I OCENIANE

Analizator hematologiczny nr 1

Składając ofertę na dostawę analizatora hematologicznego podaję następujące dane aparatu:

Oferent:				          	................................

Producent/Firma:				................................

Urządzenie typ:				................................

Kraj pochodzenia:			................................

Rok produkcji:				................................

Wersja konstrukcyjna z roku:		................................

Analizator hematologiczny nr 2

Składając ofertę na dostawę analizatora hematologicznego podaję następujące dane aparatu:

Oferent:				          	................................

Producent/Firma:				................................

Urządzenie typ:				................................

Kraj pochodzenia:			................................

Rok produkcji:				................................

Wersja konstrukcyjna z roku:		................................

Analizator hematologiczny  nr 3

Składając ofertę na dostawę analizatora hematologicznego podaję następujące dane aparatu:

Oferent:				          	................................

Producent/Firma:				................................

Urządzenie typ:				................................

Kraj pochodzenia:			................................

Rok produkcji:				................................

Wersja konstrukcyjna z roku:		................................

Analizator hematologiczny  nr 4

Składając ofertę na dostawę analizatora hematologicznego podaję następujące dane aparatu:

Oferent:				          	................................

Producent/Firma:				................................

Urządzenie typ:				................................

Kraj pochodzenia:			................................

Rok produkcji:				................................

Wersja konstrukcyjna z roku:		................................

| Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) dla analizatorów hematologicznych nr 1,2,3,4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Spełnienie warunku |  |
|  |  | Tak | Nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1A. | Analizatory nowe lub używane, rok produkcji- nie starsze niż 2017r. (po przeglądach autoryzowanego serwisu i niezbędnych wymianach podzespołów) wraz z wyposażeniem. Dostarczane odczynniki tego samego producenta, co producent aparatu. |  |  |
| 2A. | Analizatory wyposażone w automatyczny podajnik próbek. |  |  |
| 3A. | Analizator wyposażony w czujnik poziomu ścieków |  |  |
| 4A. | Praca z próbówkami systemu zamkniętego bez potrzeby otwierania probówek (aktualny producent probówek-Greiner) . |  |  |
| 5A. | Analizatory wyposażony w wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów kreskowych |  |  |
| 6A. | Analizatory wyposażony w drukarkę laserową zewnętrzną i UPS – fabrycznie nowe. Podtrzymanie pracy analizatora do 20 min. |  |  |
| 7A. | Analizatory minimum 24 parametrowe dla trybu CBC+WBC-5DIFF. |  |  |
| Lp. | Nazwa parametru | Spełnienie warunku |  |
|  |  | Tak | Nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8A. | Zakres liniowości (w pierwszym pomiarze próbki, bez wstępnego rozcieńczania): - RBC min. do 8 mln/µl - WBC min. do 400 tys/µl - PLT min. do 4 mln/µl - HGB do 25 g/l |  |  |
| 9A. | Bezcyjankowe odczynniki – oświadczenie |  |  |
| 10A. | Pomiar hemoglobiny niezależnie od WBC (w osobnym torze pomiarowym, gwarantującym brak interferencji ze strony krwinek białych). |  |  |
| 11A. | Oszczędność odczynników w trybie pracy CBC |  |  |
| 12A. | Automatyczny rozdział i różnicowanie WBC na 5 populacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych – cytometrii przepływowej |  |  |
| 13A. | Ocena niedojrzałych granulocytów, jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach - parametr diagnostyczny, raportowany na wynikach |  |  |
| 14A. | Osobny tryb pomiaru dla próbek leukopenicznych - z wydłużonym czasem zliczania |  |  |
| 15A. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu nasilenia patologii. |  |  |
| 16A. | Oprogramowanie obejmujące: system kontroli jakości, system zarządzania odczynnikami – z możliwością sprawdzenia poziomu odczynników w dowolnym czasie. |  |  |
| 17A. | Dla czterech zaoferowanych analizatorów jeden rodzaj materiału kontrolnego -parametry krwi obwodowej – dostępny na 3 poziomach – wspólny dla parametrów oznaczanych we wszystkich trybach, łącznie CBC+5DIFF+RET |  |  |
| 18A. | Zapewnienie udziału wraz z opracowaniem wyników w zewnętrznej kontroli laboratoryjnej międzynarodowej on-line w oparciu o wybraną krew kontrolną wewnątrzlaboratoryjną i dostęp do wyników w czasie rzeczywistym, z automatycznym przekazem wyników pomiarów materiału kontrolnego bezpośrednio z analizatora |  |  |
| 19A. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) |  |  |
| 20A. | Aparaty oznakowane znakiem CE posiadające ważną deklarację zgodności CE (kopię deklaracji zgodności należy załączyć do oferty) |  |  |
| 21A. | Aparaty zostaną objęte gwarancją i bezpłatnym serwisem w okresie trwania umowy |  |  |
| 22A. | Analizatory przystosowane do podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego, dwukierunkowa komunikacja. |  |  |
| 23A. | Nieodpłatne podłączenie analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego InfoMedica |  |  |
| 24A. | Do urządzeń należy dołączyć specyfikacje techniczną komunikacji i współdzielenia danych przez port RS 232 komputera zewnętrznego, który jest własnością Zamawiającego. |  |  |
| Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) dla analizatora hematologicznego nr 1 |  |  |  |

| Lp. | Nazwa parametru | Spełnienie warunku |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tak | Nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1B. | Automatyczny podajnik na min.50 próbek. |  |  |
| 2B. | Objętość aspirowanej próbki poniżej 90µl |  |  |
| 3B. | Wydajność minimum 80 ozn/h w trybie CBD i CBC+5DIFF |  |  |
| 4B. | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC+5DIFF; CBC+5DIFF+RET) |  |  |
| 5B. | Oznaczenie NRBC w trybach CBC, CBC+5DIFF z automatyczną korektą WBC – parametr diagnostyczny |  |  |
| 6B | Automatyczny pomiar parametrów retikulocytarnych w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową, bez wstępnego przygotowywania próbki. Możliwość oznaczania i raportowania na wyniku jako parametrów diagnostycznych -RET (IVD) retikulocytów (zarówno w wartościach bezwzględnych i %) wraz z podziałem wg ich stopnia dojrzałości, odsetka erytrocytów niedobarwliwych i nadbarwliwych, ekwiwalentu hemoglobiny w retykulocycie, oznaczeniu różnicy stopnia hemoglobinizacji między retikulocytami i dojrzałymi krwinkami czerwonymi |  |  |
| 7B | Wymagana weryfikacja płytek krwi trzema metodami: impedancyjną – parametr diagnostyczny, raportowany na wyniku; optyczną – w kanale wspólnym z retikulocytami, z raportowaniem parametru na wyniku badania (PLT-O), parametr diagnostyczny; fluorescencyjnej cytometrii przepływowej, z dedykowanym odczynnikiem w osobnym kanale dedykowanym dla płytek krwi, z wydłużonym czasem zliczania płytek, zapewniającą precyzję i dokładność zliczania płytek porównywalną z metodą referencyjną (CD41/CD61). Wymagane jest również oznaczenie frakcji niedojrzałych płytek IPF w wartościach bezwzględnych i % , parametry musza być diagnostyczne i raportowane na wyniku |  |  |
| 8B | Analizator posiada możliwość badania komórek w płynach z jam ciała oraz płynie mózgowo-rdzeniowym w zakresie oznaczania liczby krwinek białych wraz ze zróżnicowaniem ich na dwie populacje - w tym jedna obejmuje co najmniej limfocyty, a druga co najmniej neutrofile ( podanych w % i wartościach bezwzględnych), liczbę krwinek czerwonych. Badanie jest możliwe bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników, jest parametrem diagnostycznym, przekazywanym do LIS. |  |  |
| 9B | Dolna granica oznaczalności w trybie oznaczania płynów z jam ciała i PMR nie wyższa niż 5 komórek/µl |  |  |
| Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) analizatora hematologicznego nr 2 |  |  |  |
| Lp. | Nazwa parametru | Spełnienie warunku |  |
|  |  | Tak | Nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1C. |  | Automatyczny podajnik na min. 20 próbek |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2C. |  | Maksymalna objętość próbki niezbędnej do wykonania pełnego profilu badań do 30 µl |  |  |
| 3C. |  | Wydajność minimum 50 ozn/h w trybie CBC i CBC+5DIFF |  |  |
| 4C. |  | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC+5DIFF; CBC+5DIFF+RET) |  |  |
| 5C. |  | Dwutorowy pomiar płytek krwi – metodą impedancyjną i metodą optyczną |  |  |
| Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) dla analizatora hematologicznego nr 3 |  |  |  |  |
| Lp. |  | Nazwa parametru | Spełnienie warunku |  |
|  |  |  | Tak | Nie |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1D. |  | Automatyczny podajnik na min. 50 próbek |  |  |
| 2D. |  | Objętość aspirowanej próbki poniżej 90µl w każdym trybie |  |  |
| 3D. |  | Wydajność minimum 80 ozn/h w trybie CBD i CBC+5DIFF |  |  |
| 4D. |  | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC+5DIFF; CBC+5DIFF+RET) |  |  |
| 5D. |  | Oznaczenie NRBC w trybach CBC, CBC+5DIFF z automatyczną korektą WBC – parametr diagnostyczny |  |  |
| 6D. |  | Automatyczny pomiar parametrów retikulocytarnych w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową, bez wstępnego przygotowywania próbki. Możliwość oznaczania i raportowania na wyniku jako parametrów diagnostycznych -RET (IVD) retikulocytów (zarówno w wartościach bezwzględnych i %) wraz z podziałem wg ich stopnia dojrzałości, odsetka erytrocytów niedobarwliwych i nadbarwliwych, ekwiwalentu hemoglobiny w retykulocycie, oznaczeniu różnicy stopnia hemoglobinizacji między retikulocytami i dojrzałymi krwinkami czerwonymi |  |  |
| 7D |  | Wymagana weryfikacja płytek krwi trzema metodami: impedancyjną – parametr diagnostyczny, raportowany na wyniku; optyczną – w kanale wspólnym z retikulocytami, z raportowaniem parametru na wyniku badania (PLT-O), parametr diagnostyczny; fluorescencyjnej cytometrii przepływowej, z dedykowanym odczynnikiem w osobnym kanale dedykowanym dla płytek krwi, z wydłużonym czasem zliczania płytek, zapewniającą precyzję i dokładność zliczania płytek porównywalną z metodą referencyjną (CD41/CD61). Wymagane jest również oznaczenie frakcji niedojrzałych płytek IPF w wartościach bezwzględnych i % , parametry musza być diagnostyczne i raportowane na wyniku |  |  |
| 8D |  | Analizator posiada możliwość badania komórek w płynach z jam ciała oraz płynie mózgowo-rdzeniowym w zakresie oznaczania liczby krwinek białych wraz ze zróżnicowaniem ich na dwie populacje - w tym jedna obejmuje co najmniej limfocyty, a druga co najmniej neutrofile ( podanych w % i wartościach bezwzględnych), liczbę krwinek czerwonych. Badanie jest możliwe bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników, jest parametrem diagnostycznym, przekazywanym do LIS. |  |  |
| 9D |  | Dolna granica oznaczalności w trybie oznaczania płynów z jam ciała i PMR nie wyższa niż 5 komórek/µl |  |  |
| Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) analizatora hematologicznego nr 4 |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa parametru |  | Spełnienie warunku |  |
|  |  |  | Tak | Nie |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1E. | Automatyczny podajnik na min. 20 próbek |  |  |  |
| 2E. | Maksymalna objętość próbki do niezbędnej do wykonania pełnego profilu badań do 30 µl |  |  |  |
| 3E. | Wydajność minimum 50 ozn/h w trybie CBC i CBC+5DIFF |  |  |  |
| 4E. | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC+5DIFF) |  |  |  |

# Zestawienie parametrów dodatkowych - ocenianych analizatorów hematologicznych

| Zestawienie parametrów dodatkowych - ocenianych analizatorów hematologicznych nr 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Spełnienie warunku |  | Ilość punktów za TAK i NIE |
|  |  | TAK/NIE | opis |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1a. | Automatyczne pobieranie raków z podajnika bez konieczności komendy „start” |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 2a. | Analiza parametrów służących do oceny statusu reaktywności i ziarnistości granulocytów obojętnochłonnych oraz do ilościowego określenia limfocytów syntetyzujących przeciwciała i limfocytów reaktywnych, pojawiających się w odpowiedzi na infekcję. Wszystkie uzyskane wyniki są parametrami diagnostycznymi (IVD) i służą wsparciu diagnostyki różnicowej stanów infekcyjnych i zapalnych oraz mają określone zakresy referencyjne. Parametry te są zwalidowane przez producenta i przesyłane do LIS |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 3a. | Możliwość manualnego zlecenia pomiaru dla próbek leukopenicznych - z wydłużonym czasem zliczania |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 4a. | Możliwość wyboru trybu oznaczania (manualny/automatyczny) trombocytów metodą fluorescencyjną |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 5a. | Wbudowana w oprogramowanie analizatora instrukcja użytkowania w języku polskim z przekserowaniem do opisu aktualnie wyświetlanego błędu i zalecanych działań naprawczych |  |  | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt |
| Zestawienie parametrów dodatkowych - ocenianych analizatora hematologicznego nr 2 |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa parametru | Spełnienie warunku | Ilość punktów za TAK i NIE |  |
|  |  | TAK/NIE | opis |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1b. | Możliwość manualnego zlecenia pomiaru dla próbek leukopenicznych - z wydłużonym czasem zliczania |  |  | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 2b. | Możliwość oceny odsetka mikrocytów i makrocytów raportowany jako parametr diagnostyczny |  |  | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 3b. | Wbudowana w oprogramowanie analizatora instrukcja użytkowania w języku polskim z przekserowaniem do opisu aktualnie wyświetlanego błędu i zalecanych działań naprawczych |  |  | TAK 5 pkt NIE – 0 pkt |

| Zestawienie parametrów dodatkowych - ocenianych analizatora hematologicznego nr 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Spełnienie warunku |  | Ilość punktów za TAK i NIE |
|  |  | TAK/NIE | opis |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1c. | Automatyczne pobieranie raków z podajnika bez konieczności komendy „start” |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 2c. | Analiza parametrów służących do oceny statusu reaktywności i ziarnistości granulocytów obojętnochłonnych oraz do ilościowego określenia limfocytów syntetyzujących przeciwciała i limfocytów reaktywnych, pojawiających się w odpowiedzi na infekcję. Wszystkie uzyskane wyniki są parametrami diagnostycznymi (IVD) i służą wsparciu diagnostyki różnicowej stanów infekcyjnych i zapalnych oraz mają określone zakresy referencyjne. Parametry te są zwalidowane przez producenta i przesyłane do LIS |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 3c. | Możliwość manualnego zlecenia pomiaru dla próbek leukopenicznych - z wydłużonym czasem zliczania |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 4c. | Możliwość wyboru trybu oznaczania (manualny/automatyczny) trombocytów metodą fluorescencyjną |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 5c. | Wbudowana w oprogramowanie analizatora instrukcja użytkowania w języku polskim z przekierowaniem do opisu aktualnie wyświetlanego błędu i zalecanych działań naprawczych |  |  | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt |
| Zestawienie parametrów dodatkowych - ocenianych analizatora hematologicznego nr 4 |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa parametru | Spełnienie warunku |  | Ilość punktów za TAK i NIE |
|  |  | TAK/NIE | opis |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1d. | Możliwość manualnego zlecenia pomiaru dla próbek leukopenicznych - z wydłużonym czasem zliczania |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 2d. | Możliwość oceny odsetka mikrocytów i makrocytów raportowany jako parametr diagnostyczny na wynikach |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 3d. | Wbudowana w oprogramowanie analizatora instrukcja użytkowania w języku polskim z przekserowaniem do opisu aktualnie wyświetlanego błędu i zalecanych działań naprawczych |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z PARAMETRÓW GRANICZNYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

……….................................

(miejscowość i data)

Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego

dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF