Załącznik nr 3A do SWZ

# Specyfikacja techniczna

# Zadanie 2: Sprzęt medyczny

## Specyfikacja nr 3: Pompa strzykawkowa – 5 sztuk

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Pompa strzykawkowa | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, - ng, μg, mg, - μEq, mEq, Eq, - mIU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, J, kJ - jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wymagane tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Dokładność infuzji 2% | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: - objętość / dawka czas lub szybkość podaży | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: - objętość / dawka czas lub szybkość podaży | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: - nazwy leku, - min. 5 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, minimum 10 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na kategorie działania leków, minimum 30. Pojemność biblioteki min 1000 procedur dozowania leków. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - nazwa oddziału wybranego w bibliotece, - prędkość infuzji, - podana dawka, - stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Ekran dotykowy | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min 10 poziomów. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: - Podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), - Podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, - Prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, - Prezentacja przewidywanego czasu do o spodziewanej obsługi pompy. - Graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, - Archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, - Połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, - Wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. Brak takiego oprogramowania w ofercie wyklucza spełnienie wymagań. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 24 h przy infuzji 5ml/h | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

- Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie –nazwy producenta, modelu sprzętu oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie „Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego”, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności.  Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku, gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.

- Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Uwaga: Specyfikację techniczną należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.