Załącznik nr 3A do SWZ

# Specyfikacja techniczna

# Zadanie 2: Sprzęt medyczny

## Specyfikacja nr 4: Pompa infuzyjna - 5 sztuk

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Pompa infuzyjna | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Możliwość stosowania zestawów infuzyjnych do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych i cytostatyków (zestawy nie zawierające ftalanów (DEHP-free) oraz lateksu), - żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego, - leków światłoczułych, krwi i preparatów krwiopochodnych | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyświetlana na ekranie) klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i drugi na zestawie infuzyjnym | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość odłączania detektora kropli | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość usunięcia zestawu infuzyjnego z pompy w trybie wyłączonym z podłączonym i odłączonym zasilaniem zewnętrznym | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wykrywanie powietrza w zestawie infuzyjnym | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Kolorowy ekran pompy | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Ekran dotykowy pompy, przyspieszający wybór parametrów | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wszystkie komunikaty w pompie w języku polskim | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Przekątna ekranu min. 3,2 cala | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zakres szybkości dozowania min. 0,1 – 1200 ml/h | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Dokładność infuzji ± 5% | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min. godz., dobę. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja okresowa (bolusowa), - Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Programowanie parametrów podaży bolusa oraz bolusa wstępnego (dawki indukcyjnej): - objętość / dawka, czas lub szybkość podaży | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Bolus manualny. Bolus automatyczny z zaprogramowaną dawką | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania jego podaży alarmem okluzji | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki min. 4000 procedur dozowania leków | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Progi ciśnienia regulowane, w zakresie 75 - 900 mmHg | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, - alarm nieprawidłowego mocowania, - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 15 h przy infuzji 25 ml/h | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – do 5 h | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

- Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie –nazwy producenta, modelu sprzętu oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie „Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego”, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności.  Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku, gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.

- Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Uwaga: Specyfikację techniczną należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.