Załącznik nr 3A do SWZ

# Specyfikacja techniczna

# Zadanie 2: Sprzęt medyczny

## Specyfikacja nr 5: Respirator zasilany turbinowo – 2 sztuki

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Respirator zasilany turbinowo | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia przeznaczony do wentylacji ciągłej dla pacjentów aktywnych i nieaktywnych oddechowo | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Działanie respiratora oparte o wbudowaną turbinę | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Waga respiratora z baterią wewnętrzną nie więcej niż 6,5[kg] | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zasilanie elektryczne 100 ÷ 240 [V] AC | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Czas pracy z baterii wewnętrznej nie mniej niż 6 [h], akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 9600 mAh | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wentylacja inwazyjna i nieinwazyjna | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Tryb pediatryczny i dla dorosłych | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Tryby wentylacji inwazyjnej: IPPV, VA/C, PRVC, PCV, PA/C, P-SIMV, V-SIMV, PRVC-SIMV, BiPPV, CPAP/PSV, resuscytacja krążeniowo-oddechowa inwazyjna | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Tryby wentylacji nieinwazyjnej: PA/C, P-SIMV, BiPPV, CPAP/PSV, APRV, nCPAP, nCPAP-PC, HFNC, RKO | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Sterowanie ciśnieniem: PRVC, PCV, PA/C, P-SIMV, BiPPV, CPAP/PSV, APRV | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Tryby specjalne: HFNC, RKO, odsysanie, nebulizacja, bezdech | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Kapnografia: pomiar w strumieniu głównym CO2 | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | SpO2 (opcjonalnie): pomiar SpO2, PR | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zarządzanie danymi: Formy fal, pętle, wartości, trendy i mechanika, zdarzenia | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wewnętrzny PEEP, analiza i pomiar pętli PV, WOB, NIF, płuca rekrutacja, Dynamiczne Płuco, Westchnienie | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | RKO: 30:2, 15:2, tryb ciągły | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Nebulizacja (opcja): przepływ 7l/min, czas: 1-90 min., regulowany | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Przegląd trendów z min. 7 dni (168 godzin) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Częstotliwość oddechów: Niemowlę: 0, 1-150 uderzeń na minutę Dorośli/dzieci: 0, 1 -100 uderzeń na minutę | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Czas wdechu: 0,20-10 sek. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Objętość oddechowa: Dorośli: 100–2000 ml Pediatryczne: 20–300 ml Noworodek: 2–100 ml | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Stężenie tlenu: 21%-100% | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Cieśninie wdechowe 1-90 cmH2O | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Górny limit ciśnienia: 10-100 cmH2O | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Spust ciśnieniowy -20~-0,5 cmH2O | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe 0-40 cmH2O | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wsparcie ciśnieniowe: zamknięte, 1-90 cmH2O | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyzwalacz przepływu: Niemowlę: 0,2-5,0 l/min Dorośli/dzieci: 0,5-20,0 l/min. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wysokie ciśnienie: 1-90 cmH2O | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Niskie ciśnienie: 0-40 cmH2O | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Czas wysokiego ciśnienia: 0,2-30 sek. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Czas niskiego ciśnienia: 0,2-30 sek. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Bezdech: 5-60 s | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Ciśnienie westchnienia: wył. 1-45 cmH2O | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Objętość oddechowa westchnień (VT): WYŁ., 50-1000 ml (dla dorosłych) WYŁ., 10-300 ml (pediatryczny) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Liczba westchnień min: 1-255 | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Częstość oddechów min: 0-250 uderzeń na minutę | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Objętość oddechowa wdechowa min.: 0-3000 ml | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Objętość oddechowa wydechowa min.: 0-3000 ml | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Objętość minutowa min.: 0-100l/min. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Stężenie tlenu: 21%-100% | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Ciśnienie w drogach oddechowych: 0-105 cmH2O | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe 0-100 | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Opór: od 5 do 300 | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Stała czasowa: 50-1000 | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Ciśnienie zamknięcia (P0,1): -105-5 | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wskaźnik szybkiego i płytkiego oddychania: 0-10000 | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Główny moduł CO2: 0-150 mmHg | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Górna granica EtCO2: 1 mmHg-150 mmHg, zamknięte | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Dolna granica EtCO2: Zamknięte, 1 mmHg-149 mmHg | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Typ alarmów: tekstowy, dźwiękowy i świetlny | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Czas wyciszenia alarmów min. 120 s | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Alarm niskiego poziomu naładowania akumulatora przy 20 minutach oraz przy 5 minutach pracy urządzenia | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Moduł wdechowy/wydechowy. Maksymalny przepływ min. 200l/min | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Opór wdechowy/wydechowy (ciśnienie): Nie więcej niż 6 cmH2O (dorosły) przy przepływie 60 l/min; Nie więcej niż 6 cmH2O (pediatryczne) przy przepływie 30 l/min; Nie powyżej 6 cmH2O (niemowlę) przy przepływie 5 l/min; | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Mechaniczny zawór bezpieczeństwa 110 cmH2O | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Ochrona przed wnikaniem pyłu i cieczy min. IP43 | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Dedykowany wózek z ramieniem/torba transportowa | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Parametry turbiny: poziom hałasu maksymalnie 45 dB Czas działania min. 30 000 godzin | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

- Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie –nazwy producenta, modelu sprzętu oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie „Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego”, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności.  Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku, gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.

- Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Uwaga: Specyfikację techniczną należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.