Załącznik nr 3A do SWZ

# Specyfikacja techniczna

# Zadanie 2: Sprzęt medyczny

## Specyfikacja nr 6: Ssak elektryczny – 5 sztuk

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Ssak elektryczny | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Ssak przenośny. Odpowiedni dla chirurgii, ginekologii czy ORL | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | bezolejowa pompa tłokowa | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Czas pracy na baterii do 45 minut | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Maksymalne podciśnienie (regulowane precyzyjnym pokrętłem) - >80 kpa | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Maksymalny przepływ swobodnego powietrza - 24l/min | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Poziom hałasu - ≤55dB | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wodoodporny przełącznik włącz/wyłącz | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Pojemnik PC1 1l lub PC2 2l z poliwęglanu z zaworem bezpieczeństwa zapobiegającym przelaniu, możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze do 121° C | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Hydrofobowy filtr bakteryjny PTFE o skuteczności filtracji cząstek stałych i bakterii na poziomie 99% | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

- Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie –nazwy producenta, modelu sprzętu oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie „Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego”, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności.  Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku, gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.

- Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Uwaga: Specyfikację techniczną należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.