Załącznik nr 3A do SWZ

# Specyfikacja techniczna

# Zadanie 2: Sprzęt medyczny

## Specyfikacja nr 9: Aparat KTG – 1 sztuka.

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat KTG | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Aparat służący do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania i rejestracji czynności serca płodu. Metoda pomiarowa FHR Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny. Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwe monitorowanie ruchów płodu za pomocą znacznika ruchów płodu oraz automatycznie | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Aparat służący do monitorowania zarówno ciąży pojedynczej jak i bliźniaczej. Weryfikacja nakładających się sygnałów podczas monitorowania bliźniąt | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Komputerowa analiza zapisu KTG w języku polskim. Obliczanie zmienności długoterminowej LTV [bpm], krótkoterminowej STV [ms], ilości akceleracji, deceleracji, skurczów. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Kompaktowa obudowa aparatu, waga ≤6,5 kg, możliwość zamocowania aparatu na ścianie oraz na wózku jednym, możliwość zawieszenia głowic na uchwytach przy aparacie | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Obsługa aparatu za pomocą ekranu dotykowego. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Ekran składany z możliwością regulacji pochylenia ekranu 0-60 [stopni] | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Dotykowy ekran LCD kolorowy o przekątnej powyżej 12 cali, rozdzielczość ekranu 800 x 600 [px], Interfejs w języku polskim | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Do wyboru różne kolory tła ekranu | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyświetlanie na kolorowym ekranie jednocześnie trendów (zarówno FHR jak i TOCO) oraz wartości numerycznych (FHR i TOCO) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wskaźnik jakości sygnału, stanu naładowania baterii (w przypadku korzystania z zasilania bateryjnego) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości podstawowej TOCO (5,10, 15, 20 jednostek) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość ustawienia skali wyświetlania trendów FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm]. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyświetlany zakres sygnału TOCO 0-100 [%] | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Głowice Cardio wodoodporne, min. 12 kryształowe | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zakres pomiaru FHR z głowicy Cardio 50-240 [bpm], dokładność pomiaru FHR z głowicy Cardio +/- 1 bpm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Częstość powtarzania ≥2 kHz | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Głowica Cardio o częstotliwości 1,0 [MHz] | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Natężenie emitowanej fali US ≤ 3,6 mW/cm2 | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Głowice TOCO wodoodporne, stopień ochrony IPX8 | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zakres pomiaru TOCO 0 - 100 [%], Błąd nieliniowości głowicy TOCO ≤ 10 [%] | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Automatyczne i manualne zerowanie TOCO | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podpięcia przetwornika. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wprowadzanie i wydruk notatek. Możliwość samodzielnej konfiguracji notatek | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny. Widoczny na ekranie znacznik pojawienia się alarmu bradykardii i tachykardii | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Ustawienia zakresu alarmu dla bradykardii i tachykardii. Ustawienia dolnego progu i górnego progu z krokiem 5 [bpm] | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Ustawienie opóźnienia alarmu bradykardii, tachykardii oraz utraty sygnału, ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym w zakresie 0-300 [s] | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość wyłączenia dźwięku alarmu na czas 1, 2, 3 [min] oraz na stałe | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Historia alarmów z informacją o czasie i przyczynie pojawienia się alarmu wyświetlana na ekranie | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Funkcja ciągłego monitorowania przez 24 godziny. Zapis w archiwum całego badania z możliwością odtworzenia na ekranie wykresów oraz wydruku na drukarce termicznej z szybką prędkością | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Pamięć archiwum min. 24 h zapisów. Funkcja wyszukiwania archiwalnego zapisu na podstawie wprowadzonego ID pacjenta lub nazwy | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min], Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | W przypadku braku papieru w drukarce lub otwarcia szuflady automatyczny dodruk brakujących danych po włożeniu papieru i zamknięciu szuflady. Pamięć w buforze min. 60 [min] | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Kompatybilność drukarki z papierem o szerokości 150 oraz 152 [mm]. Wydruk na papierze typu składanka Z. Drukarka kompatybilna ze skalą FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm] | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Funkcja wydruku na papierze termicznym informacji o badaniu: ID oraz Nazwa pacjenta, trend FHR oraz TOCO, trend AFM lub znacznik AFM, ruch płodu ze znacznika ruchów płodu, znacznik zdarzeń, symbol automatycznego i ręcznego zerowania TOCO, data badania, ustawiona prędkość druku, Offset FHR2 | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Gniazdo sieciowe RJ45, gniazdo USB, złącze DE-9 lub DE-15 | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Współpraca z Systemami Nadzoru Okołoporodowego firm: EDAN, Huntleigh, Philips | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wbudowany Litowo-jonowy akumulator zapewniający ciągłą pracę bez zasilania sieciowego przez ≥2 godziny | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wskaźniki na ekranie: Alarm, ładowanie akumulatora, zasilanie sieciowe | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Na wyposażeniu aparatu: 3 szt. papieru do drukarki termicznej o szerokości 150 [mm], 3x pas do KTG, żel, akumulator, głowica US - 2 szt., głowica TOCO 1 szt. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wózek do aparatu z koszykiem na akcesoria i blokadą kół. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

- Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie –nazwy producenta, modelu sprzętu oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie „Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego”, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności.  Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku, gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.

- Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Uwaga: Specyfikację techniczną należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.