Załącznik nr 3C do SWZ

# Specyfikacja techniczna

# Zadanie 3: Drobny sprzęt medyczny

Pozycja 1. Podgrzewacz płynów infuzyjnych – 6 szt.

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Sucha technika ogrzewania podawanego płynu za pomocą płyt grzewczych | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Sześć obwodów grzewczych w płycie | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość regulacji temperatur w zakresie min. 37 – 41 o C | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość ogrzewania w zakresie 0 – 500 ml/min | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Temperatura ustawiana równa temperaturze uzyskiwanej na końcu linii | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyświetlacz pokazujący wartość bieżącą oraz wartość ustawioną temperatury | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Intuicyjny diodowy wskaźnik zasilania i stanu urządzenia | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Osiągnięcie żądanej temperatury w czasie max 90 s od włączenia | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Układ alarmu przekroczenia temperatury w zakresie zbyt niska/zbyt wysoka temp.: sygnalizacja wizualna i dźwiękowa | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Masa urządzenia: max 2.5 kg | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Klasa ochronności CF | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zasilanie 230 V, 50/60 Hz | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zestaw jednorazowy o standardowym przepływie i długości linii pacjenta 135 cm (Objętość zalewania 48 ml, przepływ 150 ml/min przy 300 mmHg z pułapką i miejscem wtrysku T, kasetą rozgrzewającą) – 5 kompletów | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Statyw na kółkach do zamocowania ogrzewacza, | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Dostępność zestawów zapewniających ogrzewanie przy przepływach powyżej 500 ml/min | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Oprogramowanie oraz napisy w języku polskim | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 2. System przekładania chorych rolkowy – 6 szt.

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | System przekładania chorych rolkowy | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Urządzenie rolkowe wspomagające transport pacjentów znajduje zastosowanie przy usprawnianiu przenoszenia pacjenta pomiędzy dwiema blisko położonymi powierzchniami | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Rolki do przesuwania pacjenta (medyczne rolki, przenośnik taśmowo-rolkowy) ułatwiają przemieszczanie np. do i z wanny, łóżka, stołu operacyjnego czy noszy | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 3. Worek samorozprężalny– 18 szt

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Worek samorozprężalny | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Silikonowy worek samorozprężalny dla dorosłych, przeznaczony do prowadzenia oddechu zastępczego. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Resuscytator, o cylindrycznym kształcie, gwarantując szybkie wypełnianie się aparatu po zwolnieniu ucisku. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Resuscytatory przystosowane są do każdej wielkości dłoni użytkownika co pozwala na uzyskanie stabilnej objętości sztucznej wentylacji. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Maska pacjenta oraz zawór umożliwia obrót o 360°, ułatwiając prowadzenie wentylacji podczas zmiany pozycji lub zmiany rąk bez konieczności jej przerywania. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Resuscytator został wyposażony w zawór bezpieczeństwa. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Maska, wewnętrzna strona worka i obudowa zaworów posiadają gładkie powierzchnie co ułatwia ich dokładne czyszczenie. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 4. Podstawowe narzędzia chirurgiczne – 12 kompletów

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Fotel laryngologiczny/fotel do pobierania krwi | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Skład zestawu • 1 nożyczki Metzenbaum, wygięte, 14,5 cm • 1 kleszczyki Halsted-Mosquito, wygięte 13 cm • 1 nożyczki typu Iris Iris, 11 cm • 1 pęseta typu Adson, chirurgiczna, 12 cm • 1 imadło Halsey, 13 cm • 1 skalpel jednorazowy, Fig. 15 • 5 kompresów z włókniny, 7,5 x 7,5 cm, 4-warstwowe • 1 serweta z otworem, samoprzylepna (50 x 60 cm) • 1 podkładka ochronna (60 x 60 cm) 1 tacka z tworzywa sztucznego, 500 ml | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 5. Glukometr – 7 szt.

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Glukometr | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Duży, podświetlany wyświetlacz LCD - łatwy do odczytania wynik nawet przy słabym oświetleniu | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Oznaczenie wyniku na 9-stopniowej skali zakresu docelowego | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wynik pomiaru w czasie poniżej 4 sekund | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łączność przez Bluetooth lub kabel USB | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Średnie wartości pomiarów z ostatnich: 7, 14, 30 i 90 dni | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Duży, podświetlany wyświetlacz LCD - łatwy do odczytania wynik nawet przy słabym oświetleniu | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Oznaczenie wyniku na 9-stopniowej skali zakresu docelowego | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 6. Ciśnieniomierz – 8 szt.

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Ciśnieniomierz – 8 szt. | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Ciśnieniomierz przenośny, walidowany klinicznie | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | funkcja wykrywania arytmii | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | występuje w wersji z łącznością Bluetooth – aplikacja | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | szybki i niezawodny odczyt | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | automatyczna diagnostyka | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | funkcja uśrednienia pomiaru | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | dostępny w dwóch wersjach: - z mankietem w rozmiarze (min. 24-43 cm), - z mankietem w rozmiarze (min. 19-25 cm) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | podświetlany wyświetlacz | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | opcjonalnie wyposażony w łączność Bluetooth | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Spełnia normę EN1060-4 lub równoważną określającą procedury testowe dla automatycznych ciśnieniomierzy | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) Norma równoważna*:…………….. (*nazwa – wypełnić jeżeli oferowany przedmiot zamówienia posiada normę równoważną) |
|  | dokładność pomiaru ciśnienia do 3 mmHg lub 2% wartości odczytu | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | zakres pomiaru tętna: 40-199 uderzeń na minutę | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | zakres systolicznego (skurczowego) ciśnienia krwi: 60 - 255 mmHg | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | zakres diastolicznego (rozkurczowego) ciśnienia krwi: 30 - 195 mmHg | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | maksymalne ciśnienie w mankiecie: 280 mmHg | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | dokładność pomiarowa: do 3 mmHg lub 2% wartości odczytu | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | zasilanie: baterie AA 1,5 V - dołączone | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | długość działania na jednym zestawie baterii: 200 pomiarów | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Pamięć: 400 pomiarów | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Automatyczne wyłączenie po 3 minutach bezczynności | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 7. Termometr – 6 szt.

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Termometr | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Przeznaczenie: pomiar temperatury: niemowlęta, małe dzieci, dorośli | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyświetlacz LCD | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Czujnik temperatury | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zakres pomiarowy 32,5°C do 42,8°C ±0,2 | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Funkcja kontroli odległości - wyświetlany pomiar odległości czujnika od czoła w cm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Dokładność ±0,2°C (w zakresie 35°C~42°C), | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Alarm gorączki z sygnałem dźwiękowym | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Mechaniczny wyłącznik sygnału dźwiękowego | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zasilanie - baterie alkaliczne (w zestawie) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Żywotność baterii minimum 3000 pomiarów | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Przycisk do włączania i pomiaru | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Automatyczne wyłączanie | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 8. Fonendoskop – 6 szt.

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Fonendoskop | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | niezależne kanały odsłuchowe | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | obrotowe samouszczelniające oliwki | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | dwu-membranowa stalowa głowica | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | średnica membran: 44 i 32 mm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | grubość membran: 0,32 mm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | anatomicznie ukształtowana lira | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | bezlateksowy | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 9. Pulsoksymetr – 6 szt.

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Pulsoksymetr lekki, niewielki, prosty w obsłudze i wygodny w stosowaniu | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | wyświetlanie danych numerycznych oraz przebiegów krzywej pletyzmograficznej | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | prezentacja w czasie rzeczywistym | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | wyświetlacz LCD | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | kontrolowane podświetlanie ekranu oraz funkcja automatycznego wyłączania urządzenia w celu oszczędzania baterii | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | duża dokładność i niezawodność działania | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | pomiar wartości SpO2 oraz pulsu | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | czujnik temperatury (zakres pomiarowy 0° - 50°C) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | odpowiedni dla pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | przeglądanie tabeli trendów, trendów graficznych | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | duży wyświetlacz w wyraźny sposób pokazuje jednocześnie falę i dane numeryczne, a POLSKIE menu ułatwia korzystanie z urządzenia | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | długa praca na bateriach - aż do 50 godzin na 4 bateriach AA albo akumulatorkach Ni-MH | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | alarmy wizualne i dźwiękowe parametrów fizjologicznych i technicznych | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | duża pamięć wewnętrzna | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | wykresy SpO2 i częstości pulsu z ostatnich 10 minut można przeglądać na ekranie | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | pokrowiec na aparat i akcesoria | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | zasilanie: bateryjne | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | silikonowa osłonka ochronna na pulsoksymetr | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | zarządzanie danymi za pomocą oprogramowania | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Pulsoksymetr z termometrem z czujnikiem na palec silikonowy dla dzieci wielorazowe oraz paczka czujników jednorazowego użytku | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 10. Stetoskop – 1 sztuka

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Stetoskop | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Akustyka: podwójne przewody | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Membrany: Wymienne membrany (pediatryczna i internistyczno-kardiologiczna) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Lejki: Wymienne lejki (pediatryczny, neonatalny, internistyczny) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Oliwki: Zestaw zawiera miękkie i twarde oliwki | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 11. Kamerton – 1 sztuka

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Kamerton | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Wykonany z aluminium | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | częstotliwości wibracji 128 Hz | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 12. Resuscytator dla dorosłych PVC ze złączką zaworu – 1 sztuka

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Resuscytator dla dorosłych PVC ze złączką zaworu | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Rezerwuar tlenu | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Przewód tlenowy | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | wykonany z PVC medycznego | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | zastawka uniemożliwiająca cofanie się powietrza do wnętrza worka | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | zawór ciśnieniowy min.60 cm słupa wody | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | maska twarzowa dla dorosłych, obracana o 360 stopni | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | dołączony rezerwuar tlenowy zwiększający stężenie tlenu prawie do 100% | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | dołączony dren doprowadzający tlen, wykonany w technice uniemożliwiającej odcięcie dopływu tlenu, nawet przy jego zgięciu o 180 stopni | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 13. Laryngoskop – 1 sztuka

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Laryngoskop | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Łyżki laryngoskopowe światłowodowe typ Macintosh Mega Blade w rozmiarach 1,2,3,4 z uchwytem LED | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Łyżka Macintosh 1: Długość: 92 mm Szerokość: 14 mm Łyżka Macintosh 2: Długość: 114 mm Szerokość: 17 mm Łyżka Macintosh 3: Długość: 134 mm Szerokość: 18 mm Łyżka Macintosh 4: Długość: 154 mm Szerokość: 18 mm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | jasność min.14.000 luksów przy 3.7 V LED | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 14. Nanometr do ciśnieniomierza – 1 sztuka

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | nanometr do ciśnieniomierza – 1 sztuka | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Metalowy | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | zegarowy | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 15. Próżnociąg silikonowy – 1 sztuka

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Próżnociąg silikonowy | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | - zawór ręczny z wężem przyłączeniowym o długości 20 cm - 40 mm, głowice ssące z uchwytem trakcyjnym, autoklawowalne w 134 ° C - 50 mm, głowice ssące z uchwytem trakcyjnym, autoklawowalne w 134 ° C - 60 mm, głowice ssące z uchwytem trakcyjnym, autoklawowalne w 134 ° C - Głowica ssąca, wykonana z silikonu o średnicy 60 mm, z rurką silikonową o długości 1,5 m, autoklawowalne w 134 ° C | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 16. Fałdomierz – 1 sztuka

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Fałdomierz | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | fałdomierz mechaniczny do pomiaru grubości fałdów skórnych. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Mierzenie w zakresie min 10g/mm2 oraz powierzchni styku 6 x 11 mm. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Kolorowe pola rozlokowane w pobliżu podziałki dają do porównania wartości mierzonej z referencyjnymi zawartościami tkanki tłuszczowej w ciele kobiet i mężczyzn zależnie od wieku pacjenta. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 17. Kleszcze porodowe – 1 sztuka

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Kleszcze porodowe | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Typ: kleszcze porodowe, ginekologiczne, położnicze, De Lee | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Przeznaczenie: pozycjonowanie głowy dziecka podczas porodu | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Dostępna długość: - 30 cm - 36 cm - 39 cm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 18. Tablice ISHIHARY – 1 sztuka

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Tablice ISHIHARY | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | 15 tablic testowych – komplet do diagnostyki wad barwnego widzenia u dorosłych. | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 19. Negatoskop – 1 sztuka

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Negatoskop | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Rodzaj negatoskopu : uniwersalny | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Źródło luminacji: świetlówki wys. częstotliwości | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Regulacja luminacji: bez regulacji | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Liczba klatek/pól opisowych: 1 -klatkowy | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Ekran wymiary [szer. x wys.]: min 36x43 cm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Natężenie światła: 4200 cd/m² ±25% | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Równomierność oświetlenia: 4110 ÷ 4490 cd/m² | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zasilanie sieciowe | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | AC ¦ 230 V ¦ 50 Hz | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

- Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie –nazwy producenta, modelu sprzętu oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie „Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego”, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności.  Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku, gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.

- Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Uwaga: Specyfikację techniczną należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.