PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa przedsięwzięcia: 		„Adaptacja części pomieszczeń II piętra w budynku „M” dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie” polegającej na relokacji, instalacji i uruchomieniu Aparatu SOMATOM Definition Edge 80kW w formule „zaprojektuj i wybuduj” na działce nr 36, obręb ewidencyjny 326201_1.1.1057  Śródmieście 57

Adres:  			ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Inwestor: 	Uniwersytecki  Szpital Kliniczny nr 2 PUM, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Opracowanie:  	             Konstrukcja: mgr inż. Jarosław Raca

Instalacje sanitarne: mgr inż. Michał Mirosław

Instalacje elektryczne i teletechniczne: mgr inż. Przemysław                                  Łagowski

Szczecin, marzec 2026 r.

Wykaz Kodów wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71000000-8 	 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

| 71200000-0 | Usługi architektoniczne i podobne |
| --- | --- |
| 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 71221000-3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |
| 71242000-6 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów |
| 71300000-1 | Usługi inżynieryjne |

71320000-7     Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5     Usługi nadzoru i kontroli

71500000-3	 Usługi związane z budownictwem

71520000-9	 Usługi nadzoru budowlanego

71600000-4	 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71630000-3	 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

45000000-7 	 Roboty budowlane

45210000-2	 Roboty budowlane w zakresie budynków

| 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane |  |
| --- | --- | --- |
| 45232410-9 | Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej |  |
| 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach |  |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |  |
| 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |  |
| 45315000-8 | Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach |  |
| 45317000-2 | Inne instalacje elektryczne |  |
| 45320000-6 | Roboty izolacyjne |  |
| 45321000-3 | Izolacja cieplna |  |
| 45324000-4 | Roboty w zakresie okładziny tynkowej |  |
| 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |  |
| 45331200-8 | Instalacje urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |  |
| 45331230-7 | Instalowanie urządzeń chłodzących |  |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |  |
| 45410000-4 45420000-7 45430000-0 | Tynkowanie Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Pokrywanie podłóg i ścian |  |
| 45421146-9 | Układanie stropów podwieszonych |  |
| 45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie |  |

42416000-5	 Wyciągi pionowe i pochyłe, wyciągi, schody ruchome i chodniki ruchome

42416120-2	 Windy towarowe

SPIS TREŚCI + ZAŁĄCZNIKI

I DANE PODSTAWOWE	6

1.	Nazwa i adres obiektu budowlanego	6

2.	Inwestor/Zamawiający	6

3.	Podstawa opracowania	6

4.	Przedmiot i zakres zamówienia	7

4.1	Przedmiot opracowania	7

4.2	Zakres przedmiotu zamówienia	8

5.	Opis stanu istniejącego budynku „M” w zakresie branży konstrukcyjnej, elektrycznej oraz sanitarnej	12

II.	PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – CZĘŚĆ OPISOWA	16

6.	Opis ogólny wymagań przedmiotu zamówienia	16

6.1	Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia	18

6.2	Dokumentacja projektowa	19

6.3	Dokumentacja powykonawcza	21

6.4	Wymagania w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót (HRF)	22

7.	Opis właściwości funkcjonalno-użytkowych	23

8.	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	24

8.1	Przygotowanie terenu budowy	24

9.	Dodatkowe wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	25

10.	Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej i teletechnicznej	26

11.	Opis stanu istniejącego CAŁEGO BUDYNKU M – OPIS OGÓLNY DLA WSZYSTKICH BRANŻ	56

12.	Instalacje sanitarne	67

12.1	Instalacja wody zimnej	67

12.2	Instalacja ciepłej wody użytkowej	67

12.3	Instalacja kanalizacji sanitarnej	68

12.4	Instalacja ogrzewania pomieszczeń	68

12.5	Instalacja ciepła technologicznego	70

12.6	Instalacja wody lodowej	70

12.7	Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji	71

12.8	Instalacja gazów medycznych – założenia ogólne	74

12.9	Instalacja wentylacji i klimatyzacji	74

12.10	Opis dla rozwiązań i wymagań wg PFU dla instalacji wentylacji i klimatyzacji	84

12.11	Instalacja C.O.	96

12.12	Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, wodociągowej: wody zimnej, C.W.U. i cyrkulacji, p-poż	131

12.13	Instalacja gazów medycznych	141

12.14	Węzeł cieplny na potrzeby grzewcze budynku „M”	147

III SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	151

- I DANE PODSTAWOWE

## Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja części pomieszczeń II piętra w budynku „M” dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej w USK Nr 2 PUM w Szczecinie, przy al. Powstańców Wielkopolskich 72, zlokalizowanego na działce nr 36, obręb ewidencyjny 326201_1.1.1057 Śródmieście 57.

## Inwestor/Zamawiający

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

## Podstawa opracowania

- Program oraz wytyczne dla rozwiązań funkcjonalno-użytkowych Oddziału Diabetologii i Pracowni Tomografii Komputerowej, zlokalizowanego na II piętrze budynku „M”;

- Dokumentacja projektowa budowlana pn.: „Rozbudowa SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie o budynek dla potrzeb Ośrodka Dializ wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem ternu na działce Nr 36, obręb 1057, zlokalizowanych w rejonie Al. Powstańców Wielkopolskich 72” – data opracowania – styczeń 2017 r.;

- Dokumentacja projektowa budowlana - zamienna pn.: „Rozbudowa SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie o budynek dla potrzeb Ośrodka Dializ wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem ternu na działce Nr 36, obręb 1057, zlokalizowanych w rejonie Al. Powstańców Wielkopolskich 72” – data opracowania – luty 2018 r.;

- Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WPZ.52840.155.1.2025, z dnia 14 sierpnia 2025 r.

- Program Funkcjonalno-Użytkowy pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku "M" Kliniczne Centrum Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2 PUM w Szczecinie na działce nr 36, obręb ewidencyjny 326201_1.1.1057 Śródmieście 57 maj 2023 rok

- Dokumentacja projektowo-budowlana i wykonawcza pn.: „Zagospodarowanie pomieszczeń w budynku M – Kliniczne Centrum Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2 data opracowania – kwiecień 2020 r.;

- Dokumentacja powykonawcza pn.: „Przebudowa III i IV piętra w budynku M – Klinicznym Centrum Medyczno-Terapeutycznym SPSK-2, z przeznaczeniem na Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej”;

- Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, opracowany na podstawie: tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.);

- Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2545);

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389);

- Obowiązujące normy i przepisy w tym:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2022, poz. 402)

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

- Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej z dnia 2.05.2010

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2022, poz. 1225).

- Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiającym;

- Inwentaryzacja stanu istniejącego.

## Przedmiot i zakres zamówienia

### Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest określenie zakresu rzeczowego, wymagań i standardów przy projektowaniu wszelkich rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technologicznych i technicznych, wykonania robót budowlanych, instalacyjnych, wyposażenia i wykończenia części pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze w budynku „M” na potrzeby funkcjonowania tomografu komputerowego obecnie zlokalizowanego w tymczasowym kontenerze przed budynkiem „M”, wraz z demontażem istniejącej platformy do przewozu łózek, dostawą i montażem platformy pionowej osobowej przeznaczonej do przewozu łóżek na piętrze I klatka B spełniającej parametry techniczne zgodnie z poniższym.

Platforma pionowa - wewnętrzna powinna być przystosowana do  transportu łóżka szpitalnego, wózków inwalidzkich, aparatury medycznej wraz z osobą towarzyszącą. Konstrukcja platformy powinna posiadać napęd hydrauliczny lub elektryczny, powinna umożliwić transport pionowy na wysokość podnoszenia do 3 metrów. Platforma powinna być zgodna z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE i musi być wyposażona w nowoczesne systemy zabezpieczeń, takie jak systemy antypoślizgowe, systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych itp.

UWAGA:

Relokacja tomografu z kontenera do budynku „M” wraz z instalacją i uruchomieniem objęta jest zakresem przedmiotowego zadania. Odłączenie i zabezpieczenie linii zasilającej do tomografu wraz instalacją teletechniczną.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę określenia wartości zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz posłuży, jako szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją części pomieszczeń II piętra w bud. M dla potrzeb funkcjonowania tomografu komputerowego wraz z infrastrukturą techniczną tj. instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi, AKPiA i BMS oraz montażem urządzeń i wyposażenia.

### Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej uwzględniającej zmiany Zamawiającego opisane poniżej, wykonanie robót budowlanych, wyposażenie części pomieszczeń II piętra w budynku „M” oraz dokumentację obiektu konieczną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie wymagane.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres rzeczowy

- Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu części powierzchni I, II piętra na potrzeby funkcjonowania Pracowni Tomografii Komputerowej wraz z całą infrastrukturą techniczną, wyposażeniem medycznym, meblowym, sanitarnym i użytkowym itd. według przedstawionej w PFU koncepcji technologicznej i architektonicznej – załącznik graficzny nr 1, 2.

- Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu części powierzchni  II piętra  na potrzeby funkcjonowania Pracowni  Tomografii Komputerowej wraz z całą infrastrukturą techniczną, wyposażeniem medycznym, meblowym, sanitarnym i użytkowym itd. z uwzględnieniem zmian rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych w obrębie pomieszczeń na II piętrze według załączonej do  PFU koncepcji architektonicznej załącznik nr 1. Rozwiązania techniczne jak i roboty budowlane wykonać z uwzględnieniem wytycznych i wymagań przedstawionych w niniejszym PFU.

- Demontaż istniejącej platformy pionowej do przewozu łóżek,

- Dostawa i montaż nowej platformy pionowej osobowej przeznaczonej do przewozu łóżek szpitalnych na piętrze I klatka B

- Wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych w części II piętra na potrzeby funkcjonowania Pracowni Tomografii Komputerowej wraz z całą infrastrukturą techniczną. Zakres prac elektrycznych :

- wykonanie nowych instalacji oświetleniowych ogólnych i awaryjnych,

- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (gniazda, łączniki, przyciski, czujniki),

- wykonanie zasilania gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i dedykowanych (np. dla DATA),

- dostosowanie i rozbudowa istniejących rozdzielnic elektrycznych,

- budowa nowych rozdzielnic

- zapewnienie rezerw mocy, dostosowanie instalacji do potrzeb przyszłych użytkowników,

- budowa linii kablowych zasilających w tym dla potrzeb branży sanitarnej,

- przygotowanie tras kablowych i zasilania dla systemów teletechnicznych (LAN, CCTV, SSWiN, SSP, PRZYZYWOWA, SYSTEM KOLEJKOWY, ZAJĘTOŚCI POMIESZCZEŃ),

- integracja z istniejącą infrastrukturą budynku,

- wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,

- zapewnienie zasilania gwarantowanego dla urządzeń wymagających pracy w trybie ciągłym,

- montaż zabezpieczeń przeciwporażeniowych i przepięciowych,

- pomiary i odbiory:

  - przeprowadzenie pomiarów ochronnych (rezystancja izolacji, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, ciągłość przewodów ochronnych, pomiary oświetlenia),

  - sporządzenie protokołów z badań i pomiarów,

  - udział w odbiorach technicznych i końcowych instalacji,

- dokumentacja powykonawcza :

  - przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych,

Zakres prac teletechnicznych :

- Instalacja okablowania strukturalnego (LAN):

  - wykonanie tras kablowych (koryta, kanały, listwy, peszle),

  - dostawa i montaż punktów abonenckich (gniazda RJ-45, keystone), montaż szaf dystrybucyjnych (rack 19”) wraz z osprzętem pasywnym/aktywnym,

  - wykonanie połączeń pionowych i poziomych,

  - pomiary i certyfikacja sieci strukturalnej,

  - integracja z istniejącą infrastrukturą budynku,

- Instalacja systemu monitoringu wizyjnego (CCTV)

  - wykonanie tras kablowych i punktów montażowych dla kamer,

  - dostawa i montaż kamer wewnętrznych zgodnie z projektem,

  - instalacja rejestratora NVR i integracja z siecią LAN,

  - konfiguracja systemu i testy funkcjonalne,

  - integracja z istniejącą infrastrukturą budynku,

- Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN):

  - wykonanie tras kablowych,

  - montaż czujek ruchu, kontaktronów, sygnalizatorów,

  - instalacja centrali alarmowej,

  - konfiguracja systemu i testy działania,

  - integracja z istniejącą infrastrukturą budynku,

- Instalacja systemu kontroli dostępu (SKD):

  - przygotowanie tras kablowych i punktów montażowych,

  - montaż czytników kart, kontrolerów i elektrozaczepów,

  - integracja z systemem SSWiN i monitoringiem,

  - uruchomienie systemu i testy funkcjonalne,

  - integracja z istniejącą infrastrukturą budynku,

- Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP):

  - wykonanie okablowania zgodnie z projektem i wymaganiami CNBOP,

  - montaż czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP), sygnalizatorów akustycznych i optycznych,

  - integracja z istniejącą centralą SSP,

  - integracja z wentylacją, oddymianiem i zasilaniem awaryjnym,

  - wykonanie testów i prób zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - integracja z istniejącą infrastrukturą budynku,

  - wykonanie zintegrowanego scenariusza pożarowego skonsultowanego z Inspektorem ds. ppoż. z ramienia Zamawiającego;

- System przyzywowy (np. w sanitariatach, gabinetach medycznych)

  - montaż przycisków przyzywowych i sygnalizatorów świetlno-dźwiękowych,

  - instalacja centralki przyzywowej,

  - zapewnienie wizualizacji i sygnalizacji we wskazanych pomieszczeniach.

- System kolejkowy (QMS):

  - dostawa i montaż terminali biletowych i wyświetlaczy,

  - instalacja oprogramowania zarządzającego kolejką,

  - integracja z systemem nagłośnienia i monitorami informacyjnymi.

  - integracja z istniejącą infrastrukturą budynku,

- System zajętości pomieszczeń (Room Occupancy)

  - montaż czujników zajętości przy drzwiach lub w pomieszczeniach,

  - integracja z systemem KD oraz systemem wizualizacji (np. panele dotykowe przy salach, wyświetlacze LED),

  - konfiguracja oprogramowania do zarządzania rezerwacjami pomieszczeń,

- System zarządzania budynkiem (BMS):

  - wykonanie instalacji umożliwiającej centralne monitorowanie i sterowanie instalacjami technicznymi,

  - integracja BMS z systemami: SSP, DSO, SKD, SSWiN, CCTV, HVAC, oświetleniem,

  - konfiguracja oprogramowania BMS i wizualizacji graficznej,

  - uruchomienie i testy systemowe,

  - integracja z istniejącą infrastrukturą budynku,

- Pomiary, odbiory i dokumentacja:

  - pomiary parametrów sieci LAN,

  - testy funkcjonalne systemów,

  - przygotowanie protokołów pomiarowych i testowych,

  - udział w odbiorach technicznych i końcowych.

  - pomiary certyfikacyjne okablowania strukturalnego i telefonicznego,

- Wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych w części II piętra na potrzeby funkcjonowania Pracowni Tomografii Komputerowej wraz z całą infrastrukturą techniczną. Zakres prac elektrycznych

- wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych oraz włączeniu do istniejących pionów kanalizacyjnych,

- wykonaniu instalacji wodociągowych: wody zimnej, ciepłej użytkowej, cyrkulacji oraz instalacji hydrantowej ppoż., z pełnym bilansem zapotrzebowania, obliczeniami hydraulicznymi, doborem armatury i próbami ciśnieniowymi,

- wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ewentualnie ogrzewania podłogowego w wybranych pomieszczeniach medycznych, z doborem grzejników higienicznych i armatury regulacyjnej,

- wykonaniu instalacji chłodu i klimatyzacji: jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, przewodów chłodniczych i skroplin, klimakonwektorów, integracji z BMS oraz izolacji zimnochronnych,

- wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z chłodnicami i nagrzewnicami wodnymi, włączeniem do istniejących central i kanałów,

- wykonaniu instalacji gazów medycznych dla pracowni tomografii (O₂, AIR5, AIR8, CO₂, VAC), włączeniem do istniejących pionów, rozprowadzeniem poziomym do paneli medycznych, rezerwami pod przyszłą rozbudowę, oznakowaniem i badaniami szczelności,

- dostawie i montażu przyborów sanitarnych, armatury czerpalnej, hydrantów wewnętrznych,

- wykonaniu prób, rozruchów, regulacji oraz sporządzeniu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi PFU.

## Opis stanu istniejącego budynku „M” w zakresie branży konstrukcyjnej, elektrycznej oraz sanitarnej

Parametry i krótka charakterystyka budynku w stanie istniejącym

Budynek będący przedmiotem opracowania został zbudowany w latach 2017-2020.

Jest to obiekt pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, z łącznikiem komunikacyjnym do dwóch obiektów szpitalnych „K” i „W”. Obecnie budynek jest w pełni zagospodarowany jedynie w poziomie parteru oraz częściowo w poziomie piwnicy. Na poziomie parteru znajdują się pomieszczenia Ośrodka Dializ wraz z niezbędnym wyposażeniem, a przy wejściu głównym do budynku znajdują się pomieszczenia wypoczynku dla pacjentów, punkt recepcyjny oraz wejście do zamkniętej dla osób postronnych części Ośrodka Dializ.

Fragment powierzchni piwnic, który był w zakresie projektu pierwotnego, zagospodarowano na szatnie podstawowe pracowników stacji dializ z węzłem sanitarnym oraz pomieszczenia techniczno-magazynowe. Wszystkie kondygnacje połączono dwoma pionami komunikacyjnymi składającymi się z klatki schodowej A i B i dźwigu osobowo-towarowego (dźwig nr 1 i nr 2).

Budynek Dializ „M” połączony jest z istniejącymi budynkami szpitala „K” i „W” poprzez łączniki komunikacyjne:

•	na poziomie od piwnicy do III piętra – z budynkiem szpitalnym „K”

•	na poziomie I piętra – z budynkiem szpitalnym „W”

Budynek posiada główne wejście od strony ul. Szpitalnej.  Ponad to, dwa wejścia od strony wschodniej – traktowane jako wyjście ewakuacyjne. Dodatkowo wyjście bezpośrednio przy budynku „K” przez łącznik do budynku Dializ traktowane jako wyjście ewakuacyjne dla budynku „K”.

Charakterystyka obiektu

Istniejący obiekt jest budynkiem pięciokondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, wykonany w technologii tradycyjnej, z układem słupowo-ryglowym – w formie ram żelbetowych. Ściany wypełniające jako murowane z bloczków gazobetonowych. Konstrukcja nośna dachu – żelbetowa. Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Konstrukcję budynku zaprojektowano jako żelbetowo-murową. Głównymi elementami

nośnymi konstrukcji są podciągi oparte na słupach żelbetowych. Konstrukcja stropodachu żelbetowa prefabrykowano-monolityczna.

Budynek posadowiony jest na żelbetowych stopach i ławach fundamentowych, natomiast szyby windowe oraz klatka schodowa „B” posadowione są na płytach żelbetowych.

Ściany fundamentowe wykonane jako monolityczne, żelbetowe wylewane na budowie.

Zewnętrze ściany nadziemia są ścianami osłonowymi wypełniającymi, oddylatowanymi

od podciągów ram żelbetowych, wykonane z bloczków ściennych wapienno-piaskowych gr. 24cm klasy 15.

Jako główne elementy nośne budynku, żelbetowe ramy składające się z rygli oraz słupów. Rozstaw ram wynosi 6,6m. Wszystkie ramy wykonane jako 4-ro nawowe.

Podciągi wylewane razem ze stropem.

Szyby wind żelbetowe, grubość ścian 24 cm.

Strop i stropodach w budynku żelbetowy, prefabrykowano-monolityczy typu filigran o grubości 22cm, natomiast nad klatką schodową „B” oraz łącznikach gr. 18 cm.

Stropy i stropodach

Stropy i stropodach w budynku jako żelbetowy prefabrykowano-monolityczy typu filigran o grubości 22cm.

Platformy pod centrale

Platformy pod centralne wentylacyjne i urządzenia techniczne wykonane zostały w konstrukcji stalowej. Główne belki nośne jako dwuprzęsłowe o rozpiętości przęseł 6,60m.

Główne belki wykonane z dwuteownika IPE300. Ze względu na łączną długość przęseł przekraczającą 12m belka wykonana jest w dwóch odcinkach sztywno ze sobą połączonych.

Do głównych belek przymocowane są poprzeczne rygle z dwuteowników IPE180. Rozstaw dwuteowników IPE180 wynosi 150cm. Na dwuteownikach IPE180 powinna być ułożona krata pomostowa – obecnie brak. Cała konstrukcja platformy wykonana w taki sposób, aby górna krawędź kraty pomostowej licowała z górną krawędzią belek stalowych IPE300. Dwuteowniki IPE180 przymocowane między półkami dwuteownika IPE180.

Cała konstrukcja platform ustawiona na stalowych słupkach. Słupki ustawione w miejscu wstępowania głowic słupów kondygnacji 4 pietra.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbami ochronnymi.

Obiekt należy do obiektów ŚREDNIOWYSOKICH (SW).

Kategoria zagrożenia ludzi

    - Poziom piwnicy

- Część socjalna oraz komunikacja – ZL III

- Część magazynowo-techniczna - PM

    - Część nadziemna (parter, I-IV piętra) - ZL II

Klasa odporności pożarowej budynku

    - Część nadziemna (parter, I-IV piętra) - klasa B

    - Wydzielony poziom piwnicy – z częścią socjalną i magazynowo techniczną   – klasa B

Wymagania dotyczące elementów budynku.

Dla klasy odporności pożarowej budynku B

Kategoria budynku	- budynek średniowysoki (SW)

- główna konstrukcja nośna - min. odporność ogniowa R 120

- konstrukcja dachu - min. odporność ogniowa R 30

- stropy - min. odporność ogniowa REI60

- ściana zewnętrzna - min. odporność ogniowa EI 60

- ściana wewnętrzna - min. odporność ogniowa EI 30

- przykrycie dachu - min. odporność ogniowa RE 30

- drzwi do dźwigów - min. odporność ogniowa EI 60 (na poziomie piwnicy) i EI30 na wyższych kondygnacjach

Podział obiektu na strefy pożarowe

Obiekt podzielono - następujące stref:

    - poziom piwnicy – 2 strefy

      - część socjalna:

      - część techniczno-magazynowa

    - poziom parteru – 1 wydzielona strefa

przewidywana max. ilość osób – 80

    - poziom I – 2 strefy

      - przestrzeń użytkowa przeznaczona pod oddział szpitalny

      - część łącznika przy kl. schodowej „B” stanowiącej dojście do kl. schodowej

przewidywana max. ilość osób – 40 (w tym 20 łóżek)

    - poziom II-IV kondygnacja – 1 wydzielona strefa

przewidywana max. ilość osób na II piętrze – 40 (w tym max do 20 łóżek)

przewidywana max. ilość osób na III piętrze – 80 (w tym max do 20 łóżek)

przewidywana max. ilość osób na IV piętrze – 80 (w tym max do 20 łóżek)

Przewiduje się, że w całym budynku przebywać będzie:

    - max 320 osób

    - w tym max do 120 łóżek

Klatki schodowe „A” i „B” zostały wydzielone pożarowo i wyposażone w urządzenia do usuwania dymu.

Warunki ewakuacji

- Długość przejścia ewakuacyjnego nie może przekraczać 40 m.

- Długość dojścia ewakuacyjnego przy jednej drodze dojścia nie może przekraczać 10m, a przy dwóch drogach ewakuacyjnych 40m.

- Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń, uwzględniając liczbę osób mogących przebywać w obiekcie powinny mieć:

  - szerokość minimum – 0,90 m,

  - wysokość minimum – 2,00 m.

- Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne otwierają się na zewnętrz pomieszczeń, ponadto muszą mieć następujące rozwiązania:

  - jeżeli są to drzwi 2 – skrzydłowe, to przynajmniej jedno skrzydło winno nie być blokowane i posiadać, co najmniej 0,90 m,

  - mogą być wykonane jako rozsuwane przy spełnieniu uwarunkowań podanych w § 240 ust. 4 rozporządzenia /1/,

  - nie mogą być wykonane jako drzwi obrotowe i podnoszone.

  - Drzwi ewakuacyjne muszą być oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-N-01256-02:1992.

(szerokość mierząc w świetle uwzględniając szerokość klamek i pochwytów)

- Obiekt należy wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne lub w oświetlenie bezpieczeństwa spełniające również wymogi oświetlenia ewakuacyjnego.

- Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku muszą posiadać szerokość minimum 140 cm (mierząc w świetle uwzględniając szerokość klamek i pochwytów) zgodnie z wymaganiami § 239.4. rozporządzenia /1/.

- Szerokość korytarzy jako poziomych dróg ewakuacyjnych – minimum 1,40 m,
a wysokość – 2,20 m.

- Obudowa korytarzy stanowiących poziome drogi ewakuacyjne (ściany, sufit) musi mieć odporność ogniową co najmniej EI 30. Drzwi w tych ścianach nie muszą posiadać odporności ogniowej.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń

W obiekcie nie występują pomieszczenia i przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem oraz strefy zagrożenia wybuchem.

Gęstość obciążenia ogniowego

Dla strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZLII gęstości obciążenia ogniowego nie wyznacza się.

Dla strefy PM i pomieszczeń gospodarczych przyjmuje się gęstość obciążenia poniżej 500MJ/m2.

UWAGA

W piwnicy z pomieszczenia archiwum wydzielono dodatkowe dwa pomieszczenia na cele obsługi technicznej budynku tj. węzeł cieplny i pompę próżni.

UWAGA:

Według PFU funkcja II-go piętra przewidziana w dokumentacji projektowej nie będzie w całości  realizowana, natomiast w oparciu o niniejsze opracowanie (PFU) przewidziana jest nowa funkcja mianowicie: Oddział Diabetologii i Pracownia Tomografii Komputerowej.

Ogólne dane obiektu:

- powierzchnia zabudowy – 998,03m2

- powierzchnia użytkowa – 4691,06m2

- kubatura – 16418,71m3

- maksymalna wysokość budynku – 20,73m

- max wymiary budynku – 30,01x46,55m

- kąt nachylenia połaci - 2÷3%

- liczba kondygnacji – 5+1

- II.	PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – CZĘŚĆ OPISOWA

## Opis ogólny wymagań przedmiotu zamówienia

Niniejsze opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego jest dokumentem nadrzędnym i uzupełniającym w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego z 2020 r. pn. „Zagospodarowanie pomieszczeń w budynku „M” – Kliniczne Centrum Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2”, stanowiący załącznik nr 1, 2 do niniejszego PFU.

Na każdym etapie realizacji inwestycji w zakresie prac projektowych jak i robót wykonawczych w pierwszej kolejności należy spełnić wymagania zawarte w PFU z marca 2026r.

Wykonawca sporządzi niezbędną inwentaryzację, ekspertyzy, zamienną dokumentację projektową wykonawczą we wszystkich branżach i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i wykonawczej wykona roboty budowlane.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonywane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu wewnątrz oraz na zewnątrz, spowodowane dostawami materiałów, ruchem sprzętu, transportu jak i pracowników wykonujących roboty budowlane w obiekcie oraz nieograniczonym dostępem służb ratowniczych do obiektu jak straż pożarna, pogotowie ratunkowe itd. przez cały czas trwania prac. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za efekty działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz instalacji teletechnicznych, demontaż istniejącej platformy pionowej do przewozu łóżek, dostawa i montaż nowej platformy pionowej osobowej przeznaczonej do przewozu łóżek na piętrze I klatka B,

- powstałych szkód w części zagospodarowanej i funkcjonującej w wyniku prowadzonych robót;

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

- warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry techniczne i jakościowe oraz właściwości funkcjonalne, użytkowe i eksploatacyjne.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do realizacji – w aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym z września 2025 r., dokumentacją projektową oraz warunkami Umowy,

- stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w (STWiOR),

- sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i (STWiOR).

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień Umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory zanikowe,

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancji i rękojmi).

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku, a dalej do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrona środowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego na czas prowadzenia robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową, itp.

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

Żadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za projekt i obliczenia. Każda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawcę musi zostać zatwierdzona przez Nadzór Budowy oraz Zamawiającego.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego w całym okresie realizacji robót, aż do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do pełnienia Nadzoru Autorskiego nad wykonywanym zamówieniem w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej i wykonawczej.

Konieczne do realizacji zamówienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca wykona we własnym zakresie.

Wszelkie opłaty administracyjne, obsługa geodezyjna oraz przygotowanie map niezbędnych dla realizacji zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

### Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zakresu rzeczowego:

      - Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, ekspertyz technicznych i pożarowych;

      - Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej zamiennej w zakresie:

  - Przebudowy polegającej na zagospodarowaniu powierzchni I, II piętra na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej według koncepcji przedstawionej w niniejszym PFU w zakresie pełnobranżowym:

- technologii medycznej

- architektury;

- konstrukcji;

- demontaż istniejącej platformy pionowej do przewozu łóżek,

- dostawa i montaż platformy pionowej osobowej do przewozu łózek

- instalacji sanitarnych: instalacji C.O., instalacji wod.-kan., instalacji C.T., instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej, instalacji chłodzenia pomieszczeń za pomocą klimakonwektorów oraz klimatyzatorów z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej, instalacji  gazów medycznych;

- instalacji elektrycznych;

- instalacji teletechnicznych, niskoprądowych;

- instalacji AKPiA i BMS

3. Wykonanie robót konstrukcyjno - budowlanych, polegających na wzmocnieniu stropu pod tomografem.

### Dokumentacja projektowa

Wykonawca przygotuje pełnobranżowy projekt wykonawczy wraz z przedmiarami i kosztorysem w oparciu o przyjęte rozwiązania w ilości:

- 2 egzemplarze w wersji papierowej,

- 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w zapisie wersji .doc, .odt, .dwg, .pdf, .xls a przedmiary i kosztorysy w wersji .ath i .pdf na opisanym nośniku USB.

Po zrealizowaniu inwestycji „na gotowo” Wykonawca na podstawie wykonanej dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej wg. obowiązującej normy przygotuje dokumentację powykonawczą.

Projekt wykonawczy powinien obejmować swoim zakresem adaptację  pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Tomografu Komputerowego wraz z wyposażeniem w bud. M  –  Budynek Klinicznego Centrum Medyczno–Terapeutycznego (Ośrodek Dializ, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej) zlokalizowanych na II piętrze budynku „M” Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM na działce nr 36 obręb 1057, jedn. ewid.326201_1 Szczecin.

Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in.: część rysunkową i część opisową oraz niezbędne uzgodnienia formalno–prawne wynikające z dokumentacji projektowej.

Wykonawca zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych bieżących uzgodnień z Zamawiającym na etapie projektowania dotyczących przedmiotu zamówienia (m.in. np.: lokalizacja osprzętu oraz poszczególnych elementów dotyczących każdego zakresu branż instalacyjnych, rodzaju zastosowanych materiałów, rodzaju zastosowanych urządzeń, rozwiązań, technologii, itp.), a po wykonaniu pełnobranżowego projektu wykonawczego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tego projektu Zamawiającemu do akceptacji wraz z przedmiarami i kosztorysem wykonania. Zamawiający uprawniony jest do żądania zmian w dokumentacji wynikających z zastosowanych materiałów i urządzeń przy czym zmiany nie mogą mieć wpływu na koszt realizacji inwestycji. W razie stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji, za które Wykonawca odpowiada, lub zmian wynikających z kosztów realizacji Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia wymaganych przez Zamawiającego fragmentów  dokumentacji w trybie niezwłocznym tj. w ciągu 3 dni od dnia zażądania poprawienia przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad oraz zmian wpływających na koszt  i jakość realizacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w projekcie wykonawczym.

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności wykonanie prac projektowych takich jak: ekspertyz technicznych w zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu wykonawczego i uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji, o ile będą wymagane.

Projekt wykonawczy powinien przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i ich parametry wymiarowe oraz techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów.

PW winien spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie rzeczowym oraz spełniać wymagania przepisów, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procesu budowlanego. Powinna ona być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi norami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką.

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie przy najniższych kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego, aż do daty upływu gwarancji na przedmiot Umowy:

- PW winien zawierać oświadczenie Wykonawcy o jego kompletności, zgodności z obowiązującymi dla tego rodzaju zamówienia przepisami prawa oraz posiadać wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia, o ile będą wymagane,

- PW powinien być skoordynowany międzybranżowo i wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- PW powinien określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń, wyposażenia i wystroju wnętrz pomieszczeń wraz z informacją wizualną w niezbędnym zakresie,

- przyjęte rozwiązania dotyczące materiałów, urządzeń i wyposażenia technologicznego w dokumentacji projektowej muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac wykonawczych pod rygorem nie przyjęcia dokumentacji do realizacji.

### Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie, jak w dokumentacji wykonawczej (pkt.6.2), a ich treść przedstawiać ma roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Dokumentacja powykonawcza może być sporządzona poprzez naniesienie zmian kolorem czerwonym w dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Dokumentacja powykonawcza musi być podpisana przez Kierownika Budowy i uprawnionego przedstawiciela Inwestora oraz oznakowana wyraźnym napisem „Dokumentacja Powykonawcza”.

Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanych powyżej.

Komplet dokumentacji powykonawczej powinien zawierać:

- dokumentację projektową z naniesionymi podczas realizacji zamówienia zmianami,

- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja projektową oraz obowiązującymi przepisami,

- oryginał dziennika budowy, wraz ze skanem dziennika budowy,

- świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez Wykonawcę,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę prób, badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,

- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu umowy, instrukcje p.poż. wraz z podstawowym oznakowaniem,

- dla wszystkich instalacji elektrycznych protokoły badań rezystancji i izolacji przewodów elektrycznych.

- wykaz wyposażenia i sprzętów dostarczonych w ramach przedmiotu Umowy w formie  ponumerowanej listy, zawierającej co najmniej:

- nazwę elementu (np. BMS, CCTV, SKD, SSP, klimatyzacja i wentylacja, wyposażenie informatyczne, oprogramowanie informatyczne, elementy aparatury)

- nazwę producenta;

- numer seryjny (o ile dotyczy);

- rok produkcji;

- ilość sztuk;

- lokalizacja w pomieszczeniu;

- termin gwarancji dostarczonych elementów i sprzętu;

- wartość każdej sztuki dostarczonych elementów (przy czym przy elementach drobnych, dopuszcza się podanie całkowitej wartości kompletu dostarczonych elementów tego samego rodzaju);

- podanie numeru faktury wystawionej przez Wykonawcę dla Zamawiającego na dany element oraz podanie numeru pomieszczenia, w którym został zainstalowany.

### Wymagania w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót (HRF)

Roboty budowlane muszą być realizowane ściśle według przyjętego harmonogramu. Opóźnienia w realizacji robót będą skutkować utratą przyznanych środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego.

Wykonawca przygotuje harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót w oparciu o następujące założenia i wymagania Zamawiającego:

- W dniu podpisania umowy, Wykonawcy przekazany zostanie plac budowy;

- Czas realizacji całości robót 6 miesięcy od daty podpisania umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie z podziałem na następujące etapy:

- Wykonawca po przekazaniu placu budowy przystąpi bez zwłoki w ciągu 7 dni do realizacji robót budowlanych na II piętrze w oparciu o posiadaną dokumentację projektową oraz prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę o ile będzie wymagana;

- Jednocześnie podjęte zostaną przez Wykonawcę prace projektowe w zakresie wynikającym z przewidzianych zmian funkcjonalno-użytkowych, architektoniczno-konstrukcyjnych oraz zmian rozwiązań techniczno-technologicznych w zakresie instalacji: sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych, AKPiA i BMS oraz węzła cieplnego i węzła chłodu.

## Opis właściwości funkcjonalno-użytkowych

Budynek będący przedmiotem opracowania wchodzi w skład kompleksu zabudowań Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. Obiekt ten przeznaczony jest dla potrzeb publicznej ochrony zdrowia. Funkcja budynku pozostaje bez zmian. Przedmiotem opracowania jest adaptacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb archiwum szpitala. Istniejący budynek M został wybudowany w 2020 r. i uzyskano pozwolenie na jego użytkowanie.

Dostosowanie istniejącego pomieszczenia na II piętrze w budynku „M” z adaptacją obejmuje w większości przestrzeń wewnętrzną budynku i nie wpływa na linię zabudowy, ani na architektoniczny wyraz budynku M z przestrzeni zewnętrznej.

Na terenie działki znajdują się następujące sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna i ciepłownicza, do których podłączony jest budynek „M”.

Dane ogólne i charakterystyczne:

| Nr pom. | Przeznaczenie | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
| 1.43 | Łącznik z bud. W piętro 1 klatka B | 67,15 |
| 2.00 | Przedsionek windowy piętro 2 klatka A | 29,00 |
| 2.01_PT | Komunikacja/poczekalnia | 27,87 |
| 2.01_OD | Komunikacja | 25,54 |
| 2.02_PT | Wnęka mag. | 0,79 |
| 2.03_PT | Kabina nr 1 | 1,28 |
| 2.04_PT | Kabina nr 2 | 1,28 |
| 2.05_PT | Pokój przygotowawczy | 14,19 |
| 2.06_PT | Pomieszczenie tomografu | 21,71 |
| 2.07_PT | Sterownia | 7,37 |
| 2.08_PT | WC NPS | 4,71 |
| 2.09_PT | Magazyn | 3,46 |
| 2.10_PT | Pokój opisów | 12,86 |
| 2.11_PT | WC personelu | 4,02 |
| 2.12_PT | Pokój pielęgniarek | 11,26 |
| 2.13_PT | Rejestracja | 9,97 |
| 2.18_OD | MAGAZYN ODDZ. DIABETOLOGII / Pomieszczenie Techniczne | 12,94 |
| 2.32 | Przedsionek windowy piętro 2 klatka B | 36,54 |
| 2.42 | Komunikacja | 14,29 |
|  |  | 306,23 |

## Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Realizacja inwestycji powinna opierać się na opracowanej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) w zakresie zagospodarowania pomieszczeń w budynku M – Kliniczne Centrum Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2 PUM oraz Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) wprowadzającym zmiany rozwiązań funkcjonalno-użytkowych dla II pietra oraz zmian założeń i rozwiązań technicznych dla instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, AKPiA, BMS oraz źródła ciepła na cele grzewcze i C.W.U. dla całego obiektu oraz źródła chłodu dla potrzeb chłodzenia całego obiektu. Ponadto Zamawiający oczekuje – wymaga zagospodarowania istniejących trzech central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych wraz z instalacją kanałową na dachu budynku i szachtach instalacyjnych oraz wykonanych instalacji poprowadzonych w szachtach instalacyjnych jak: pion C.O., pion czynnika chłodniczego, pion C.T., piony kanalizacyjne dla potrzeby kondygnacji przewidzianych do zagospodarowania w ramach realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

### Przygotowanie terenu budowy

Realizacja robót związanych z zagospodarowaniem kondygnacji objętych zakresem inwestycji oraz przebudowa i dostosowanie istniejących instalacji technicznych do nowych wymagań, warunków i parametrów technicznych prowadzone będą z zapewnieniem nieograniczonego funkcjonowania obiektu użytkowanego na parterze oraz piwnicy w części obecnie zagospodarowanej oraz na III i IV piętrze bud. „M”.

Założenia przyjęte do realizacji zagospodarowania piętra II oraz przebudowy instalacji technicznych w części obecnie użytkowanej budynku M powinny zapewnić możliwość użytkowania ciągów komunikacyjnych i nie kolidować z jego działalnością.

Wykonawca zapewni dostęp do budynku wejściem bocznym kl. Schodowa „B” i nie będzie ograniczał w wyniku prowadzonych robót.

Po zakończeniu robót, Wykonawca wykona wszelkie naprawy i renowację klatki schodowej oraz przestrzeni, z których korzystał w trakcie prowadzenia robót tj. ścian, schodów poprzez wymianę uszkodzonych elementów, szpachlowanie wszelkich obić, rys i podobnych uszkodzeń, oraz wykona malowanie klatki schodowej na całej wysokości od piwnicy do IV piętra, a także tych przestrzeni, z których korzystał i wymagały renowacji.

Teren budowy powinien zostać ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa budynku M. Wykonawca zapewni we własnym zakresie właściwe zagospodarowanie terenu budowy i miejsce uzgodnione z inwestorem na zaplecze terenu budowy zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności:

- Właściwe zabezpieczenie terenu budowy poprzez jego oznakowanie tablicami informacyjnymi o prowadzonych robotach budowlanych, zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich oraz wykonanie innych niezbędnych czynności zgodnych z przepisami BHP i ppoż.

- Rozmieszczenie zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej maszyn oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji budowy.

- Wydzielenie i przygotowanie miejsca składowania materiałów budowlanych.

- Wydzielenie i przygotowanie miejsca do składowania odpadów budowlanych.

- W razie potrzeby wykonanie oraz właściwe oznakowanie tymczasowych dróg komunikacji na cele budowy.

- Zorganizowanie budowy w sposób odpowiedni do zakresu robót, niekolidujący z prowadzonymi działaniami w trakcie funkcjonowania Szpitala.

## Dodatkowe wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonawca powinien dodatkowo uwzględnić szczegółowe wymagania Zamawiającego:

1.	Piętro II powinno stanowić oddzielną strefę pożarową oddzieloną od sąsiednich kondygnacji i stref pożarowych przegrodami odpowiedniej klasy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

2.	Sala szkoleniowa dzielona kurtyną przesuwną powinna również spełniać wymagania 
i zapewniać warunki ewakuacji jak dla pomieszczeń kategorii zagrożenia ludzi ZL I tj. m.in.:

•	drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń,

•	dwa wyjścia ewakuacyjne (przy otwartej kurtynie). Wyjścia te powinny być oddalone od siebie o minimum 5 metrów,

•	szerokość dróg ewakuacyjnych: szerokość dróg ewakuacyjnych (korytarzy, przejść) powinna być obliczana proporcjonalnie do liczby osób, przyjmując minimum 0,6 m na każde 100 osób, przy czym minimalna szerokość nie może być mniejsza niż 1,4 m.

3.	Zgodnie z Postanowieniem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WPZ.52840.155.1.2025, z dnia 14 sierpnia 2025 r. cały budynek powinien być wyposażony w System Sygnalizacji Pożarowej. W związku 
z powyższym wyposażenie w wyżej wymieniony system dotyczy również przedmiotowej kondygnacji i pomieszczeń. Po realizacji zadania konieczne jest zaktualizowanie 
i przedłożenie zamawiającemu zintegrowanego scenariusza pożarowego. Scenariusz powinien uwzględniać warunki miejscowe i być skonsultowany z Inspektorem ds. ppoż. 
z ramienia Zamawiającego.

Powyższe odnosi się do planowanej adaptacji w ramach kolejnego etapu pozostałej części pomieszczeń 2 piętra budynku „M”, w której mają się znaleźć pomieszczenia Apteki Szpitalnej wraz z modułem szkoleniowym. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie odpowiedniej klasy przeciwpożarowej całego piętra budynku: ZL I. Podczas realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” konieczne jest zatem dostosowanie instalacji i zabezpieczeń do wskazanej klasy przeciwpożarowej.

## Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Ogólny zakres robót instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

- dobór i montaż WLZ’tów z rozdzielni głównej (pom. 09) do projektowanej rozdzielni RB-2 w pomieszczeniu technicznym 2.18_OD (dawniej magazyn oddz. diabetologii),

- dobór i montaż WLZ’u z ZK poprzez rozdzielnię główną (pom. 09) do projektowanej rozdzielni tomografu	w pomieszczeniu technicznym 2.18_OD (dawniej magazyn oddz. diabetologii),

- dobór i montaż WLZ’u z rozdzielni tomografu do urządzenia uwzględniając DTR tomografu dobór i montaż rozdzielnicy RB-2(analizator sieci podłączony do BMS) i rozdzielnicy 	tomografu (analizator sieci podłączony do BMS),

- dobór i montaż oświetlenia podstawowego wraz z sterowaniem DALI dostosowany do istniejącego systemu,

- dobór i montaż oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego dostosowany do istniejącego systemu,

- dobór i montaż instalacji gniazd ogólnych 230V,

- dobór i montaż instalacji gniazd komputerowych 230V,

- Dobór i montaż linii zasilającej do platformy pionowej osobowej do przewozu łózek szpitalnych

- rozbudowa instalacji zasilania wentylacji, agregatu wody lodowej,

- dobór i montaż instalacji zasilania klimatyzacji,

- dobór i montaż linii telefonicznej analogowej z pom. P03 (Poziom -1),

- dobór i montaż instalacji przeciwpożarowej SSP dostosowany do istniejącego systemu,

- dobór i montaż instalacja domofonu dostosowany do istniejącego systemu,

- dobór i montaż instalacji CCTV dostosowany do istniejącego systemu,

- dobór i montaż instalacji kontroli dostępu SKD dostosowany do istniejącego systemu,

- dobór i montaż przyzywowy dostosowany do istniejącego systemu,

- dobór i montaż systemu kolejkowego dostosowany do istniejącego systemu,

- dobór i montaż okablowania strukturalnego do pom technicznego 2.18 (dawniej magazyn oddz. diabetologii) zgodnie z przykładowym schematem ideowym (schemat nr 1) szafy teletechnicznej oraz urządzeń aktywnych (Załącznik nr 4 - suplement do branży teletechnicznej – LAN i urządzenia aktywne),

- dobór i montaż systemu sygnalizacji włamania dostosowany do istniejącego systemu,

- dobór i montaż instalacji automatyki i BMS dostosowany do istniejącego systemu,

- dobór i montaż instalacji elektrycznej i teletechnicznej do AKPiA dla wentylacji,

- dobór i montaż system sygnalizacji zajętości pomieszczenia.

SCHEMAT NR 1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

Rozwiązania projektowe

Należy wykonać obliczenia:

- dobór kabli zasilających obiekt/poziom

- bilans mocy zawierający wszystkie obwody i końcowe odbiory elektryczne.

- dobór zabezpieczeń w sposób selektywny względem siebie co powinno wynikać z obliczeń.

- obliczenia techniczne dla każdego obwodu w formie tabelki

Zasilanie obiektu

Wewnętrzne linie zasilające należy wykonać do projektowanej rozdzielni RB-2 w pomieszczeniu technicznym 2.18 (dawniej magazyn oddz. diabetologii) z istniejącej rozdzielni głównej znajdującej się w pom. P09 „Pom. techniczne" do poziomu 2 należy wykorzystać istniejące trasy w budynku. Linie zasilające rezerwowane i nierezerwowane należy dobrać na podstawie bilansu mocy, obowiązujących przepisów i PN.

Zasilanie rozdzielni tomografu realizować poprzez przeniesienie linii kablowej (YKXS 5x1x120 mm2) z istniejącego ZK przy budynku M do pom technicznego 2.18(dawniej magazyn oddz. diabetologii) uwzględnieniem istniejącego PWP Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu w pom. P09 „Pom. Techniczne".

Przy pracach przy przeniesieniu linii kablowej należy uwzględnić:

- prace elektryczne przy istniejącym złączu ZK;

- rozebranie kostki brukowej;

- prace ziemne (wykonanie wykopu, ułożenie kabla zgodnie z normą SEP);

- szczelny przepust do rozdzielni głównej;

- obsługę geodezyjną;

- odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego;

- wykonanie niezbędnych sprawdzeń elektrycznych przed uruchomieniem.

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu UPS’a w pom. P09 „Pom. Techniczne" przenieść obok istniejących PWP obiektu (przy wejściach do budynku M). Projekt i wykonanie instalacji należy dostosować do obowiązujących przepisów i PN.

Zasilanie instalacji wentylacji, klimatyzacji i agregatu wody lodowej

Zasilanie należy wykonać z istniejącej rozdzielni RW/KL. Obwody zabezpieczyć bezpiecznikami oraz wyłącznikami nadprądowymi, zasilanie i zabezpieczenie obwodów zweryfikować z DTR i wytycznymi producenta zainstalowanych urządzeń. Zasilanie klimatyzacji typu “split” z obwodów nierezerwowanych rozdzielni RB-2.

Trasy kablowe

Trasy kablowe w obiekcie należy prowadzić w korytarzach w przestrzeni sufitów podwieszanych na systemowych korytach mocowanych do sufitu właściwego lub ścian. Koryta powinny być dobierane z zachowaniem 30% rezerwy miejsca. Przy prowadzeniu kabli w wiązkach należy uwzględniać współczynniki poprawkowe zgodnie z normą. Sposób prowadzenia tras powinien zapewniać dostęp do nich po zabudowaniu innych instalacji. Przy prowadzeniu tras należy zachować zasadę oddzielania instalacji o różnym przeznaczeniu, tj. instalacji elektrycznych standardowych, instalacji elektrycznych, które ze względu na duże wartości prądu i odkształcenia mogą powodować zakłócenia, instalacji teletechnicznych, instalacji przeciwpożarowych. Wszystkie instalacje bezpieczeństwa należy wykonywać na certyfikowanych trasach kablowych i uchwytach E90, na odrębnych konstrukcjach. Trasy kablowe powinny być uziemiane do lokalnych szyn wyrównawczych oraz posiadać mostki w miejscach łączeń elementów niezapewniających odpowiedniego połączenia galwanicznego. Wszystkie kable należy oznaczać za pomocą trwałych opasek kablowych z oznaczeniem relacji kabla oraz rodzaju i przekroju przewodu. Oznaczniki należy montować na początku i końcu kabla, jak również na każdym piętrze oraz co 10m w ciągach poziomych. Oznaczniki powinny być umieszczane również przed i za przejściami kabli przez ściany i stropy. Pionowe trasy kablowe należy prowadzić na drabinach kablowych mocowanych do ścian szachtu. Kable mocować przy użyciu dedykowanych uchwytów. Przewody do urządzeń zasilanych z wypustów należy prowadzić podtynkowo przy zapewnieniu wymaganej 5-ciomilimetrowej grubości warstwy tynku nad przewodem, w podłodze w rurach osłonowych, nad sufitem podwieszanym, pod płytami g-k w rurach osłonowych karbowanych, w korytach kablowych w miejscach niewidocznych. Rury osłonowe powinny być dobrane do ilości przewodów i ich średnicy oraz spodziewanych nacisków w przypadku rur prowadzonych w posadzkach.

Wewnętrzne trasy kablowe należy wykonywać z:

- Koryt i drabinek metalowych spełniających wymagania co najmniej: − klasa korozyjności nie niższa niż C2 dla pomieszczeń suchych oraz nie niższa niż C3 dla pomieszczeń wilgotnych.

- Ciągłość elektryczna wyrażona impedancją dla tras z łącznikami Z≤50mΩ oraz Z≤5mΩ/m dla tras bez łącznika wg normy PN-EN 61537:2007.

- Trasy kablowe dla obwodów bezpieczeństwa pożarowego muszą posiadać aprobaty techniczne CNBOP / ITB.

- Elementy tras kablowych muszą posiadać atesty higieniczny dopuszczający ich stosowanie w budynkach użyteczności publicznej.

- Rur osłonowych i kanałów z tworzywa sztucznego nierozprzestrzeniającego płomienia spełniającego wymagania co najmniej: − rury wykonane z tworzywa nierozprzestrzeniającego płomienia, bezhalogenowe.

- Zakres temperatur: eksploatacja -25°C do +90°C.

- Posiadające system złączy umożliwiających tworzenie tras kablowych.

- Kanały kablowe odporne na UV, nierozprzestrzeniające płomienia, samogasnące.

Strefy prowadzenia przewodów elektrycznych w ścianach:

Rozdzielnie

Dobór, montaż i uruchomienie wewnętrznej rozdzielnicy RB-2 z podziałem na obwody rezerwowane i nierezerwowane w pomieszczeniu technicznym 2.18 oraz rozdzielni tomografu pom 2.06. Należy zabudować prefabrykowaną rozdzielnię równoważną z PrismaSet P aby zawierała wszystkie projektowane obwody elektryczne wraz analizatorem sieci (RB-2). Przy prefabrykacji rozdzielni tomografu należy uwzględnić DTR producenta urządzenia. Na elewacji rozdzielnicy wykonać trwałe oznaczenia zgodne z dokumentacją powykonawczą.

Zasilanie tomografu

Na podstawie obowiązujących przepisów i DTR producenta należy dobrać linię kablową z rozdzielni tomografu do urządzenia.

Instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych

Natężenie oświetlenia wykonać zgodnie z PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach lub równoważną.

Należy wykonać instalację oświetlenia podstawowego pomieszczeń oprawami typu LED wraz sterowaniem DALI w wykonaniu dostosowanym do funkcji pomieszczenia oraz rodzaju sufitu, oprawy wyposażone w źródła światła o temperaturze barwowej 4000 K. Przyjęto następujące wymagane minimalne średnie natężenia oświetlenia:

- 750 lx - pokój opisów, pokój przygotowawczy, pom. techniczne, pokój pielęgniarski rejestracja, sterownia, pom. Tomografu

- 500 lx - kabiny pacjentów

- 300 lx - magazyny, łazienki, toalety, komunikacja/poczekalnia, pom. socjalne, hol windowy II p i Ip, Łącznik do bud. W,

- 200 lx - korytarze, klatka schodowa,

Zasilanie z projektowanej rozdzielni RB-2 obwodów gniazd ogólnych, dedykowanych dla urządzeń technologicznych 400V/230V oraz komputerowych DATA w zestawach gniazdowych PEL zgodnie w projektem instalacji LAN. Obwody zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi oraz dodatkowo obwody gniazd wtykowych wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym 30mA/10mA (DATA/PEL), zasilanie i zabezpieczenie obwodów zweryfikować z DTR i wytycznymi producenta zainstalowanych urządzeń. Osprzęt w budynku typu ramkowego do łączenia w ramki wielokrotne o klasie szczelności IP20. W pomieszczeniach wilgotnych, łazienkach i piwnicach IP44.

Gniazda montować, licząc od wykończonej posadzki, na wysokości:

- w przestrzeni otwartej 30 cm

- przy biurkach 0,9

- przy blatach roboczych na 1,15m.

Osprzęt wtynkowy montowany w puszki elektroinstalacyjne 60mm bezhalogenowe, samogasnące, głębokie.

Gniazda komputerowe montować w zestawach PEL (punktach elektryczno-logicznych), doposażenie wykonanych zestawów gniazdowych w gniazda komputerowe RJ-45:

- cztery gniazda zasilania

- cztery gniazda sieci logicznej

Zestawy PEL projektuje się w następujących pomieszczeniach:

- Pom. 2.10_PT Pokój opisów - 3 zestawy

- Pom. 2.13_PT  Rejestracja - 2 zestawy

- Pom. 2.12_PT Pokój pielęgniarski - 2 zestawy

- Pom. 2.07_PT Sterownia - 2 zestawy

- Pom. 2.06_PT Pokój przygotowawczy - 2 zestawy

- Pom. 2.18_OD Magazyn

- Pom. 2.09_PT Magazyn

Sterowanie DALI oświetlenia oparty na istniejącym systemie w bud M (III p i IV p) wraz możliwością tworzenia harmonogramów w systemie BMS.

Zgodnie z normą SEP-E-007:2017-09 stosowane w budynku przewody i kable powinny posiadać klasę reakcji na ogień:

- Dca-S2, d1, a3 lub wyższą dla instalacji prowadzonych poza drogami ewakuacyjnymi.

- B2ca-s1b, d1, a1 lub wyższą dla instalacji prowadzonych na drogach ewakuacyjnych.

- Izolacja kabli prowadzonych na drogach ewakuacyjnych powinna być wykonana 
z materiałów bezhalogenowych nierozprzestrzeniających płomienia o izolacji 0,6/1kV.

- Izolacja kabli prowadzonych poza drogami ewakuacyjnymi powinna być wykonana 
z polietylenu usieciowanego (XS) z powłoką nierozprzestrzeniającą płomienia. Izolacja 0,6/1kV.

- Przewody układane w budynku powinny mieć izolację na napięcie co najmniej 450/750V.

Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne

Wykonane oświetlenie awaryjne ma zapewnić oświetlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego zgodnie z EN 60598-2-22 lub równoważną. W budynku wykonać montaż atestowanych przez CNBOP opraw oświetlenia drogi ewakuacyjnej. Wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego na klatkach schodowych oraz głównych ciągach komunikacyjnych

  - 2 lx wzdłuż linii środkowej w centralnym pasie drogi

  - w pozostałych wysokiego ryzyka – 15 lx

  - w pozostałych pomieszczeniach – 5 lx

  - 5 lx w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych – hydrantów, gaśnic, wyłączników głównych (WG p. poż) i ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP).

Oprawy oświetlenia awaryjnego LED z czasem podtrzymania 3h, wyposażone w system centralnego monitoringu wspólny dla całego budynku poprzez Centralkę Oświetlenia Awaryjnego.

System należy dostosować do istniejącej centrali przy dźwigu osobowym poziom “0” klatka A bud M i przesyłanie danych do systemu BMS.

Przejścia pożarowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) § 234. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Przejścia przez strefy pożarowe kabli, przewodów, koryt kablowych, przewodów w rurach palnych jak i niepalnych, wykonać przy użyciu produktów, które spełniają wymagane kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. Do uszczelniania przejść pojedynczych kabli jak i wiązek kablowych użyć np. przegrody ochronnej lub przegrody z pęczniejącego spienionego poliuretanu o średnicy dobranej do grubości wiązki Dla przejść korytowych wymagających dużych otworów w ścianie/stropie użyć zaprawy ogniochronnej w połączeniu z bloczkami. Do uzupełnienia ewentualnych nieszczelności użyć ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej. Przy montażu ściśle przestrzegać wymagań aprobaty technicznej 
i instrukcji producenta w celu zachowania odporności ogniowej podanej przez producenta danego wyrobu.

Uziemienia, połączenia wyrównawcze, ochrona przepięciowa

Do instalacji połączeń wyrównawczych zostanie przyłączone szyna PE rozdzielnicy RB-2, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanały wentylacji mechanicznej, ciągi drabinek i korytek kablowych, obudowy urządzeń elektrycznych a w szczególności rozdzielnicy elektrycznej. Punkty uziemień połączyć za pomocą przewodów LgY6mm2 koloru żółto zielonego. Do rozprowadzenia uziemienia do poszczególnych punktów w budynku wykorzystać należy metalowe trasy koryt kablowych. Dla przepięciowej ochrony budynku zainstalowanych w nim urządzeń oraz instalacji należy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe. Należy zastosować układ ochronników I i II stopnia ochrony. Ochronniki łączyć linką miedzianą z szynami N, PE i L1, L2, L3 minimalizując długość przewodów.  	
Stosować dla ochrony przepięciowe:	
 I stopień

- Największe napięcie trwałej pracy: 255V

- Prąd udarowy: 100kA

- Znamionowy prąd wyładowczy: 25/100kA

- Napięciowy poziom ochrony ≤ 1,5kV

- Czas zadziałania ≤ 100 ns

II stopień ochrony w podrozdzielniach

- Największe napięcie trwałej pracy: 275V

- Maksymalny prąd wyładowczy: 40kA

- Znamionowy prąd wyładowczy: 20kA

- Napięciowy poziom ochrony ≤ 1,25kV

Uwaga:

Należy uporządkować istniejące instalacje elektryczne i teletechniczne. Wszelkie wyłączenia instalacji należy uzgadniać z Zamawiającym.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH:

Linia telefoniczna analogowa

Należy ułożyć linie telefoniczną analogową do pomieszczenia P03(Poziom -1) bud. M przewodem  XzTKMXpw 25x4x0,8. Trasa poprzez projektowane trasy na poziomie II i istniejące trasy w bud. M. W pom pomieszczeniu technicznym 2.18 (dawniej magazyn oddz. diabetologii) punkt dystrybucyjny na 50 par podłączyć linię P03 (Poziom –1) zakończyć na krosach telefonicznych na złączach LSA.

W/w instalację projektuje się do :

- Pom. 2.10 Pokój opisów - 2 zestawy

- Pom. 2.13 Rejestracja

- Pom. 2.12 Pokój pielęgniarski

- Pom. 2.07 Sterownia

- Pom. 2.06 Pokój przygotowawczy

System SSP

Do ochrony obiektu należy przewidzieć adresowalny system sygnalizacji pożarowej pracujący w układzie pętli dozorowych zamkniętych. Centralę sterującą należy wykorzystać istniejącą w bud. M.

W obiekcie należy zaproponować system natychmiast informujący o wystąpieniu alarmu, awarii lub demontażu czujek, precyzyjnie lokalizujący punkt (pomieszczenie), z którego nadchodzi sygnał, co pozwala personelowi zareagować z maksymalną skutecznością i szybkością.

Wszystkie urządzenia powinny być zamontowane na pętli dozorowej (czujki dymu, przyciski ROP oraz urządzenia peryferyjne posiadające zintegrowane z elementami izolatory zwarcia). W przypadku uszkodzenia elementu lub zwarcia bądź przerwy w oprzyrządowaniu pętli, wszystkie pozostałe urządzenia (czujki, przyciski pożarowe lub elementy peryferyjne We/Wy) powinny zachować pełną funkcjonalność. Ponadto awaria lub uszkodzeni ma być rejestrowane, a informacja o uszkodzeniu wyświetlona zostaje na polu obsługi i ewentualnie wydrukowana na drukarce.

Stała, inteligentna wymiana danych między centralą, a detektorami pożarowymi (bądź elementami peryferyjnymi - modułami) zachodzi z zapewnieniem bezpieczeństwa transmisji, umożliwiając ciągłe monitorowanie i analizę obecnego stanu elementów. Błędy transmisji występujące w sieci lub alarmy fałszywe związane w zakłóceniami elektromagnetycznymi (w wyniku wyładowań iskrowych, przepięć, impulsów zakłócających) zostają zlokalizowane i odfiltrowane przez centralę dzięki cyfrowej transmisji danych z wykorzystaniem redundantnego kodowania ze zdolnością wykrywania błędów.

Cyfrowa transmisja pomiędzy elementami i ich całkowita adresowalność pozwala na dowolną konfigurację systemu w celu współpracy z innymi instalacjami w razie alarmu pożarowego (np.: wyłączenie wentylacji / klimatyzacji, sterowanie klapami oddymiającymi lub ppoż. itp.).

Konfiguracja systemu SSP

System wykrywania i sygnalizacji pożaru powinien opierać się na pętli dozorowej adresowalnej obejmującej: punktowe czujki dymu, multisensorowe punktowe czujki dymu, przyciski pożarowe, moduły monitorująco-sterujące oraz zewnętrznie czujki liniowe i sygnalizatory akustyczne. Pętle zostały oparte na urządzeniach przewodowych.

Dobór czujek

Jako podstawowy detektor należy przewidzieć wielodetektorową czujkę dymu, która ze swojej zasady działania i wynikającego z tego zakresu widmowego wykrywanych dymów, reaguje już na pierwsze symptomy pożaru - dym, w szerokim jego zakresie widmowym (cząstki widzialne i niewidzialne). Pozwala to na wykrycie pożaru w jego wczesnej fazie i umożliwia podjęcie akcji gaśniczej za pomocą podręcznych środków gaśniczych - jeszcze przed pełnym rozwojem pożaru. Dodatkowo w przestrzeniach międzysufitowych zastosować czujki punktowe optyczne z wyniesionym w widoczne miejsce wskaźnikiem zadziałania oraz w miejscach niedostępnych na co dzień, np. pustki strychu - czujki liniowe, które nie wymagają częstej fizycznej konserwacji, zaś ich obsługa oraz stan pracy jest widoczny na wyniesionym kontrolerze.

Sygnały wykonawcze

Przewidzieć następujące sygnały wykonawcze z modułów:

Sygnał wysterowania sygnalizatorów akustycznych

Sygnał wysterowania klap odcięć pożarowych (zamknięcie klap);

Sygnał wysterowania wentylacji (odłączenie części bytowej wentylacji mechanicznej);

Sygnały odłączenia kontroli dostępu (zwolnienie pożarowe zwór i elektrozaczepów.

Sygnały monitorujące

- Monitorowanie klap ppoż. (alarm techniczny);

- Monitorowanie pracy zasilaczy pożarowych.

Organizacja alarmowania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, system sygnalizacji alarmu pożarowego powinien realizować dwustopniowy system alarmowania:

Alarm I° - alarm wewnętrzny (cichy) - jest to czas na przyjęcie alarmu i rozpoznanie sytuacji przez straż wartowniczą lub personel obsługi,

Alarm II° - alarm główny - powoduje przekazanie sygnałów sterujących do urządzeń innych instalacji współpracujących z systemem SAP.

Alarm pożarowy II° należy przekazać do najbliższej komendy lub jednostki ratowniczo - gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej automatycznie lub telefonicznie po uprzednim sprawdzeniu alarmu. Centrala sygnalizacji pożarowej SSP posiada na płycie głównej programowalne bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe NO/NC, które należy wykorzystać do przesyłania sygnałów: uszkodzenia centrali oraz alarmu pożarowego II°. Podłączenie sygnałów musi nastąpić przez odpowiedni nadajnik monitorujący – w zakresie firmy monitorującej po wcześniejszym podpisaniu umowy z Inwestorem.

Alarm pożarowy może być wywołany przez czujkę automatyczną lub przycisk pożarowy (ROP). W przypadku zadziałania czujki automatycznej, wywołany zostanie alarm I°. Na płycie czołowej centrali systemu SSP zapali się czerwona lampka POŻAR, a także zacznie działać wbudowany w centralę wewnętrzny sygnalizator optyczno - akustyczny. Centrala rozpocznie odliczanie czasu zwłoki na uruchomienie zewnętrznych sygnalizatorów ostrzegawczych i sterowań.

Pracownik ma czas na rozpoznanie sytuacji, ocenę zagrożenia i podjęcie odpowiednich działań, takich jak:

- skasowanie alarmu - w przypadku alarmu fałszywego,

- skasowanie alarmu - w przypadku małego zagrożenia i możliwości ugaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym,

- uruchomienie przycisku pożarowego (ROP) i ewentualne, telefoniczne zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej.

Uruchomienie każdego przycisku pożarowego - ROP spowoduje bezzwłoczne wywołanie alarmu II° i wysterowanie wyjścia, które może być wykorzystane do wysłania sygnału alarmu pożarowego do jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

W momencie wystąpienia alarmu pożarowego II° następuje rozpoczęcie procedur zaprogramowanych w centrali wg scenariusza pożarowego, tj:

- Załączenie sygnalizatorów akustycznych

- Wyłączenie automatyki wentylacji poprzez moduły kontrolno-sterujące

- Zamknięcie klap pożarowych w kanałach wyzwolone z modułów kontrolno-sterujących.

- Zwolnienie urządzeń kontroli dostępu przez odłączenie zasilania ze zwór/elektrozaczepów wyzwolone z modułów kontrolno-sterujących.

- Zjazd wind na poziom parteru i otwarcie drzwi

Wszystkie sygnały podawane przez centralę do zewnętrznych urządzeń (klapy, centrale oddymiania, kontrola dostępu itp.) są sygnałami bez potencjałowymi NO/NC.

System SSP musi mieć możliwość wysyłania danych do systemu BMS.

Przykładowy układ SAP/SPP

Wymagania instalacji domofonowej

Projektowany system SKD winien być częścią systemu ujętego w dokumentacji pierwotnej całego budynku i stanowić dalszą rozbudowę systemu z budynku M.

Przy wybranych przejściach w tym przy wejściu głównym do budynku przewiduje się natynkowy / podtynkowy montaż paneli domofonowych zintegrowanych z systemem kontroli dostępu.

System będzie pozwalał na nawiązanie połączeń z personelem przez osobę chcącą dostać się do obszaru o ograniczonym dostępie. System będzie pozwalał na bezpośrednie sterowanie zamkiem – w przypadku, kiedy dane drzwi nie są objęte kontrolą dostępu. W przypadku wystąpienia kontroli dostępu domofon będzie wysyłał informację o otwarciu do kontrolera drzwi. Łączność głosowa pomiędzy panelem a monitorem przekazywana jest za pomocą dedykowanego okablowania strukturalnego, a sterowanie zamkami lub kontrolerami za pomocą dedykowanego okablowania w obrębie otwieranych drzwi.

Systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Projektowany system monitoringu winien być częścią systemu ujętego w dokumentacji pierwotnej całego budynku i zmodyfikowany o nowe wymagania technologii medycznej II piętra oraz poniższe dodatkowe elementy. Kamery będą połączone poprzez dedykowaną sieć strukturalną z rejestratorami sieciowymi umożliwiającymi rejestrację zdarzeń.

Podstawowe założenia dla systemu CCTV:

-  monitoring ciągów komunikacyjnych

-  w standardzie kolorowym, wysokiej rozdzielczości, megapikselowej

-  połączone poprzez sieć LAN z rejestratorami sieciowymi umożliwiającymi lokalną rejestrację zdarzeń

-  zabudować rejestrator sieciowy w szafie serwerowej PPD J   tj. pomieszczeniu zabezpieczonym i chronionym

- wymagane 14 dni rejestracji 24h przy 15k/s w rozdzielczości 4 Mpix i kodowaniu H265

System telewizji dozorowej CCTV wykonać jako system IP. Wszystkie kamery zasilane będą w standardzie PoE IEEE 802.3af z przełącznika zainstalowanego w szafie dystrybucyjnej i zasilanym napięciem gwarantowanym z UPS lub rozwiązaniem równoważnym.

Kamery podłączone do wydzielonej sieci bezpieczeństwa LAN budynku.

Okablowanie CCTV wykonać za pomocą okablowania F/UTP 4x2x0,5, LSOH. Kamery podłączać poprzez wtyki RJ z zabezpieczeniem mechanicznym przed wypięciem.

Należy zastosować kamery IP min. 4Mpx, z obiektywami zmiennoogniskowymi i kątem widzenia 90°~ 35° w wykonaniu wandaloodpornym o stopniu wytrzymałości IK10 zasilane poprzez PoE.

-  wewnętrzne, wyposażone w oświetlacz podczerwieni

- zewnętrzne typu dzienno-nocnego z mechanicznym filtrem podczerwieni obudowy wyposażone w grzałki.

Ustawienia kamer należy dokonać na etapie wykonawstwa w rzeczywistych warunkach oświetleniowych.

W miejscu wprowadzenia do budynku kabli od kamer zewnętrznych zamontować zabezpieczenia przepięciowe w torze sygnałowym i torze zasilania. Zabezpieczenia połączyć przewodem LgY 2,5 z szyną wyrównawczą w rozdzielni elektrycznej.

W szafach dystrybucyjnych zabudować przełączniki sieciowe z funkcja zasilania po skrętce.

System kontroli dostępu

System kontroli dostępu swoim zakresem ma obejmować przejścia kontrolowane jednostronnie, tj. przejścia będą wyposażone w czytniki kart od strony zabezpieczonej przed nieautoryzowanym dostępem, zaś z drugiej strony wyposażone w standardowy przycisk wyjścia lub klamkę w stolarce drzwiowej. Oprócz tego każde przejście jest wyposażone w czujnik magnetyczny otwarcia drzwi. Zarządzanie systemem kontroli dostępu realizowane ma być z poziomu oprogramowania natomiast komunikacja z systemem w oparciu o wbudowany interfejs Ethernet.

Podstawowym urządzeniem systemu powinien być strefowy kontroler dostępu. Kontroler ten może w oparciu o własne zasoby sprzętowe obsługiwać 2 przejścia dwustronne. Po dołączeniu modułów zewnętrznych, kontroler ten może dozorować do 16 przejść dwustronnych. Moduły rozszerzeń są dołączane do kontrolera za pośrednictwem magistrali RS485. Magistrala ta może tworzyć strukturę gwiazdy i mieć długość do 1200 m, licząc od kontrolera do najbardziej odległego modułu. Kontroler może również współpracować z urządzeniami podłączonymi do sieci komputerowej, który pełni rolę interfejsu komunikacyjnego do urządzeń sieciowych. Przesyłanie ustawień do kontrolerów jest realizowane w tle i nie zatrzymuje bieżącej pracy systemu. Czas przesyłania ustawień zwykle nie ma przekraczać 1 minuty na każdy tysiąc aktywnych użytkowników systemu. Po zakończeniu przesyłania ma następować przełączenie systemu na nowe ustawienia, w trakcie, którego system wstrzymuje pracę na kilka sekund.

System ma umożliwiać zarządzanie użytkownikami w trybie online. W trybie tym, aktualizacja danych użytkownika powinna następować natychmiast po wykonaniu zmian w bazie danych systemu. Przesyłanie zaktualizowanych danych użytkownika nie powinno zatrzymywać działania systemu. Zdarzenia zarejestrowane powinny być w systemie na bieżąco pobierane z kontrolerów i zapisywane w bazie danych systemu. Pobieranie zdarzeń następować powinno automatycznie przez serwer komunikacyjny systemu i nie wymaga działania aplikacji zarządzającej systemem.

W przypadku braku połączenia z serwerem komunikacyjnym, kontrolery mają zapisywać zdarzenia w swoich wewnętrznych buforach pamięci. Zasoby sprzętowe kontrolera dostępu mogą być rozszerzane przez dołączanie zewnętrznych modułów i urządzeń. Zewnętrzne zasoby sprzętowe mogą być wykorzystywane wg tych samych zasad, co zasoby płyty głównej kontrolera. Lokalizacja obiektu (linii wejściowej, linii wyjściowej, czytnika itd.), jak i jego rodzaj (typ linii wejściowej, typ linii wyjściowej, typ czytnika) nie mają wpływu na funkcję logiczną, jaką można powiązać z danym obiektem fizycznym.

Nowa instalacja ma być kontynuacją wdrożonego już systemu SKD na terenie Szpitala – prod. Roger RACS 5 oparty o istniejący serwer wirtualny.

Struktura systemu

System SKD oparty będzie o następujące urządzenia:

Kontroler w obudowie z zasilaczem i akumulatorem

Czytnik kart MIFARE z klawiaturą

Kontaktron

Elektrozaczep rewersyjny

Przełącznik sieciowy

Zasilacz buforowy

Zasilacz buforowy powinien być zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50131-6 w stopniu 1, 2 i klasie środowiskowej II. Zasilacz ten przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC (+/-15%). Zastosowany w urządzeniu liniowy układ stabilizacyjny dostarcza napięcia o mniejszym poziomie szumów i krótszym czasie odpowiedzi na zakłócenie, niż w przypadku stosowania stabilizatora impulsowego.

Zastosowany zasilacz zasila terminale przejścia (czytniki) wraz z niezbędną ich infrastrukturą (np. elektrozaczepy, zwory, itp.). W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje bezprzerwowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z miejscem na akumulator 17Ah/12V. Obudowa wyposażona jest w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

System kontroli dostępu należy przewidzieć na drzwiach:

Komunikacji

Rejestracji

Pokój opisów

Pokój pielęgniarski

Magazyn

Pomieszczenia techniczne

Pomieszczenie tomografu

Pokój przygotowawczy

Hol windowy

Przykładowe przejście kontrolowane

Zestawienie podstawowych elementów L.p.; Opis. 1.; Kontroler 4 przejściowy w obudowie z zasilaczem i akumulatorem 7Ah. 2.; Elektrozaczep rewersyjny. 3.; Kontaktron. 4.; Czytnik kart zbliżeniowych MIFARE z klawiaturą. 5.; Przełącznik sieciowy zarządzalny L2, 8 portowy, Gigabit Ethernet (10/100/1000). 6.; PANEL WYWOŁANIA. 7.; ZASILACZ z transformatorem.

W pomieszczeniach technicznych, magazynach i kabinach pacjentów wysokość montażu elektrozaczepu na wysokości 150-160 cm od podłoża. W pozostałych pomieszczeniach na wysokości klamki lub trzymacza.

System kontroli dostępu musi mieć możliwość wysyłania danych do systemu BMS.

Instalacji przyzywowa

Projektowany system przyzywowy winien być częścią systemu już działającego na terenie USK-2 i zmodyfikowany o nowe wymagania technologii medycznej oraz poniższe dodatkowe elementy.

System przywoławczy wykonać jako systemem magistralnym z cyfrową komunikacją danych.  Przy projektowaniu stosować normy DIN 0834 część 1 i 2 oraz PN-EN 980:2010 lub równoważne.

System przywoławczy w sanitariatach dla niepełnosprawnych, wykonać jako podtynkowy, osprzęt instalować w puszkach podtynkowych. Zasilacz należy zainstalować w rozdzielnicy elektrycznej.

System będzie umożliwiał pacjentom wezwanie pomocy z pomieszczenia nr.2.08 wc NPS (panele pociągowe lub przyciski przywoławcze).

Sygnał wezwania zostaje podtrzymany w nad drzwiowej lampie sygnalizacyjnej i zapalona zostaje matryca diod świecących. Dodatkowo lampa będzie emitować sygnał akustyczny nie tylko ułatwiający personelowi lokalizację miejsca wezwania, ale również potwierdzający pacjentom w WC jego zarejestrowanie.

Informacja o wezwaniu winna zostać przekazana z lampy do centralki w pokoju pielęgniarskim i sterowni, gdzie włączona zostaje sygnalizacja akustyczna i optyczna (numer pomieszczenia).

Centralka w pielęgniarskim i sterowni, ma nadzorować całą instalacje i informować o wszelkich zakłóceniach i awariach.

Instalację przyzywową projektuje się w pomieszczeniu nr. 2.08_PT - WC NPS.

Wymagania dla systemu kolejkowego

Projektowana instalacja powinna być uzupełnieniem dla systemu ujętego w dokumentacji pierwotnej budynku.

Oferowany system kolejkowy powinien być kompatybilny z systemem zarządzania szpitalem użytkowanym na terenie USK-2 i zgodny z architekturą oprogramowania HIS (Asseco AMMS / Infomedica) posiadanego przez USK-2. Jego właściwością powinna być możliwość integracji z systemem zarządzania szpitalem.

Rozwiązanie projektowe oraz wykonany i skonfigurowany system powinien być możliwy do zarządzania (administrowania przez Szpital oraz do dalszej rozbudowy bez udziału Wykonawcy (przekazanie praw autorskich, haseł administratora, backupów itp.)

Infokiosk/biletomat zlokalizować wg wymagań technologii. Nad infokioskiem należy powieści monitor centralny wyświetlający zbiorcze zestawienie kolejności wizyt z wyróżnieniem numerów gabinetów. W obszarze poczekalni na kondygnacjach lokalizować na ścianach monitory z informacją o kolejności przyjęć pacjentów do poszczególnych gabinetów. W gabinetach, na stanowiskach pracy lekarzy i osób obsługujących sytuować terminale przywoławcze – w postaci np. tabletów – umożliwiające:

- priorytetowe przywołanie pacjenta

- ponowne przywołanie pacjenta

- przeniesienie pacjenta do innej kolejki

- dostęp do podstawowych danych pacjenta za pomocą systemu identyfikacji

Aplikacja i oprogramowanie do obsługi powinny charakteryzować się możliwością intuicyjnej obsługi, możliwością instalacji na mobilnych urządzeniach. Należy zapewnić szyfrowany dostęp osobom upoważnionym do obsługi systemu do danych pacjenta, lekarzy, planowanych wizyt i zabiegów, innych użytkowników systemu.

Minimalne wymagane elementy sytemu:

- odbiór biletu (biletomat);

- oczekiwanie i śledzenie postępu (system ekranów LCD powalających na wyświetlenie

w czasie rzeczywistym który numer jest aktualnie wywoływany)

- przekazywanie treści multimedialnych (informacje na ekranach oraz komunikaty głosowe)

- ocena wizyty (panel dotykowy)

Rozwiązanie winno posiadać również osprzęt dodatkowy w postaci drukarki biletów zlokalizowanej w rejestracji połączonej w jeden system.

Ogólne wymagania dla instalacji okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma integrować połączenia teleinformatyczne wg ISO/IEC 11801 Am.1 i Am. 2 lub równoważnej rozmieszczone w poszczególnych pomieszczeniach. Okablowanie strukturalne wykonać zgodnie z zaleceniami producenta tak, aby można było uzyskać od producenta certyfikację instalacji na okres minimum 25 lat, zalecenia:

• gwarancję materiałową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas

dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione);

• gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał

transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub równoważną dla określonej klasy wydajności);

• gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i opracowane w przyszłości), które wykonane były (lub będą) dla systemów okablowania w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub równoważną.

Wykonanie okablowania należy powierzyć firmie posiadającej status Certyfikowanego Instalatora danego producenta, co jest warunkiem uzyskania 25 letniej gwarancji systemowej.

Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne.

Media dla wszystkich sieci komunikacyjnych w tym LAN.

Wymagane okablowanie miedziane w oparciu o czteroparową, ekranowaną skrętkę symetryczną F/UTP 4x2x0,5. Parametry mechaniczne oraz elektryczne muszą być zgodne ze specyfikacją z normy PN-EN 50288-6-1 lub równoważną.

Ze względu na instalacje kabla w korytarzach będących drogami ewakuacyjnymi wymaga się stosowania przewodów posiadające klasę reakcji na ogień B2ca-s1,d0,a1 i B2ca-s1b,d0,a1 zgodnie CPR z dyrektywą paramentu UE 305/2011 lub równoważną.

UWAGA:

Pod aparaturę medyczna wymagane jest zaprojektowanie sieci wydzielonej (podsieci) z pkt. dostępu poza projektowanym pkt. dystrybucji sieci.

Punkt elektryczno-logiczny (PEL)

Podłączenie urządzeń do sieci teleinformatycznej będzie się odbywało za pośrednictwem punktów elektryczno - logicznych (PEL) składających się z:

4 gniazd teleinformatycznych i 4 elektrycznych w pomieszczeniach (na jedno zaprojektowane stanowisko pracy)

Gniazda instalowane będą w puszkach wielokrotnych w nawiązaniu do dedykowanych gniazd elektrycznych.

Należy zastosować ekranowane gniazda teleinformatyczne.

Dołączenie komputera do sieci następuje za pomocą kabla dystansowego odpowiedniej kategorii o długości około 2 m. Od pozostałych kabli skrętkowych różni się on jedynie tym, że przewody są wykonane z linki, a nie drutu. Takie rozwiązanie nadaje kablowi dystansowemu elastyczność i zmniejsza prawdopodobieństwo jego uszkodzenia podczas eksploatacji. Kablem tym łączymy komputer z gniazdem zainstalowanym w pomieszczeniu,

a odpowiadający gniazdu port w węźle podłączamy do odpowiedniego urządzenia.

System numeracji

Wszystkie gniazda oznaczyć należy szyldzikami z opisem wykorzystując do tego celu jednolity system przyjęty na szpitalu. Szczegóły znakowania uzgodnić z zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji.

Punkt dystrybucyjny

Szafy pozwolą na umieszczanie w nich urządzeń i osprzętu o standardowej szerokości 19” mocowanego bezpośrednio do konstrukcji szafy lub o mniejszej szerokości na półkach aparatowych.

Ponadto szafy mają być wyposażona w min. 2 pary listew nośnych, drzwi przednie oszklone, osłonę tylną z przepustem szczotkowym, dwie osłony boczne, zaślepkę filtracyjną, cztery regulowane stopki, szynę i komplet linek uziemiających. Drzwi mają być zamykane na zamki z kluczami.

W szafach zamontowane będą urządzenia aktywne oraz pasywny osprzęt komutacyjny dedykowany do obsługi systemu okablowania strukturalnego pomieszczeń.

W szafach dla organizacji przebiegów kabli krosowych przewidzieć odpowiednie panele

o wysokości 1U wyposażone w prowadnice kablowe.

Dla części komputerowej przewiduje się zastosowanie paneli krosowych wyposażonych

w 48 ekranowane porty zawierające ekranowane złącza    pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6A.

Dla części telefonicznej przewiduje się zastosowanie paneli telefonicznych o minimum

50 portów RJ45 i wysokości 1U. Należy zakańczać po 2 pary kabla skrętkowego na 1 port. Do paneli przedłużyć istniejące czynne kable miedziane z szafy zewnętrznej docelowo przewidzianej do likwidacji oraz wprowadzić ofertowany nowy kabel 200 parowy.

Dla części światłowodowej przewiduje się zastosowanie paneli światłowodowych modularnych o wysokości 1U w wersji wysuwnej z możliwości zainstalowania 24 wkładek wykorzystujących łącze światłowodowe. Należy stosować złącza z kontrolowaną jakością polerowania czoła feruli o parametrach maksimum 0,3dB IL i minimum 25dB RL.

Należy ułożyć światłowód jednomodowy (nr 1) z pomieszczenia technicznego 2.18 w budynku M do budynku B oraz do P03(Poziom -1) bud. M (nr 2). Trasa poprzez projektowane, istniejące trasy w budynku M i kanały technologiczne do budynku B. Światłowód jednomodowy w panelach rozszyć i podłączyć. Zachować ideę schematu nr.1

Szafy wyposażyć w przełączniki sieciowe, ilość urządzeń jest wynikową ilości gniazd sieciowych w pomieszczeniach na poziomie II bud M

Kompatybilność przełączników sieci LAN (. Środowisko LAN zamawiającego ma cechy systemu homogenicznego, którego składowe są zbudowane według wspólnego planu i wykorzystują jednakowe rozwiązania sprzętowe i programowe. Zamawiający posiada sieć zbudowaną w oparciu o rozwiązania Extreme Networks. W celu zapewnienia zgodności z istniejącą infrastrukturą oferowane rozwiązanie musi być w pełni zgodne z wykorzystywanymi przez szpital systemami, w szczególności:

a)	Wymagania dla przełączników LAN brzegowych (stanowiące przyszłe wyposażenie

punktu dystrybucji sieci na poziomie II w budynku M

- zapewniona będzie możliwość łączenia do 8 urządzeń w stos z posiadanymi,

- przełącznikami Extreme 5320 48p

minimum 48 interfejsów 10/100/1000Base-T RJ45 PoE

minimum 8 interfejsów 10GBase-X SFP+

Przełącznik musi być kompatybilny z używanym przez Zamawiającego systemem zarządzania Extreme Networks XiQ, w szczególności musi zapewniać:

Narzędzie do zarządzania na poziomie systemowym - umożliwiające implementacje dowolnej funkcjonalności wynikającej z karty katalogowej zarządzanego urządzenia

Musi posiadać możliwość wdrażania polityk w całej sieci za pomocą jednej aplikacji, poprzez wykonanie jednej czynności, dzięki której polityki zostaną rozesłane do wszystkich urządzeń

Pod pojęciem polityka Zamawiający rozumie wielowarstwową klasyfikację ramek która pozwala administratorowi kontrolować ruch za pomocą reguł klasyfikacji w punkcie wejścia dla systemu końcowego. Pozwala to na dynamiczną implementację dowolnej liczby akcji w dowolnej kombinacji atrybutów warstwy 2, 3 lub 4 w pakietach. Zastosowanie polityk musi umożliwić także Multi-User Authentication oraz Multi-Method Authentication czyli uwierzytelnienie wielu użytkowników na jednym porcie przy zastosowania różnych metod uwierzytelniania, przy zastosowaniu następujących akcji:

odrzucanie ruchu, zezwalanie na ruch, wprowadzanie priorytetyzacji ruchu, przypisanie do VLAN

Wbudowany port konsoli szeregowej RJ45 oraz USB / Micro-USB

Możliwość łączenia do 8 urządzeń w stos. Połączenie pomiędzy urządzeniami musi być możliwe z przepustowością 40Gbps. W przypadku łączenia w stos z wykorzystaniem dedykowanych modułów należy je dostarczyć wraz z urządzeniem. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć kabel do łączenia w stos o długości min. 1m

Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 256 Gbps i matrycy przełączającej z szybkością minimum 190 milionów pakietów na sekundę (Mpps)

Wbudowany system zasilania 230VAC z budżetem mocy PoE min. 740W oraz wsparciem dla technologii

IEEE 802.3at zapewniającej moc 30W

Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094

Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów)

Obsługa Quality of Service (IEEE 802.1p, DiffServ, 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym)

Modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora

Możliwość monitorowania zajętości CPU

Pojemność tablicy adresów MAC: minimum 32 000

Obsługa routingu IPv4 minimum w zakresie tras statycznych oraz protokołów RIPv1/v2, OSPFv2

Policy Based Routing dla IPv4

Minimum 12 000 wpisów w tablicy routingu dla IPv4

Obsługa routingu IPv6 minimum w zakresie tras statycznych oraz protokołów RIPng, OSPFv3

Policy Based Routing dla IPv6

Minimum 6 000 wpisów w tablicy routingu dla IPv6

Obsługa MLDv1 oraz MLDv2, filtrowanie IGMP, obsługa MVR (Multicast VLAN Registration)

Obsługa IGMP v1v2/v3 oraz IGMP v1/v2/v3 snooping

Obsługa protokołu PIM-SM

Minimum 6000 wpisów multicast (S,G,V)

Obsługa uwierzytelniania do sieci z wykorzystaniem:

protokołu IEEE 802.1x

formularza www

adresu MAC

Funkcjonalność elastycznego uwierzytelniania z możliwością wyboru kolejności stosowanych mechanizmów – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie w oparciu o portal www)

Obsługa wielu sesji uwierzytelniania (min. 12) na jednym porcie (multiple supplicants)

Możliwość integracji funkcjonalności uwierzytelniania z systemem klasy NAC (Network Access Control) oraz obsługa funkcjonalności CoA pozwalającej na wymuszenie reautentykacji dołączonego klienta z poziomu systemu NAC

Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas autentykacji

Urządzenie musi wspierać profile bezpieczeństwa definiowane per użytkownik. Profil bezpieczeństwa oznacza połączenie:

definicji sieci VLAN,

reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,

realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,

realizację zasad ograniczania prędkości dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4.

Obsługa TACACS+ (RFC 1492), RADIUS Authentication (RFC 2865) i Accounting (RFC 2866) wraz z funkcjonalnością per-command authentication

Bezpieczeństwo adresów MAC:

ograniczenie liczby MAC adresów na porcie

zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie

możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan

możliwość wyłączenia uczenia MAC adresów

Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS

Networks Ingress Filtering RFC 2267

SYN Attack Protection

Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania

Dwukierunkowe (ingress/egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 (ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika)

Obsługa Trusted DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP Secured ARP/ARP Validation

Obsługa Gratuitous ARP Protection, Source IP Lockdown oraz IP Source Guard

Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) i VRRPv2 (RFC 3768)

Obsługa protokołów drzewa rozpinającego (spanning Tree) w zakresie STP, RSTP, MSTP, PVST+

Obsługa protokołu MVRP

Obsługa protokołu EAPS (RFC 3619), ERPS (ITU G.8032) lub równoważnego

Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z mechanizmem LACP

Obsługa IEEE 802.3ah Ethernet OAM

Obsługa mechanizmu MC-LAG/VSS/MLAG/IRF lub równoważnego umożliwiającego agregację połączeń do dwóch niezależnych przełączników. Urządzenia dołączające się do pary przełączników muszą widzeń je jako pojedyncze urządzenie z punktu widzenia warstwy L2. Nie dopuszcza się stosowania mechanizmów łączenia w stos.

Zarządzany za pomocą SSH/Telnet, SNMP v1/v2/v3, oraz systemu zarządzania dostarczonego przez producenta

Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów

Sprzętowa obsługa sFlow lub protokołu równoważnego

Obsługa RMON (RFC 1757) i RMON2 (RFC 2021)

Obsługa skryptów CLI (możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu - system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych)

Możliwość uruchamiania skryptów:

ręcznie

o określonym czasie lub co wskazany okres czasu

na podstawie wpisów w logu systemowym

Obsługa XML API poprzez Telnet/SSH i HTTP/HTTPS

Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o obsługę protokołu MACSEC (IEEE 802.1AE)

Dożywotnia gwarancja producenta uwzględniająca:

wymianę uszkodzonego urządzenia z wysyłką następnego dnia roboczego,

aktualizacje oprogramowania układowego (firmware),

wsparcie techniczne producenta przez serwis www,

dostęp do bazy wiedzy oraz dokumentacji technicznej producenta.

Wyposażenie dodatkowe:

Z każdym przełącznikiem dostarczyć należy komplet okablowania zasilającego umożliwiający podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej 230VAC

Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć licencję na 12 miesięcy umożliwiającą podłączenie do posiadanego systemu Extreme Networks XiQ

Wymagania dla wszystkich oferowanych przełączników LAN

Zastosowanie polityk musi umożliwić także Multi-User Authentication oraz Multi-Method Authentication, czyli uwierzytelnienie wielu użytkowników na jednym porcie przy zastosowania różnych metod uwierzytelniania, przy zastosowaniu następujących akcji: odrzucanie ruchu, zezwalanie na ruch, wprowadzanie priorytetyzacji ruchu, przypisanie do VLAN.

Dodatkowo, ze względu na fakt, że szafy będą wyposażone w sprzęt aktywny, należy przewidzieć panele wentylacyjne oraz listwy zasilające. Szafy należy zasilić napięciem rezerwowanym dodatkowo w szafie zabudować UPS-a t=15 min - równoważny z Eaton. Zachować zasadę rezerwy w szafach na poziomie 40 %. Na etapie projektowania określić zyski ciepła z LPD na potrzeby klimatyzacji pomieszczenia.

Zacisk uziemiający szafy punktów dystrybucyjnych należy połączyć przewodem LgY16 mm2 z najbliższym wypustem instalacji połączeń wyrównawczych znajdującej się w pomieszczeniu montażu szafy dystrybucyjnej.

Szafy po instalacji okablowania winny posiadać dokumentację poglądowa dotyczącą rozszycia przewodów teletechnicznych na panelach przyklejoną do drzwi szafy.

Szczegóły techniczne w załączniku nr  4 - suplement do branży teletechnicznej - LAN i urządzenia aktywne.

Rozruchy oraz szkolenia

Wykonawca sporządzi dokumentacje techniczne i rysunki warsztatowe i powykonawcze odpowiadające faktycznie instalowanym urządzeniom elektrycznym, teletechnicznym i telekomunikacyjnym i na jej podstawie przeprowadzi szkolenia.

Wszystkie szkolenia przy udziale użytkownika należy potwierdzić protokołem szkolenia.

Systemie Sygnalizacji Włamania i Napadu

Zastosować sygnalizację zagrożenia mienia w wyznaczonych miejscach szczególnie narażonych na włamanie. Strefy te chronić są za pomocą czujek PIR oraz czujek PIR+MW. Zabezpieczyć ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia techniczne, w których zainstalowane zostaną szafy RACK 19".

Zazbrojenie oraz rozbrojenie strefy chronionej realizowane przez wpisanie kodu cyfrowego przez uprawnionego pracownika na manipulatorach z wyświetlaczem LCD. Manipulatory przy wejściach na dane piętro będą służyły do zazbrajania całego piętra lub danej strefy po godzinach pracy.

Uzbrojony system alarmowy, poprzez wykrycie naruszenia chronionej strefy powoduje zmianę stanu parametru aktywowanej linii wejściowej. Centrala interpretując zmianę stanu powoduje pojawienie się alarmu. Uruchomienie alarmu powoduje uruchomienie głośnego alarmu wewnątrz budynku oraz w przypadku podłączenia obiektu do wybranej agencji ochrony przesłanie sygnałów do alarmowego centrum odbiorczego. Alarm w obiekcie dezaktywowany jest poprzez rozbrojenie systemu kodem użytkownika.

System sygnalizacji włamania i napadu należy w porozumieniu z użytkownikiem podzielić na strefy dozorowania z uwzględnieniem dozorowanych pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych. Pomieszczenia z szafami teletechnicznymi i rozdzielnicami (pom. 2.18) ze względu bezpieczeństwo obiektu należy wydzielić dla jako osobne strefy.

Wykrycie włamania lub napadu powoduje:

- przekazanie komunikatu wykrycia alarmu,

- zapamiętanie daty, typu i miejsca zdarzenia,

- pojawienie się sygnału optyczno-dźwiękowego,

W pomieszczeniu nr. 3.47 (III piętro) - pomieszczenie techniczne zlokalizowana jest centrala systemu sygnalizacji włamania.

Zestawienie podstawowych elementów L.p.; Opis. 1.; Centrala sygnalizacji włamania 128 linii jednostka podstawowa w obudowie z zasilaczem i akumulatorem 28Ah. 2.; Manipulator sensoryczny. 3.; Czujka PIR. 4.; Czujka PIR + MW. 5.; Ekspander 8 wejść w obudowie z zasilaczem i akumulatorem 7Ah.. 6.; Ekspander 8 wejść /8 wyjść w obudowie z zasilaczem i akumulatorem. 7.; Sygnalizator akustyczny.

Należy dostosować do istniejącego systemu sygnalizacji systemu sygnalizacji włamania i napadu.

System BMS

Projektowane rozwiązanie dla budynku M ma być w pełni kompatybilne z Platformą EcoStruxure.

Jako pełną kompatybilność rozumie się:

- przesyłanie danych pomiarowych;

- przesyłanie alarmów;

- przesyłanie danych historycznych gromadzonych w sterownikach obiektowych;

- zdalną edycję harmonogramów pracy;

- zdalne wykonywanie kopii awaryjnych.

W pom. technicznym 2.18_PT bud. „M” przewiduje się Serwer Automatyki budynku. Serwer Automatyki powinien wspierać otwarte protokoły komunikacyjne BACnet, Modbus. Powinien być wyposażony w fizyczne porty RS-485, dwa porty Ethernet, 4GB pamięci na aplikacje i trendy historyczne, 256 MB pamięci operacyjnej, port USB.

Powinien wspierać:

- programowania z użyciem skryptów i bloków funkcyjnych

- obsługę protokołu SNMP nadzorowania sieci i odbieranie alarmów

- wysyłanie wiadomości e-mail SMTP, SMTPS.

Koncepcja Serwera Automatyki obejmuje:

- zbieranie danych i przekazywanie ich między różnymi magistralami obiektowymi.

- wykonywanie na danych obliczeń matematycznych.

- sterowanie procesami.

- wizualizacja procesów lokalnie poprzez www, zdalnie poprzez Serwer Enterprise.

- archiwizacja rejestracji historycznych.

- archiwizacja wersji źródłowych aplikacji sterujących i grafik.

Serwer Automatyki Budynku przyłączyć do sieci strukturalnej zamawiającego do VLAN BMS.

Zasoby projektowanego Serwera Automatyki Budynku (dane, programy i grafiki) należy zaimportować do istniejącego Serwera Enterprise.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu hasło dostępu administracyjnego do sterownika BMS oraz prawa autorskie do aplikacji i grafik w nim stworzonych na potrzeby realizacji kontraktu.

Wykonawca przygotuje konta dostępu do BMS do całego systemu lub jego fragmentu dla służb technicznych w uzgodnieniu z zamawiającym.

Użytkownik lokalny będzie miał możliwość dostępu do Serwera Automatyki Budynku za pomocą dowolnego komputera z przeglądarką internetową obsługującą HTML 5, podłączonego do sieci strukturalnej zamawiającego lub będzie mógł skorzystać z sieciowej licencji Workstation w ramach licencji posiadanej już przez zamawiającego.

Służby techniczne szpitala uzyskają dostęp zdalny z dowolnego budynku w sieci LAN zamawiającego.

Dla wybranych osób należy zdefiniować wysyłanie komunikatów alarmowych za pomocą SMS na wskazany numer telefonu.

Grafiki i teksty będą wyświetlane w języku polskim.

Przykładowa grafika analizatora sieci:

Przyjęte funkcjonalności systemu BMS:

a) Wentylacja i klimatyzacja – komunikacja Modbus RTU / TCP/IP

• dwukierunkowa wymiana danych z regulatorami przepływu powietrza VAV,

• wizualizacja pracy central wentylacyjnych i regulatorów przepływu powietrza,

• wizualizacja pracy klimatyzatorów i klimakonwektorów,

• wizualizacja i archiwizacja trendów temperatur, otwarć zaworów itp.,

• obsługi alarmów i stanów nienormatywnych,

• tworzenie harmonogramów pracy central wentylacyjnych i klimatyzatorów.

b) Węzeł chłodu - komunikacja Modbus RTU / TCP/IP

Sterowanie węzłem chłodu w oparciu o dane z central klimatyzacyjnych i klimakonwektorów (przygotowanie chłodu, gdy wystąpi potrzeba), dwukierunkowej wymiany danych z Agregatami Wody Lodowej.

Zakres wymiany danych:

- pompy obiegowe: Stop/Start, wartość zadana podnoszenia, sygnał pracy, sygnał awarii.

- zawory regulacyjne: sygnał sterowania 0….10V;

- chłodomierze: przepływ, moc, energia, temp. zasilania, temp. powrotu.

- obiegi chłodnicze: temp. zasilania, temp. powrotu

- ciśnienie zładu WL

c) Rozdzielnica RB-2- komunikacja Modbus RTU / TCP/IP

Wymagane jest podłączenie do BMS sygnałów:

Praca, Awaria

• odczyt danych z analizatora sieci RB-2 bud. M pom techniczne 2.18

c) Rozdzielnica tomografu- komunikacja Modbus RTU / TCP/IP

Wymagane jest podłączenie do BMS sygnałów:

Praca, Awaria

• odczyt danych z analizatora sieci tomografu bud. M pom 2.18

d) Sieci szeregowe odczytu danych RS485.

W projektowanej sieci komunikacyjnej RS-485 z uwagi na rozległość i ilość urządzeń należy zastosować Huby dzielące sieci elektrycznie na segmenty. Dla każdego z pięter budynku należy przewidzieć przynajmniej jeden port komunikacyjny.

Dane zbierane z sieci szeregowych ze swej natury wolnych należy zbierać w podprogramach komunikacyjnych, aby umożliwić natychmiastowy dostęp do nich dla grafik i rejestracji historycznych.

e) Sieci odczytu danych Ethernet-ModbusTCP, BACnetIP.

Dla urządzeń technicznych budynku należy zbudować wydzieloną sieć Ethernet i przyłączyć ją w jednym miejscu do sieci strukturalnej budynku. Sieć wykonywać jako FTP kat 6.

f) Oświetlenie DALI. – komunikacja BACnet

Zintegrować z BMS. Stany pracy opraw zobrazować w postaci tabeli, na rzutach budynku zobrazować pracujące oprawy, możliwość tworzenia harmonogramu pracy oświetlenia

Routery oświetlenia DALI zaprojektować w pom. technicznym 2.18 bud M

g) Centrala Oświetlenia Awaryjnego w rozdzielni głównej - komunikacja Modbus RTU / TCP/IP / BACnet. Zintegrować z BMS. Stany pracy opraw zobrazować w postaci tabeli, na rzutach budynku zobrazować pracujące oprawy.

h) System Kontroli dostępu KD, komunikacja Modbus RTU / TCP/IP / BACnet. Zintegrować z BMS. Stany pracy zobrazować na rzutach budynku; odczyt danych

i) System SSP, komunikacja Modbus RTU / TCP/IP / BACnet. Zintegrować z BMS. Stany pracy zobrazować na rzutach budynku; odczyt danych

Przykładowa grafika SKD:

Instalacje elektryczne i teletechniczne do AKPiA dla wentylacji

Należy na podstawie bilansu mocy centrali wentylacyjnej dobrać okablowanie. Kable sterownicze muszą być ekranowane i odpowiednio dobrane do warunków atmosferycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN. Na przejściach między strefami zastosować odpowiednie zabezpieczenie ppoż. Przy układaniu instalacji elektrycznej na zewnątrz na konstrukcjach stalowych, trasach kablowych stosować osłony kablowe np. peszel, rura instalacyjna w szczególności przy ostrych rantach.

System sygnalizacji zajętości pomieszczenia

Należy dobrać system sygnalizacji zajętości oparty o:

- autonomiczna sygnalizacja zajętości

- lampka korytarzową do optycznego powiadomienia oczekujących (dwa podświetlane napisy pole pomiędzy kolorami do umieszczenia opisu pomieszczenia)

- przekaźnik elektromagnetyczny

Pomieszczenia :

2.08_PT - WC NPS

2.03_PT i 2.04_PT- kabiny

Uwaga:

Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z zachowaniem przepisów BHP. Okablowanie prowadzić w korytach kablowych teletechnicznych bądź na uchwytach. Wszelkie przejścia przez ściany wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masą ognioodporną o odporności danego wydzielenia.

## Opis stanu istniejącego CAŁEGO BUDYNKU M – OPIS OGÓLNY DLA WSZYSTKICH BRANŻ

Budynek Dializ do obecnego stanu zrealizowany został w dwóch etapach, gdzie każdy z nich przewidywał określony zakres rzeczowy robót. Roboty budowlane każdego z etapów realizowane były w oparciu o dokumentację projektową, budowlaną i wykonawczą. Dokumentacja projektowa wykonywana była również etapami.

Pierwszy etap dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącego budynku Kliniki Biochemii o budynek Dializ zrealizowany został w 2017 r. Zaprojektowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny częściowo podpiwniczony. Przyjęte założenia projektowe uwzględniały możliwość rozbudowy budynku o kolejne kondygnacje nadziemne. Projekt budowlany uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę – Decyzja Nr 516/17, z dnia 19.04.2017 r.

Na podstawie dokumentacji projektowej rozpoczęto realizację budynku, określoną jako ETAP I, który obejmował wykonanie robót w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową. Po wybudowaniu kondygnacji piwnicznej oraz parteru przerwano roboty i zaniechano wykonywania zadaszenia budynku z perspektywą kontynuacji rozbudowy budynku o wyższe kondygnacje.

W 2018 r. w trakcie realizacji robót budowlanych etapu I, podjęto dalsze prace projektowe, które obejmowany wykonanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej zamiennej na rozbudowę istniejącego budynku Dializ w zakresie:

- budowy dodatkowych 4 kondygnacji naziemnych nad budynkiem z pierwotnego

pozwolenia na budowę bez rozwiązań funkcjonalno-użytkowych na poszczególnych

kondygnacjach oraz rozbudowę części podpiwniczenia pod całym budynkiem;

- budowy nowej klatki schodowej wraz z szybem windowym (klatka schodowa „B”)

od strony istniejącego budynku „W” – Kardiologii;

- budowy łącznika nadziemnego łączącego budynek projektowany z istniejącym

budynkiem „W” – Kardiologii

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę – Decyzja Nr 580/18 – zamienna

z dnia 25.04.2018 r.

Na podstawie dokumentacji projektowej rozpoczęto realizację rozbudowy budynku, określoną jako ETAP II, który obejmował wykonanie robót w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową zamienną.

W 2020 r. ukończono budowę obiektu w pełnym zakresie przewidzianym w etapie I i II

i uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

W 2020 r. opracowana została dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza

w zakresie zagospodarowania pomieszczeń kondygnacji piwnicznej oraz pozostałych kondygnacji naziemnych od I ÷ IV piętra oraz dachu budynku. Projekt budowlany uzyskał

pozwolenie na budowę – Decyzja Nr 1138/20, z dnia 10.09.2020 r.

Na czas pandemii w latach 2021 r. do 2022 r. funkcjonował na trzech kondygnacjach I ÷ III piętro szpital tymczasowy covidowy. W kwietniu 2022 r. oddziały covidowe zlikwidowano. Zdemontowano wszelkie zagospodarowanie, wykończenie pomieszczeń, wyposażenie medyczne, techniczne i instalacyjne. Pozostawiono piony kanalizacyjne, piony instalacji p-poż oraz fragmenty instalacji wodociągowej. Kondygnacje przywrócono do stanu przed covidowego. Pozostawiono na dachu budynku centrale wentylacyjne i instalację kanałową biegnącą na dachu i kanały biegnące w szachtach na poszczególne kondygnacje oraz instalację grzewczą biegnącą z węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy zasilającą nagrzewnice central wentylacyjnych na dachu.

Urządzenia i wyposażenie, które należy uwzględnić przy zagospodarowaniu II pietra w ramach planowanej inwestycji to:

- Istniejące centrale wentylacyjne po odpowiednim dostosowaniu i doposażeniu do warunków i wymagań technicznych wynikających z obecnej funkcji i potrzeb danego ciągu wentylacyjnego/klimatyzacyjnego wraz z instalacją kanałową na dachu budynku oraz pionami;

Istniejący zakres zrealizowany w ramach „Kliniczne centrum medyczno-terapeutyczne SPSK-2 ETAP III”

Zakres instalacji teletechnicznej:

Systemu SAP w oparciu o rozwiązania firmy Polon-Alfa

Główne elementy:

Czujka optyczna dymu DOR-4046, Polon-Alfa w przestrzeni międzysufitowej,

wskaźnik zadziałania na suficie podwieszonym,

Czujka optyczna dymu DOR-4046, Polon-Alfa

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (ROP) ROP-4001M, Polon-Alfa

Moduł monitorująco-sterujący EKS-6044, Polon-Alfa

Sygnalizator akustyczny

Centrala pożarowa Polon 6000, Polon-Alfa

Zasilacz buforowy prądu stałego

Czujka zasysania do szybu windowego

Puszka połączeniowa niepalna PIP-1A

Przewód uniepalniony YnTKSYekw 1x2x0.8

Przewód niepalny HTKSH PH90 2x1mm2

Przewód N2XH 3x1,5

Przewód HDGs 2x1,5

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA firmy Satel

Główne elementy:

Czujka dualna PIR+MW

Czujka PIR

Klawiatura z wyświetlaczem LCD

Ekspander 8 wej. /4 wyj.

Sygnalizator akust.

Centrala SWiN 128 linii

EXP - Ekspander 8 wejść

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU firmy Roger Racks 5 + Videodomofony Satel

Główne elementy:

Kontroler w obudowie z zasilaczem i akumulatorem

Czytnik kart MIFARE z klawiaturą

Kontaktron

Elektrozaczep rewersyjny

Przełącznik sieciowy

Kontroler 4 przejściowy w obudowie z zasilaczem i akumulatorem 7Ah

Elektrozaczep rewersyjny

Kontaktron

Czytnik kart zbliżeniowych MIFARE z klawiaturą

Przełącznik sieciowy zarządzalny L2, 8 portowy, Gigabit Ethernet (10/100/1000)

PANEL WYWOŁANIA

ZASILACZ z transformatorem

Videomonitor Głośnomówiący

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

Rejestrator 384 Mb/s, max 12 Mpx, 64 kan. dekodowanie 1080P, H.265/H.264, 8 HDD (6TB każdy)

Kamera 1/3" 4 Mpx Starlight, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), obiektyw 2,7­13,5 mm, IR 30 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE

24-portowy przełącznik PoE 24x 10/100/1000 Base-T (zasilanie PoE), 2x 100/1000 Base-X

Przełącznik sieciowy 16 portowy, zarządzalny, warstwy L2

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, SZAFY TELETECHNICZNE ORAZ URZĄDZENIA AKTYWNE

Elementy szaf teletechnicznych:

Przełącznica światłowodowa 19'' 1U z adapterami 12xLC dx

Panel porządkujący 19"x1U

Patchpanel 24xRJ45 1U Keystone Kat 6A STP

Switch 48 portów wg opisu

Switch 48 portów wg opisu

Switch systemu przyzywowego 24 porty

Panel telefoniczny 50xRJ45

Elementy Instalacji okablowania strukturalnego:

kabel światłowodowy SM 12J

kabel światłowodowy SM 12J

kabel światłowodowy SM 24J

kabel telefoniczny 50x2x0,5

144x F/FTP kat.6A B2CA

9x F/FTP kat.6A B2CA

LPD3

250x F/FTP kat.6A B2CA

17x F/FTP kat.6A B2CA

KAM 12x F/UTP kat.5 LSOH

KD 2x U/UTP kat.5 LSOH

KAM 16x F/UTP kat.5 LSOH

KD 4x U/UTP kat.5 LSOH

SYSTEM PRZYZYWOWY

systemu Ascom TeleCare IP cyfrowy system przywoławczy z optyczną i akustyczną sygnalizacją wezwań, komunikacją głosową, wizualizacją zdarzeń na stanowisku pielęgniarskim oraz rejestracją i raportowaniem obsługi zdarzeń. System stanowi rozbudowę istniejącego w budynku F systemu przyzywowego.

RTV/SAT

Główne elementy:

Wzmacniacz wielozakresowy DAB, DVB-T, Full HD

Rozgałęźnik satelitarny

Multiswitch końcowy 8-wyjściowy

Okablowanie:

Przewód koncentryczy zewn. żelowany, Cu, PE, żyła 1,13mm,

Kabel koncentryczy, Cu, PVC, żyła 1,13mm

SYSTEM KOLEJKOWY prod. QMS

Parametry urządzeń:

Biletomat:

Monitor:

Konsola przywoławcza:

Oprogramowanie systemu kolejkowego:

OKABLOWANIE SYSTEMÓW

Instalacje przewodową poprowadzone są:

Linie dozorowe, magistrale ekspanderów i manipulatorów SSWiN przewód YTDY 6x0,5mm

Linia sygnalizatorów SSWiN przewód YTDY 8x0,5mm

Linia punktów kamerowych, systemu przyzywowego F/UTP kat. 5e LS0H

Okablowanie strukturalne F/FTP kat. 6A w klasie B2CA

Instalacja BMS

Przyjęte funkcjonalności systemu BMS:

a) Wentylacja i klimatyzacja – komunikacja Modbus RTU / TCP/IP

• dwukierunkowa wymiana danych z regulatorami przepływu powietrza VAV,

• wizualizacja pracy central wentylacyjnych i regulatorów przepływu powietrza,

• wizualizacja pracy klimatyzatorów i klimakonwektorów,

• wizualizacja i archiwizacja trendów temperatur, otwarć zaworów itp.,

• obsługi alarmów i stanów nienormatywnych,

• tworzenie harmonogramów pracy central wentylacyjnych i klimatyzatorów,

b) Gazy medyczne - komunikacja Modbus RTU / TCP/IP

• wizualizacja pracy systemu Gazów Medycznych w oparciu o dane z Sygnalizatorów stanu gazów

medycznych: stan gazów medycznych kanału 1-6 (awaria, alarm max, alarm min, w normie), zmierzona wartość ciśnienia/podciśnienia kanału 1-6, awaria zasilania głównego.

c) Węzeł ciepła wraz z węzłem napełniania i uzupełniania załadów grzewczych/chłodu pracujących na czynniku roboczym - wodny roztwór glikolu - komunikacja Modbus RTU / TCP/IP

Z uwagi na podłączenie budynku do ciepła zarówno wysoko jak i niskotemperaturowego oraz zmianę lokalizacji węzła cieplnego zostanie on przebudowany.

Węzeł zautomatyzować zgodnie z wytycznymi technologii węzła opisanymi w PFU.

Dla obiegów grzewczych CO algorytm sterujący realizuje krzywe grzewcze.

Dla obiegów grzewczych CT algorytm sterujący uwzględnia dopasowanie temperatur zasilania do rzeczywistych otwarć zaworów urządzeń zasilanych.

Dane o potrzebach temperaturowych węzła i zużyciu energii przesłane są do sterownika Kotłowni Szpitala.

Zakres wymiany danych:

- pompy obiegowe Stop/Start, wartość zadana podnoszenia, sygnał pracy, sygnał awarii;

- zawory sygnał sterowania 0…10V;

- ciepłomierze: przepływ, moc, energia, temp. zasilania, temp. powrotu;

- wodomierze: zużycie wody

- obiegi grzewcze temp. zasilania, temp. powrotu;

- ciśnienie zładu CO, CT.

d) Węzeł chłodu - komunikacja Modbus RTU / TCP/IP

Sterowanie węzłem chłodu w oparciu o dane z central klimatyzacyjnych i klimakonwektorów (przygotowanie chłodu, gdy wystąpi potrzeba), dwukierunkowej wymiany danych z Agregatami Wody Lodowej,

Zakres wymiany danych:

- pompy obiegowe: Stop/Start, wartość zadana podnoszenia, sygnał pracy, sygnał awarii.

- zawory regulacyjne: sygnał sterowania 0...10V;

- chłodomierze: przepływ, moc, energia, temp. zasilania, temp. powrotu.

- obiegi chłodnicze: temp. zasilania, temp. powrotu

- ciśnienie zładu WL

e) Rozdzielnica Główna RGnn - komunikacja Modbus RTU / TCP/IP

Podłączona jest do BMS sygnałów:

• odczyt danych z SZR

• odczyt danych z Agregatu prądotwórczego - Napięcia, Prądy, Moce, Energie, poziom Paliwa, Praca, Awaria

• odczyt danych z analizatorów sieci RG bud. M (zasilanie podstawowe i rezerwowane)

f) Rozdzielnica RUPS – komunikacja wejścia bezpotencjałowe

• odczyt danych z UPS 200kW szt.1

g) Sieci szeregowe odczytu danych RS485.

W sieci komunikacyjnej RS-485 z uwagi na rozległość i ilość urządzeń zastosowano Huby

dzielące sieci elektrycznie na segmenty.

Dane zbierane z sieci szeregowych ze swej natury wolnych zbiera się w podprogramach komunikacyjnych, aby umożliwić natychmiastowy dostęp do nich dla grafik i rejestracji historycznych.

h) Sieci odczytu danych Ethernet-ModbusTCP, BACnetIP.

Dla urządzeń technicznych budynku zbudowano wydzieloną sieć Ethernet i przyłączono ją w jednym miejscu do sieci strukturalnej budynku. Sieć wykonywać jako FTP kat 6. Obecnie sterownik Węzła cieplnego, pracujący z adresem IP 10.19.0.45 włączony jest w sieć Zamawiającego w serwerowni piwnica.

i) Oświetlenie DALI. – komunikacja BACnet

Zintegrowano z BMS. Stany pracy opraw zobrazowano w postaci tabeli, na rzutach budynku zobrazowano pracujące oprawy.

Routery oświetlenia DALI umieszczono w rozdzielnicach R4A i R5A. Bramkę BACnet zaprojektowano w rozdzielnicy R4A.

j) Centrala Oświetlenia Awaryjnego w rozdzielni głównej - komunikacja Modbus RTU / TCP/IP / BACnet

Instalacje elektryczne

Zasilanie podstawowe i rezerwowe

Przebudowano istniejącą rozdzielnicę RGnn w piwnicy budynku dla potrzeb zasilania pomieszczeń objętych zakresem projektu. Zasilające linie kablowe podstawowe (sekcja 1, pole 3) i rezerwowane (sekcja 1, pole 3 rezerwowane)  budynek wykonane kablami dwoma YAKXS 4x1x240 . Automatyczny układ przełączenia zasilania podstawowego na rezerwowe (SZR 1250A) jest wykonany w stacji transformatorowej nr 12228 „Połabska Szpital” zasilającej budynek. Przebudowaną rozdzielnicę główną RGnn wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu z wyzwalaczem napięciowym łączonym z istniejącym przyciskiem ppoż przy wejściu głównym do budynku. W rozdzielnicy zabudowano zabezpieczenia rozdzielnic piętrowych R2A - R5B oraz rozdzielnicy obwodów wentylacji i klimatyzacji RW/KL.

Uziemienia, połączenia wyrównawcze i ochrona przepięciowa

Budynek posiada instalację wykonaną w układzie sieciowym TN-S, wykonano miejscowe połączenia wyrównawcze metalowych koryt kablowych i kanałów wentylacyjnych, w rozdzielnicach zainstalowano ochronniki przepięciowe typu 2, wrażliwe urządzenia dodatkowo chronione są ochronnikami typu 3.

Elementy zabezpieczeń ppoż.

Wykonano w rozdzielnicy głównej przeciwpożarowy wyłącznik prądu wyzwalanego przyciskiem ppoż, rozmieszczono na drogach ewakuacyjnych awaryjne oprawy ewakuacyjne LED dla uzyskania średniego natężenia oświetlenia na środkowym pasie drogi ewakuacyjnej minimum 1lx oraz dodatkowo rozmieszczono awaryjne oprawy kierunkowe z piktogramami kierunków ewakuacji., oprawy wyposażone są w trzygodzinne moduły bateryjne, oprawy zasilone są z obwodów oświetlenia podstawowego pomieszczeń sprzed łącznika oświetlenia. Dodatkowo zamontowano monitoring centralny stanu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych firmy Hybryd. Centrala do obsługi i monitoringu opraw zainstalowana jest na poziomie parteru w korytarzu 004 przy centrali SAP budynku.

Instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych

Instalacja oświetlenia podstawowego pomieszczeń oprawami typu LED w wykonana dostosowanym do funkcji pomieszczenia oraz rodzaju sufitu, oprawy wyposażone w źródła światła o temperaturze barwowej 4000K. Przyjęto następujące wymagane minimalne średnie natężenia oświetlenia:

drogi komunikacyjne, magazyny - Em>=100lx

pomieszczenia techniczne, WC, poczekalnie, szatnie, sale chorych - Em>=200lx

biura, laboratoria - 500lx

Zasilane z rozdzielnic piętrowych R4A - R5B obwodów gniazd ogólnych, dedykowanych dla urządzeń technologicznych oraz komputerowych DATA w zestawach gniazdowych PEL zgodnie w projektem instalacji LAN. Obwody zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi oraz dodatkowo obwody gniazd wtykowych wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym 30mA, zasilanie i zabezpieczenie obwodów zweryfikować z DTR i wytycznymi producenta zainstalowanych urządzeń.

Osprzęt wtynkowy montowany w puszki elektroinstalacyjne 60mm bezhalogenowe, samogasnące, głębokie.

## Instalacje sanitarne

### Instalacja wody zimnej

Instalację wody zimnej należy doprowadzić do wszystkich punktów czerpalnych wynikających z funkcji pomieszczeń, obejmujących zarówno przybory sanitarne, jak i urządzenia technologiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Zasilanie należy zapewnić z projektowanej instalacji wody zimnej w budynku. Instalację można wykonać jako wspólną dla celów bytowych i technologicznych, z wyłączeniem instalacji przeciwpożarowej, która musi być prowadzona niezależnie. Układ instalacji powinien być pierścieniowy, z odgałęzieniami do poszczególnych punktów czerpalnych. Przewody należy prowadzić w taki sposób, aby ostatnim elementem układu był często używany przybór, na przykład spłuczka ustępowa, co zapewni przepływ w całym obiegu i ograniczy ryzyko stagnacji wody.

We wszystkich punktach czerpalnych należy stosować baterie z mieszaczem. W pomieszczeniach takich jak brudownik, magazyn brudny, śluzy oraz sala wzmożonego nadzoru należy stosować armaturę uruchamianą bez kontaktu dłonią, na przykład baterie łokciowe. W pomieszczeniach porządkowych (magazynach gospodarczych) zlewy należy montować tak, aby ich górna krawędź znajdowała się na wysokości około 50 cm nad posadzką, a nad nimi należy przewidzieć baterie ścienne zamontowane na wysokości około 1,00–1,10 m. W jednym z pomieszczeń przeznaczonym dla personelu porządkowego należy dodatkowo przewidzieć montaż baterii umywalkowej z wyciąganą wylewką w ilości jednej sztuki, umożliwiającej wygodne napełnianie wiadra wodą.

### Instalacja ciepłej wody użytkowej

Instalację ciepłej wody użytkowej należy doprowadzić do wszystkich punktów, w których wymagane jest korzystanie z ciepłej wody, zgodnie z funkcją pomieszczeń i wymaganiami sanitarnymi, w tym do umywalek, zlewozmywaków, zlewów, natrysków, urządzeń myjących oraz wyposażenia technologicznego, takiego jak zmywarki, myjnie czy dezynfektory. Instalację należy wykonać jako wspólną dla potrzeb bytowych i gospodarczych, zasilaną z projektowanej instalacji CWU w budynku. Układ instalacji powinien być pierścieniowy, z rozgałęzieniami do punktów czerpalnych, wyposażony w pełny obieg cyrkulacyjny. Niedopuszczalne jest pozostawienie końcówek instalacji o długości większej niż 3 m. Cyrkulacja wspomagana pompą cyrkulacyjną oraz wyposażona w zawory równoważące i termostatyczne, które zapewnią utrzymanie wymaganych parametrów temperatury i równomierne rozprowadzenie wody w całym obiegu. Instalacja musi zapewniać utrzymanie temperatury wody w punktach czerpalnych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami higieniczno-sanitarnymi, tj. co najmniej 55 °C w cyrkulacji oraz nie więcej niż 60 °C w punktach czerpalnych.

### Instalacja kanalizacji sanitarnej

Należy przewidzieć wspólne odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych do istniejącej oraz projektowanej w budynku instalacji kanalizacji sanitarnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami technologicznymi.

Wpusty podłogowe powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych, odpornych na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych. Muszą być łatwe do mycia i dezynfekcji, wyposażone w zamknięcia wodne, a w razie potrzeby także w zawory przeciwzalewowe. W pomieszczeniach o podwyższonym reżimie sanitarnym należy stosować wpusty z kratką rewizyjną, umożliwiającą łatwe wyjęcie i czyszczenie.

### Instalacja ogrzewania pomieszczeń

Instalację ogrzewania pomieszczeń należy zasilić z projektowanej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.). Podstawowym rozwiązaniem są grzejniki płytowe gładkie, jednopłaszczyznowe, łatwe do utrzymania w czystości, montowane 6 cm nad posadzką oraz 10 cm od wykończonej ściany, z podejściami instalacyjnymi prowadzonymi ze ściany w układzie środkowym.

W wybranych pomieszczeniach medycznych, w których wymagana jest szczególna higiena, równomierny rozkład temperatury oraz brak elementów zabudowy ograniczających przestrzeń, dopuszcza się zastosowanie ogrzewania podłogowego. W strefach wejściowych i komunikacyjnych oraz przy dużych przeszkleniach można przewidzieć grzejniki kanałowe w celu ograniczenia strat ciepła i poprawy komfortu cieplnego.

Dobór systemu ogrzewania należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania projektu wykonawczego. W pomieszczeniach należy zapewnić standard temperaturowy zgodnie z tabelą wymagań temperaturowych stanowiącą część PFU.

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW (m2) | MINIMALNA WYMAGANA TEMPERATURA ZIMĄ | MAKSYMALNA WYMAGAN TEMPERATURA LATEM | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II PIĘTRO |  |  |  |  |  |
| 1. ODDZIAŁ DIABETOLOGII |  |  |  |  |  |
| 2.00 | PRZEDSIONEK WINDOWY KLATKA A | 29,00 | 16°C | bez wymagań |  |
| 2.01_OD | KOMUNIKACJA | 25,54 | 20°C | bez wymagań |  |
| 2.18_OD | MAGAZYN ODDZ. DIABETOLOGII / Pomieszczenie Techniczne | 12,94 | 20°C | bez wymagań |  |
| 2.32 | PRZEDSIONEK WINDOWY KLATKA A | 36,54 | 16°C | bez wymagań |  |
| 2.42 | KOMUNIKACJA | 14,29 | 20°C | bez wymagań |  |
| 1.43 | ŁĄCZNIK Z BUD. W p.I KLATKA B | 67,15 | 16°C | bez wymagań |  |
|  | RAZEM | 185,46 |  |  |  |
| 2. PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ |  |  |  |  |  |
| 2.01_PT | KOMUNIKACJA/POCZEKLANIA | 27,87 | 20°C | 24°C | CHŁODZENIE |
| 2.02_PT | WNĘKA MAGAZYNOWA | 0,79 | 16°C | bez wymagań |  |
| 2.03_PT | KABINA PACJENTA | 1,28 | 22°C | 24°C | CHŁODZENIE |
| 2.04_PT | KABINA PACJENTA | 1,28 | 22°C | 24°C | CHŁODZENIE |
| 2.05_PT | POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY | 14,19 | 22°C | 24°C | CHŁODZENIE |
| 2.06_PT | POMIESZCZENIE TOMOGRAFU | 21,71 | 20°C | 24°C | CHŁODZENIE |
| 2.07_PT | STEROWNIA | 7,37 | 20°C | 24°C | CHŁODZENIE |
| 2.08_PT | WC NPS | 4,71 | 20°C | bez wymagań |  |
| 2.09_PT | MAGAZYN | 3,46 | 16°C | bez wymagań |  |
| 2.10_PT | POKÓJ OPISÓW | 12,86 | 20°C | 24°C | CHŁODZENIE |
| 2.11_PT | WC PERSONELU | 4,02 | 20°C | bez wymagań |  |
| 2.12_PT | POKÓJ PIELĘGNIARKI | 11,26 | 20°C | 24°C | CHŁODZENIE |
| 2.13_PT | REJESTRACJA | 9,97 | 20°C | 24°C | CHŁODZENIE |
|  | RAZEM | 120,78 |  |  |  |
|  | II PIĘTRO OGÓŁEM | 306,24 |  |  |  |

### Instalacja ciepła technologicznego

Instalacja ciepła technologicznego przeznaczona do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ciepła technologicznego oraz węzła cieplnego, określonymi w dalszej części PFU. Źródłem zasilania będzie istniejący węzeł cieplny, pracujący na parametrach obliczeniowych 50/35°C z czynnikiem grzewczym w postaci wodnego roztworu glikolu. Szczegółowe rozwiązania materiałowe, układowe i regulacyjne należy przyjąć zgodnie z opisem technologii węzła cieplnego i instalacji CT.

### Instalacja wody lodowej

Instalację wody lodowej należy wykonać jako układ zamknięty, pracujący na parametrach obliczeniowych 10/15 °C z czynnikiem w postaci 35% roztworu glikolu propylenowego. Wszystkie materiały, armatura i uszczelnienia muszą być odporne na działanie glikolu. Instalację należy wpiąć do istniejącej magistrali wody lodowej budynku, zasilanej z węzła chłodu zlokalizowanego na dachu, wyposażonego w dwa agregaty SYSAQUA R32 130 L o łącznej mocy 290 kW. Źródło chłodu nie podlega wymianie ani przebudowie i musi pozostać w pełni kompatybilne z projektowaną instalacją.

Na II piętrze przewiduje się zasilanie klimakonwektorów wodnych, a w pomieszczeniach wymagających niezależnej regulacji temperatury (pracownia TK, serwerownie, rozdzielnie elektryczne) – uzupełnienie systemu układami typu SPLIT lub MULTISPLIT, zapewniającymi całoroczną możliwość pracy w trybie chłodzenia. Przewody instalacji należy dobrać do docelowego obciążenia chłodniczego całej kondygnacji, a w miejscach przewidzianych do przyszłej rozbudowy pozostawić odcięte i zaślepione zakończenia z armaturą odcinającą.

Instalację należy wyposażyć w zawory regulacyjno-równoważące, armaturę odcinającą, odpowietrzniki automatyczne poprzedzone zaworami odcinającymi, króćce pomiarowe oraz filtry siatkowe. Każde przyłącze do klimakonwektora należy wykonać z elastycznymi wężami zgodnie z wytycznymi producenta. Instalacja musi być zintegrowana z systemem BMS, umożliwiając monitoring parametrów pracy, sterowanie zaworami regulacyjnymi i sygnalizację stanów alarmowych.

Izolację przewodów wody lodowej należy dobrać tak, aby zapewnić brak kondensacji pary wodnej na powierzchni oraz ograniczenie strat energii. Izolacje prowadzone na zewnątrz budynku należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczem aluminiowym odpornym na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

W ramach opracowania należy również przedłużyć instalację wody lodowej do stropu I piętra, zakończyć ją zaworami i korkami, wykonując – o ile będzie to niezbędne – przejścia przeciwpożarowe, w celu przygotowania układu do przyszłej rozbudowy I piętra oraz przewidzieć możliwość rozbudowy II piętra poprzez wyprowadzenie rur o odpowiedniej średnicy poza zakres opracowania, tak aby w przyszłości uniknąć konieczności ingerencji w instalację objętą niniejszym zakresem.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić płukanie, próbę szczelności, napełnienie glikolem, regulację hydrauliczną oraz rozruch z 72-godzinną próbą eksploatacyjną, dokumentując wszystkie parametry zgodnie z wymaganiami PFU.

### Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Należy zaprojektować i wykonać instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem w tabeli poniżej. Minimalną ilość wymian powietrza należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi (m.in. PN-EN 16798, PN-EN 13779, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, wytyczne sanitarne dla pomieszczeń medycznych), a także wymaganiami technologicznymi i funkcjonalnymi określonymi w PFU. Wymiany powietrza podane w tabeli należy traktować jako wartości minimalne, które w razie potrzeby projektant zobowiązany jest skorygować w celu zapewnienia właściwych parametrów higieniczno-sanitarnych, komfortu cieplnego, akustyki oraz bezpieczeństwa pożarowego.

| II PIĘTRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ODDZIAŁ DIABETOLOGII |  |  |  |  |
| 2.00 | HOL WINDOWY | 29,00 | 1 wym/h | Według projektu oryginalnego |
| 2.00 | KLATKA SCHODOWA A | 18,74 | 1 wym/h | Według projektu oryginalnego |
| 2.01_OD | KOMUNIKACJA | 25,54 | 1,5 wym/h | Nawiewno wyciągowa. |
| 2.18_OD | MAGAZYN ODDZ. DIABETOLOGII / Pomieszczenie Techniczne | 12,94 | 2 wym/h | Nawiewno wyciągowa + klimatyzacja |
| - PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ |  |  |  |  |
| 2.01_PT | KOMUNIKACJA / POCZEKLANIA | 27,87 | 2,0 wym/h | Nawiewno wyciągowa. Filtry wstępne F5, końcowe F8. |
| 2.02_PT | WNĘKA MAGAZYNOWA | 0,79 | 1wym/h | Wyciągowa, nawiew przez otwory w dolnej części drzwi z komunikacji. |
| 2.03_PT | KABINA PACJENTA | 1,28 | 50m3/h/osobę przyjąć 1 osobę | Nawiewno wyciągowa. Filtry wstępne F5, końcowe F8. Pomieszczenie wydzielone ściankami z drzwiami o wysokości ca 203cm. Spód ścianek i drzwi na wysokości ca 15cm nad posadzką. |
| 2.04_PT | KABINA PACJENTA | 1,28 | 50m3/h/osobę przyjąć 1 osobę | j.w. |
| 2.05_PT | POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY | 14,19 | 50m3/h/osobę przyjąć 2 osoby | Nawiewno wyciągowa. Filtry wstępne F5, końcowe F8. |
| 2.06_PT | POMIESZCZENIE TOMOGRAFU | 21,71 | min. wymagana 1,5wym/h zapewnić ilość i parametry powietrza niezbędną do obiegowego chłodzenia gantry | Zyski ciepła z urządzeń ok. 15 kW. Gantra 13 kW, szafa PDC z UPS 2,0 kW. Powietrze do chłodzenia gantry – wlot 2300 m³/h. Wymagana wilgotność względna powietrza 20–75 %, temperatura 18–28 °C, gradient temperatury ≤ 6 K/h, ciśnienie atmosferyczne 800–1060 hPa. Ciepło rozpraszane przez gantrę przy maksymalnej pracy tomografu (ok. 10 min.) – 13 kW, przy obciążeniu 75 % – 10 kW, przy obciążeniu 50 % – 6 kW, w pozycji spoczynkowej – 3 kW. Wymagana filtracja powietrza klasy co najmniej ISO Coarse 50 % zgodnie z PN-EN ISO 16890 |
| 2.07_PT | STEROWNIA | 7,37 | 3wym/h | Wentylacja nawiewno–wyciągowa, minimalna wymiana powietrza 3 wymiany/h. Parametry powietrza zgodne ze standardem pomieszczeń biurowych (20–26 °C, RH 30–70 %). Zyski ciepła z urządzeń ok. 1,1 kW. |
| 2.08_PT | WC NPS | 4,71 | 50m3/h | Wyciągowa, nawiew przez otwory w dolnej części drzwi z komunikacji. Zalecane włączanie na czujkę ruchu, wyłączanie z opóźnieniem czasowym |
| 2.09_PT | MAGAZYN | 3,46 | 1wym/h | Wyciągowa, nawiew przez otwory w dolnej części drzwi z pomieszczenia opisów. |
| 2.10_PT | POKÓJ OPISÓW | 12,86 | 20m3/h/osobę przyjąć 2 osoby | Nawiewno wyciągowa. Przyjąć w bilansie zapas na pomieszczenie magazynu |
| 2.11_PT | WC PERSONELU | 4,02 | 50m3/h | Wyciągowa, nawiew przez otwory w dolnej części drzwi z komunikacji. Zalecane włączanie na czujkę ruchu, wyłączanie z opóźnieniem czasowym |
| 2.12_PT | POKÓJ SOCJALNY | 11,26 | 2 wym/h | Nawiewno wyciągowa. |
| 2.13_PT | REJESTRACJA | 9,97 | 20m3/h/osobę przyjąć 1 osobę | j.w. |
| 1.43 | Łącznik z bud. W piętro 1 klatka B | 67,15 | 1 wym/h | Nawiewno wyciągowa. |

Filtry należy w miarę możliwości lokalizować poza pomieszczeniami wentylowanymi, a klapy rewizyjne projektować w sposób umożliwiający łatwe czyszczenie i dezynfekcję po pracach serwisowych. W pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce (m.in. izolatka ochronna, sala wzmożonego nadzoru pooperacyjnego) klapy rewizyjne muszą być wyposażone w system zamykania na klipsy, zapewniający po zamknięciu szczelność równoważną przegrodzie oraz posiadać atest PZH lub równoważny.

Instalację wentylacji mechanicznej należy zaprojektować z uwzględnieniem możliwości przyszłej rozbudowy. W szachcie instalacyjnym w osi F/6–8 prowadzone są cztery istniejące kanały prostokątne: dwa nawiewne i dwa wywiewne, zasilane z dwóch niezależnych central wentylacyjnych, obsługujących odpowiednio część czystą oraz część brudną pomieszczeń szpitalnych. Kanały te należy w ramach niniejszego opracowania wykorzystać do obsługi pomieszczeń objętych zakresem oraz wyprowadzić poza jego granice, z zachowaniem przekrojów, w sposób umożliwiający późniejsze podłączenie nowych odcinków instalacji. Końce kanałów należy zakończyć szczelną przepustnicą odcinającą oraz klapą przeciwpożarową wyposażoną w siłownik elektryczny, sterowaną i monitorowaną przez SAP. Klapy powinny posiadać styki sygnalizacyjne umożliwiające transmisję sygnałów (otwarcie/zamknięcie, awaria) do systemów SAP i BMS. Rozwiązania muszą spełniać wymagania uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

### Instalacja gazów medycznych – założenia ogólne

Na II piętrze należy doprowadzić gazy medyczne do pomieszczeń zgodnie z funkcją.

W przestrzeni komunikacyjnej, w pobliżu pionu gazów medycznych, należy przewidzieć skrzynkę rozdzielczą oraz tablicę z punktami poboru gazów – jako rezerwę umożliwiającą przyszłą rozbudowę instalacji przy zmianie funkcji pomieszczeń.

Instalacja musi być zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EIN ISO 7396-1, w tym w zakresie: Parametrów ciśnienia nominalnego i roboczego, materiałów, sposobu prowadzenia, oznaczeń kolorystycznych, testów szczelności i czystości wewnętrznej.

System monitorowania i sygnalizacji gazów medycznych musi być zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 7396-1. Szczegółowe rozwiązania, w tym sposób wyprowadzenia pionów poza granice opracowania, określono w dalszej części PFU.

### Instalacja wentylacji i klimatyzacji

    - Opis stanu istniejącego

Obecnie budynek wyposażony jest w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną oraz wywiewną dla części zagospodarowanej tj. Ośrodka Dializ. Istniejącą instalację wentylacji wykonano w oparciu o dokumentacje projektową PW – zamienny. Instalacje sanitarne – luty 2018 r. Pomieszczenia Ośrodka Dializ zlokalizowane na parterze i piwnicy posiadają wentylację tylko mechaniczną, nie ma instalacji grawitacyjnej.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ustawiona jest w pomieszczeniu piwnicznym budynku ozn. P13.

Istniejąca centrala wentylacyjna posiada wydajność:

- nawiew - 5170m3/h, spręż dyspozycyjny 300Pa

- wywiew - 3700m3/h, spręż dyspozycyjny 300Pa

Zainstalowana jest centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna firmy VBW,  typ BS-3BIS(50)-P. Centrala klimatyzacyjna wyposażona jest w następujące sekcje:

- nawiew:

- przepustnica powietrza z siłownikiem on/off;

- sekcja filtr powietrza klasa F7;

- sekcja odzysku ciepła - wymiennik krzyżowy;

- sekcja wentylatorowa

- sekcja nagrzewania – nagrzewnica, moc cieplna - 16,70kW

- sekcja chłodzenia – chłodnica – moc chłodnicza – 7,20kW;

- sekcja odskraplacza

- wywiew:

- sekcja filtrowania klasa M5;

- sekcja wentylatorowa;

- sekcja odskraplacza;

- przepustnica powietrza z siłownikiem on/off.

Centrala wyposażona w rozdzielnicę zasilająco-sterowniczą VBW dostarczoną z centralą.

Świeże powietrze do centrali doprowadzone jest kanałem wentylacyjnym od czerpni ściennej, która usytuowana jest na ścianie zewnętrznej od strony wschodniej na poziomie parteru.

Wyrzut zużytego powietrza kanałem wentylacyjnym do wyrzutni, która usytuowana jest na dachu budynku. Kanał na dach budynku poprowadzony jest szachtem instalacyjnym.

Z pomieszczeń sanitarnych oraz szatniowych wywiew powietrza za pomocą indywidualnych systemów wywiewnych. Instalacje wywiewne z węzłów sanitarnych wyposażone są w wentylatory typu łazienkowego, natomiast z pomieszczeń szatniowych systemy wywiewne wyposażone w wentylatory kanałowe. Nawiew powietrza do pomieszczeń poprzez kratki transferowe z pomieszczeń sąsiednich, do których ilość powietrza nawiewanego uwzględnia ilość powietrza wywiewanego przez system indywidualne wywiewne.

Ilość oraz rodzaj wentylatorów wywiewnych na kondygnacji piwnicznej i parterze.

Piwnica:

- dwa systemy wywiewne wyposażone w wentylatory typu łazienkowego zamontowane na otworze wywiewnym w pomieszczeniu;

- jeden system wywiewny wyposażony w wentylator kanałowy, zamontowany na kanale wywiewnym w pomieszczeniu.

Parter:

- pięć systemów wywiewnych wyposażonych w wentylatory typu łazienkowego

zamontowane na otworach wywiewnych w pomieszczeniu;

- dwa systemy wywiewne wyposażone w wentylatory kanałowe, zamontowane na kanałach wywiewnych w pomieszczeniu.

Kanały wywiewne indywidualnych systemów wyciągowych wyprowadzone są na dach budynku i zakończone wyrzutniami. Kanały prowadzone są w pionie przy słupach konstrukcyjnych i powinny być obudowane w klasie odporności ogniowej EI120.

Część istniejących kanałów wywiewnych na poszczególnych kondygnacjach posiada obudowy część jednak nie posiada obudów. Ponadto istniejące obudowy nie spełniają wymogów p-poż (w zakresie odporności ogniowej), zatem należy wszystkie istniejące obudowy zdemontować i wykonać nowe obudowy na wszystkich kanałach wywiewnych poprowadzonych przy słupach konstrukcyjnych.

Kanały instalacji nawiewnej i wywiewnej rozprowadzone są w przestrzeni międzysufitowej.

Dystrybucja powietrza w pomieszczeniu w układzie góra-góra.

Na przejściach kanałów przez strefy oddzielenia pożarowego na kanałach zainstalowane są klapy przeciwpożarowe. Wszystkie kanały posiadają izolację cieplną z wełny mineralnej gr. 30mm w płaszczu z foli aluminiowej, która pełni również rolę izolacji akustycznej.

Instalacja kanałowa wentylacji wykonana jest z kanałów prostokątnych łączonych na kołnierzowo za pomocą klamer oraz z kanałów okrągłych typu SPIRO łączonych za pomoc złączek typu mufki z izolacją połączeń za pomocą samoprzylepnej taśmy aluminiowej.

Instalacja wentylacji mechanicznej po tymczasowym szpitalu covid.

W obiekcie w okresie od 2020 do 2021 r. na trzech kondygnacjach tj. I, II i III piętrze funkcjonował tymczasowy szpital covid. Na potrzeby szpitala covid zainstalowana była wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oraz wywiewna dla pomieszczeń sanitarnych oraz szatniowych. Na w/w potrzeby zainstalowane były następujące centrale wentylacyjne:

Dla I piętra i piwnicy:

centrala nawiewno-wywiewna w wykonaniu higienicznym, zewnętrznym z glikolowym odzyskiem ciepła

- typ MCKH0812050R//MCKH0812050L

- parametry centrali:

- wydajność – N/W = 12000/12000m3/h

- spręż dyspozycyjny – N/W = 500/500Pa

- centrala wyposażona w sekcje:

- nawiew:

- przepustnica z siłownikiem elektrycznym

- filtr F7;

- odzysk glikolowy z kompletną instalacją hydrauliczną;

- nagrzewnica wodna – moc 75,4kW, tz/tp 90/70oC

- chłodnica – pusta sekcja;

- odskraplacz;

- wentylator – moc 2x5,40kW, ~380/50 V/Hz;

- filtr F9

- wywiew:

- filtr F9;

- odzysk glikolowy;

- wentylator – moc 2x5,40kW, ~380/50 V/Hz;

- przepustnica z siłownikiem elektrycznym

Dla II piętra:

centrala nawiewno-wywiewna w wykonaniu higienicznym, zewnętrznym z glikolowym

odzyskiem ciepła

- typ MCKH0812050R//MCKH0812050L

- parametry centrali:

- wydajność – N/W = 12000/12000m3/h

- spręż dyspozycyjny – N/W = 500/500Pa

- centrala wyposażona w sekcje:

- nawiew:

- przepustnica z siłownikiem elektrycznym

- filtr F7;

- odzysk glikolowy z kompletną instalacją hydrauliczną;

- nagrzewnica wodna – moc 75,4kW, tz/tp 90/70oC

- chłodnica – pusta sekcja;

- odskraplacz;

- wentylator – moc 2x5,40kW, ~380/50 V/Hz;

- filtr F9

- wywiew:

- filtr F9;

- odzysk glikolowy;

- wentylator – moc 2x5,40kW, ~380/50 V/Hz;

- przepustnica z siłownikiem elektrycznym

Dla III piętra:

centrala nawiewno-wywiewna w wykonaniu higienicznym, zewnętrznym z glikolowym

odzyskiem ciepła

- typ MCKH0812050R

- parametry centrali:

- wydajność – N/W = 12000/12000m3/h

- spręż dyspozycyjny – N/W = 500/500Pa

- centrala wyposażona w sekcje:

- nawiew:

- przepustnica z siłownikiem elektrycznym

- filtr F7;

- odzysk glikolowy;

- nagrzewnica wodna – moc 75,4kW, tz/tp 90/70oC

- chłodnica – pusta sekcja;

- odskraplacz;

- wentylator – moc 2x5,40kW, ~380/50 V/Hz;

- filtr F9

- wywiew:

- filtr F9;

- odzysk glikolowy z kompletną instalacją hydrauliczną;

- wentylator – moc 2x5,40kW, ~380/50 V/Hz;

- przepustnica z siłownikiem elektrycznym

Każda centrala wentylacyjna wyposażona w rozdzielnice zasilająco-sterującą

Z węzłów sanitarnych wywiew powietrza realizowany był za pomocą systemów wywiewnych. Na każdej kondygnacji na kanale zbiorczym wywiewnym zamontowany był wentylator kanałowy, który tłoczył powietrze do kanału zbiorczego wywiewnego wyprowadzonego na dach budynku. Na dachu budynku kanał wywiewny zakończony był wyrzutnią powietrza. Przed wyrzutnią powietrza na kanale zainstalowana była lampa bakteriobójcza UVC-190.

Instalacja kanałowa na dachu budynku od central wentylacyjnych poprowadzona była do szachtów instalacyjnych, gdzie jeden znajduje się przy klatce schodowej B, drugi przy szybie windowym nr 1. Kanały wentylacyjne systemów NW1, NW2 oraz wywiewny z sanitariatów poprowadzone były w szachcie przy klatce schodowej B, natomiast kanały wentylacyjne systemu NW3 poprowadzone są w szachcie instalacyjnym przy szybie windowym nr 1.

Wraz z likwidacją szpitala tymczasowego zdemontowana została w całości instalacja wentylacji mechanicznej na każdej z kondygnacji, na której funkcjonował szpital tymczasowy. Obecnie pozostają następujące elementy systemów wentylacyjnych:

- Centrale wentylacyjne NW1, NW2, NW3 kompletne na dachu budynku w miejscu ich pierwotnego posadowienia;

- Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na dachu od central wentylacyjnych, piny prowadzone w szachtach instalacyjnych do wyjścia kanałów

- z szachtu instalacyjnego na każdej kondygnacji.

- Instalacja ciepła technologicznego C.T. zasilająca nagrzewnice central wentylacyjnych wraz z kompletnym uzbrojeniem technicznym, izolacjami cieplnymi;

- Kompletna instalacja elektryczna zasilająca rozdzielnice zasilająco-sterownicze przy każdej centrali wentylacyjnej.

Opis rozwiązań techniczno-technologicznych instalacji wentylacji/klimatyzacji dla pomieszczeń przewidzianych do zagospodarowania według opracowanej dokumentacji projektowej tj. PW Instalacje sanitarne – marzec 2020 r.

Rozwiązania projektowe instalacji wentylacji/klimatyzacji mechanicznej na potrzeby zagospodarowania pomieszczeń w budynku „M” – Klinice Centrum Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2 przedstawione są w dokumentacji projektowej PW Instalacje sanitarne – marzec 2020 r. Rozwiązanie projektowe nie uwzględnia wykonanej instalacji wentylacji, która wykonana była na potrzeby szpitala tymczasowego covid.

Bilans powietrza wentylacyjnego i zapotrzebowaniem na ciepło i chłód dla pomieszczeń przewidzianych do zagospodarowana na kondygnacji: piwnica – archiwum, I, II, III, i IV piętro przestawiono w załączonej dokumentacji projektowej. W zestawieniu ujęte są wszystkie pomieszczenia, ich parametry tj. powierzchnia, wysokość oraz kubatura, krotność wymiany powietrza, projektowana ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz oznaczenie systemu wentylacyjnego, który realizował będzie funkcję nawiewną i wywiewną. Bilans powietrza wentylacyjnego dla każdego pomieszczenia został określony na podstawie wytycznych technologii medycznej oraz ogólnych zasad wymiany powietrza wynikający z funkcji pomieszczeń oraz wymaganej ilości powietrza świeżego jaką należy zapewnić ze względów sanitarnych oraz zachowania optymalnego mikroklimatu. Na podstawie bilansu powietrza oraz funkcji poszczególnych pomieszczeń określono ilość systemów wentylacyjnych ich wydajności oraz wymagania w zakresie przygotowania powietrza wentylacyjnego.

Zaprojektowano pięć systemów wentylacyjnych/klimatyzacyjnych nawiewno-wywiewnych oznaczonych:

NW-A – system nawiewno-wywiewny obsługujący pomieszczenia zlokalizowane

na kondygnacji piwnicznej – archiwum, o parametrach:

- centrala nawiewno-wywiewna, zewnętrzna, wykonanie standardowe z odzyskiem

ciepła – wymiennik krzyżowy

- wydajność – N/W = 2564/2556m3/h

- spręż dyspozycyjny – N/W = 200/180Pa

- nawilżanie powietrza – nawilżacz autonomiczny

NW-Z - system nawiewno-wywiewny obsługujący pomieszczenia zlokalizowane

na kondygnacji I piętra – część zabiegową na oddziale Transplantologii, o parametrach:

- centrala nawiewno-wywiewna, zewnętrzna, wykonanie higieniczne z odzyskiem ciepła

glikolowym

- wydajność – N/W = 4950/3870m3/h

- spręż dyspozycyjny – N/W = 600/300Pa

- nawilżanie powietrza – nawilżacz autonomiczny

NW-T - system nawiewno-wywiewny obsługujący pomieszczenia zlokalizowane

na kondygnacji I piętra – część ogólną na oddziale Transplantologii, o parametrach:

- centrala nawiewno-wywiewna, zewnętrzna, wykonanie standardowe z odzyskiem

ciepła – wymiennik krzyżowy

- wydajność – N/W = 2060/1690m3/h

- spręż dyspozycyjny – N/W = 250/200Pa

NW-R - system nawiewno-wywiewny obsługujący pomieszczenia zlokalizowane

na kondygnacji II piętra – medycyna sportowa i rehabilitacja, o parametrach:

- centrala nawiewno-wywiewna, zewnętrzna, wykonanie standardowe z odzyskiem

ciepła – wymiennik krzyżowy

- wydajność – N/W = 4860/4140m3/h

- spręż dyspozycyjny – N/W = 250/200Pa

NW-L - system nawiewno-wywiewny obsługujący pomieszczenia zlokalizowane

na kondygnacji III i IV piętra – laboratoria, o parametrach:

- centrala nawiewno-wywiewna, zewnętrzna, wykonanie standardowe z odzyskiem

ciepła – wymiennik krzyżowy

- wydajność – N/W = 11220/11695m3/h

- spręż dyspozycyjny – N/W = 300/300Pa

dwa systemy nawiewne oznaczone:

N-D1 – system nawiewny obsługujący pomieszczenia na III piętrze wyposażone

w digestoria, o parametrach:

- centrala nawiewna, zewnętrzna, wykonanie standardowe

- wydajność – N = 1200 - 600m3/h

- spręż dyspozycyjny – N = 200Pa

N-D2 – system nawiewny obsługujący pomieszczenia na III i IV piętrze wyposażone

w digestoria, o parametrach:

- centrala nawiewna, zewnętrzna, wykonanie standardowe

- wydajność – N = 1390 - 980m3/h

- spręż dyspozycyjny – N = 200Pa

cztery systemy wywiewne z digestoriów oznaczone:

W3.04 i W3.05 – systemy wywiewne z digestoriów, układy chemoodporne

współpracujące z systemem nawiewnym N-D1, o parametrach:

- wentylator dachowy, wykonanie chemoodporne

- wydajność W3.04 - 600 - 300m3/h

- spręż dyspozycyjny - 150Pa

- wydajność W3.05 - 600 - 250m3/h

- spręż dyspozycyjny - 150Pa

W3.28 i W4-19 - systemy wywiewne z digestoriów, układy chemoodporne

współpracujące z systemem nawiewnym N-D2, o parametrach:

- wentylator dachowy, wykonanie chemoodporne

- wydajność W3.28 - 1000 - 540m3/h

- spręż dyspozycyjny - 150Pa

- wydajność W4.19 - 800 - 440m3/h

- spręż dyspozycyjny - 150Pa

oraz systemy wentylacji wywiewnej, indywidualnej sprzężone z systemami nawiewnymi

Wa ÷ Wg – system wywiewne indywidualne z węzłów sanitarno-szatniowych, sterowane wyłącznikami światła, działające czasowo.

Wszystkie centrale wentylacyjne oraz systemy wywiewne usytuowane są na dachu budynku.

Instalacje kanałowe nawiewne i wywiewne od central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych na poszczególne kondygnacje poprowadzone są w szachtach instalacyjnych zlokalizowanych przy klatce schodowej B i szybie windowym nr 1, natomiast kanały wyciągowe powietrza indywidualnych systemów wywiewnych prowadzone są przy słupach konstrukcyjnych.

Centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne ustawione są na istniejącej konstrukcji wsporczej posadowionej na elementach konstrukcyjnych budynku tj. konstrukcji słupowo-ryglowej.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Dla central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych świeże powietrze doprowadzone za pomocą kanałów. Czerpnie powietrza montowane na zakończeniach kanałach świeżego powietrza. Wyrzutnie zblokowane z centralą wentylacyjną lub odprowadzane kanałem, zakończonym wyrzutnią.

Dystrybucja powietrza w pomieszczeniach (nawiew/wywiew)

Dystrybucję powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w układzie góra-góra.

Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne, rozprowadzające powietrze wraz z podłączeniami do nawiewników i wywiewników prowadzone są pod stropem danej kondygnacji w przestrzeni między sufitowej.

Dystrybucję powietrza do pomieszczeń - nawiew zaprojektowano za pomocą anemostatów lub nawiewników ze skrzynkami rozprężnymi.

W pomieszczeniach sal zabiegowych oraz w pomieszczeniach przygotowania lekarzy

i intensywnego dozoru zaprojektowano nawiewniki z filtrami HEPA.

Dla regulacji hydraulicznej instalacji wentylacji tj. przepływów i rozpływów powietrza zaprojektowano przepustnice jedno lub wielopłaszczyznowe, natomiast dla utrzymania właściwego rozkładu ciśnień zaprojektowano regulatory zmiennego i stałego przepływu.

Dla sal zabiegowych regulacja wydajności poprzez redukcję wydajności do 50%, natomiast

w pomieszczeniach oddziału rehabilitacji i laboratoriach do 25%.

Układy wywiewno-nawiewne w laboratoriach, gdzie są dygestoria i odciągi miejscowe działające czasowo pracować mają w taki sposób, aby nawiew dostosował się automatycznie do wymaganego wyciągu, a jednocześnie oba układy (nawiewny i wywiewny) w godzinach pracy utrzymywały parametry nie niższe niż zakładane obliczeniowo.

Niezależnie, podczas godzin postojowych układy pracować powinny na 25% wydajności obliczeniowej, a dygestoria nie powinny mieć możliwości całkowitego zamknięcia.

Filtrowanie powietrza

Centrale wentylacyjne wyposażone są w filtry po stronie nawiewu powietrza oraz wywiewu powietrza. Na nawiewie centrale wentylacyjne posiadają filtry klasy: wstępny F5, dokładny F8 oraz wstępny F7, dokładny F9.

Chłodzenie powietrza

Dla odprowadzenia zysków ciepła i zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu wentylowanych pomieszczeń powietrze dostarczane przez systemy wentylacyjne jest schładzane do odpowiedniej temperatury na chłodnicach central wentylacyjnych. W chłodnice wyposażone są następujące centrale wentylacyjne NW-A, NW-Z, NW-T, NW-R, NW-L, N-D1 i N-D2. Czynnikiem chłodniczym jest woda lodowa, o parametrach obliczeniowych 7/12oC.

Zapotrzebowanie chłodu dla central wentylacyjnych według dokumentacji wynosi: 165,6kW.

Regulacja temperatury powietrza nawiewanego w układzie tzw. ilościowym.

Nagrzewanie powietrza

Centrale wentylacyjne wyposażone są w wodne nagrzewnice powietrza.

Pierwszym stopniem podgrzewu powietrza w centrali wentylacyjnej jest wymiennik odzysku ciepła. Centrale wentylacyjne NW-A, NW-T, NW-R i NW-L wyposażone są w wymienniki krzyżowe, centrala wentylacyjna NW-Z wyposażona jest w wymiennik ciepła z czynnikiem pośrednim - glikolowym. Sprawność odzysku ciepła na wymienniku krzyżowym około 84% natomiast na wymiennikach z czynnikiem pośrednim około 64%.

Czynnikiem grzewczym nagrzewnic jest o parametrach 80/60oC. Łączna moc cieplna nagrzewnic powietrza na centralach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych – 179,1kW.

Nawilżanie powietrza

Dla zapewnienia wymaganej wilgotności powietrza w okresie zimowym systemy wentylacyjne NW-A i NW-Z wyposażone zostały w lokalne nawilżacze powietrza zasilane energią elektryczną. Dobrano nawilżacze parowe, rezystancyjne. Dla ciągu nawiewnego N-A dobrano nawilżacz parowy o wydajności pary wodnej 12kg/h, natomiast dla ciągu nawiewnego N-Z dobrano nawilżacz o wydajności pary wodnej 66kg/h.

Dystrybucja pary wodnej do powietrza za pomocą lancy wbudowanej w kanał nawiewny.

Technologia wykonania

Kanały wraz z osprzętem

Instalacja wentylacji została zaprojektowana z przewodów wentylacyjnych w wykonaniu niepalnym, gładkim z blachy stalowej ocynkowanej o wysokiej odporności na korozję (ocynkowana ogniowo) o przekroju prostokątnym i okrągłym blachy stalowej ocynkowanej

o wysokiej odporności na korozję (ocynkowana ogniowo). Na kanałach wentylacyjnych przewidziano rewizje. W miejscach przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego zaprojektowano klapy p-poż.

Izolacja termiczna kanałów

Kanały nawiewne wewnętrzne izolowane termicznie kauczukiem syntetycznym gr. 40mm, λ≥0,035W/mK, kanały wywiewne izolowane termicznie wełną mineralną gr. 40mm, λ≥0,035W/mK. Przewody zewnętrzne izolowane j.w. o grubości izolacji 80mm obudowane osłoną z blachy.

### Opis dla rozwiązań i wymagań wg PFU dla instalacji wentylacji i klimatyzacji

    - Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

Po stronie Wykonawcy leży wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji dla II piętra. W rozwiązaniach techniczno-technologicznych należy w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejące urządzenia i instalacje – w szczególności centrale wentylacyjne, instalację kanałową na dachu i w szachtach oraz instalację grzewczą zasilającą nagrzewnice central wentylacyjnych, pozostawione po szpitalu tymczasowym covid. Wykorzystanie możliwe jest pod warunkiem potwierdzenia ich przydatności technicznej w ramach inwentaryzacji.

Istniejące kanały wentylacyjne w szachtach budynku należy co do zasady zachować. Dopuszcza się ich modyfikację lub częściową przebudowę wyłącznie w przypadku udokumentowanych wymagań technologicznych, sanitarnych lub przeciwpożarowych.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego, obejmującej część budowlaną oraz instalacje wentylacyjne. Inwentaryzacja musi uwzględniać zagospodarowanie dachu, gdzie znajdują się trzy centrale nawiewno-wywiewne, instalacje kanałowe, instalacja ciepła technologicznego zasilająca nagrzewnice central i instalacja chłodu. Wyniki inwentaryzacji należy udokumentować w formie protokołu z dokumentacją fotograficzną i oceną stanu technicznego urządzeń.

Projektowanie i wykonanie należy oprzeć na wytycznych technologii medycznej dla II piętra, wymaganiach niniejszego PFU oraz istniejącej dokumentacji projektowej:

PW zamienny, instalacje sanitarne, luty 2018,

PW, branża sanitarna, marzec 2020, pn. „Zagospodarowanie pomieszczeń w budynku M – Kliniczne Centrum Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2”,

PW instalacji wentylacji, listopad 2020, pn. „Przystosowanie części budynku M (…) na tymczasowy szpital zakaźny dla chorych na covid-19”.

Przebudowa III i IV piętra w budynku M – Klinicznym Centrum Medyczno-Terapeutycznym SPSK 2, z przeznaczeniem na Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej

Dokumentacje te stanowią materiał wyjściowy i należy je traktować jako pomocnicze. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają wymagania niniejszego PFU oraz wytyczne technologii medycznej dla II piętra.

Zakres projektu wykonawczego obejmuje obliczenia bilansu powietrza dla pomieszczeń II piętra wraz z weryfikacją w oparciu o wytyczne technologii medycznej i wymagane różnice ciśnień pomiędzy strefami funkcjonalnymi. Centrale wentylacyjne należy dobrać z uwzględnieniem istniejących urządzeń pozostawionych po szpitalu tymczasowym covid, przy czym ich wykorzystanie jest możliwe wyłącznie po pozytywnej ocenie stanu technicznego i higienicznego. W przypadku braku możliwości ekonomicznie uzasadnionej modernizacji należy przewidzieć ich wymianę na nowe. Instalację kanałową projektować z zachowaniem klasy szczelności C zgodnie z PN-EN 12237 i PN-EN 1507. System dystrybucji powietrza należy zaprojektować wyłącznie w technologii CAV lub VAV – nie dopuszcza się stosowania ręcznych przepustnic regulacyjnych jako elementów równoważenia. Rozwiązanie to ma zapewnić stabilność układu i możliwość jego późniejszej rozbudowy bez konieczności ponownej regulacji całej instalacji.

Instalacja musi być w pełni zintegrowana z systemem BMS, umożliwiać pracę w trybach dziennym, nocnym, pożarowym i serwisowym oraz rejestrować parametry pracy. W zakresie hydrauliki należy przewidzieć armaturę regulacyjną automatyczną (np. PICV) oraz opracować schemat regulacji z wymaganymi nastawami. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację materiałową (karty techniczne, deklaracje zgodności, atesty higieniczne) dla wszystkich urządzeń i elementów instalacji mających kontakt z powietrzem nawiewanym do pomieszczeń medycznych.

    - Forma projektu wykonawczego – instalacja wentylacji i klimatyzacji

Część opisowa oraz część rysunkowa – graficzna, obejmująca schematy instalacji wentylacji i klimatyzacji przedstawiające kompletne układy nawiewno-wywiewne z dystrybucją powietrza w pomieszczeniach oraz osprzętem po stronie nawiewnej i wywiewnej, wraz ze schematycznym przedstawieniem systemu sterowania, łącznie z urządzeniami przygotowania i obróbki powietrza, w tym centralami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi oraz współpracującymi układami wywiewnymi. Należy opracować schematy central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z pełnym wyposażeniem, armaturą regulacyjną i kontrolno-pomiarową oraz układem sterowania pracą centrali. Rzuty poszczególnych kondygnacji muszą pokazywać rozmieszczenie instalacji, urządzeń i elementów dystrybucji powietrza, a przekroje w miejscach charakterystycznych przebieg instalacji w układzie wysokościowym wraz z zapewnieniem dostępu do elementów rewizyjnych i serwisowych. Dokumentacja powinna zawierać zestawienia materiałowe i wykazy urządzeń obejmujące centrale, armaturę, osprzęt regulacyjny i kontrolno-pomiarowy, wraz z kartami technicznymi, deklaracjami zgodności i atestami higienicznymi. Należy opracować również wytyczne branżowe dla instalacji chłodu (CT), budowlano-konstrukcyjne, elektryczne, AKPiA i BMS.

    - Opis wymagań dla rozwiązań techniczno-technologicznych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Po stronie Wykonawcy leży wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji obsługujących II piętro. Dokumentację należy opracować w oparciu o wymagania niniejszego PFU oraz wytyczne technologii medycznej.

Istniejące centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne pozostawione po funkcjonowaniu tymczasowego szpitala covid należy w pierwszej kolejności przewidzieć do adaptacji i wykorzystania. Wymagane jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji oraz oceny ich stanu technicznego i higienicznego. W przypadku stwierdzenia braku możliwości dalszego wykorzystania lub braku opłacalności modernizacji, centrale i powiązane elementy instalacji należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu, a po jego decyzji – do utylizacji.

Istniejące kanały wentylacyjne prowadzone w szachtach budynku należy co do zasady zachować i wykorzystać w nowym układzie instalacji. W szachcie instalacyjnym w osi F/6–8 znajdują się cztery kanały prostokątne: dwa nawiewne i dwa wywiewne, włączone do dwóch opisanych wcześniej central wentylacyjnych, stanowiących pozostałość po nieistniejącym już szpitalu COVID-owym. Kanały te należy wykorzystać do wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń objętych niniejszym PFU oraz wyprowadzić poza jego granice, z zachowaniem przekrojów, w sposób umożliwiający późniejsze podłączenie nowych odcinków instalacji. Dopuszcza się ich modyfikację lub częściową przebudowę jedynie w zakresie niezbędnym do spełnienia wymagań technologicznych, higienicznych lub przeciwpożarowych.

Wszystkie urządzenia zewnętrzne (centrale, agregaty chłodnicze, kanały) należy sytuować w sposób zwarty, w maksymalnym stopniu od strony północnej i zachodniej dachu, pozostawiając możliwie dużą powierzchnię wolną pod przyszłą instalację fotowoltaiczną.

Systemy wywiewne z węzłów sanitarnych i pomieszczeń pomocniczych należy grupować w jeden układ z wentylatorem kanałowym i wyprowadzeniem ponad dach.

Dla sal łóżkowych z łazienkami na II piętrze należy przyjąć układ, w którym nawiew powietrza odbywa się do sali, a wywiew pośredni przez łazienkę. W drzwiach należy przewidzieć kratki transferowe. Instalacja musi zapewniać podciśnienie w łazience względem sali na poziomie około 5%.

Systemy rozdziału powietrza należy projektować w technologii CAV lub VAV, z pełną regulacją automatyczną i integracją z BMS. Niedopuszczalne jest stosowanie ręcznych przepustnic jako elementów równoważenia systemu.

    - Wymagania dotyczące central

Wszystkie centrale należy poddać szczegółowej inwentaryzacji technicznej i higienicznej obejmującej sekcje filtracyjne, odzysku ciepła, nagrzewnice, chłodnice, wentylatory, automatykę, izolacje oraz układy odprowadzania skroplin. Centrale muszą zostać dostosowane do parametrów czynnika grzewczego (Tz/Tp 50/35 °C, 35% roztwór glikolu propylenowego) oraz chłodniczego (Tz/Tp 10/15 °C, 35% roztwór glikolu propylenowego). W przypadku, gdy istniejące wymienniki lub sekcje nie spełnią wymagań, należy przewidzieć ich wymianę lub modernizację.

Centrale muszą być wykonane w standardzie higienicznym zgodnie z PN-EN 13053, zapewniać właściwe klasy filtracji (co najmniej ePM10 50% oraz ePM1 70% na nawiewie) oraz pełną integrację z systemem BMS. W systemach, w których wymagane jest podwyższenie wilgotności, należy przewidzieć możliwość montażu sekcji nawilżania.

Przed przystąpieniem do prac adaptacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego i higienicznego istniejących central wentylacyjnych przeznaczonych do wykorzystania w ramach inwestycji. Ocena powinna obejmować w szczególności stan sekcji filtracyjnych, odzysku ciepła, nagrzewnic, chłodnic, wentylatorów, układów odprowadzania skroplin, izolacji oraz automatyki. Na podstawie wyników tej oceny Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zakres niezbędnych działań adaptacyjnych lub modernizacyjnych, obejmujących wymianę lub uzupełnienie elementów niespełniających wymagań eksploatacyjnych i higienicznych.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie wykonane prace adaptacyjne oraz na dostarczone i zamontowane elementy i podzespoły central wentylacyjnych. Gwarancja obejmuje w szczególności prawidłowość działania central po przeprowadzonej adaptacji oraz sprawność nowych elementów zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami umowy. Zakres gwarancji nie obejmuje natomiast elementów istniejących, które na etapie inwentaryzacji zostały uznane za zdatne do dalszej eksploatacji i nie zostały poddane wymianie ani modernizacji przez Wykonawcę.

Po zakończeniu prac adaptacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prób rozruchowych i regulacyjnych oraz przekazania Zamawiającemu protokołów potwierdzających sprawność central i ich dopuszczenie do dalszej eksploatacji.

    - Nagrzewanie powietrza

Centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne należy wyposażyć w nagrzewnice powietrza. Czynnikiem grzewczym jest wodny roztwór glikolu propylenowego o parametrach zgodnych z instalacją ciepła technologicznego; dla obliczeń przyjmuje się wartości referencyjne 50/35 °C. Pierwszym stopniem podgrzewu powietrza jest wymiennik odzysku ciepła. Centrale należy wyposażyć w wymienniki odzysku ciepła (glikolowe pośrednie lub przeciwprądowe krzyżowe), zgodnie z wymaganiami technologicznymi i sanitarnymi. Sprawność odzysku powinna wynosić co najmniej 60% dla układu glikolowego oraz co najmniej 80% dla układu krzyżowego, zgodnie z PN-EN 13053. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego odbywa się automatycznie w funkcji temperatury zewnętrznej z zastosowaniem zaworów regulacyjnych przystosowanych do pracy w układach ze zmiennym przepływem.

    - Chłodzenie powietrza

W celu pokrycia zysków ciepła i zapewnienia właściwego mikroklimatu powietrze nawiewane należy schładzać na chłodnicach central wentylacyjnych. Czynnikiem chłodniczym jest wodny roztwór glikolu propylenowego; do obliczeń przyjmuje się parametry 10/15 °C. Chłodnice muszą być dobrane w taki sposób, aby w warunkach obliczeniowych powietrza zewnętrznego (lato) zapewnić temperaturę powietrza nawiewanego nie wyższą niż 19 °C. Regulacja temperatury odbywa się automatycznie poprzez zawory regulacyjne z funkcją równoważenia przy zmiennym przepływie czynnika. Chłodnice należy wyposażyć w tace ociekowe ze spadkiem i syfony odprowadzające kondensat oraz zapewnić możliwość czyszczenia i inspekcji.

    - Filtrowanie powietrza

Centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne należy wyposażyć w filtrację powietrza zarówno po stronie nawiewu, jak i wywiewu. Po stronie nawiewu przewiduje się dwa stopnie filtracji: wstępny co najmniej ePM10 50% oraz dokładny co najmniej ePM1 70% (PN-EN ISO 16890). Po stronie wywiewu należy stosować co najmniej filtrację ePM10 50% w celu ochrony central i kanałów, a tam, gdzie wymagają tego wytyczne higieniczne – ePM1 70%. Filtry powinny być w wykonaniu higienicznym, typu workowego, zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 16890. Zabrudzenie filtrów należy monitorować za pomocą presostatów różnicy ciśnień, z sygnałem do systemu BMS oraz lokalną sygnalizacją optyczną.

    - Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Istniejące centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne zlokalizowane na dachu budynku posiadają zintegrowane czerpnie i wyrzutnie powietrza, które nie zapewniają wymaganej separacji powietrza świeżego i zużytego. Należy zaprojektować przebudowę układu czerpni i wyrzutni w sposób zapewniający minimalne odległości i separację zgodną z Warunkami Technicznymi (Dz.U. 2022, tekst jednolity). Dopuszcza się zastosowanie dodatkowych kanałów, przełożeń, ekranów lub innych rozwiązań zapewniających skuteczne oddzielenie strumieni powietrza.

    - Dystrybucja powietrza w pomieszczeniach

Dystrybucję powietrza należy zaprojektować w układzie góra–góra. W salach zabiegowych należy zapewnić równomierną wymianę powietrza w całej kubaturze, przewidując wywiew zarówno w strefie górnej, jak i dolnej pomieszczenia. Kanały nawiewne i wywiewne należy prowadzić pod stropem kondygnacji w przestrzeni międzysufitowej, a w pionie – w istniejących szachtach instalacyjnych. Kanały przeznaczone do adaptacji należy poddać ocenie technicznej i wykorzystać, o ile ich stan na to pozwala. W przypadku prowadzenia kanałów w pionie przy ścianach należy stosować zabudowę lekką w technologii G-K na ruszcie stalowym, spełniającą wymagania klasy odporności ogniowej.

    - Regulacja przepływów powietrza

Regulacja przepływów powietrza musi odbywać się za pomocą certyfikowanych regulatorów CAV lub VAV, zapewniających utrzymanie wymaganych ilości powietrza oraz różnic ciśnień pomiędzy pomieszczeniami. Niedopuszczalne jest stosowanie ręcznych przepustnic jako elementów równoważenia instalacji. Przepustnice jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe mogą być stosowane wyłącznie jako elementy odcinające lub pomocnicze.

    - Automatyka i sterowanie

Centrale wentylacyjne muszą być wyposażone w kompletne szafy zasilająco-sterownicze ze sterownikami obsługującymi otwarte protokoły komunikacyjne (Modbus, BACnet) i włączone do systemu nadrzędnego BMS. Obsługa central ma być możliwa z poziomu lokalnego panelu operatorskiego oraz zdalnie przez BMS. Wszystkie stany krytyczne, alarmowe i serwisowe muszą być sygnalizowane lokalnie oraz w systemie BMS. W przypadku, gdy istniejące rozdzielnice lub sterowniki nie spełniają wymagań w zakresie regulacji, sterowania, sygnalizacji i komunikacji, należy przewidzieć ich modernizację lub wymianę.

    - Efektywność energetyczna

Centrale wentylacyjne muszą spełniać wymagania co najmniej klasy energetycznej A, a preferowane A+, zgodnie z klasyfikacją Eurovent Certified Performance dla central zgodnych z PN-EN 13053.

Współczynnik SFP
Wartość współczynnika SFP (Specific Fan Power) central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych musi być zgodna z parametrami podanymi w kartach doborowych i nie może przekraczać wartości określonych w projekcie wykonawczym. SFP należy podawać w jednostkach kW/(m³/s), dla czystych filtrów, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13779 oraz PN-EN 13053. Wartość SFP musi uwzględniać pobór mocy elektrycznej wentylatorów dla powietrza zewnętrznego, nawiewanego, wywiewanego i wyrzutowego. Dla silników EC należy uwzględnić pobór energii przez zintegrowany układ sterowania.

Centrale wentylacyjne

Poniższe wymagania odnoszą się do nowych central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, które mogą być przewidziane do zabudowy w ramach niniejszego opracowania lub ewentualnej wymiany istniejących central w przypadku braku możliwości ich adaptacji. Centrale istniejące, przewidziane do adaptacji, należy zachować w stanie istniejącym, dopuszczając jedynie prace odtworzeniowe, konserwacyjne lub modernizacyjne w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej eksploatacji i zgodności z przepisami.

Centrale wentylacyjne muszą spełniać wymagania w zakresie: odzysku ciepła: sprawność min. 60% dla układów pośrednich (glikolowych) i min. 80% dla wymienników krzyżowych, filtracji: co najmniej dwustopniowa po stronie nawiewu (min. ePM10 50% + ePM1 70%) oraz co najmniej ePM10 50% po stronie wywiewu, zgodnie z PN-EN ISO 16890, zastosowania wentylatorów o wysokiej sprawności (ErP 2018 lub nowsza), silników w technologii energooszczędnej (np. EC lub równoważnych),pełnej integracji z BMS (pomiar przepływów, ciśnień, temperatur, stanów alarmowych).

Parametry szczegółowe (typ wentylatora, rodzaj napędu, zabezpieczenia silnika, rozwiązania konstrukcyjne sekcji) należy pozostawić do opracowania na etapie projektu wykonawczego, przy zachowaniu powyższych wymagań granicznych.

Ogólne wymagania konstrukcyjne, użytkowe i eksploatacyjne (dotyczy nowych central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, nie dotyczy central istniejących przeznaczonych do adaptacji)

Obsługa central – lewa/prawa strona, do określenia na etapie projektu.

Obudowa central wykonana w standardzie higienicznym zgodnie z PN-EN 13053, z izolacją cieplną i akustyczną o parametrach min. T2, szczelność min. L2, odporność korozyjna min. C4 wg PN-EN ISO 12944-2 (aktualna wersja normy).

Izolacja termiczna – min. 50 mm, λ ≤ 0,040 W/mK.

Zakres pracy: ciśnienie do 2000 Pa, temperatura -40 ÷ +40 °C.

Centrale muszą posiadać deklarację zgodności z wymaganiami ErP (wentylatory, silniki).

Sterowanie i automatyka

Każda centrala wyposażona w sterownik w szafie zasilająco-sterowniczej, z możliwością komunikacji zewnętrznej poprzez otwarty protokół (Modbus RTU/TCP lub BACnet).

Sterowanie temperaturą nawiewu – płynna regulacja; sterowanie przepływem powietrza – płynna regulacja wydajności wentylatorów.

Przepustnice na czerpni i wyrzutni powietrza – z siłownikami powrotnymi; czerpnia świeżego powietrza – siłownik ze sprężyną powrotną.

Wszystkie sygnały alarmowe i serwisowe muszą być widoczne lokalnie i w systemie BMS.

Wyposażenie kontrolno-pomiarowe

Presostaty różnicowe na każdym stopniu filtracji (nawiew i wywiew).

Przetworniki ciśnienia dla wentylatorów nawiewnych i wywiewnych.

Czujniki temperatury: powietrza nawiewanego, powietrza zewnętrznego, powietrza wywiewanego.

Termostat graniczny na nagrzewnicy.

Zasilanie

Centrale zasilane napięciem 3x400V/50Hz, przewód pięciożyłowy L1+L2+L3+N+PE.

Każdy silnik wentylatora wyposażony w indywidualne zabezpieczenie oraz układ regulacji obrotów (falownik lub silnik EC).

    - Parametry i wymagania dla instalacji elektrycznej i szafy zasilająco-sterującej

Szafa zasilająco-sterująca musi stanowić integralną część dostawy centrali wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej i być dostarczona przez producenta urządzenia jako element fabrycznego wyposażenia. Niedopuszczalne jest wykonywanie szafy zasilająco-sterującej przez Wykonawcę w sposób niezależny od producenta centrali.

Szafa powinna być wyposażona w zabezpieczenia przeciwporażeniowe i przepięciowe (ochronnik klasy C, czteropolowy), zabezpieczenia przed zanikiem i asymetrią faz oraz w zabezpieczenia obwodów pomocniczych realizowane za pomocą wyłączników instalacyjnych. Układ zasilania musi zapewniać łagodny rozruch silników (soft-start lub falownik, w zależności od zastosowanych wentylatorów). Należy przewidzieć przełączniki trybu pracy centrali w pozycjach ręczny/0/automat oraz główny wyłącznik zasilania trójpolowy.

Obudowa szafy powinna być wykonana w standardzie przemysłowym, o stopniu ochrony co najmniej IP54, odporna na warunki eksploatacji. Należy przewidzieć pomiar prądu wentylatorów i napięcia na fazach, licznik czasu pracy i liczby załączeń, a także lokalną sygnalizację stanów pracy, awarii i alarmów. Wszystkie sygnały muszą być przekazywane do systemu BMS.

Sterowanie pracą centrali odbywa się za pomocą sterownika obsługującego otwarte protokoły komunikacyjne (Modbus RTU/TCP lub BACnet). Obsługa lokalna powinna być możliwa z panelu operatorskiego umożliwiającego wizualizację pracy centrali, stanów alarmowych i parametrów eksploatacyjnych.

Szafa wraz z układem automatyki musi być w pełni zgodna ze standardem BMS obowiązującym w szpitalu, w tym z wymaganiami dotyczącymi komunikacji, integracji i wizualizacji.

    - Technologia wykonania – przewody i kształtki wentylacyjne

Instalację wentylacji i klimatyzacji należy zaprojektować i wykonać z przewodów i kształtek wentylacyjnych o niepalnym wykonaniu, o gładkiej powierzchni wewnętrznej, zgodnych z wymaganiami PN-EN 1505, PN-EN 1506, PN-EN 12237 i PN-EN 1507. Kanały powinny być wykonane ze stali ocynkowanej o podwyższonej odporności na korozję, dopuszcza się stosowanie kanałów o przekroju prostokątnym i okrągłym typu Spiro, przy czym dla obu rozwiązań wymagane jest spełnienie wymagań w zakresie szczelności co najmniej klasy C wg PN-EN 12237.

Kanały wentylacyjne należy projektować i wykonywać jako układy nisko- i średniociśnieniowe, zgodnie z PN-EN 16798-3, z przyjęciem maksymalnego ciśnienia roboczego 1000 Pa. Wszystkie przewody nawiewne i wywiewne prowadzone w przestrzeniach nieklimatyzowanych muszą być izolowane termicznie i akustycznie zgodnie z PN-EN ISO 12241 oraz obowiązującymi Warunkami Technicznymi.

Na kanałach wentylacyjnych należy przewidzieć otwory rewizyjne w miejscach umożliwiających czyszczenie i serwis, zgodnie z PN-EN 12097. Powierzchnia wewnętrzna przewodów musi być gładka i odporna na czyszczenie mechaniczne oraz chemiczne, aby zapewnić utrzymanie wymaganej higieny w instalacjach szpitalnych.

Przejścia kanałów przez przegrody oddzieleń pożarowych należy zabezpieczyć systemowymi przepustnicami przeciwpożarowymi oraz przejściami instalacyjnymi zgodnymi z wymaganą klasą odporności ogniowej przegrody. Instalacja musi spełniać wymagania technologiczne, higieniczne i przeciwpożarowe, zapewniając jednocześnie możliwość bezpiecznej eksploatacji i serwisowania.

Połączenia kanałów wentylacyjnych

Kanały prostokątne należy łączyć za pomocą kołnierzy skręcanych lub klamer, z zastosowaniem uszczelek na całej szerokości kołnierzy, nie wchodzących w światło kanału.

Kanały okrągłe należy łączyć na wcisk przy użyciu nypli z uszczelkami gumowymi lub równoważnych rozwiązań systemowych, zapewniających szczelność co najmniej klasy C wg PN-EN 12237. W razie potrzeby dopuszcza się dodatkowe uszczelnienie taśmą aluminiową.

Mocowania i podparcia kanałów

Mocowania przewodów należy wykonywać za pomocą systemowych podwieszeń kanałów wentylacyjnych (np. wg BN-86/8865-26 lub równoważnych rozwiązań dostępnych na rynku).

Do stropów należy stosować zawiesia prętowe lub linkowe, a do podparć wspornikowych – szyny i kształtowniki montażowe ocynkowane ogniowo.

Mocowania muszą zapewniać trwałość, bezpieczeństwo i odporność na korozję.

Rewizje kanałów

Instalację kanałową należy wyposażyć w rewizje umożliwiające czyszczenie i kontrolę stanu technicznego, zgodnie z PN-EN 12097.

Klapy rewizyjne powinny być wykonane z blachy ocynkowanej, dopasowane do materiału kanału, wyposażone w uszczelki zapewniające szczelność, trwałość oraz niepogarszające parametrów cieplnych i akustycznych.

Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych

Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz (np. na dachu) należy izolować materiałem o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/mK, w grubości nie mniejszej niż 100 mm. Izolacja musi posiadać klasę reakcji na ogień co najmniej BL-s1,d0. Warstwa zewnętrzna izolacji powinna być zabezpieczona płaszczem aluminiowym o grubości min. 0,6 mm lub równoważnym rozwiązaniem, odpornym na warunki atmosferyczne, UV, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne.

Kanały prowadzone wewnątrz budynku (w sufitach podwieszanych, szachtach) należy izolować materiałami o klasie reakcji na ogień min. BL-s1,d0, o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/mK. Minimalna grubość izolacji wynosi 30 mm. Dopuszcza się stosowanie wełny mineralnej, szklanej lub innych materiałów o równoważnych parametrach (np. izolacje kauczukowe), pod warunkiem zachowania wymagań higienicznych i akustycznych.

Wszystkie połączenia izolacji muszą być zabezpieczone taśmą aluminiową lub innymi materiałami systemowymi zapewniającymi szczelność i trwałość.

    - Ochrona akustyczna

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający, że poziom hałasu emitowany do pomieszczeń i na zewnątrz budynku nie przekroczy dopuszczalnych wartości określonych w obowiązujących przepisach i normach (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r., Dz.U. 2014 poz. 112; PN-87/B-02151/02; PN-EN ISO 16032).

Dla obniżenia hałasu od pracy wentylatorów należy przewidzieć tłumiki akustyczne w instalacji kanałowej. Wymiarowanie tłumików i dobór rozwiązań akustycznych musi wynikać z obliczeń akustycznych wykonanych na etapie projektu wykonawczego.

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach:

pokoje chorych (poza OIOM): dzień 35 dB(A), noc 30 dB(A),

pomieszczenia łóżkowe OIOM: dzień/noc 30 dB(A),

pomieszczenia przygotowania chorych do operacji, gabinety badań: dzień/noc 35 dB(A),

pokoje lekarskie, pielęgniarskie, inne pomieszczenia szpitalne (z wyj. technicznych): dzień 40 dB(A), noc 35 dB(A),

sale konferencyjne: dzień/noc 40 dB(A).

    - Oznakowanie urządzeń i przewodów

Instalacje i urządzenia należy wyposażyć w kompletne oznaczenia, informacje i ostrzeżenia wymagane przepisami, zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności PN-EN ISO 7010 i PN-EN ISO 14726. Oznaczenia muszą być trwałe, czytelne i odporne na środki czyszczące oraz dezynfekcyjne, zgodnie z zasadami eksploatacji obiektów ochrony zdrowia.

Regulacja wydajności powietrza

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych należy przeprowadzić pełną regulację wydajności systemów, obejmującą centrale, odgałęzienia kanałowe oraz elementy końcowe (nawiewniki, wywiewniki, zawory). Regulacja wydajności central musi być realizowana poprzez falowniki lub układy wbudowane w silniki EC. Regulacja rozpływu powietrza na poszczególnych odgałęzieniach musi odbywać się za pomocą certyfikowanych regulatorów stałego przepływu (CAV) lub zmiennego przepływu (VAV), z pełną integracją z systemem BMS. Niedopuszczalne jest stosowanie ręcznych przepustnic jako elementów równoważenia instalacji.

Końcowa regulacja na nawiewnikach i wywiewnikach musi zapewnić wymagane wydatki powietrza zgodnie z projektem oraz utrzymanie wymaganych różnic ciśnień pomiędzy pomieszczeniami. Różnice te muszą być potwierdzone pomiarami powykonawczymi. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań i przedstawienia protokołów regulacji instalacji zgodnych z PN-EN 12599.

    - Ochrona przeciwpożarowa instalacji wentylacyjnej

W miejscach przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody stanowiące elementy oddzielenia pożarowego należy zastosować przeciwpożarowe klapy odcinające klasy odporności ogniowej co najmniej EIS 120, zgodne z PN-EN 15650, posiadające dopuszczenie CNBOP.

Klapy powinny być wyposażone w siłowniki elektryczne ze sprężyną powrotną, zamykające klapę automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożaru (SAP) o alarmie II stopnia w danej strefie pożarowej. System sterowania klapami musi zapewniać sygnalizację stanu klapy (otwarta/zamknięta) oraz sygnalizację awarii.

Zasilanie i sterowanie klapami należy wykonać przewodami ognioodpornymi o odpowiedniej klasie odporności (minimum E30, a w przypadku wymagań wynikających z projektu ochrony przeciwpożarowej – E90), zgodnie z wymaganiami PN-EN 12101-8 oraz obowiązującymi przepisami.

### Instalacja C.O.

    - Opis stanu istniejącego

Budynek „M” wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania (C.O.) wodną, z wymuszonym obiegiem, pracującą w układzie zamkniętym. Źródłem ciepła dla C.O. oraz ciepła technologicznego (C.T.) jest istniejący węzeł cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu P12 w piwnicy, zasilany z sieci cieplnej szpitala. Instalacja zabezpieczona jest membranowym zaworem bezpieczeństwa oraz naczyniem wzbiorczym przeponowym.

Na potrzeby budynku przewidziano trzy obiegi grzewcze:

Obieg nr 1 – zasilający instalację C.O. w piwnicy i na parterze (pomieszczenia Ośrodka Dializ), wyposażony w pompę obiegową Wilo Stratos 25/1-8, z armaturą odcinającą i kontrolno-pomiarową.

Obieg nr 2 – zasilający instalację C.O. klatek schodowych A i B oraz przedsionków wind 1 i 2, wyposażony w pompę obiegową Wilo Stratos 25/1-8, z armaturą odcinającą i kontrolno-pomiarową.

Obieg nr 3 – przewidziany do zasilania instalacji C.O. archiwum w piwnicy oraz kondygnacji I, II, III i VI. Instalacja rurowa wraz z pionem grzewczym została wykonana, lecz brak jest wyposażenia w pompę obiegową oraz armaturę w węźle cieplnym.

Instalację obiegu nr 1 i nr 2 wykonano z rur wielowarstwowych EVOH-PERT (od węzła do rozdzielaczy/pionów) oraz z rur PEX-C (od rozdzielaczy i pionów do grzejników). Instalacje w posadzkach posiadają izolację termiczną ze spienionego polietylenu. Grzejniki typu płytowego wyposażono w zawory termostatyczne z głowicami.

Całkowita moc instalacji C.O. wynosi ok. 174,6 kW (wg dokumentacji z 2018 r.).

Równolegle w budynku funkcjonuje instalacja ciepła technologicznego (C.T.), przeznaczona do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych. Instalacja ta, w ramach obecnej inwestycji, zostaje włączona do istniejącego węzła cieplnego i pracuje na parametrach 50/35 °C, z czynnikiem grzewczym – 35% roztworem glikolu propylenowego. Całkowite zapotrzebowanie na moc cieplną dla budynku M (C.O. + C.T.) wynosi ok. 214,6 kW (wg projektu wykonawczego 2023 r.).Parametry obliczeniowe wody instalacyjnej C.O. dla obecnych warunków - 80/60oC.

    - Opis dla rozwiązań i wymagań wg PFU dla instalacji C.O.

      - Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

Po stronie Wykonawcy leży opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) instalacji centralnego ogrzewania dla tej części II piętra, która objęta jest zakresem niniejszego PFU. Projekt należy wykonać zgodnie z wymaganiami technologii medycznej oraz postanowieniami niniejszego PFU, z wykorzystaniem istniejącego obiegu grzewczego nr 3, o ile jego inwentaryzacja potwierdzi możliwość adaptacji.

Na potrzeby opracowania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego – zarówno w zakresie budowlanym, jak i w odniesieniu do instalacji C.O., obejmującej w szczególności ocenę wydajności hydraulicznej i cieplnej obiegu grzewczego nr 3, wraz z pionami i odgałęzieniami na II piętrze.

Przy projektowaniu należy przeanalizować i uwzględnić rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej PW zamienny – Instalacje sanitarne (luty 2018 r.),  PW – branża sanitarna (marzec 2020 r.) oraz przebudowa III i IV piętra w budynku M z październik 2023, stanowiących załączniki do postępowania przetargowego. Dokumentacje te należy traktować jako materiał pomocniczy. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają zapisy niniejszego PFU oraz wytyczne technologii medycznej dla II piętra.

Dla niezagospodarowanej części II piętra należy przewidzieć montaż grzejnika lub grzejników tymczasowych, zapewniających utrzymanie temperatury wewnętrznej zgodnej z obowiązującymi przepisami i wymaganiami sanitarnymi, nie niższej niż +12 °C w okresie zimowym. Grzejniki te należy zasilić osobną nitką instalacyjną, wyposażoną w zawór odcinający, umożliwiający ich łatwy demontaż na etapie późniejszej rozbudowy. Rozwiązanie to ma charakter tymczasowy, nie stanowi rezerwy dla przyszłej instalacji centralnego ogrzewania i nie może ograniczać możliwości późniejszego zasilenia instalacji właściwej.

      - Zakres projektu wykonawczego – instalacja C.O.

Obliczenia cieplne budynku dla objętej inwestycją części II piętra, obejmujące zapotrzebowanie ciepła na cele C.O., z uwzględnieniem rozwiązań technicznych w zakresie przegród budowlanych, stolarki okiennej oraz wentylacji w stanie istniejącym. Dobór grzejników dla części II piętra objętej zakresem inwestycji, na parametry obliczeniowe czynnika grzewczego 55/40 °C, zgodnie z docelową koncepcją przebudowy węzła cieplnego. Dobór hydrauliczny przewodów instalacji C.O. oraz armatury regulacyjnej, zaporowo-odcinającej i kontrolno-pomiarowej.

Obliczenia hydrauliczne instalacji C.O., z doborem nastaw na armaturze regulacyjnej (na odgałęzieniach – regulacja stałego ciśnienia) oraz na armaturze grzejnikowej.

      - Forma projektu wykonawczego

Część opisowa.

Część rysunkowa – graficzna w zakresie: rzut II piętra (części objętej inwestycją), rozwinięcia instalacji C.O. uzupełnione schematami, detalami i szczegółami rozwiązań technicznych.

Wytyczne branżowe: budowlano-konstrukcyjne, elektryczne, AKPiA i BMS.

    - Opis dla rozwiązań technicznych oraz wymagań dla instalacji C.O.

      - Ogólne założenia dla instalacji C.O.

Czynnikiem grzewczym dla wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku „M” będzie woda grzewcza o parametrach obliczeniowych 55/40 °C.

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania instalacji C.O. dla objętej zakresem niniejszego PFU części II piętra, zgodnie z wymaganiami technologii medycznej oraz wymaganiami ogólnymi PFU dla instalacji C.O.

      - Układ instalacji

Instalację należy zaprojektować i wykonać w systemie rozdzielaczowym. Rozdzielacze powinny być wielosekcyjne, z liczbą sekcji odpowiadającą ilości obiegów grzewczych, wykonane z materiału odpornego na korozję – stali nierdzewnej lub mosiądzu. Rozdzielacze należy wyposażyć fabrycznie w zawory odcinające na każdym obiegu, rotametry lub wskaźniki przepływu umożliwiające regulację i odczyt przepływu, elementy równoważenia hydraulicznego, automatyczne odpowietrzniki oraz korki spustowe/odmulniki na belkach, umożliwiające opróżnienie obiegu do celów serwisowych. Szafki rozdzielaczowe powinny być podtynkowe lub natynkowe (w zależności od lokalizacji), wyposażone w lakierowaną ramkę i drzwiczki zamykane na klucz, z miejscem na opis obiegów. Na podłączeniu przewodów zasilających i powrotnych do belek rozdzielaczowych należy zainstalować armaturę odcinającą (zawory kulowe, motylkowe lub równoważne) oraz automatyczny odpowietrznik na belce zasilającej.

      - Prowadzenie instalacji

Przewody od rozdzielaczy do grzejników należy prowadzić w warstwach posadzkowych, z zachowaniem wymaganych grubości otuliny betonowej. W miejscach przejść przez przegrody oraz przy dylatacjach przewody należy prowadzić w rurach osłonowych/peszlach, umożliwiających kompensację ruchów konstrukcji. Rurociągi należy układać w izolacji termicznej ze spienionego PE z płaszczem z folii PE, zapewniającej wymaganą izolacyjność cieplną, odporność na ściskanie i wilgoć oraz kompensację wydłużeń liniowych. Wszystkie rurociągi muszą być trwale oznakowane zgodnie z PN-EN ISO 20560, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację medium, kierunku przepływu i obszaru zasilania. Oznaczniki powinny być wykonane z materiałów odpornych na wilgoć i środki czyszczące.

      - Uwagi dodatkowe

Instalacja powinna zostać wyregulowana hydraulicznie z zastosowaniem armatury równoważącej, a Wykonawca zobowiązany jest przekazać protokoły nastaw.
Przed napełnieniem instalacji należy przeprowadzić płukanie i czynności odbiorowe potwierdzające czystość układu. Dopuszcza się zastosowanie ogrzewania podłogowego pod warunkiem zgodności z wytycznymi technologicznymi i sanitarnymi; obiegi podłogowe należy wyposażyć w grupę mieszającą i układ regulacyjny zapewniający obniżenie temperatury zasilania oraz spełnienie wymagań PN-EN 1264 dotyczących maksymalnej temperatury powierzchni posadzki.

Elementy pomiarowe, takie jak ciepłomierze, przepływomierze i czujniki temperatury, muszą być przygotowane do integracji z systemem BMS w zakresie umożliwiającym monitoring i kontrolę pracy instalacji. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję obsługi i konserwacji instalacji centralnego ogrzewania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, uwzględniającą schematy, protokoły regulacyjne oraz wymagania eksploatacyjne dla obiektów ochrony zdrowia.

    - Technologia wykonania instalacji C.O. – wymagania dla urządzeń i materiałów

      - Przewody i armatura odcinająca

Główne poziomy grzewcze na każdej kondygnacji oraz piony do rozdzielaczy obiegów grzejnikowych należy wykonać z rur i kształtek z tworzywa sztucznego – polipropylenu PP-R stabi GLASS, SDR 7,4, PN16, stabilizowanych włóknem szklanym.

Łączenie elementów instalacji oraz zmiany kierunku prowadzenia rurociągów należy wykonywać przy użyciu kształtek, poprzez zgrzewanie polifuzyjne mufowe lub doczołowe.

Poziomy instalacyjne od rozdzielaczy obiegów grzewczych do grzejników należy wykonać z rur z PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną EVOH, zabezpieczającą instalację przed przenikaniem tlenu i procesem korozji. Stosowanie rur i kształtek stalowych ocynkowanych jest niedopuszczalne.

W instalacji należy stosować armaturę odcinającą i regulacyjną wykonaną z mosiądzu odpornego na odcynkowanie (CW617N lub CW602N), z powłoką niklowaną lub chromowaną, dopuszczoną do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania. Armatura powinna obejmować w szczególności zawory odcinające, regulacyjne oraz równoważące – automatyczne zawory równoważące (np. PICV) lub równoważne rozwiązania zapewniające stabilizację przepływu i ciśnienia.

Wszystkie elementy armatury muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12266-1 (szczelność klasa A), posiadać deklarację zgodności CE oraz zgodność z Dyrektywą 2014/68/UE (PED).

Zawory kulowe odcinające:

pełny przelot,

PN ≥ 16 bar, Tmax ≥ 110 °C,

korpus i elementy wewnętrzne z mosiądzu odpornego na odcynkowanie,

dźwignia stalowa powlekana tworzywem sztucznym,

przy pionach i rozdzielaczach – zawory ze zintegrowanym króćcem spustowym, umożliwiającym płukanie i opróżnianie instalacji,

wykonanie umożliwiające demontaż bez naruszania instalacji (połączenia śrubunkowe).

Zawory przygrzejnikowe:

zawory podwójne, kątowe, z możliwością nastawy wstępnej i montażu głowic termostatycznych,

kompatybilne z głowicami cieczowymi lub gazowymi,

korpus z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, chromowany,

PN ≥ 16 bar, Tmax ≥ 120 °C,

grzybki zaworów z podwójnym uszczelnieniem na powierzchni cylindrycznej,

kołpak ochronny z uszczelką fibrową.

      - Grzejniki

Należy zaprojektować i zainstalować grzejniki płytowe, higieniczne, bez konwektorów. Powinny to być grzejniki zaworowe, z podłączeniem od dołu (lewa lub prawa strona), wyposażone we wkładki zaworowe termostatyczne z nastawą wstępną. Podłączenie grzejników do przewodów zasilających należy prowadzić ze ściany; nie dopuszcza się podejść w podłodze. W węzłach sanitarnych przy salach łóżkowych należy przewidzieć grzejniki łazienkowe (drabinkowe).

Grzejniki należy mocować do ścian przy użyciu firmowych zawiesi posiadających stosowne dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Grzejniki stosowane w węzłach sanitarnych muszą być podwójnie ocynkowane.

Wymagania dla grzejników:

- stalowe, płytowe, wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno, grubość min. 1,0 mm, zabezpieczone antykorozyjnie i zgodne z EN 442-1,

- bez pokryw bocznych i górnej kratki (wersja higieniczna),

- powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze białym RAL,

- Powłoka lakiernicza odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w obiektach służby zdrowia

- przyłącza boczne: 4 × G1/2” (grzejniki kompaktowe),

- przyłącza dolne: 2 × GW3/4” (lewa lub prawa strona, grzejniki zaworowe),

- wbudowana wkładka zaworowa z nastawą wstępną (grzejniki zaworowe),

- odpowietrznik, korek spustowy, zaślepka – w komplecie,

- maksymalne ciśnienie pracy ≥ 10 bar,

- maksymalna temperatura zasilania ≤ 110 °C.

Głowice termostatyczne:

- model instytucjonalny (wzmocniony), z wbudowanym czujnikiem gazowym,

- zakres regulacji temperatury 5–26 °C,

- wyposażone w zabezpieczenie przed mrozem, blokadę przed kradzieżą i manipulacją przez osoby niepowołane.

Ogrzewanie podłogowe:

Dopuszcza się zastosowanie ogrzewania podłogowego, pod warunkiem zgodności z wytycznymi technologicznymi i sanitarnymi. Obiegi podłogowe należy zasilać z rozdzielaczy grzewczych poprzez osobną sekcję wyposażoną w grupę mieszającą i układ regulacyjny, zapewniający obniżenie temperatury zasilania do ≤ 35 °C. Temperatura powierzchni posadzki nie może przekraczać 29 °C.

      - Armatura automatycznej regulacji stabilizacji ciśnienia

Układy automatycznej regulacji stabilizacji ciśnienia należy zastosować na każdym odgałęzieniu do instalacji C.O. na danej kondygnacji.

Automatyczna regulacja stabilizacji ciśnienia ma za zadanie ciągłe równoważenie ciśnienia na danym piętrze przy zmiennym obciążeniu cieplnym w zakresie od 0 do 100%, poprzez kontrolę ciśnienia dyspozycyjnego. Ograniczenie przepływu osiągane jest dzięki kombinacji automatycznego ogranicznika ciśnienia i zaworu regulacyjnego.

Zestawy należy montować na instalacji w przestrzeni sufitów podwieszonych.

Wymagania dla zestawu:

- maksymalne ciśnienie robocze ≥ 16 bar,

- maksymalna temperatura medium – do 120 °C,

- korpus i przyłącza – mosiądz odporny na odcynkowanie (CW617N/CW602N),

- szczelność klasa A wg PN-EN 12266-1.

Elementy zestawu:

Zawór równoważący ze zmienną nastawą ciśnienia różnicowego:

- zakres nastawy: 5 ÷ 25 kPa,

- montaż na powrocie instalacji,

- wyposażony w kurek spustowy/odwadniający,

- połączenie: gwint zewnętrzny,

- korpus mosiężny, membrana EPDM, sprężyna ze stali nierdzewnej, rurka impulsowa w komplecie.

Zawór odcinający z nastawą wstępną i złączkami pomiarowymi:

- montaż na zasilaniu instalacji,

- wyposażony w dwie złączki pomiarowe,

- połączenie: gwint zewnętrzny,

- korpus z mosiądzu odpornego na odcynkowanie.

      - Mocowanie przewodów i grzejników

Grzejniki:

- mocować na firmowych zawiesiach posiadających aktualne dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej,

- każdy grzejnik należy zamocować co najmniej na dwóch zawiesiach (góra i dół), przytwierdzonych do ściany kołkami rozporowymi,

- w miejscu montażu zawiesi należy przewidzieć wzmocnienie ścian (płyty OSB lub profile stalowe GK),

- grzejniki należy montować: 10 cm nad posadzką i 10 cm pod parapetem,

- w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach sanitarnych (sale zabiegowe, intensywna terapia, pokoje chorych) grzejniki należy mocować w odległości 10 cm od ściany dla łatwego czyszczenia i dezynfekcji.

Przewody – mocowanie

Przewody należy mocować do ścian lub stropów zgodnie z wymaganiami producenta systemu rurowego,  Przewody poziome o średnicy do Ø35 mm – obejmy podwójne z wkładką gumową, zamykane obustronnie śrubowo.

Przewody poziome > Ø35 mm – obejmy pojedyncze z wkładką gumową, zamykane obustronnie śrubowo.

Przewody pionowe – wyłącznie obejmy podwójne.

Obejmy należy mocować na prętach gwintowanych odpowiedniej średnicy, kotwionych w ścianach lub stropach za pomocą kołków stalowych rozporowych (nie dopuszcza się kołków plastikowych).

Wszystkie elementy stalowe systemu mocowań muszą być ocynkowane; nie dopuszcza się elementów ze stali czarnej zabezpieczonych powłokami malarskimi. Obejmy i elementy mocujące muszą być zgodne z systemem producenta rur lub równoważne.

      - Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy instalacji C.O., w tym system mocowań i podparć, muszą być zabezpieczone zewnętrzną powłoką cynkową wykonaną w technologii cynkowania ogniowego.
Dopuszcza się zastosowanie elementów ze stali nierdzewnej jako rozwiązania równoważnego.
Nie dopuszcza się stosowania elementów wykonanych ze stali czarnej, zabezpieczonych powłokami malarskimi.

      - Płukanie i próby szczelności

Po zakończeniu montażu instalację należy poddać płukaniu wodą przy dużej prędkości przepływu, przy pełnym otwarciu armatury regulacyjnej, zgodnie z PN-EN 14336.
Prędkość przepływu wody podczas płukania powinna wynosić co najmniej 1,5 m/s, aby zapewnić oderwanie zanieczyszczeń od ścianek przewodów.

Próby szczelności:

Próba na zimno – przeprowadzić na ciśnienie 1,5 × ciśnienia roboczego, jednak nie mniej niż 6,0 bar, przy czasie próby co najmniej 2 godziny.

Próba na gorąco – przeprowadzić przy parametrach roboczych instalacji, przy czasie próby co najmniej 72 godziny.

      - Izolacje termiczne

Po wykonaniu prób szczelności należy wykonać izolację termiczną wszystkich przewodów poziomych instalacji C.O. Materiał izolacyjny: otuliny z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 W/mK, w płaszczu z folii aluminiowej wzmacnianej siatką. Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie otulin elastycznych z kauczuku syntetycznego, pod warunkiem spełnienia wymagań w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 W/mK oraz klasy reakcji na ogień min. BL-s1,d0. W kanałach instalacyjnych, maszynowniach i węźle cieplnym należy stosować dodatkowy płaszcz ochronny z blachy aluminiowej. Grubość izolacji powinna być zgodna z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690, z późn. zm.). Izolacja musi być wykonana w sposób ciągły i szczelny, bez mostków cieplnych, z zachowaniem ciągłości powłoki ochronnej. Niedopuszczalne jest pozostawianie bez izolacji kolan, trójników, zaworów oraz pozostałej armatury. Wszystkie elementy należy izolować z zastosowaniem systemowych rozwiązań producenta materiału izolacyjnego (prefabrykaty izolacyjne, osłony zaworów, segmenty elastyczne).

      - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Wszystkie przejścia przewodów instalacji C.O. przez przegrody oddzielenia pożarowego należy uszczelnić systemowymi rozwiązaniami o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż klasa odporności ogniowej wymaganej dla danej przegrody, zgodnie z projektem budowlanym i dokumentacją uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Do wykonywania uszczelnień należy stosować wyłącznie wyroby posiadające aktualną klasyfikację odporności ogniowej oraz dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie,

Izolacja cieplna przewodów przechodzących przez przegrody musi być wykonana w sposób zapewniający zachowanie wymaganej klasy odporności ogniowej.

      - Rozruch i regulacja instalacji C.O.

Rozruch instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, budowlanych i porządkowych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Rozruch może być rozpoczęty wyłącznie po pozytywnym zakończeniu prób szczelności oraz po wykonaniu płukania instalacji.

Etapy rozruchu:

Rozruch wstępny – obejmuje:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń hydraulicznych i kierunków przepływu,

- kontrolę pracy pomp obiegowych i zaworów regulacyjnych,

- kontrolę ciśnienia statycznego i odpowietrzenia instalacji,

- wstępne ustawienie nastaw na armaturze regulacyjnej.

Rozruch zasadniczy (72-godzinny) – prowadzony przy zapewnionym odbiorze ciepła, obejmuje:

- monitorowanie parametrów pracy instalacji w warunkach zmiennego obciążenia cieplnego,

- pomiary przepływów i temperatur na układach automatycznej regulacji i zaworach podpionowych,

- bieżącą regulację armatury w celu osiągnięcia projektowych parametrów,

- prowadzenie dziennika rozruchu, w którym należy rejestrować temperatury, ciśnienia, przepływy i ewentualne zakłócenia w pracy instalacji.

Regulacja hydrauliczna:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obliczeń hydraulicznych instalacji i ustawienia nastaw na armaturze regulacyjnej (podpionowej, grzejnikowej, układach automatycznej regulacji ciśnienia).

Wyniki regulacji wraz z tabelą nastaw należy ująć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inspektorowi nadzoru.

Warunki prowadzenia rozruchu:

Rozruch musi być prowadzony przez uprawniony personel wykonawcy, w obecności inspektora nadzoru.

Instalacja uznana będzie za prawidłowo uruchomioną, jeżeli wszystkie procesy technologiczne osiągną parametry określone w dokumentacji projektowej i wymaganiach PFU.

      - Odbiór robót

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odbioru technicznego instalacji C.O. po zakończeniu wszystkich robót, przeprowadzeniu prób szczelności, płukania oraz pełnego rozruchu instalacji.

Odbiór obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową i wymaganiami PFU,

- ocenę jakości montażu i zgodności zastosowanych materiałów z zaakceptowanymi kartami katalogowymi,

- weryfikację kompletności izolacji termicznych, zabezpieczeń ppoż.

- sprawdzenie wykonania trwałego i czytelnego oznakowania wszystkich przewodów i armatury instalacji C.O. zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 20560, obejmującego jednoznaczną identyfikację medium, kierunku przepływu oraz obszaru zasilania

- kontrolę działania armatury regulacyjnej, odcinającej i odpowietrzającej,

- weryfikację ustawień armatury zgodnie z protokołem regulacji hydraulicznej.

Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

- dziennik budowy,

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, rozwinięciami instalacji i zestawieniem nastaw armatury,

- protokoły prób szczelności (na zimno i na gorąco), protokoły płukania, protokół rozruchu i regulacji instalacji,

- instrukcje obsługi i konserwacji instalacji oraz urządzeń,

- karty katalogowe, DTR i karty gwarancyjne dla zastosowanych urządzeń i armatury,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności materiałów i urządzeń,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania instalacji z projektem, PFU i przepisami technicznymi.

Odbiór robót uznaje się za pozytywny wyłącznie w przypadku stwierdzenia kompletności i poprawności wykonania instalacji oraz przedstawienia pełnej dokumentacji powykonawczej.

    - Instalacja ciepła technologicznego C.T. na potrzeby grzewcze nagrzewnic central wentylacyjnych

      - Opis stanu istniejącego

Budynek „M” wyposażony jest w instalację ciepła technologicznego wodną, z wymuszonym obiegiem, pracującą w układzie zamkniętym. Źródłem ciepła jest istniejący węzeł cieplny trójfunkcyjny, wymiennikowy, zlokalizowany w pomieszczeniu piwnicznym P12. Węzeł zasilany jest wodą grzewczą z sieci szpitalnej. Instalacja zabezpieczona jest naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczeństwa.

Instalacja C.T. zasila nagrzewnice central wentylacyjnych:

- centralę nawiewno-wywiewną Ośrodka Dializ w piwnicy (P13),

- trzy centrale nawiewno-wywiewne zlokalizowane na dachu budynku, które pracowały na potrzeby szpitala tymczasowego COVID-19. Centrale te, wraz z instalacją C.T., pozostają w stanie pierwotnym i nie zostały zdemontowane.

Łączna moc cieplna istniejących nagrzewnic wynosi ok. 271,3 kW (Ośrodek Dializ – 16,7 kW, centrale dachowe – 75,4 kW, 89,6 kW i 89,6 kW).

Instalację wykonano z rur stalowych cienkościennych ocynkowanych, łączonych w technologii „press”. Obieg z węzła wyposażony jest w pompę obiegową Wilo Stratos 40/1-12, filtr siatkowy oraz armaturę odcinającą i kontrolno-pomiarową. Dla poszczególnych central dachowych zastosowano lokalne układy regulacji temperatury czynnika grzewczego, oparte na zaworach trójdrogowych z siłownikami elektrycznymi, pompach obiegowych i armaturze odcinającej.

Instalacja posiada automatyczne odpowietrzniki w najwyższych punktach. Izolację wykonano z otulin poliuretanowych w płaszczu PCV wewnątrz budynku oraz z otulin z wełny mineralnej w płaszczu z blachy aluminiowej na dachu. W rejonie przyłączeń do central dachowych brakuje płaszcza ochronnego.

Parametry pracy w stanie istniejącym: historycznie przyjmowane były 90/70 °C (wg dokumentacji 2018 r.), natomiast projektant w 2023 r. wskazuje na dostosowanie do parametrów 50/35 °C z roztworem glikolu propylenowego 35%, co należy traktować jako aktualny standard pracy układu.

    - Opis dla rozwiązań i wymagań dla instalacji C.T. wg PFU

      - Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

Po stronie Wykonawcy leży wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji ciepła technologicznego (C.T.) na potrzeby grzewcze nagrzewnic central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia przewidziane do zagospodarowania na II piętrze budynku „M”. Projekt należy opracować w oparciu o wytyczne technologii medycznej oraz wymagania niniejszego PFU.

Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego należy przyjąć zgodnie z zapisami PFU: 50/35 °C, wodny roztwór glikolu propylenowego 35%.

Wykonawca, na potrzeby projektowe, wykona szczegółową inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie budowlanym i instalacyjnym (C.T.), obejmującą również instalację wykonaną na potrzeby szpitala tymczasowego covid-19. Inwentaryzacja powinna uwzględniać m.in. stan izolacji termicznej, podpór, przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane i elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Przy projektowaniu należy przeanalizować i uwzględnić rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej:

- PW zamienny, Instalacje sanitarne, luty 2018 r.,

- PW Instalacje sanitarne z 2020 r., stanowiących załączniki do postępowania przetargowego, a także istniejące układy zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych, pozostawione po szpitalu tymczasowym.

      - Zakres projektu wykonawczego

- bilans mocy cieplnej nagrzewnic central wentylacyjnych w oparciu o wydajności powietrza poszczególnych systemów, parametry powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz parametry czynnika grzewczego,

- dobór hydrauliczny przewodów instalacji C.T.,

- dobór pomp obiegowych, armatury regulacyjnej, zaporowo-odcinającej i kontrolno-pomiarowej,

- sprawdzenie poprawności doboru istniejącej pompy obiegowej zainstalowanej w obiegu C.T. w węźle cieplnym; w przypadku stwierdzenia niewystarczających parametrów istniejącej pompy Wykonawca zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie alternatywne w ramach stałego wynagrodzenia, bez prawa do dodatkowych roszczeń finansowych,

- obliczenia hydrauliczne instalacji C.T. wraz z doborem i zestawieniem nastaw na armaturze regulacyjnej i równoważącej,

- opracowanie tabeli nastaw armatury regulacyjnej i równoważącej dla poszczególnych nagrzewnic, wraz z naniesieniem tych danych na schematach instalacji i w dokumentacji powykonawczej.

      - Forma projektu wykonawczego

- część opisowa,

- część rysunkowa – w zakresie:

- rzuty poszczególnych kondygnacji z instalacją C.T.,

- rozwinięcia instalacji C.T., schematy, detale i szczegóły techniczne,

- schematy układów hydraulicznych dla każdej centrali zasilającej nagrzewnice, obejmujące pompy obiegowe, armaturę regulacyjną, zaporowo-odcinającą i kontrolno-pomiarową, w połączeniu ze sterownikiem centrali i systemem BMS,

- wytyczne branżowe: budowlano-konstrukcyjne, elektryczne, AKPiA i BMS.

    - Opis dla rozwiązań technicznych i technologicznych oraz wymagań dla instalacji C.T.

      - Opis dla rozwiązań technicznych oraz wymagań dla instalacji C.T.

        - Ogólne założenia

Czynnikiem grzewczym dla instalacji C.T. będzie 35% wodny roztwór glikolu propylenowego o parametrach obliczeniowych 50/35 °C. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania instalacji C.T. zasilającej nagrzewnice central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych obsługujących I.II piętro budynku oraz archiwum „M”. Projekt należy opracować w oparciu o: wymagania i wytyczne niniejszego PFU, nowe rozwiązania funkcjonalno-użytkowe dla II piętra, istniejącą dokumentację projektową PW Branża sanitarna (marzec 2020 r.), PW „Rozwinięcia i szczegóły. Instalacja grzewcza” (marzec 2020 r.) oraz Projekt wykonawczy - Przebudowa III i IV piętra w budynku M - Klinicznym Centrum Medyczno-Terapeutycznym SPSK 2, z przeznaczeniem na Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej, (październik 2023), a także istniejącą instalację C.T. wykonaną na potrzeby szpitala tymczasowego covid-19.

Instalację C.T. na dachu należy prowadzić w tej samej technologii materiałowej i trasach jak instalacja istniejąca, z uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych.

        - Technologia wykonania – wymagania dla przewodów i armatury

Przewody instalacji C.T. należy wykonać z materiałów odpornych na medium glikolowe: rury i kształtki z polipropylenu PP-R Stabi Glass SDR 7,4 PN 16, stabilizowane włóknem szklanym, lub równoważnie – rury z polietylenu sieciowanego PE-Xc z barierą antydyfuzyjną EVOH. Połączenia muszą być wykonywane systemowo: zgrzewane polifuzyjnie/doczołowo (dla PP-R) lub zaciskowe z pierścieniem nasuwanym (dla PE-Xc), zgodnie z zaleceniami producenta.

Stosowanie rur stalowych ocynkowanych, cienkościennych w systemie press oraz rur stalowych gwintowanych jest niedopuszczalne.

Armatura odcinająca:

- dla średnic DN > 50 – przepustnice międzykołnierzowe z materiałów odpornych na korozję i medium glikolowe, szczelność klasa A wg PN-EN 12266-1

- dla średnic DN ≤ 50 – zawory odcinające mosiężne, skręcane, ze śrubunkami obustronnymi, wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie (CW617N lub równoważny), dopuszczone do pracy z roztworami glikolu propylenowego

Wszystkie elementy armatury muszą posiadać deklarację zgodności CE, spełniać PN-EN 12266-1.

        - Układy sterowania i regulacji temperatury na nagrzewnicach wentylacyjnych

Regulację temperatury powietrza na nagrzewnicach central wentylacyjnych należy zaprojektować i wykonać w układzie mieszającym, jakościowym – poprzez stały strumień czynnika grzewczego płynącego przez nagrzewnicę przy zmiennej temperaturze medium.

Na instalacji zasilającej nagrzewnicę każdej centrali należy przewidzieć montaż zaworu regulacyjnego trójdrogowego w układzie mieszającym, instalowanego na przewodzie zasilającym. Zawory muszą być wyposażone w siłowniki elektryczne sterowane sygnałem analogowym 0…10 V DC, zasilane i sterowane z automatyki central wentylacyjnych.

Temperatura powietrza nawiewanego powinna być kontrolowana czujnikiem kanałowym, stanowiącym sygnał odniesienia dla układu regulacji.

Na instalacji wodnej każdej nagrzewnicy należy zamontować czujniki temperatury zanurzeniowe, umieszczone przed i za zaworem trójdrogowym – zarówno na zasilaniu, jak i na powrocie. Wszystkie czujniki muszą być zintegrowane z systemem automatyki budynkowej (BMS), zapewniając pełny nadzór nad pracą układu.

Obieg czynnika grzewczego przez nagrzewnicę centrali wentylacyjnej należy wymusić pompą obiegową elektroniczną, z płynną regulacją wydajności i możliwością komunikacji z systemem automatyki budynkowej (BMS).

Sterowanie pracą układu regulacyjnego musi być zintegrowane ze sterownikiem centrali wentylacyjnej oraz systemem BMS, zapewniając obsługę wszystkich procesów regulacyjnych, pomiarowych, kontrolnych i sygnalizacyjnych.

Zawór regulacyjny

Zawór regulacyjny trójdrogowy do pracy w układach grzewczych, w trybie mieszającym, do współpracy z siłownikiem elektrycznym.

- PN 16, przyłącza gwintowane (DN ≤ 50) lub kołnierzowe (DN > 50),

- medium: woda z dodatkiem glikolu propylenowego do 35%,

- Tmax czynnika: 120 °C,

- korpus: mosiądz odporny na odcynkowanie lub brąz,

- elementy wewnętrzne: mosiądz, brąz lub stal nierdzewna,

- uszczelnienia: EPDM (bez silikonów).

Siłownik do zaworu regulacyjnego

- zasilanie 24 V AC,

- sterowanie: sygnał analogowy 0…10 V DC,

- siła nominalna: ≥ 200 N,

- czas przebiegu: ≤ 60 s (dla DN ≤ 50 – ≤ 35 s),

- sprężyna powrotna wymagana (pozycja bezpieczeństwa przy zaniku zasilania),

- wskaźnik położenia,

- stopień ochrony min. IP54,

- możliwość integracji z systemem BMS.

        - Mocowanie przewodów

- Konstrukcję wsporczą pod rurociągi prowadzone na dachu należy wykonać z zastosowaniem modułowych podpór dachowych typu YETI lub równoważnych, ustawionych na macie izolującej, z szynami montażowymi typu C (ocynk ogniowy) oraz obejmami przemysłowymi z wkładką gumową odporną na starzenie (zakres temperatur -30…+70 °C, dopuszczone do zastosowań zewnętrznych).

- Dopuszcza się mocowanie przewodów do istniejącej konstrukcji stalowej central wentylacyjnych wyłącznie po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

- Wszystkie elementy stalowe systemu mocowań muszą być ocynkowane; nie dopuszcza się elementów ze stali czarnej zabezpieczanych wyłącznie powłokami malarskimi.

        - Płukanie instalacji C.T.

- Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić płukanie wodą przy dużej prędkości przepływu, przy pełnym otwarciu armatury regulacyjnej.

        - Próby szczelności

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próbę ciśnieniową:

- próba na zimno – ciśnienie 1,5 × ciśnienie robocze, jednak nie mniej niż 6 bar, czas trwania ≥ 2 h,

- próba na gorąco – przy parametrach roboczych instalacji, czas trwania ≥ 72 h.

        - Zabezpieczenie antykorozyjne

- Wszystkie elementy stalowe instalacji C.T. (mocowania, podpory, konstrukcje) muszą być zabezpieczone powłoką cynkową. Przewody wykonane z tworzywa sztucznego nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

        - Izolacje termiczne

Po wykonaniu prób szczelności należy wykonać izolację termiczną wszystkich przewodów oraz armatury (odcinającej, regulacyjnej, kontrolno-pomiarowej). Pompy obiegowe i siłowniki zaworów regulacyjnych należy obudować, zabezpieczając przed warunkami zewnętrznymi. Izolację armatury należy wykonać w formie systemowych, łatwo rozbieralnych łupek, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.

Materiał izolacyjny: otuliny z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 W/mK, w płaszczu z folii aluminiowej wzmacnianej siatką. Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie otulin z kauczuku syntetycznego o równoważnych parametrach izolacyjnych i klasie reakcji na ogień.

W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne lub działanie warunków atmosferycznych należy zastosować dodatkowy płaszcz ochronny z blachy aluminiowej.
 Grubość izolacji powinna być zgodna z wymogami Rozporządzenia MI z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Izolacja musi być wykonana w sposób ciągły i szczelny, bez mostków cieplnych.

        - Odpowietrzanie instalacji

- Na instalacji C.T. należy stosować wyłącznie automatyczne odpowietrzniki przeznaczone do pracy z roztworami glikolu propylenowego, odporne na destrukcyjne działanie glikolu na uszczelnienia.
Każdy odpowietrznik musi być zabudowany w zestawie z zaworem odcinającym umożliwiającym jego demontaż i wymianę bez konieczności opróżniania instalacji.
Odpowietrzniki należy lokalizować w najwyższych punktach instalacji, zgodnie z zasadami hydrauliki układu.

        - Zabezpieczenia pożarowe

- Zabezpieczenia instalacyjne w obiekcie stanowić będą przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego. Wszystkie przejścia należy wykonać w systemie przejść ogniochronnych posiadających klasyfikację odporności ogniowej co najmniej EI120, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13501-2 oraz dokumentacją techniczno-aprobacyjną producenta. Dopuszcza się wyłącznie systemowe rozwiązania ogniochronne (masy, zaprawy, płyty, opaski, mankiety), zapewniające zachowanie szczelności i izolacyjności ogniowej oraz nienaruszalność przegród.

        - Napełnienie instalacji C.T.

Po wykonaniu instalacji oraz płukaniu i próbach ciśnieniowych instalacje C.T. należy zalać – napełnić czynnikiem grzewczym do wymaganego ciśnienia statycznego. Instalacje C.T. należy napełnić 35% wodnym roztworem glikolu propylenowym.

        - Rozruch oraz regulacje instalacji C.T.

Rozruch instalacji C.T. należy przeprowadzić po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych oraz budowlanych i porządkowych. Zakończenie w/w robót musi być dokonane wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy, potwierdzone inspektorów nadzoru z jednoczesnym zezwoleniem na wykonanie rozruchu. Przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca przeprowadzi regulację instalacji poprzez ustawienie odpowiednich nastaw na armaturze regulacyjnej tj. zaworach regulacyjnych oraz dokona pomiarów przepływów czynnika grzewczego na układach automatycznej regulacji. Dla przeprowadzenia w/w regulacji Wykonawca wykona obliczenia hydrauliczne instalacji  z uwzględnieniem zastosowanej armatury regulacyjnej, nagrzewnic central wentylacyjnych, przewodów oraz sporządzi stosowną dokumentację w postaci rozwinięć instalacji C.T. i naniesie nastawy na armaturze regulacyjnej. Rozruch instalacji C.T. należy przeprowadzić w dwóch etapach:

- rozruch wstępny

- rozruch 72 - godzinny

Rozruch wstępny ma na celu przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń hydraulicznych, zadziałania urządzeń, poprawności kierunków przepływu medium

w rurociągach, wstępnego ustawienia nastaw na zaworach regulacyjnych, pompach

obiegowych oraz sprawdzenia stanu zalania instalacji tj. ciśnienia statycznego oraz odpowietrzenia instalacji itp.

Rozruch 72 - godzinny należy wykonać po zakończeniu rozruchu wstępnego.

Dla przeprowadzenia rozruchu 72-godzinnego należy zapewnić odbiór energii cieplnej.

Podczas rozruchu prowadzony musi być dziennik, w którym rejestrowane będą wszystkie istotne parametry dla określonego urządzenia lub instalacji i odnoszone do parametrów jakie są wymagane lub zakładane w dokumentacji projektowej. W trakcie prowadzenia rozruchu wykonawca oraz zatrudnieni przez niego specjaliści kontrolowali będą stan odpowietrzania instalacji oraz prowadzili regulację urządzeń i instalacji, aby uzyskać optymalne parametry pracy instalacji. Rozruch 72-godzinny będzie zakończony, kiedy wszystkie procesy technologiczne i instalacje osiągną zakładane parametry określone w dokumentacji projektowej oraz wynikające z przepisów technicznych.

        - Odbiór robót

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru technicznego instalacji C.T. po zakończeniu wszystkich robót i rozruchu.

Do odbioru należy przedstawić:

- dziennik budowy,

- dokumentację projektową powykonawczą (z naniesionymi zmianami i rzeczywistymi trasami przewodów),

- protokoły prób i badań: próby szczelności na zimno i na gorąco, płukania instalacji, rozruchu wstępnego i 72-godzinnego,

- protokoły z regulacji hydraulicznej wraz z wykazem nastaw armatury regulacyjnej,

- wyniki pomiarów przepływów i ciśnień,

- instrukcje obsługi instalacji C.T. i urządzeń,

- karty katalogowe, DTR i karty gwarancyjne dla zastosowanych urządzeń i armatury,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności, wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją i przepisami.

    - Instalacja chłodu wraz ze źródłem wytwarzania chłodu na potrzeby chłodzenia powietrza w układach central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz chłodzenia bezpośredniego pomieszczeń za pomocą klimakonwektorów oraz instalacja chłodzenia z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego wyposażone w klimatyzatory typu MULTISPLITi wymagań dla instalacji C.T. wg PFU

      - Opis stanu istniejącego

Budynek „M” wyposażony jest w instalację wody lodowej, pracującą w układzie zamkniętym, z wymuszonym obiegiem, przeznaczoną do zasilania klimakonwektorów oraz chłodnic central wentylacyjnych. Źródłem chłodu jest węzeł chłodu zlokalizowany na dachu budynku, wyposażony w dwa agregaty wody lodowej SYSAQUA R32 130 L firmy Systemair, o łącznej mocy chłodniczej 290 kW. W przyszłości przewiduje się możliwość podłączenia węzła do zewnętrznej szpitalnej sieci chłodu.

Czynnikiem chłodniczym jest 35% roztwór glikolu propylenowego o parametrach pracy 10/15 °C.

Instalacja wody lodowej w stanie istniejącym zasila trzy obiegi:

- Obieg I – klimakonwektory na III i IV piętrze budynku, łączna moc chłodnicza 180,5 kW.

- Obieg II – chłodnice central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku, łączna moc chłodnicza 162,9 kW.

- Obieg III – istniejąca instalacja wody lodowej obsługująca Ośrodek Dializ w piwnicy i na parterze (centrala wentylacyjna w pomieszczeniu P13 oraz 12 klimakonwektorów), łączna moc chłodnicza 28,2 kW.

Łączne zapotrzebowanie chłodu dla budynku M wynosi ok. 371,6 kW.

Przewody instalacji wykonano z rur polipropylenowych PP-R zbrojonych włóknem szklanym, łączonych w technologii zgrzewania polifuzyjnego. Przy przyłączach do klimakonwektorów zastosowano odcinki z rur wielowarstwowych (PE-RT/AL/PE-RT) z kształtkami PPSU i pierścieniami stalowymi zaciskanymi. Instalacja posiada izolację termiczną: wewnątrz budynku z otulin z pianki poliuretanowej w płaszczu PVC, a na dachu z otulin z wełny mineralnej zabezpieczonych płaszczem aluminiowym.

      - Opis dla rozwiązań technicznych i wymagań dla instalacji czynnika chłodniczego oraz źródła wytwarzania chłodu wg PFU

Po stronie Wykonawcy leży opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji chłodniczej (WL) dla części II piętra budynku „M”, obejmującej zasilanie chłodnic central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz klimakonwektorów obsługujących wszystkie pomieszczenia II piętra. Dodatkowo należy przewidzieć instalacje chłodzenia w pomieszczeniach wymagających niezależnej kontroli temperatury, takich jak pracownia TK, serwerownie czy rozdzielnie elektryczne, w układzie typu SPLIT lub MULTISPLIT, zapewniającym możliwość całorocznej pracy w trybie chłodzenia.

Wymagane jest wykorzystanie istniejącego źródła chłodu, tj. węzła chłodu zlokalizowanego na dachu budynku, wyposażonego w dwa agregaty wody lodowej SYSAQUA R32 130 L o łącznej mocy 290 kW, które dysponują wystarczającą rezerwą mocy. Źródło chłodu stanowi wyposażenie budynku i nie podlega wymianie ani przebudowie w ramach niniejszego zadania. Parametry pracy czynnika chłodniczego są wiążące i wynoszą 35% roztwór glikolu propylenowego przy 10/15 °C. Nie dopuszcza się przyjmowania innych parametrów obliczeniowych. Instalację należy wpiąć do istniejącej magistrali WL i sprowadzić przewody do poziomu pierwszego piętra, z rozprowadzeniem do drugiego piętra oraz do centrali wentylacyjnej obsługującej pierwsze i drugie piętro oraz archiwum w piwnicy. Na odgałęzieniach magistralnych wyprowadzonych poza zakres opracowania należy zamontować armaturę odcinającą i zakończenia umożliwiające przyszłą rozbudowę instalacji bez konieczności jej przebudowy.

Dokumentacja projektowa musi obejmować wykonanie bilansu zysków ciepła dla całego drugiego piętra w stanie docelowym oraz dla chłodnicy centrali wentylacyjnej obsługującej pierwsze i drugie piętro oraz archiwum w piwnicy, z uwzględnieniem przegród budowlanych, stolarki, systemów wentylacyjnych, funkcji pomieszczeń i urządzeń technologicznych. W ramach opracowania należy dobrać klimakonwektory i chłodnice central wentylacyjnych dla drugiego piętra przy parametrach czynnika 10/15 °C, zaprojektować instalację chłodniczą typu SPLIT lub MULTISPLIT dla pomieszczeń wymagających niezależnego chłodzenia, dobrać hydraulicznie przewody instalacji WL wraz z armaturą odcinającą, równoważącą i regulacyjną, wykonać obliczenia hydrauliczne z określeniem nastaw dla armatury równoważącej i regulacyjnej oraz dobrać pompy obiegowe i ewentualne układy mieszające zapewniające stabilne parametry pracy instalacji. Instalacja musi być wyposażona w automatykę i układy regulacji zapewniające pełną integrację z systemem BMS.

Projekt musi zapewniać pełną współpracę z istniejącym źródłem chłodu i magistralą WL. Niedopuszczalne jest proponowanie rozwiązań wymagających wymiany źródła chłodu lub zmiany parametrów czynnika chłodniczego. Wszelkie rozwiązania ograniczające funkcjonalność instalacji, kompatybilność z systemem BMS lub generujące dodatkowe, nieuzasadnione koszty po stronie Zamawiającego, będą odrzucane. Instalacja magistralna musi być przygotowana do przyszłej rozbudowy poprzez zastosowanie odciętych i zaślepionych przyłączy rezerwowych.

      - Forma projektu wykonawczego

Projekt wykonawczy powinien obejmować:

- część opisową,

- część rysunkową – rzuty kondygnacji z instalacją chłodu, rozwinięcia przewodów WL, schematy i szczegóły techniczne,

- schematy układów hydraulicznych źródła chłodu i central wentylacyjnych z armaturą, pompami, automatyką i integracją z BMS,

- wytyczne branżowe: budowlano-konstrukcyjne, elektryczne, AKPiA i BMS.

      - Opis dla rozwiązań technicznych oraz wymagań dla instalacji i źródła chłodu

Medium i parametry: instalacja wody lodowej z 35% roztworem glikolu propylenowego, parametry obliczeniowe 10/15 °C. Materiały i uszczelnienia odporne na glikol.

Zakres II piętra: we wszystkich pomieszczeniach II piętra objętych opracowaniem przewidzieć chłodzenie klimakonwektorami wodnymi (WL). Dodatkowo w pomieszczeniach wymagających niezależnej kontroli temperatury (np. pracownia TK, serwerownie, rozdzielnie elektryczne) przewidzieć układy SPLIT lub MULTISPLIT z możliwością całorocznej pracy w trybie chłodzenia.

Źródło chłodu: które stanowi istniejący węzeł chłodu zlokalizowany na dachu budynku, wyposażony w dwa agregaty wody lodowej SYSAQUA R32 130 L o łącznej mocy chłodniczej 290kW. Źródło to dysponuje wystarczającą rezerwą mocy na pokrycie docelowego zapotrzebowania chłodniczego całego II piętra oraz centrali wentylacyjnej obsługującej II i I piętro oraz Archiwum w piwnicy. Agregaty pozostają w całości poza zakresem niniejszego zadania i nie podlegają wymianie ani przebudowie.

Instalacja projektowana w ramach niniejszego opracowania musi zapewnić pełną współpracę z istniejącym źródłem chłodu, przy zachowaniu obowiązujących parametrów pracy czynnika (35% roztwór glikolu propylenowego, 10/15 °C). Wymagane jest wykonanie instalacji w sposób zapewniający łatwy dostęp serwisowy do armatury i urządzeń oraz spełnienie wymagań akustycznych dla nowoprojektowanych odcinków instalacji i urządzeń towarzyszących.

Magistrale i rozbudowa: główne przewody WL dobrać pod docelowe obciążenie całej kondygnacji. W miejscach przewidzianych do przyszłej rozbudowy pozostawić zakończenia z armaturą odcinającą i zaślepieniem (łatwe wpięcie w kolejnym etapie), bez konieczności przebudowy magistrali.

      - Instalacja chłodu wyposażona w klimakonwektory oraz instalacja skroplin

Dla wskazanych w tabeli nr 1 pomieszczeń II piętra należy zaprojektować i wykonać instalację chłodzenia powietrza. Moc chłodnicza poszczególnych pomieszczeń określona została wskaźnikowo i ma charakter orientacyjny. Na etapie projektowania należy wykonać pełne obliczenia zysków ciepła dla każdego pomieszczenia oraz określić szczytową moc chłodniczą, uwzględniając jednoczesność występowania zysków ciepła. Obliczenia należy przeprowadzić przy założonych parametrach instalacji wody lodowej 10/15 °C (35% roztwór glikolu propylenowego)

Pomieszczenia oznaczone symbolem „_OD” po za OD 2.18  dotyczą części II piętra przewidzianej do przyszłej rozbudowy i nie stanowią podstawy niniejszego opracowania. Podane dla nich moce chłodnicze mają charakter orientacyjny i służą jedynie jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu bilansu chłodu dla całego II piętra w stanie docelowym.

TABELA NR 1

| L.P. | Nr. pomieszcz. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Kubatura | Moc chłodnicza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m2] | [m3] | [W] |
| II PIĘTRO |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.02_OD | Sekretariat | 10,26 | 30,78 | 2120,0 |
| 2 | 2.03_OD | Pokój kierownika oddziału | 14,10 | 42,30 | 2380,0 |
| 3 | 2.04_OD | Pokój lekarzy | 18,42 | 55,26 | 3210,0 |
| 4 | 2.05_OD | Pokój pielęgniarki oddział. | 10,39 | 31,17 | 1780,0 |
| 5 | 2.14_OD | Gabinet diag-zabieg. brudny | 15,51 | 51,18 | 2650,0 |
| 6 | 2.15_OD | Gabinet diag-zabieg. czysty | 16,47 | 54,35 | 2570,0 |
| 7 | 2.18_OD | Magazyn oddz. Diabetologii / Pomieszczenie techniczne | 12.94 | 38,82 | 3000,0 |
| 7 | 2.20_OD | Pokój 2 łóżkowy | 18,98 | 56,94 | 3450,0 |
| 8 | 2.22_OD | Pokój 2 łóżkowy | 15,66 | 46,98 | 3240,0 |
| 9 | 2.24_OD | Izolatka | 10,63 | 31,89 | 1950,0 |
| 10 | 2.27_OD | Izolatka | 9,91 | 29,73 | 1900,0 |
| 11 | 2.30_OD | Pokój 2 łóżkowy | 19,44 | 58,32 | 3880,0 |
| 12 | 2.31_OD | Pokój 2 łóżkowy | 18,76 | 56,28 | 3770,0 |
| 13 | 2.33_OD | Sala wzmożonego dozoru | 53,98 | 178,13 | 9980,0 |
| 14 | 2.36_OD | Sala przygot. pielęgniarski | 11,16 | 33,48 | 2140,0 |
| 15 | 2.37_OD | Dyżurka pielęgniarki | 12,13 | 36,39 | 2470,0 |
| 16 | 2.40_OD | Pokój 4 łóżkowy | 35,31 | 105,93 | 7850,0 |
| 17 | 2.01_PT | Komunikacja/Poczekalnia | 27,87 | 83,61 | 5430,0 |
| 18 | 2.03_PT | Kabina pacjenta | 1,28 | 4,22 | 250,0 |
| 19 | 2.04_PT | Kabina pacjenta | 1,28 | 4,22 | 250,0 |
| 20 | 2.05_PT | Pokój przygotowawczy | 14,19 | 46,83 | 2570,0 |
| 22 | 2.07_PT | Sterownia - Split | 7,37 | 24,32 | 1580,0 |
| 23 | 2.10_PT | Pokój opisów | 12,86 | 38,58 | 1960,0 |
| 24 | 2.12_PT | Pokój socjalny | 11,26 | 33,78 | 1850,0 |
| 25 | 2.13_PT | Rejestracja | 9,97 | 29,91 | 1540,0 |
|  |  |  |  |  | Σ=73770,0 |

Dystrybucję chłodu do pomieszczeń należy wykonać poprzez system lokalnych klimakonwektorów, schładzających powietrze w obiegu wewnętrznym, cyrkulacyjnym. We wszystkich pomieszczeniach przewidzianych do chłodzenia należy dobrać klimakonwektory kasetonowe, montowane do stropu podwieszanego; w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zastosowanie klimakonwektorów ściennych podsufitowych.

Klimakonwektory należy mocować do stropu za pomocą zawiesi prętowych z kotwami stalowymi rozporowymi.

Na przyłączach czynnika chłodniczego do każdego klimakonwektora należy przewidzieć:

- zawór regulacyjno-równoważący typu ABQM lub równoważny, zapewniający utrzymanie stałego przepływu zgodnie z projektem, pełniący jednocześnie funkcję odcięcia i równoważenia, wyposażony w króćce pomiarowe umożliwiające kontrolę przepływu i ciśnienia,

- filtr siatkowy,

- armaturę odcinającą,

- połączenie z klimakonwektorem poprzez elastyczne węże zbrojone, zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.

Sterowanie pracą klimakonwektorów należy zaprojektować z wykorzystaniem zewnętrznych regulatorów, współpracujących z siłownikiem zaworu regulacyjnego oraz sterujących biegami wentylatora klimakonwektora. Układ sterowania musi być zintegrowany z systemem BMS.

- W najwyższych punktach instalacji należy zamontować automatyczne odpowietrzniki, poprzedzone zaworami odcinającymi, w wykonaniu przeznaczonym do pracy z roztworami glikolu.

      - Instalacja skroplin

Od każdego klimakonwektora należy zaprojektować i wykonać instalację odprowadzającą skropliny z tac ociekowych. Klimakonwektory muszą być fabrycznie wyposażone w pompki skroplin. Przewody skroplin od poszczególnych klimakonwektorów lub grup klimakonwektorów należy włączyć do kanalizacji sanitarnej poprzez indywidualne lub zbiorcze syfony, zabezpieczające przed przenikaniem zapachów i zanieczyszczeń z instalacji kanalizacyjnej.

Przewody skroplin należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego odpornego na działanie kondensatu (np. PVC-U, PP), prowadzić je ze spadkiem min. 1% w kierunku odpływu, z minimalizacją załamań i odcinków poziomych. Instalację należy wykonać w sposób umożliwiający łatwy dostęp do czyszczenia i konserwacji syfonów oraz przewodów.

Instalacja chłodu zasilająca chłodnicę centrali wentylacyjnej obsługującej część ogólną I i II piętra oraz Archiwum w piwnicy

W ramach niniejszego zamówienia należy przewidzieć wykonanie instalacji wody lodowej zasilającej chłodnicę centrali wentylacyjnej obsługującej część ogólną na I piętrze, część ogólną na II piętrze oraz Archiwum w piwnicy. Dobór chłodnicy stanowi część przedmiotu zamówienia. Trasa instalacji prowadzona będzie na dachu budynku, od istniejącej rezerwy, z podłączeniem do istniejącej (adaptowanej) centrali wentylacyjnej, pochodzącej z wyposażenia tymczasowego szpitala covidowego.

Wymagania techniczne

Moc chłodniczą centrali należy zweryfikować na etapie projektu; orientacyjnie przyjmuje się strumień powietrza na poziomie ok. 12 000 m³/h.

Układ regulacji temperatury powietrza nawiewanego należy wykonać w oparciu o regulację ilościową, z zastosowaniem zaworu regulacyjnego trójdrogowego rozdzielającego, zlokalizowanego na powrocie z chłodnicy, wyposażonego w siłownik elektryczny sterowany sygnałem 0–10 V. Sterowanie układem regulacyjnym musi być realizowane z poziomu automatyki centrali wentylacyjnej, z pełną integracją z systemem BMS.

Na przyłączu chłodnicy należy przewidzieć:

armaturę zaporowo-odcinającą,

zawór regulacyjny ręczny na przewodzie powrotnym (dla równoważenia i nastaw hydraulicznych),

filtr siatkowy,

armaturę kontrolno-pomiarową (króćce umożliwiające pomiar przepływu i ciśnienia).

Na zasilaniu i powrocie chłodnicy należy zamontować czujniki temperatury zanurzeniowe z komunikacją do systemu BMS, umożliwiające monitoring parametrów pracy i sygnalizację alarmów.

      - Instalacja chłodu z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego dla pracowni Tomografii Komputerowej (II piętro)

Na potrzeby pracowni tomografii komputerowej (II piętro) należy zaprojektować i wykonać instalację chłodniczą z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego, w układzie typu MULTISPLIT. Instalacja ma na celu odprowadzenie zysków ciepła od tomografu, urządzeń elektrycznych i IT oraz zapewnienie stabilnych warunków temperaturowych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatury.

Zakres pomieszczeń i mocy chłodniczych:

- pomieszczenie tomografu 2.06_PT – 2 jednostki wewnętrzne po 5,0 kW każda,

- sterownia 2.07_PT – 1 jednostka wewnętrzna o mocy 2,5 kW.

Układ instalacji:

- jednostka zewnętrzna zlokalizowana na konstrukcji wsporczej na dachu budynku,

- jednostki wewnętrzne typu ściennego lub podsufitowego, montowane w miejscach zapewniających równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu,

- czynnik chłodniczy: o niskim GWP,

- przewody czynnika: rury miedziane twarde, łączone lutem twardym, izolowane otuliną odporną na działanie czynnika i kondensację pary wodnej,

- przewody skroplin należy włączyć do kanalizacji sanitarnej nie w sposób stały, lecz poprzez syfon zapewniający skuteczne odprowadzenie kondensatu oraz zabezpieczający przed przedostawaniem się wyziewów i zapachów z kanalizacji,

- trasa instalacji: przewody od jednostki zewnętrznej do jednostek wewnętrznych prowadzić w szachcie instalacyjnym.

Uwagi dotyczące istniejących rezerw: Na etapie realizacji założeń projektowych z października 2023 r. pozostawiono rezerwy instalacji chłodniczej, które mogą zostać zaadaptowane do potrzeb niniejszej inwestycji. Zakres i średnice przewodów należy zweryfikować podczas wizji lokalnej i uzgodnień projektowych.

Wymagania dodatkowe:

- instalacja ma umożliwiać całoroczną pracę w trybie chłodzenia,

- rozmieszczenie jednostek wewnętrznych oraz trasy instalacji należy uzgodnić z producentem tomografu (Siemens) na etapie projektu wykonawczego,

- system powinien być wyposażony w sterowanie umożliwiające kontrolę parametrów pracy z integracją z BMS (sygnały pracy, awarii, alarmów),

- sterowanie lokalne należy realizować za pomocą paneli ściennych pełniących jednocześnie rolę czujników temperatury pomieszczeń; sygnały z paneli przekazywać do jednostek wewnętrznych oraz systemu BMS.

      - Technologia wykonania źródła chłodu – węzła chłodu, instalacji chłodniczej wyposażonej w klimakonwektory, instalacji chłodu zasilającej chłodnice central wentylacyjnych – wymagania dla urządzeń i materiałów

        - Przewody i armatura odcinająca

Instalację źródła chłodu, instalację chłodu wyposażoną w klimakonwektory oraz instalację chłodu zasilającą chłodnice central wentylacyjnych należy wykonać z rur i kształtek z tworzywa sztucznego – polipropylenu PP-R, SDR 11, stabilizowanych włóknem szklanym (PP-R Stabi Glass).

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, takich jak rury z tworzyw wielowarstwowych PE-Xa/Al/PE-Xa, PE-RT/Al/PE-RT lub PE-RT w systemie press, pod warunkiem zachowania parametrów wytrzymałościowych i odporności chemicznej na działanie roztworów glikolu wodnego (35%).

Łączenie elementów instalacji lub zmiany kierunku prowadzenia rurociągów należy wykonywać przy użyciu kształtek systemowych, zgodnych z wybranym materiałem – zgrzewanie polifuzyjne (dla PP-R) lub połączenia zaciskowe/press (dla PE-X, PE-RT). Niedopuszcza się stosowania rur stalowych ocynkowanych gwintowanych.

Na instalacjach o średnicach ≤ DN 50 należy stosować armaturę mufową, gwintowaną w połączeniu skręcanym, wyłącznie z zastosowaniem łączników mosiężnych (mufki, nyple, złączki, śrubunki). Zabrania się stosowania łączników ocynkowanych lub czarnych. Połączenia z armaturą należy wykonać z zastosowaniem śrubunków z dwóch stron połączenia.

Na instalacjach o średnicy > DN 50 należy stosować armaturę zaporowo-odcinającą – przepustnice międzykołnierzowe oraz zawory zwrotne.

Wymogi dla przepustnic, zaworów klapowych i zwrotnych:

korpus – żeliwo sferoidalne,

wykładzina – EPDM,

dysk, trzpień, tuleja, tulejka doszczelniająca, zatrzask – stal nierdzewna,

uszczelnienia – O-ring z EPDM lub Viton.

Zawory kulowe odcinające DN ≤ 50:

wersja nakrętno-nakrętna lub nakrętno-wkrętna,

ciśnienie maksymalne ≥ 10 bar, temperatura maksymalna 90 °C,

korpus, nakrętka, kula, czop, dławik – mosiądz,

dźwignia – stal węglowa pokryta tworzywem sztucznym,

wykończenie: korpus i nakrętka – nikiel, kula – chrom.

Wszystkie elementy muszą być odporne na działanie 35% roztworu glikolu propylenowego i posiadać deklarację zgodności CE.

        - Zawór regulacyjny

Zawór regulacyjny trójdrogowy (mieszający/rozdzielający) lub dwudrogowy, przeznaczony do instalacji wody lodowej z glikolem, do współpracy z siłownikiem elektrycznym.

- przyłącza gwintowane (gwint zewnętrzny), PN16, montaż na śrubunkach obustronnych,

- skok nominalny grzyba: ≥ 2,5 mm,

- medium: woda z 35% roztworem glikolu propylenowego,

- zakres temperatur medium: 2–90 °C,

- korpus: brąz,

- gniazdo, grzybek, trzpień: brąz Rg5, mosiądz, stal CrNi,

- dławica: mosiądz,

- uszczelnienia: pierścienie EPDM, bez dodatku silikonu,

- dla zaworów DN > 25 wymagane króćce pomiarowe.

        - Siłownik do zaworu regulacyjnego

- napięcie zasilania: 24 V AC, 50 Hz,

- sygnał sterujący: 0–10 V,

- siła nominalna: ≥ 200 N,

- skok: zgodny ze skokiem grzyba zaworu regulacyjnego,

- czas przebiegu: ≤ 35 s,

- sprężyna powrotna: wymagana,

- wskazanie położenia: tak,

- stopień ochrony: IP54,

- obudowa: tworzywo sztuczne, odporne na warunki techniczne instalacji,

- integracja z BMS: siłownik musi umożliwiać przekazywanie sygnałów sterujących oraz zwrotnych (praca, awaria, położenie).

        - Klimakonwektory – wymagania

Dla dystrybucji chłodu do pomieszczeń zastosować klimakonwektory kasetonowe, montowane do stropu podwieszanego. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zastosowanie klimakonwektorów ściennych podsufitowych (np. gdy układ sufitów podwieszanych to uniemożliwia).

#### Wymogi podstawowe

- układ 2-rurowy – wymiennik chłodnica,

- czynnik chłodniczy: 35% wodny roztwór glikolu propylenowego,

- parametry pracy: 7/12 °C,

- dopuszczalne nadciśnienie robocze wymiennika ≥ 3 bar,

- wentylator: odśrodkowy, podwójny wlot, bezpośredni napęd,

- nawiew 4-kierunkowy z regulacją kierunku, ssanie powietrza od spodu,

- filtr powietrza: wymienny, zmywalny, samogasnący,

- zasilanie elektryczne: 1~230 V, 50 Hz,

- maksymalny pobór mocy ≤ 180 W,

- dyfuzor: tworzywo sztuczne, kolor biały RAL 9010 lub równoważny,

- wymiary maksymalne (wys. × szer. × gł.): 650 × 650 × 350 mm,

- fabryczna pompka skroplin wysokociśnieniowa,

- wskaźnik trybu pracy (LED).

#### Wymagania akustyczne i silniki

- standard: silniki EC z płynną regulacją,

- dopuszczalny wariant AC (tylko równoważny, pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów poniżej):

- poziom ciśnienia akustycznego Lp [dB(A)] (wg ISO/Eurovent, wolne pole, 4-kierunkowy nawiew):

- pomieszczenia pacjentów, gabinety, pokoje dyżurów: ≤ 35 dB(A) przy punkcie pracy nominalnym (wydajność zgodna z obliczeniami, odpowiadająca biegowi średniemu),

- biura, komunikacja: ≤ 40 dB(A),

- pomieszczenia techniczne: ≤ 45 dB(A),

- wartości muszą być potwierdzone certyfikatem Eurovent lub równoważnym raportem pomiarowym producenta,

- min. 3 biegi wentylatora + wejścia sterujące dla BMS (kontakty bezpotencjałowe lub Modbus przez bramkę),

- analiza LCC (10 lat) musi wykazać, że całkowity koszt eksploatacji ≤ rozwiązania EC,

- wariant AC niedopuszczalny w salach chorych i gabinetach zabiegowych.

#### Sterowanie

- klimakonwektory nie mogą być wyposażone w fabryczne układy sterowania typu standalone,

- sterowanie zewnętrzne, poprzez dedykowane regulatory wpięte w BMS,

- funkcje regulatora: sterowanie zaworem regulacyjnym (np. ABQM z siłownikiem elektrycznym 0–10 V), regulacja biegów wentylatora, odczyt temperatur i parametrów pracy, możliwość zmiany nastaw (on/off, tryb pracy, temperatura zadana) z poziomu BMS,

- panel sterujący w pomieszczeniu pełniący jednocześnie rolę czujnika temperatury.

        - Armatura przyłączeniowa

Na przyłączu czynnika chłodniczego do każdego klimakonwektora należy przewidzieć:

- zawór regulacyjno-równoważący typu ABQM lub równoważny, zapewniający utrzymanie stałego przepływu zgodnie z projektem, pełniący funkcję odcięcia i równoważenia, z króćcami pomiarowymi,

- filtr siatkowy z wkładem łatwo demontowalnym,

- armaturę odcinającą (na śrubunki),

- połączenia z klimakonwektorem poprzez elastyczne węże zbrojone, zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.

        - Instalacja skroplin

Od każdego klimakonwektora należy zaprojektować i wykonać instalację odprowadzającą skropliny z tac ociekowych.

- przewody skroplin zasyfonowane,

- odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon z przerwą powietrzną (brak stałego połączenia),

- kanalizacja zabezpieczona przed wydostawaniem się wyziewów.

        - Cyfrowy panel zdalnego sterowania

Każdy klimakonwektor należy wyposażyć w ścienny panel sterowania, pełniący jednocześnie rolę czujnika temperatury pomieszczenia. Panel musi zapewniać:

odczyt i nastawę temperatury pomieszczenia,

wybór trybu pracy (chłodzenie, wentylacja),

sterowanie prędkościami wentylatora (min. 3 biegi lub regulacja płynna),

funkcję włącz/wyłącz,

korektę wartości zadanej w zakresie min. ±3 °C,

komunikację z systemem BMS (sygnały: tryb pracy, wartość zadana, odczyt temperatury, status urządzenia, alarm).

Panele należy montować na wysokości ok. 1,5 m od posadzki, w miejscach reprezentatywnych dla pomiaru temperatury i dostępnych dla obsługi, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.

        - Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze pod rurociągi należy wykonać z kształtowników zimnogiętych systemowych, ocynkowanych, lub mocować do stropu za pomocą obejm i zawiesi prętowych ocynkowanych z przekładkami gumowymi.

Konstrukcję wsporczą pod rurociągi biegnące na dachu budynku należy wykonać z zastosowaniem modułowych podpór dachowych typu YETI z płynną regulacją kąta podparcia, ustawione na macie izolującej oraz szyn montażowych – profil typu C z powłoką antykorozyjną – ocynk ogniowy i obejm typu przemysłowego z okładziną odporną na starzenie – zakres temperatur (-30 °C do +70 °C), lub mocować do istniejącej konstrukcji stalowej służącej do ustawienia central wentylacyjnych, węzła chłodu i innych urządzeń.

Wszystkie elementy stalowe w systemie mocowań muszą być ocynkowane. Nie dopuszcza się elementów ze stali czarnej zabezpieczonych antykorozyjnie wyłącznie powłokami malarskimi.

        - Izolacje zimnochronne na instalacji chłodu

Po wykonaniu prób szczelności instalacji chłodu należy wykonać izolację zimnochronną.

Izolację należy wykonać za pomocą otulin lub mat termoizolacyjnych z syntetycznego kauczuku. Klasa reakcji na ogień: min. BL-s1,d0.

Izolację należy wykonać na wszystkich elementach instalacji tj. rurociągach, armaturze, połączeniach itd. Izolacja musi szczelnie przylegać do powierzchni izolowanych elementów, aby nie występowała kondensacja pary wodnej na ich powierzchniach.

Grubość izolacji zimnochronnej należy obliczyć na etapie projektu wykonawczego w oparciu o warunki otoczenia (temperatura, wilgotność względna) oraz parametry medium chłodniczego, tak aby zapewnić:

- brak kondensacji pary wodnej na powierzchni izolacji,

- ograniczenie strat energii do wartości ekonomicznie uzasadnionych,

- zgodność z wymaganiami przepisów krajowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. z późn. zmianami).

Izolacje zimnochronne wykonane na instalacjach prowadzonych na dachu budynku należy zabezpieczyć przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych oraz ptaków płaszczem z blachy aluminiowej. Izolację zimnochronną wraz z płaszczem z blachy aluminiowej należy wykonać w formie rozbieralnych łupków zapinanych na klamry.

Urządzenia zasilane energią elektryczną, jak siłowniki, napędy, pompy obiegowe należy zabezpieczyć przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych (zalewanie wodą, zasypywanie śniegiem, zawilgocenie) poprzez wykonanie szczelnych zabudów w formie rozbieralnej z blachy, tworzywa sztucznego lub gotowych osłon termoizolacyjnych.

        - Napełnienie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych chłodu

Po wykonaniu instalacji oraz przeprowadzeniu płukania i prób ciśnieniowych, instalacje chłodu należy napełnić 35% wodnym roztworem glikolu propylenowego, przy czym:

- roztwór glikolu musi być przygotowany na bazie wody wodociągowej uzdatnionej, zgodnie z wytycznymi producenta glikolu,

- stężenie 35% należy potwierdzić pomiarem refraktometrycznym,

- instalacja powinna być napełniana w sposób zapewniający pełne odpowietrzenie wszystkich obiegów,

- ciśnienie statyczne w instalacji należy ustawić zgodnie z obliczeniami projektowymi i wymaganiami producentów urządzeń,

- z czynności napełniania należy sporządzić protokół, zawierający wyniki pomiaru stężenia glikolu oraz wartości ciśnienia w instalacji.

        - Rozruch instalacji chłodu (WL) oraz regulacje

Warunki wstępne. Rozruch technologiczny wykonać po zakończeniu wszystkich robót: instalacyjnych (WL, elektryka, AKPiA), budowlanych i porządkowych, tak aby nie występowało ryzyko zapylenia urządzeń. Zakończenie robót potwierdza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy; rozruch dopuszcza inspektor nadzoru.

Etapy rozruchu:

Rozruch wstępny

weryfikacja kierunków obrotów i zasilania elektrycznego urządzeń,

kontrola szczelności połączeń oraz stanów filtrów (sitowych i siatek),

odpowietrzenie wszystkich obiegów i potwierdzenie stężenia glikolu (refraktometr),

uruchomienie pomp, czujników zanurzeniowych (zasilanie/powrót), presostatów/przetworników, liczników energii chłodu,

weryfikacja komunikacji i punktów pomiarowo-sterujących w BMS (stany pracy, alarmy, trendy),

regulacja hydrauliczna: ustawienie przepływów zgodnie z projektem:

na magistralach/sekcjach – zawory równoważące (zgodnie z kartami nastaw),

przy klimakonwektorach – zawory regulacyjno-równoważące (typ ABQM lub równoważne) do wartości obliczeniowych,

wstępne nastawy zaworów trójdrogowych przy chłodnicach central PW.

Rozruch 72-godzinny (ciągły)

praca instalacji w warunkach eksploatacyjnych, z zapewnionym odbiorem chłodu,

prowadzenie dziennika rozruchu (co min. 1 h): temperatury zasilania/powrotu, przepływy, ciśnienia, stany/awarie, parametry pracy agregatów/pomp, % otwarcia zaworów, poziomy hałasu w wybranych pomieszczeniach,

korekty nastaw w oparciu o odczyty z BMS i pomiary lokalne,

testy alarmów i scenariuszy awaryjnych (zanik fazy, spadek ciśnienia, przekroczenie temp.).

Warunek zakończenia rozruchu 72 h: wszystkie parametry osiągają wartości projektowe, brak nieszczelności i alarmów trwałych, poprawna rejestracja danych w BMS, potwierdzone stabilne temperatury w strefach.

Uwagi dodatkowe (zalecane): jeżeli warunki zewnętrzne nie pozwalają na osiągnięcie punktu obliczeniowego, wykonać próbę funkcjonalną z doważeniem przepływów oraz zapisać procedurę próby sezonowej do wykonania w pierwszym następnym sezonie chłodniczym.

        - Odbiór robót (WL)

Odbiór techniczny instalacji WL następuje po zakończeniu rozruchu. Wykonawca przekazuje komplet dokumentów do akceptacji nadzoru:

Dokumenty formalne

dziennik budowy,

dokumentacja powykonawcza (rzuty, schematy hydrauliczne, listy urządzeń, trasy kablowe AKPiA),

protokoły uzgodnień lokalizacji urządzeń (w tym na dachu).

Protokoły prób i badań

płukanie instalacji (protokół z parametrami przepływu),

próba szczelności (na zimno i funkcjonalna),

protokół napełnienia: stężenie glikolu (pomiar refraktometrem), pH, przewodność, ciśnienia nastawione,

protokoły regulacji hydraulicznej (nastawy zaworów, potwierdzone przepływy),

protokół rozruchu 72 h (z dziennikiem i trendami z BMS),

pomiary elektryczne (zasilanie, uziemienia) urządzeń chłodniczych i pomp,

pomiary hałasu (jeśli wymagane PFU/Decyzją adm.).

AKPiA/BMS

lista punktów i mapowanie do BMS, potwierdzenie komunikacji (Modbus/BACnet),

zrzuty ekranów, trendy z okresu rozruchu, zestaw progów alarmowych.

Instrukcje i szkolenia

DTR/karty katalogowe urządzeń,

instrukcje obsługi instalacji (schematy synoptyczne w miejscach obsługi),

protokół szkolenia personelu (obsługa, BHP, czynności okresowe).

Jakość i zgodność

deklaracje zgodności/CE, certyfikaty, aprobaty,

gwarancje producentów i wykonawcy (terminy, warunki serwisu, dostępność części),

potwierdzenie oznakowania rurociągów zgodnie z PN-EN ISO 20560 (medium, kierunek, obszar zasilania),

etykiety UV-odporne na przyłączach przewidzianych do przyszłej rozbudowy.

UDT – jeżeli dla któregokolwiek urządzenia/układu wymagane jest dopuszczenie UDT, przedstawić stosowne protokoły/zaświadczenia (dotyczy wyłącznie „jeżeli dotyczy”).

Warunek odbioru: zgodność z PFU, projektem i protokołami, kompletność oznakowania/izolacji, poprawne trendy i alarmy w BMS oraz przekazane, aktualne nastawy regulacyjne (lista nastaw).

### Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, wodociągowej: wody zimnej, C.W.U. i cyrkulacji, p-poż

    - Opis stanu istniejącego

Obecnie budynek wyposażony jest w instalację wodociągową: wody zimnej, ciepłej

i cyrkulacji, uzdatnionej, p-poż hydrantową oraz kanalizacji sanitarnej w części zagospodarowanej oraz w niewielkiej części niezagospodarowanej. Budynek zasilany jest w wodę dwustronnie z sieci wodociągowej szpitalnej. Jedno przyłącze wodociągowe doprowadzone jest od wodociągu biegnącego w przełazowym kanale instalacyjnym, który biegnie wzdłuż budynku „W” Kardiologii, drugie przyłącze wodociągowe doprowadzone jest od przyłącza wodociągowego od ul. Szpitalnej zasilające obecnie budynek K. Przyłącze wodociągowe dla budynku „M” włączone jest do przewodu głównego przyłącza wewnątrz budynku „K” w pomieszczeniu nr 005.

Przyłącze wodociągowe doprowadzone z kanału instalacyjnego wykonane jest z rur PE

o średnicy Ø125, natomiast przyłącze z budynku „K” wykonane jest z rur PP o średnicy Ø63. Przewody przyłączy wodociągowych doprowadzone są do pomieszczenia węzła cieplnego

i łączą się w jedną instalację. W węźle cieplnym na przyłączu wodociągowym poprowadzonym z kanału instalacyjnego zainstalowany jest wodomierz oraz armatura zaporowo-odcinająca oraz filtr siatkowy, natomiast na przyłączu wodociągowym poprowadzonym z budynku „K” wodomierz oraz armatura zaporowo-odcinająca zainstalowana jest w pomieszczeniu, skąd wyprowadzonej jest przyłącze tj. w pomieszczeniu nr 005 w budynku „K”.

W pomieszczeniu węzła cieplnego jest rozdział instalacji na instalację wodociągową na cele socjalno-bytowe oraz instalację p-poż, hydrantową. Na przewodzie wody na cele socjalno-bytowe tuż za odgałęzieniem, zainstalowany jest elektromagnetyczny zawór pierwszeństwa, który odcina dopływ wody w przypadku zaistnienia pożaru w obiekcie.

W pomieszczeniu piwnicznym budynku M ozn P11 zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody na potrzeby technologiczne stacji Dializ. Instalacja stacji uzdatniania wody zasilana jest z instalacji wody na cele socjalno-bytowe. Instalacja wody uzdatnionej nie jest przewidziana

na pozostałych piętrach. Instalacja jest w całości wykonana zgodnie z projektem.

Źródłem podgrzewu C.W.U. jest lokalny węzeł cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu piwnicznym budynku M ozn. P12. Węzeł cieplny zasilany jest wodą grzewczą ze szpitalnego źródła ciepła. Podgrzew C.W.U. w układzie wymiennikowym z magazynowaniem wody ciepłej w dwóch zasobnikach o pojemności każdego 500l. Wymiennik ciepła, płytowy

typ B16Hx140, firmy SWEP. Zasobniki C.W.U. typ ZWC-500, firmy INSTALMET.

Cyrkulacja C.W.U. wymuszona pompą cyrkulacyjną typ Stratos-Z 25/1-8, firmy Wilo.

Z węzła cieplnego wyprowadzony jest poziom wodociągowy: wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, a następnie szachtem instalacyjnym poprowadzony pion wodociągowy ozn PW1 na IV piętro. Na każdej kondygnacji wyprowadzone jest odgałęzienie, które ma zasilać instalacje wodociągową na danej kondygnacji.

Na II piętrze od pionu wykonane jest odgałęzienie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,

a przewody wyprowadzone są pod stropem przez ścianę szachtu instalacyjnego do przestrzeni

kondygnacji. Przewody poziomu wodociągowego zakończone są armaturą odcinającą oraz zaślepione, a na przewodzie wody zimnej zainstalowany jest wodomierz.

Średnice przewodów:

- woda zimna – Ø42x1,5;

- woda ciepła – Ø35x1,5;

- cyrkulacja C.W.U. – Ø18x1,0;

Instalacja wodociągowa wykonana jest z rur i kształtek PEX prod.

Od wyprowadzonego poziomu wodociągowego należy rozprowadzić poziomy instalacji wodociągowej, z których zasilane będą wszystkie urządzenia i przybory sanitarne zlokalizowane na tej kondygnacji. Wykonanie instalacji wodociągowej jest zakresem objętym niniejszą inwestycją.

Na potrzeby gaszenia pożaru wewnątrz budynku przewidziana jest niezależna instalacja

p-poż, hydrantowa. Obecnie wykonana jest instalacja rurowa w całym budynku, natomiast hydranty zainstalowane są na kondygnacji piwnicznej i parterze. Na pozostałych kondygnacjach wykonane są podejścia od pionów do hydrantów i zaślepione.

Piony instalacji hydrantowej poprowadzone są przy klatce schodowej A i B.

Instalacja hydrantowa wyposażona w hydranty DN25. Instalację rurową wykonano z rur

i kształtek stalowych systemu NiroSan SF, prod. Sanha.

W budynku przewidziana jest instalacja kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane są do szpitalnej kanalizacji ogólnospławnej i dalej do miejskiej kanalizacji, która w ulicy Szpitalnej, gdzie są odprowadzane ścieki jest również ogólnospławna.

Obecnie w budynku w poziomie piwnicy wykonana jest w całości instalacja pozioma

poprowadzona pod stropem kondygnacji oraz wyprowadzone są wszystkie piony kanalizacyjne przewidziane w dokumentacji zamiennej tj. PW zamienny. Instalacje sanitarne. Data opracowania – luty 2018 r.

Ponadto wykonana jest instalacja kanalizacji, która związana jest z funkcjonującym oddziałem Dializ na kondygnacji parteru i piwnicy. Od poziomów kanalizacyjnych wyprowadzonych jest 46 pionów. Piony zlokalizowane są przy słupach konstrukcyjnych.

Na każdej kondygnacji pod stropem na pionie zamontowany jest trójnik skośny. Zamontowane trójniki mają na celu umożliwić podłączenie odpływów od urządzeń

i przyborów sanitarnych na danej kondygnacji bez potrzeby ingerencji w pion.

Kanalizacja sanitarna wykonana jest z rur i kształtek PCV. Poziomy podstropowe w piwnicy o średnicy Ø110 i Ø160, natomiast piony o średnicy Ø75 i Ø110.

    - Opis dla rozwiązań technicznych i wymagań dla instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej: wody zimnej, C.W.U., cyrkulacji i p-poż wg PFU

      - Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

Po stronie Wykonawcy leży wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociągowej: wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacji oraz hydrantowej p-poż. dla II piętra, gdzie projektowane są nowe rozwiązania funkcjonalno-użytkowe.

Przy projektowaniu wymienionych instalacji należy przeanalizować rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej PW zamienny – Instalacje sanitarne (2018) oraz PW branża sanitarna (2020) (załączniki do postępowania przetargowego) i uwzględnić wybrane rozwiązania przy projektowaniu instalacji dla II piętra.

Zakres projektu wykonawczego

- obliczenia zapotrzebowania wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji,

- bilans ścieków sanitarnych dla II piętra wraz z określeniem sposobu włączenia do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- dobór hydrauliczny przewodów instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji i p-poż.,

- dobór armatury regulacyjnej, zaporowo-odcinającej, kontrolno-pomiarowej,

- obliczenia hydrauliczne instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji.

#### Forma projektu wykonawczego

- część opisowa,

- część rysunkowa – rzuty kondygnacji II piętra, rozwinięcia instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji i p-poż., schematy i detale techniczne,

- wytyczne branżowe: budowlano-konstrukcyjne, elektryczne, AKPiA i BMS,

- zestawienie armatury i materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną (atest PZH lub równoważny).

#### Uwagi dodatkowe

W ramach niniejszego PFU nie przewiduje się instalacji wody uzdatnionej.

    - Opis dla rozwiązań technicznych i wymagań dla instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej: wody zimnej, C.W.U., cyrkulacji i p-poż

      - Instalacja kanalizacji sanitarnej

Należy zaprojektować i wykonać instalację kanalizacji sanitarnej na II piętrze z włączeniem odpływów od projektowanych urządzeń i przyborów sanitarnych do istniejących pionów kanalizacyjnych. Podejścia i odpływy od urządzeń i przyborów sanitarnych do pionów należy poprowadzić ze spadkiem w przestrzeni ścian wykonanych w technologii suchej zabudowy G-K lub pod stropem niższej kondygnacji tj. I piętra. Odpływy od wpustów podłogowych należy poprowadzić ze spadkiem pod stropem niższej kondygnacji i włączyć do pionów.

Wszystkie odpływy kanalizacyjne muszą być poprowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego.
 Dokładne średnice przewodów, spadki i rozwiązania materiałowe Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować na etapie projektu wykonawczego, w oparciu o obowiązujące normy i bilans ścieków.

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rur do kanalizacji niskoszumowej. Poziomy z podejściami do urządzeń, przyborów sanitarnych oraz wpustów podłogowych wykonać z rur i kształtek z PP.
 Montaż instalacji kanalizacji wykonać zgodnie z normą PN-EN 12056 oraz zaleceniami producenta systemu.

      - Instalacja kanalizacji wodociągowej: wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji

Należy zaprojektować i wykonać instalację wodociągową wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji na II piętrze. Instalację wodociągową należy zaprojektować i wykonać od istniejącego poziomu wodociągowego, który obecnie jest wyprowadzony z szachtu instalacyjnego, w którym poprowadzony jest pion wodociągowy: wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

Średnice przewodów wyprowadzonego poziomu wodociągowego:

woda zimna – Ø42×1,5,

woda ciepła – Ø35×1,5,

cyrkulacja C.W.U. – Ø18×1,0.

Główny poziom instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy poprowadzić pod stropem II piętra. Pod stropem należy również poprowadzić odgałęzienia od głównego poziomu wodociągowego. Podejścia przewodów do urządzeń i armatury czerpalnej w układzie pionowym poprowadzić w przestrzeni ścian działowych wykonanych w technologii suchej zabudowy G-K lub w bruzdach ścian murowanych, a także w warstwach posadzkowych, jeżeli konieczne to będzie ze względu na usytuowanie określonego urządzenia lub armatury.

Na przewodach poziomu wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy przewidzieć odejścia zakończone zaworami odcinającymi i zaślepieniem, umożliwiające w przyszłości rozbudowę instalacji na pozostałą część II piętra, bez konieczności ingerencji w instalację.

Podane średnice traktować jako orientacyjne – ostateczny dobór wymiarów i materiałów należy zweryfikować na etapie bilansowania zapotrzebowania wody i obliczeń hydraulicznych projektu wykonawczego.

Instalacja wody zimnej, C.W.U. i cyrkulacji

Instalację wodociągową wody zimnej, C.W.U. i cyrkulacji należy wykonać jako kompletny system jednego producenta, obejmujący rury i kształtki.

Główne poziomy należy wykonać z rur trójwarstwowych PP-RCT, stabilizowanych włóknem bazaltowym lub szklanym, klasa zastosowania S3,2, odporność do klasy ciśnieniowej 2 (dla wody użytkowej 70 °C), rozszerzalność liniowa ≤ 0,05 mm/mK.

Połączenia rur i kształtek: zgrzewanie polifuzyjne lub doczołowe, dopuszcza się także połączenia mechaniczne (złączki mosiężne lub PPSU, tuleje zaciskowe PVDF).

Podejścia do urządzeń, armatury i przyborów można wykonać z rur PE-Xa z warstwą antydyfuzyjną EVOH, łączonych za pomocą systemowych złączek.

Wszystkie materiały muszą posiadać atest PZH i być dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.

      - Instalacja hydrantowa p-poż

Należy zaprojektować i wykonać instalację hydrantową dla II piętra.
Obecnie istnieje instalacja rurowa – w ramach inwestycji przewidziany jest montaż hydrantów przy wejściach na oddział z klatek schodowych.

II piętro stanowi strefę pożarową ZL. Instalację hydrantową należy wyposażyć w hydranty wewnętrzne DN25 z wężem półsztywnym o średnicy 25 mm i długości 30 m.

Wymagania techniczne:

- wydajność: Q ≥ 1,0 dm³/s,

- minimalne ciśnienie na zaworze hydrantowym: 0,2 MPa,

- wąż zakończony łącznikiem aluminiowym umożliwiającym przyłączenie do prądownicy,

- hydranty muszą posiadać aktualne świadectwo CNBOP.

Lokalizację hydrantów, ich ilość i średnice przewodów należy ostatecznie potwierdzić w projekcie wykonawczym, w oparciu o aktualne uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W ramach inwestycji należy zamontować hydranty wewnętrzne w miejscach wskazanych (przy wejściach na oddział od strony klatek schodowych) i podłączyć je do istniejącej instalacji rurowej. Przyłącza należy wykonać w tym samym systemie, w którym wykonano istniejącą instalację (NiroSan SF, prod. Sanha lub równoważny).

Przejścia instalacyjne przez przegrody

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać jako systemowe przejścia instalacyjne zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i akustycznej, z zastosowaniem materiałów posiadających aktualne aprobaty techniczne i klasyfikacje ogniowe.

      - Armatura zaporowo-odcinająca

Na instalacjach o średnicy ≤ DN50 stosować armaturę kulową w połączeniu skręcanym (mufowym), montowaną na śrubunki z obu stron.

Korpusy armatury: mosiądz,

Śrubunki: mosiądz.

Zawory kulowe odcinające DN ≤ 50:

- wersja nakrętno-wkrętna lub nakrętno-nakrętna,

- ciśnienie maksymalne ≥ 10 bar,

- temperatura maksymalna 90 °C,

- materiał: korpus, nakrętka, kula, czop, dławik – mosiądz,

- dźwignia: stal węglowa, powłoka tworzywo sztuczne,

- wykończenie: korpus i nakrętka niklowane, kula chromowana.

Zawory odcinające przy punktach czerpalnych (umywalki, zlewozmywaki, punkty czerpalne, urządzenia):

- typ: grzybkowe, kątowe z filtrem,

- PN ≥ 10 bar, Tmax = 90 °C,

- gwint przyłączeniowy samouszczelniający,

- filtr o dokładności ≤ 250 μm,

- przedłużony trzon, rozeta przesuwna Ø54 mm,

- złączka zaciskowa odporna na wyrywanie (stożek mosiężny z kompensatorem),

- wykonanie: mosiądz, wykończenie: chrom błyszczący.

Wymagania jakościowe:

- wszystkie elementy armatury muszą posiadać atest PZH i być dopuszczone do kontaktu z wodą pitną,

- parametry techniczne muszą być potwierdzone w dokumentacji producenta,

- dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające powyższe wymagania.

      - Wymagania dla przyborów sanitarnych i armatury czerpalnej:

Ogólne wymagania:

- wszystkie przybory i armatura muszą być fabrycznie nowe, posiadać aktualne atesty higieniczne PZH oraz deklaracje zgodności CE,

- materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną, zgodne z PN-EN 816 (baterie), PN-EN 997 (miski WC), PN-EN 1112 (natryski) i innymi odpowiednimi normami,

- wykończenie gładkie, łatwozmywalne, odporne na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach,

- ostateczny dobór typów, wymiarów i lokalizacji przyborów sanitarnych należy zweryfikować na etapie projektu wykonawczego i uzgodnić z Inwestorem oraz technologiem medycznym.

Umywalki

- porcelanowe, z powłoką ułatwiającą utrzymanie czystości (np. Reflex),

- z przelewem, w kolorze białym,

- nablatowe wpuszczane lub wiszące, z jednym otworem na baterię,

- wymiary minimalne: zgodnie z wytycznymi technologii medycznej i PW architektury.

Baterie umywalkowe

- stojące, jednouchwytowe z mieszaczem, chromowane,

- głowica ceramiczna z funkcją ograniczenia temperatury i ECO,

- kategoria emisji hałasu – grupa I (niskoszumowe),

- parametry: Tmax 90 °C, p ≥ 10 bar,

- elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym,

- materiał – mosiądz, przejścia między elementami ze stali nierdzewnej.

Baterie natryskowe

- ścienne, z mieszaczem, chromowane,

- głowica ceramiczna z ogranicznikiem temperatury i ECO,

- parametry: Tmax 90 °C, p ≥ 10 bar,

- słuchawka regulowana, wąż w oplocie stalowym, uchwyt ścienny.

Miska ustępowa i stelaż

- miski WC wiszące, ceramiczne, białe,

- deska duroplast wolnoopadająca, odporna na środki dezynfekcyjne,

- stelaż podtynkowy samonośny z ramą stalową, powlekaną proszkowo,

- zbiornik spłukujący z funkcją spłukiwania dwudzielnego 9/4,5 l, izolacja przeciwroszeniowa,

- przycisk spłukujący ze stali nierdzewnej, wandaloodporny.

Wpusty podłogowe

- stal nierdzewna, ruszt nierdzewny, DN 50, klasa obciążenia min. A15,

- wysokość zamknięcia wodnego ≥ 50 mm,

- wkładka przeciwzapachowa zabezpieczająca przed wysychaniem,

- możliwość łatwego czyszczenia i dezynfekcji.

Zlewozmywaki

- stal nierdzewna AISI 304, wpuszczane w blat,

- z zaworem zatyczkowym i sitkiem.

Hydranty wewnętrzne DN 25

- szafki wnękowe lub natynkowe, lakierowane proszkowo (RAL 9010),

- wyposażenie: zwijadło z wężem półsztywnym DN 25, długość 30 m, zawór mosiężny, prądownica DN 10 z możliwością zmiany strumienia,

- wymagania: wydajność ≥ 1,0 dm³/s przy p ≥ 0,2 MPa,

- hydranty z aktualnym świadectwem CNBOP,

- lokalizację i ilość hydrantów należy ostatecznie potwierdzić w projekcie wykonawczym, w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ppoż.

Wszystkie podane parametry i wymagania należy traktować jako wartości minimalne. Ostateczny dobór przyborów sanitarnych i armatury musi być dokonany na etapie projektu wykonawczego, w uzgodnieniu z Inwestorem, technologiem medycznym oraz rzeczoznawcami branżowymi. Wszelkie rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać wymagane dopuszczenia i atesty.

      - Mocowanie przewodów

Przewody należy mocować do ścian lub stropów. Rozstaw punktów mocowania powinien być zgodny z wymaganiami producenta systemu rurowego, jaki Wykonawca zastosuje.

Do mocowania przewodów poziomów wodociągowych o średnicy do Ø35 mm należy stosować obejmy systemowe, ocynkowane, pojedyncze lub podwójne, z wkładką tłumiącą drgania odporną na starzenie (EPDM lub równoważny materiał). Obejmy mocować do ścian lub stropów za pomocą prętów gwintowanych lub systemowych konsol.

W uzasadnionych przypadkach przewody można układać na systemowych podparciach wspornikowych. Wszystkie elementy stalowe w systemie mocowań muszą być ocynkowane. Niedopuszcza się stosowania elementów ze stali czarnej zabezpieczonych wyłącznie powłokami malarskimi.

Montaż rur PE-Xa w posadzce należy wykonać z użyciem systemowych uchwytów z tworzywa sztucznego, pojedynczych lub podwójnych, przeznaczonych do szybkiego montażu.

      - Płukanie instalacji wodociągowych

Po wykonaniu instalacji należy wykonać płukanie wodą przy dużej prędkości przepływu. Armatura regulacyjna i odcinająca musi być ustawiona na pełne otwarcie.

      - Próby szczelności

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby ciśnieniowe:

- próba na zimno: 1,5 × Pr, tj. ok. 9 bar,

- próba na gorąco: przy parametrach roboczych (dla instalacji C.W.U. i cyrkulacji).

      - Dezynfekcja instalacji wodociągowych

Po płukaniu instalację należy poddać dezynfekcji zgodnie z normą PN-EN:

- roztworem wody chlorowanej (chlor gazowy Cl₂) lub związkami chloru (np. Ca(ClO)₂, NaClO) o maksymalnym stężeniu 50 mg Cl/l.

Po dezynfekcji i ponownym płukaniu należy pobrać próbki do badań w zakresie skróconej analizy fizyko-chemicznej oraz pełnej bakteriologicznej.

      - Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody, kształtki oraz system mocowań i podparć należy wykonać z materiałów niewymagających dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych poprzez malowanie.

      - Izolacje termiczne i zimnochronne

Izolację należy wykonać na przewodach instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i p-poż.:

- izolacje prowadzone na wierzchu oraz w ścianach GK – materiały o klasie reakcji na ogień min. BL-s1,d0,

- instalacja C.W.U. i cyrkulacji – otuliny z wełny mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej, λD ≤ 0,035 W/mK,

- instalacja wody zimnej i p-poż. – izolacja zimnochronna z kauczuku syntetycznego, λD ≤ 0,035 W/mK,

- izolacje w posadzce – otuliny z polietylenu spienionego z płaszczem zewnętrznym z folii PE.

Grubość izolacji należy dobrać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. 75/2002, poz. 690 z późn. zm.) oraz z uwzględnieniem warunków temperaturowych otoczenia, w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej.

      - Rozruch i regulacje

Rozruch instalacji wodociągowych należy przeprowadzić po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych oraz budowlano-porządkowych.

Regulację instalacji (w tym nastawy termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych) należy wykonać na podstawie obliczeń projektowych. W trakcie rozruchu należy kontrolować parametry pracy instalacji i dostosowywać ustawienia w celu osiągnięcia wymaganych warunków eksploatacyjnych.

Rozruch uważa się za zakończony po uzyskaniu wszystkich parametrów zgodnych z dokumentacją projektową oraz wymaganiami przepisów technicznych.

Próby instalacji hydrantowej

W ramach rozruchu instalacji p-poż. należy przeprowadzić próby wydajnościowe hydrantów DN25, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej obiektu. Wyniki prób muszą być udokumentowane w formie protokołów.

### Instalacja gazów medycznych

    - Opis stanu istniejącego

Obecnie budynek wyposażony jest w instalację gazów medycznych dla części zagospodarowanej tj. Ośrodka Dializ. Istniejącą instalację wentylacji wykonano w oparciu

o dokumentacje projektową PW – zamienny. Instalacje sanitarne – luty 2018 r.

Do budynku M doprowadzona jest instalacja tlenu (O2), próżni (VAC) oraz sprężonego powietrza medycznego (AIR5) o ciśnieniu 5 bar i sprężonego powietrza medycznego (AIR8) o ciśnieniu 8 bar.

Przyłącze gazów medycznych włączone jest do zewnętrznych instalacji gazów medycznych, które prowadzone są w kanale instalacyjnym oraz w piwnicy w budynku Kliniki Kardiologii „W”. Na zewnątrz budynku Kardiologii znajduje się skrzynka zaworowa gazów medycznych z przyłączami awaryjno-konserwacyjnymi. Od skrzynki zaworowej gazów medycznych,

przyłącze w/w gazów medycznych wprowadzone jest do budynku „M” na poziomie piwnicy i dalej pod stropem przewody prowadzone są do narożnika budynku w osiach (x1, y6), a następnie poprowadzony jest pion przez wszystkie kondygnacje na IV piętro.

Średnice przewodów przyłącza oraz pionu gazów medycznych:

- tlen (O2) – 35x1,5mm;

- próżnia (VAC) – 42x1,5mm

- sprężone powietrze medyczne (AIR5) – 28x1,5mm

- sprężone powietrze medyczne (AIR8) – 15x1mm

Na parterze, które obecnie jest w pełni zagospodarowane (znajduje się Ośrodek Dializ), od pionu wykonane jest odgałęzienie tlenu (O2), o średnicy przewodu Ø15x1mm zasilające wewnętrzną instalację Ośrodka Dializ.

Przewody instalacji gazów medycznych prowadzone w piwnicy oraz pion na IV piętro prowadzone są po wierzchu ścian jedynie na parterze pion jest zabudowany. Instalacja tlenu rozprowadzona na parterze poprowadzona jest w przestrzeni sufitu podwieszonego. Podejścia do punktów poboru gazu oraz strefowych zespołów kontrolnych gazów medycznych poprowadzone są wewnątrz ścian, które wykonane są w technologii zabudowy suchej G-K.

Tlen na Ośrodku Dializ doprowadzony jest do paneli dializacyjnych oraz ściennych punktów poboru gazów. Na instalacji zainstalowane są dwie tablice zespołu kontrolno-informacyjnego gazów medycznych z sygnalizatorami stanu normalnych i awaryjnych gazów medycznych.

Tablice typu wnękowego.

    - Opis dla rozwiązań technicznych i wymagać dla instalacji gazów medycznych wg PFU

      - Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zamiennej

Po stronie Wykonawcy leży wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji gazów medycznych, które obsługiwać będą wyłącznie II piętro – w związku ze zmianą jego funkcji (Oddział Diabetologii i Pracownia Tomografii Komputerowej).

Dokumentację należy opracować w oparciu o wytyczne PFU technologii medycznej dla II piętra oraz wymagania niniejszego PFU.

      - Zakres opracowania

Zaprojektowanie instalacji gazów medycznych na II piętrze z włączeniem do istniejącego pionu gazów medycznych znajdującego się w rogu kondygnacji (oś 2/F).

Od istniejącego pionu należy zaprojektować poziomy rozprowadzające do pomieszczeń objętych opracowaniem

Rezerwy pod przyszłą rozbudowę (II piętro). Od istniejących pionów gazów medycznych na II piętrze należy wykonać niezależne wyprowadzenia rezerwowe (trójniki/odgałęzienia) o takiej samej średnicy, jak średnica pionu (pełnoprzepływowe, bez redukcji), prowadzone poza strefę opracowania w miejsca uzgodnione z Zamawiającym. Każde wyprowadzenie zakończyć zaworem odcinającym pełnoprzelotowym (klasa i wykonanie jak dla danego gazu), zakończeniem zaślepiającym (korek/kołnierz ślepy) oraz króćcami testowymi/manometrem do prób i kontroli ciśnienia. Wyprowadzenia oznakować trwałymi tabliczkami (gaz/średnica/kierunek rozbudowy) i ująć na planach powykonawczych jako „REZERWA – do przyszłej rozbudowy”. Układ wykonać tak, aby wpięcie przyszłych odcinków nie wymagało wyłączenia zasilania istniejących odbiorów (zawory odcinające na odgałęzieniu, nie na ciągu pionu).

Zaprojektować i wykonać punkty poboru gazów medycznych w lokalizacjach wskazanych w PFU technologii medycznej.

Do panelu medycznego w pomieszczeniu Tomografii Komputerowej należy doprowadzić gazy:

- O₂ (tlen medyczny),

- AIR5 (sprężone powietrze medyczne),

- AIR8 (sprężone powietrze techniczne),

- CO₂ (dwutlenek węgla).

- VAC (próżnia medyczna)

      - Zakres projektu wykonawczego

- Bilans zapotrzebowania gazów medycznych dla II piętra (O₂, AIR5, AIR8, CO₂, VAC) zgodnie z wytycznymi PFU technologii medycznej,

- Dobór średnic przewodów i armatury odcinającej,

- Dobór osprzętu kontrolnego (SPIZ, SKGM) dla II piętra,

- Dobór punktów poboru i jednostek zaopatrzenia medycznego (panele, tablice, gniazda),

- Opracowanie części opisowej i graficznej (rzuty kondygnacji, rozwinięcia, schematy, detale, wytyczne branżowe: konstrukcja, elektryka, AKPiA, BMS).

    - Opis dla rozwiązań technicznych i wymagań dla instalacji gazów medycznych

      - Ogólne założenia dla instalacji gazów medycznych dla II piętra

Ogólne założenia

Instalacje gazów medycznych dla II piętra  obejmują: tlen medyczny (O₂), sprężone powietrze medyczne (AIR5), sprężone powietrze techniczne (AIR8), dwutlenek węgla (CO₂) oraz próżnię (VAC).

Instalacje należy włączyć do istniejących pionów gazów medycznych zlokalizowanych w narożniku budynku (oś 2/F).

Zakres zasilania obejmuje:

jednostki zaopatrzenia medycznego przewidziane w PFU technologii medycznej dla II piętra

panel medyczny w pomieszczeniu Tomografii Komputerowej, do którego należy doprowadzić gazy: O₂, AIR5, AIR8, CO₂.

Przewody poziome należy prowadzić w przestrzeni międzysufitowej (pod stropem) lub przy ścianach. Odcinki instalacji do punktów poboru i jednostek zaopatrzenia prowadzić w ścianach GK lub w bruzdach ścian murowanych.

Punkty poboru gazów medycznych

Wszystkie punkty poboru muszą być tego samego typu (standard AGA, norma SS 875 24 30).
 Wymagania:

- zgodność z PN-EN ISO 9170-1:2010,

- certyfikat CE,

- zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.

Jednostki zaopatrzenia medycznego

Rodzaj i lokalizacja jednostek zaopatrzenia medycznego (panele nadłóżkowe, panele pionowe, tablice poboru gazów) muszą wynikać z wytycznych technologii medycznej dla II piętra.

      - Technologia wykonania – wymagania materiałowe

Wszystkie elementy instalacji gazów medycznych muszą spełniać wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR) oraz normy PN-EN ISO 7396-1.

Wymagania ogólne:

- każdy komponent musi posiadać certyfikat CE jako wyrób medyczny odpowiedniej klasy,

- deklarację zgodności wytwórcy,

- zgłoszenie wyrobu do Prezesa URPL.

Rurociągi:

- rury miedziane do gazów medycznych i próżni zgodne z PN-EN 13348 (lub aktualnie obowiązującą normą),

- dostarczane w stanie czystym, z trwale naniesionym oznakowaniem (producent, typ, wymiar, CE).

Łączenie rur:

- połączenia wykonywać lutem twardym o wysokiej zawartości srebra, bez kadmu,

- lutowanie prowadzić wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami,

- podczas lutowania obowiązkowe płukanie rurociągu azotem (N₂),

- połączenia mechaniczne dopuszczalne wyłącznie dla armatury (zawory, punkty poboru, reduktory, czujniki),

- niedopuszczalne są systemy typu press.

Podparcia rurociągów

Rurociągi muszą być mocowane w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe przemieszczenie, zgodnie z PN-EN ISO 7396-1. Odstępy między podporami zgodne z wymaganiami normy (maks. 1,5–3,0 m w zależności od średnicy). Zabrania się wykorzystywania rurociągów jako podpór dla innych instalacji.

Przejścia przez przegrody ppoż.

Przepusty instalacyjne należy wykonać z zachowaniem klasy EI wymaganej dla danej przegrody. W przejściach stosować systemowe rozwiązania ppoż. dopuszczone do obrotu i posiadające wymagane dopuszczenia.

Oznakowanie rurociągów

Rurociągi należy oznaczyć trwałymi identyfikatorami zgodnie z PN-EN ISO 7396-1 i PN-EN 1089, w tym wskazaniem medium, kierunku przepływu oraz lokalizacji zaworów. Armatura instalacji tlenowej musi być zabezpieczona przed kontaktem ze smarami i tłuszczami.

Strefowe punkty informacyjno-zaworowe i sygnalizacja

Instalacja musi być wyposażona w strefowe punkty informacyjno-zaworowe (SZKG) zintegrowane z systemem sygnalizacji (SSGM), zgodnie z PN-EN ISO 7396-1. Zakres i lokalizacja SZKG określa dokumentacja projektowa, z obowiązkowym podłączeniem do systemu BMS szpitala.

      - Sygnalizatory stanu gazów medycznych

System instalacji gazów medycznych musi być wyposażony w strefowe punkty informacyjno–zaworowe (SZKG) zintegrowane z panelami sygnalizacji i kontroli (SSGM).

Panele SSGM montowane w skrzynkach podtynkowych, wyposażone w manometry oraz sygnalizację optyczno–akustyczną stanów normalnych i awaryjnych.

Wyjścia sygnałowe:

sygnalizacyjne – do podłączenia lokalnych sygnalizatorów,

transmisji danych – do systemu BMS, w celu monitorowania i rejestracji alarmów eksploatacyjnych.

Sygnalizatory zewnętrzne SKGM muszą być instalowane w miejscach istotnych dla personelu medycznego (sale pooperacyjne, gabinety zabiegowe, pokoje pielęgniarek).

Minimalne wymagania techniczne dla sygnalizatora:

- zasilanie 24 V DC, pobór prądu ≤ 200 mA,

- minimum 5 kanałów dla ciśnienia (min/max) i 1 kanał dla próżni,

- pomiar i alarm poprzez manometry kontaktowe lub przetworniki 4–20 mA,

- komunikacja z BMS w protokole Modbus RTU (RS485, izolacja galwaniczna).

System musi zapewniać przesył do BMS:

- stan każdego kanału (awaria, alarm max/min, w normie),

- wartości zmierzone,

- alarm awarii zasilania.

      - Badania i odbiory

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania zgodnie z PN-EN ISO 7396-1, obejmujące m.in.:

- szczelność rurociągów i zaworów,

- poprawność oznakowania, zamocowań i podziału stref,

- funkcjonowanie punktów poboru i złączy NIST,

- kontrolę zaworów bezpieczeństwa i rodzaju gazu,

- działanie systemu sygnalizacji.

Badania muszą być wykonane przez jednostkę posiadającą stosowne uprawnienia.

      - Instrukcje obsługi i zarządzanie eksploatacją

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet instrukcji obsługi zgodnych z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych i normy PN-EN ISO 7396-1, obejmujących m.in.:

- dane identyfikacyjne i eksploatacyjne systemu,

- opis sygnałów alarmowych,

- pozycje zaworów w stanie normalnym,

- zalecenia dot. kontroli okresowych i konserwacji,

- zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Instrukcje muszą być przygotowane w języku polskim, z uwzględnieniem specyfiki obiektu ochrony zdrowia.

### Węzeł cieplny na potrzeby grzewcze budynku „M”

    - Opis stanu istniejącego

Obecnie budynek wyposażony jest w lokalne źródło ciepła tj. węzeł cieplny pracujący na potrzeby grzewcze budynku „M”. Węzeł cieplny wybudowany został w oparciu o dokumentację projektową: PW – zamienny. Instalacje sanitarne – luty 2018 r.

W 2022 r. w węźle cieplnym wymieniono sterownik na AS-B-36, kompatybilny z BMS szpitala. Istniejący węzeł cieplny na potrzeby grzewcze budynku „M”, trójfunkcyjny C.O., C.W.U. C.T. (grzewcze nagrzewnic central wentylacyjnych). Węzeł cieplny pracuje w układzie równoległym. Czynnikiem grzewczym dla węzła cieplnego jest woda grzewcza wysokoparametrowa dostarczana do węzła za pomocą zewnętrznej szpitalnej sieci ciepłowniczej. Parametry obliczeniowe wody grzewczej wysokoparametrowej 120/60oC.

Szpitalnym źródłem ciepła jest lokalna kotłownia zasilana ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz kotły gazowo-olejowe jako źródło ciepła szczytowe lub awaryjne. Planowana jest również rozbudowa szpitalnego źródła ciepła o pompy ciepła typu solanka/woda, z dolnym źródłem ciepła w postaci pionowych gruntowych wymienników ciepła. Po zrealizowaniu w/w technologii szpitalnego źródła ciepła budynek „M” będzie zasilany również wodą grzewczą tzw. niskoparametrową wytwarzaną przez pompy ciepła.

Parametry wody grzewczej niskoparametrowej 55/40oC.

Na potrzeby grzewcze budynku doprowadzone jest obecnie przyłącze wody grzewczej wysokoparametrowej o średnicy 2xDN65. Przyłącze wykonane jest w technologii rur preizolowanych. Węzeł cieplny zlokalizowany jest w pomieszczeniu piwnicznym budynku M ozn P12. Przyłącze do węzła cieplnego poprowadzone jest z kanału ciepłowniczego. Przyłącze poprowadzone jest wzdłuż budynku M od strony wschodniej i wprowadzone do węzła cieplnego od strony ul. Szpitalnej.

Po stronie wysokich parametrów węzeł cieplny wyposażony jest w armaturę odcinającą, kontrolno-pomiarową, filtr siatkowy, ciepłomierz oraz zawór regulacyjny bezpośredniego działania różnicy ciśnień i przepływu.

Węzeł cieplny C.O.

Węzeł C.O. wyposażony jest w płytowy wymiennik ciepła typ B16Hx80/1P-S.C.-S 4x1.1/4” firmy SWEP, z firmową izolacją termiczną z otulin.

Węzeł cieplny C.O. po stronie niskich parametrów oraz instalacja wewnętrzna pracują w systemie zamkniętym, z zabezpieczeniem według PN-91/B-02414, naczyniem wzbiorczym       przeponowym REFLEX, typ N200 oraz membranowym zaworem bezpieczeństwa SYR typ 1915.

Uzupełnianie zładu instalacji C.O. z przewodu zasilającego sieci cieplnej w sposób automatyczny, z zastosowaniem regulatora bezpośredniego działania firmy Samson typ 44.1. Po stronie wtórnej – instalacyjnej węzła C.O. zainstalowana jest armatura odcinająca oraz kontrolno-pomiarowa.

Woda grzewcza po stronie instalacyjnej zasila rozdzielnię ciepła obiegów grzewczych C.O.

Z rozdzielni wyprowadzone są trzy obiegi grzewcze:

- obieg nr 1 zasila instalację C.O. Ośrodka Dializ (parter i piwnica);

- obieg nr 2 zasila instalację C.O. klatek schodowych oraz holi przy klatkach

- obieg nr 3 przewidziany jest do zasilania kondygnacji: piwnica – archiwum, I, II, III i IV

piętro.

Obieg nr 1 wyposażony jest w pompę obiegową Wilo typ STRATOS 25/1-8, filtr siatkowy zainstalowany na powrocie, armaturę zaporowo-odcinającą oraz kontrolno-pomiarową.

Obieg nr 2 wyposażony jest w pompę obiegową Wilo typ STRATOS 25/1-8, filtr siatkowy zainstalowany na powrocie, armaturę zaporowo-odcinającą oraz kontrolno-pomiarową.

Obieg nr 3 wyposażony jest jedynie w armaturę odcinającą.

Regulacja temperatury wody grzewczej – instalacyjnej tzw. ilościowo-jakościowa prowadzona w funkcji temperatury zewnętrznej powietrza tzw. regulacja pogodowa.

Na przewodzie zasilającym wody grzewczej zainstalowany jest zawór regulacyjny, dwudrogowy z siłownikiem elektrycznym, który reguluje strumień wody grzewczej dopływający do wymiennika ciepła. Zainstalowany jest zawór regulacyjny typ VVG41.20, DN20 z siłownikiem SKD329.51 firmy Siemens. Siłownik ze sprężyną zwrotną. Sygnał sterujący dla regulacji temperatury wody po stronie instalacyjnej od czujnika temperatury, który zainstalowany jest na przewodzie zasilającym obiegu instalacyjnego.

Czynnikiem grzewczy w obiegu instalacyjnym woda, o parametrach obliczeniowych wody instalacyjnej 80/60oC.

Węzeł cieplny C.T.

Węzeł C.T. wyposażony jest w płytowy wymiennik ciepła typ B35Hx50/1P-S.C.-S4x2”,

firmy SWEP, z firmową izolacją termiczną z otulin.

Węzeł cieplny C.T. po stronie niskich parametrów oraz instalacja wewnętrzna pracują

w systemie zamkniętym, z zabezpieczeniem według PN-91/B-02414, naczyniem wzbiorczym

przeponowym REFLEX, typ N300 oraz membranowym zaworem bezpieczeństwa

SYR typ 1915.

Uzupełnianie zładu instalacji C.T. z przewodu zasilającego sieci cieplnej w sposób automatyczny, z zastosowaniem regulatora bezpośredniego działania firmy Samson typ 44.1. Po stronie wtórnej – instalacyjnej węzła C.T. zainstalowana jest pompa obiegowa Wilo

typ STRATOS 40/1-12, filtr siatkowy zainstalowany na powrocie, armatura odcinająca oraz kontrolno-pomiarowa. Woda grzewcza po stronie instalacyjnej zasila bezpośrednio wewnętrzną instalację C.T. nagrzewnic central wentylacyjnych.

Regulacja temperatury wody grzewczej – instalacyjnej tzw. ilościowo-jakościowa prowadzona w funkcji temperatury zewnętrznej powietrza tzw. regulacja pogodowa.

Na przewodzie zasilającym wody grzewczej zainstalowany jest zawór regulacyjny, dwudrogowy z siłownikiem elektrycznym, który reguluje strumień wody grzewczej dopływający do wymiennika ciepła. Zainstalowany jest zawór regulacyjny typ VVG41.25, DN25 z siłownikiem SKD329.51 firmy Siemens. Siłownik ze sprężyną zwrotną. Sygnał sterujący dla regulacji temperatury wody po stronie instalacyjnej od czujnika temperatury, który zainstalowany jest na przewodzie zasilającym obiegu instalacyjnego.

Czynnikiem grzewczy w obiegu instalacyjnym woda, o parametrach obliczeniowych wody instalacyjnej 80/60oC.

Węzeł cieplny C.W.U.

Węzeł cieplny podgrzewu C.W.U. pracuje w układzie jednostopniowym podgrzewu wody

z magazynowaniem ciepłej wody w dwóch zasobnikach dla zrównoważenia chwilowych zwiększonych poborów wody.

Węzeł C.W.U. wyposażony jest w płytowy wymiennik ciepła typ B16Hx140/1P-S.C.-S4x1.1/4”, firmy SWEP, z firmową izolacją termiczną z otulin, oraz zasobniki typ ZCW-500, o pojemności każdego 500 l, firmy INSTALMET.

Obieg wody ciepłej wykonany jest w układzie wymuszonym pomiędzy zasobnikami,

a wymiennikiem za pomocą pompy ładującej oraz za pomocą pompy cyrkulacyjnej w obiegu instalacji wewnętrznej budynku. Pompa ładująca ma za zadanie utrzymanie wody

w zasobnikach o wymaganej temperaturze. W okresie wzmożonych rozbiorów wody zasobniki będą w stanie pokryć zwiększone zapotrzebowanie na ciepłą wodę.

W obiegu ładowania zasobników zainstalowana jest pompa Wilo, typ UPS25-60B, natomiast w obiegu cyrkulacji C.W.U. zainstalowana jest pompa Wilo, typ UPS25-60B.

Regulacja temperatury C.W.U. tzw. stałowartościowa prowadzona w funkcji stałej temperatury C.W.U. za wymiennikiem.

Na przewodzie zasilającym wody grzewczej zainstalowany jest zawór regulacyjny, dwudrogowy z siłownikiem elektrycznym, który reguluje strumień wody grzewczej dopływający do wymiennika ciepła. Zainstalowany jest zawór regulacyjny typ VVG41.32, DN32 z siłownikiem SKD32.21E.51 firmy Siemens. Siłownik ze sprężyną zwrotną. Sygnał sterujący dla regulacji temperatury C.W.U. po stronie wody użytkowej od czujnika temperatury, który zainstalowany jest na przewodzie C.W.U. Wymiennik oraz wewnętrzna instalacja C.W.U. zabezpieczona jest przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego membranowym zaworem bezpieczeństwa Syr typ 215.

Technologia wykonania instalacji węzła cieplnego

Instalacja technologiczna węzła po stronie wysokich parametrów oraz po stronie instalacyjnej węzła C.O. i C.T. wykonana jest z rur i kształtek stalowych łączonych poprzez spawanie.

Instalacja technologii węzła po stronie C.W.U. wykonana jest z rur i kształtek z tworzywa sztucznego.

- III SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik 1 - Koncepcja architektoniczna II piętra

- Załącznik 2 - Koncepcja architektoniczna I piętra

- Załącznik 3.1 - Wyposażenie

- Załącznik 3.2 - Parametry wyposażenia

- Załącznik 4 - Suplement do branży teletechnicznej – LAN i urządzenia aktywne