Załącznik nr 2a do SWZ – parametry wymagane

INFORMACJA NA TEMAT SPEŁNIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW

Zadanie 1 – Dostawa odczynników laboratoryjnych w zakresie biochemii i immunochemii wraz 
z dzierżawą 2 analizatorów (platform).

| GŁÓWNY ANALIZATOR BIOCHEMICZNO - IMMUNOCHEMICZNY - SYSTEM ZINTEGROWANY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ, model, nazwa analizatora: ……………………………………………………………. Rok produkcji: …………….. Kraj pochodzenia, producent: ……………………………………………………………….. Wymiary: ……………………………………………………………………………………. (podać) |  |  |  |
| Parametry graniczne |  |  |  |
| Lp. | Określenie parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Odpowiedź „TAK” lub informacja wg kolumny „parametr wymagany”) |
|  | Odczynniki laboratoryjne do badań biochemicznych i immunochemicznych z warunkiem dzierżawy dwóch analizatorów biochemicznych i dwóch analizatorów immunochemicznych, stanowiące dwie platformy diagnostyczne (automatyczne systemy zintegrowane). Jedna platforma stanowiąca główny analizator oraz druga jako tzw back-up. Platformy pracujące w oparciu o takie same (kompatybilne) zestawy odczynników, kontroli i kalibratorów. Analizatory pracują w systemie odczynnikowym zamkniętym. | TAK |  |
|  | Analizator główny fabrycznie nowy, zintegrowany system biochemiczno- immunochemiczny. Do oznaczeń wykorzystujący techniki pomiarowe: spektrofotometria, turbidymetria, pomiar jonoselektywny w module ISE, elektrochemiluminescencja- ECL, ECLIA | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w moduł wprowadzania/odbierania próbek badanych, moduł ISE ( dla 3 bezobsługowych elektrod), moduł dozujący odczynniki oraz próbki, system fotometryczny ABS pomiarowy, elektrochemiluminescencji (dla analiz immunochemicznych), komputer sterujący pracą wraz z monitorem, drukarką, UPS, stacją uzdatniania wody współpracującą z oferowanym systemem o odpowiedniej wydajności wraz z zapewnieniem materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych) oraz serwis przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy systemu. | TAK |  |
|  | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora, zgodnie z rekomendacjami producenta odczynników | TAK |  |
|  | Priorytetowe oznaczanie próbek "cito". Możliwość jednoczesnej pracy w trybie pilnym CITO i trybie rutynowym. | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja próbek i odczynników, kalibratorów oraz materiałów kontrolnych za pomocą kodów kreskowych lub innej technologii np. RFID | TAK |  |
|  | Podłączenie systemu biochemiczno- immunochemicznego do laboratoryjnego systemu informatycznego Proflab ATD Software, z dwustronną transmisją danych | TAK |  |
|  | Wydajności części biochemicznej (bez ISE) systemu min. 600 oznaczeń na godz. Wydajność części immunochemicznej systemu min. 260 oznaczeń na godzinę | TAK (podać) |  |
|  | Stałe monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | TAK |  |
|  | Elektroniczna aktualizacja on-line bazy danych (lub przy pomocy innych nośników elektronicznych, dostarczanych na koszt Wykonawcy) dotyczących m.in. oprogramowania, aplikacji, kalibratorów, kontroli. | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce, pęcherzyków powietrza w próbkach badanych i odczynnikach. Wykrywanie i flagowanie lipemii, hemolizy i ikterii. | TAK |  |
|  | Stała gotowość aparatu do wykonywania pracy przez 24h/dobę | TAK |  |
|  | Możliwość podawania próbek w probówkach pierwotnych różnych rozmiarów oraz naczynkach wtórnych i pediatrycznych (objętość martwa nie większa niż 50µl),objętość aspirowana do 1 oznaczenia nie większa niż 50 µl. | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość wstawiania na pokład odczynników dla co najmniej 60 oznaczeń w części biochemicznej oraz co najmniej 40 oznaczeń w części immunochemicznej | TAK (podać) |  |
|  | Automatyczna procedura czyszczenia/ konserwacji analizatora wykonywana „w tle” podczas oznaczeń, wraz z ich rejestracją i sygnalizowaniem konieczności ich wykonania | TAK |  |
|  | System wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, możliwość zastosowania reguł Westgarda. Analizator posiada wbudowany moduł obróbki statystycznej dla prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości, karty kontrolne Levey’a Jenningsa | TAK |  |
|  | Odczynniki, kontrole, kalibratory, wszystkie odczynniki myjące, płuczące posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i długie terminy ważności – minimum 6 miesięcy | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość dostawiania próbek i odczynników bez przerywania pracy analizatora | TAK |  |
|  | Wszystkie odczynnik zarówno główne jak i pomocnicze gotowe do użycia | TAK |  |
|  | Szybkość uzyskania wyniku z troponiny wysokoczułej do 10 min | TAK |  |
|  | Wszystkie odczynniki (reagenty) płynne gotowe do użycia | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek po przekroczeniu granicy liniowości | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych dotyczących wyników badań, kontroli i kalibracji w komputerze aparatu. | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w modem serwisowy umożliwiający zdalną komunikację z serwisem (zdalną obsługę serwisową). | TAK |  |
|  | Ilość pozycji dla próbek badanych w podajniku - min. 300 dla części biochemicznej i immunochemicznej. Możliwość ciągłego dostawiania próbek w trakcie pracy. | TAK (podać) |  |
|  | Analizator sygnalizuje okresy wymaganych powtórnych kalibracji lub rekalibracji | TAK |  |
|  | CZĘŚĆ BIOCHEMICZNA |  |  |
|  | Typy pomiaru: fotometryczny (mono- i bichromatyczny), metoda punktu końcowego, metody kinetyczne, turbidymetryczne, ISE. | TAK |  |
|  | Aparat pracujący w trybie „pacjent po pacjencie", priorytetowe oznaczanie próbek citowych. Możliwość podawania próbek citowych bez konieczności zatrzymywania aparatu. | TAK |  |
|  | Analiza w fazie ciekłej. | TAK |  |
|  | Minimalna realna wydajność aparatu (z ISE) - minimum 1000 oznaczeń na godzinę. | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość badania różnych rodzajów próbek: surowica, osocze, mocz, PMR, płyn z jam ciała, hemolizat, krew pełna (HbA1C) | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w blok elektrodowy ISE. Elektrody w bloku ISE rozdzielne, wstawiane i wymieniane pojedynczo, niewymagające wymiany membran, niewymagające uzupełniania płynów. | TAK |  |
|  | Automatyczne monitorowanie zużycia i statusu odczynników (nr serii, data ważności, ilość dostępnych testów) i materiałów zużywalnych. Możliwość doładowywania zestawów odczynnikowych bez konieczności zmiany trybu pracy systemu. Możliwość dublowania zestawów odczynnikowych na pokładzie. Minimum 60 miejsc odczynnikowych na pokładzie aparatu. | TAK (podać) |  |
|  | Detekcja poziomu próbki badanej. Moduł pipetowania z funkcją wykrywania skrzepu i mikroskrzepu w materiale badanym. Automatyczne udrażnianie igły pobierającej po wykryciu skrzepu. | TAK |  |
|  | Możliwość fotometrycznej wstępnej oceny próbek lipemicznych, ikterycznych, z obecnością hemolizy. | TAK |  |
|  | Zastosowanie kuwet pomiarowych wielorazowego użytku. Kuwety myte automatycznie, ich czystość sprawdzana przed każdym cyklem dozowania. Monitorowanie konieczności wymiany. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbki lub zmiana objętości próbek po przekroczeniu liniowości (obustronnie). | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania testów wyliczalnych na bazie matematycznej reguły z 2 lub 3 testów. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja błędów kalibracji oraz kontroli. | TAK |  |
|  | Bezkontaktowe mieszanie odczynników i próbki badanej w kuwecie pomiarowej eliminujące ryzyko kontaminacji. | TAK |  |
|  | Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 10 minut. | TAK |  |
|  | Automatyczne ultradźwiękowe czyszczenie igieł dozujących odczynniki i próbki | TAK |  |
|  | CZĘŚĆ IMMUNOCHEMICZNA |  |  |
|  | Zasada pomiaru - chemiluminescencja lub elektrochemiluminescencja | TAK |  |
|  | W pełni automatyczny analizator immunochemiczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie” . | TAK |  |
|  | Priorytetowe podawanie i oznaczanie próbek pilnych. | TAK |  |
|  | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. Możliwość ich uzupełniania i wymiany bez zatrzymywania pracy aparatu. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej dostępności minimum 40 różnych parametrów na analizatorze | TAK (podać) |  |
|  | Czas oznaczenia pierwszych wyników maksymalnie do 30 minut. | TAK (podać) |  |
|  | Wydajność minimum 300 ozn./godz | TAK (podać) |  |
|  | Jednorazowe końcówki pipetujące dla próbek eliminujące ryzyko kontaminacji. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w detektor skrzepów i mikroskrzepów w badanych próbkach. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w detektor pęcherzyków powietrza w próbkach badanych oraz w odczynnikach. | TAK |  |
|  | Krzywa kalibracyjna wczytywana za pomocą kodów kreskowych, kalibracja przy użyciu maximum dwóch kalibratorów. | TAK |  |
|  | Automatyczna procedura czyszczenia analizatora. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania automatycznych czynności analizatora np. mycie i konserwacje, kalibracje, kontrole | TAK |  |
|  | ODCZYNNIKI |  |  |
|  | Wszystkie odczynniki ze znakiem CE, IVDR | TAK |  |
|  | Odczynniki, których dotyczy posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. | TAK |  |
|  | Odczynniki gotowe do użycia (nie dotyczy kalibratorów i materiałów kontrolnych). Przygotowywanie odczynników automatycznie na pokładzie analizatora bez konieczności jakiegokolwiek przygotowywania manualnego poza aparatem. Dopuszcza się zaoferowanie nie więcej niż 3 odczynników wymagających przygotowania manualnego. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy zamawiającemu odczynniki, kalibratory i kontrole w terminie ważności nie krótszym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dostawy, w sytuacjach wyjątkowych po uzyskaniu zgody kierownika laboratorium termin ten może być krótszy. | TAK (podać) |  |
|  | W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy okaże się, że do wykonania wskazanej przez zamawiającego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby odczynników i materiałów eksploatacyjnych niż zadeklarowana przez wykonawcę, wówczas produkty te dostarcza wykonawca na normalnych zasadach nieodpłatnie. | TAK |  |
|  | Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości oznaczeń zawierają również oznaczenia kontrolne. | TAK |  |
|  | Odczynniki dostarczane do Laboratorium w ciągu 5 dni roboczych od zamówienia | TAK |  |
| ANALIZATOR BACK-UP BIOCHEMICZNO - IMMUNOCHEMICZNY - SYSTEM ZINTEGROWANY |  |  |  |
| Typ, model, nazwa analizatora: ……………………………………………………………. Rok produkcji: …………….. Kraj pochodzenia, producent: ……………………………………………………………….. Wymiary: ……………………………………………………………………………………. (podać) |  |  |  |
| Lp. | Określenie parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny, analizator fabrycznie nowy. Wyposażony w komputer sterujący jego pracą wraz z monitorem, drukarką, UPS, stacją uzdatniania wody współpracującą z oferowanym systemem o odpowiedniej wydajności wraz z zapewnieniem materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych) oraz serwis przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy systemu. | TAK |  |
|  | Minimum 50 miejsc na próbki w podajniku próbkowym wspólnym dla części biochemicznej i immunochemicznej, z możliwością ciągłego dostawiania próbek w trakcie pracy. | TAK |  |
|  | Wymagany znak zgodności CE dla oferowanego analizatora | TAK |  |
|  | System wyposażony w podajnik próbek umożliwiających aspirację materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności ręcznego ich przenoszenia między modułem biochemicznym i immunochemicznym, zarządzany z jednego stanowiska operatorskiego | TAK |  |
|  | Analiza w fazie ciekłej | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie pilnym ,,cito” poprzez specjalny port CITO, próbki pilne zlecane w dowolnym momencie i bez ograniczeń. Parametry w trybie CITO oznaczane są priorytetowo. Praca również w trybie rutynowym. | TAK |  |
|  | Detektor poziomu płynu i piany w probówkach badanych i odczynnikowych, detektor skrzepu dla próbek. | TAK |  |
|  | Wykrywanie i flagowanie w próbkach badanych lipemii, hemolizy i ikterii. |  |  |
|  | Możliwość pracy bezpośrednio z probówkami pierwotnymi jak i z próbkami wtórnymi w tym naczynka pediatryczne (objętość martwa nie większa niż 50µl). | TAK |  |
|  | Analizator gotowy do pracy 24 h/dobę. | TAK |  |
|  | Opis techniczny z instrukcją obsługi w języku polskim dostarczyć wraz z urządzeniem | TAK |  |
|  | Automatyczna konserwacja wykonywana w „tle” podczas oznaczeń. | TAK |  |
|  | System odczynnikowy – zamknięty, z możliwością aplikacji w części biochemicznej otwartych kanałów dla odczynników innych firm. Odczynniki chłodzone na pokładzie aparatu. | TAK |  |
|  | Dwustronna komunikacja i wymiana danych pomiędzy analizatorem i systemem laboratoryjnym Proflab ATD Software. | TAK |  |
|  | Archiwizacja wszystkich wyników próbek, kalibracji i kontroli. | TAK |  |
|  | CZĘŚĆ BIOCHEMICZNA |  |  |
|  | Analizator biochemiczny w pełni automatyczny pracujący „pacjent po pacjencie”. | TAK |  |
|  | Metody pomiaru : mono i bichromatyczne. Szeroki zakres pomiarowy – filtry optyczne: 340-800 nm dla 12 długości fal, pomiar punktu końcowego, pomiary kinetyczne, turbidymetryczne, , ISE – Na, K, CL | TAK |  |
|  | Wydajność modułu biochemicznego i ISE do 750 ozn/godz ( 300 ozn. fotometrycznych + 450 ozn. ISE/godz) | TAK |  |
|  | Elektrody modułu ISE. Pomiar za pomocą elektrod jonoselektywnych sodu, potasu, chlorków metodą pośrednią w surowicy i w moczu. Elektrody niewymagające uzupełniania płynów i wymiany membran. | TAK |  |
|  | Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku, myte i sprawdzane automatycznie przez analizator. | TAK |  |
|  | Badania wykonywane w surowicy, osoczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, płynach z jam ciała, hemolizacie, krwi pełnej – HbA1c, kale, ślinie. | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczania enzymów, substratów, elektrolitów, białek specyficznych, leków. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania analiz z tzw. próbki pierwotnej, naczyniek pediatrycznych. Możliwość ciągłego dostawiania probówek do analizatora bez przerywania toku wykonywania analiz. | TAK |  |
|  | Odczynniki gotowe do użycia lub automatycznie przygotowywane przez analizator, bez konieczności manualnego przygotowania. Dostępność min. 40 różnych testów na pokładzie analizatora, chłodzone na pokładzie analizatora. | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość stałego automatycznego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek na pokładzie analizatora. | TAK |  |
|  | Możliwość stałego automatycznego monitorowania materiałów zużywalnych, płynów i odczynników pomocniczych na pokładzie aparatu (czujniki poziomu płynów). | TAK |  |
|  | Automatyczne funkcje rozcieńczania lub zagęszczania próbek po przekroczeniu liniowości metody, możliwość powtórek lub dodatkowych zleceń na każdym etapie procesu analitycznego. | TAK |  |
|  | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek i odczynników. | TAK |  |
|  | Czas uzyskania wyniku do10 minut. | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja konserwacji analizatora wraz z monitorowaniem konieczności jej wykonywania. | TAK |  |
|  | Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. | TAK |  |
|  | Odczynniki, kontrole, kalibratory kompatybilne z analizatorem głównym. | TAK |  |
|  | Materiały kontrolne i kalibratory mianowane z możliwością zamrażania. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznej i manualnej kalibracji. | TAK |  |
|  | Do opakowań z materiałem kontrolnym musi być dołączona tabela z zakresami wartości oznaczanych parametrów wyznaczonych dla danej serii materiału kontrolnego oraz dla danego modelu analizatora biochemicznego. | TAK |  |
|  | Wieloparametrowy materiał kontrolny dla oceny dokładności oznaczeń co najmniej na dwóch poziomach | TAK |  |
|  | Opakowanie z kalibratorem musi zawierać jego nazwę , datę ważności, numer serii produkcyjnej. | TAK |  |
|  | Do opakowań z kalibratorem muszą być dołączone wartości oznaczanych parametrów wyznaczone dla danej serii kalibratora oraz dla danego modelu analizatora biochemicznego. | TAK |  |
|  | CZĘŚĆ IMMUNOCHEMICZNA |  |  |
|  | Metoda pomiaru chemiluminescencyjna lub elektrochemiluminescencyjna. | TAK |  |
|  | Wydajność min. 120 oznaczeń na godzinę. | TAK (podać) |  |
|  | Czas oznaczania (uzyskania pierwszych wyników): maksymalnie do 30 minut. | TAK |  |
|  | Dopasowanie wielkości opakowania do ilości badań. | TAK |  |
|  | Pełna krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym i wczytywana automatycznie do pamięci analizatora . Kalibracja 2-punktowa. | TAK |  |
|  | Odczynniki są chłodzone na pokładzie aparatu, pojemniki odczynnikowe są otwierane i zamykane automatycznie w trakcie pracy | TAK |  |
|  | Wymienne jednorazowe końcówki pipetujące, eliminujące całkowicie ryzyko kontaminacji | TAK |  |
|  | W przypadku niedoszacowania odczynników, kuwet pomiarowych i innych materiałów eksploatacyjnych do końca trwania umowy dostarcza je Oferent nieodpłatnie. | TAK |  |
|  | Odczynnik do TSH 3 generacji. Odczynnik do PTH 3 generacji. | TAK |  |
|  | Test do oznaczania prokalcytoniny w oparciu o licencję i standaryzację Brahms. | TAK |  |
|  | Zakres referencyjny przy Il-6 dla noworodków. | TAK |  |
|  | Zastosowanie testu HCG zarówno jako testu ciążowego i jako markera nowotworowego. | TAK |  |
|  | Wieloparametrowy materiał kontrolny dla oceny dokładności oznaczeń co najmniej na dwóch poziomach. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie analizatora i instrukcja obsługi analizatorów w języku polskim. | TAK |  |

| Lp. | Określenie parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca w ramach umowy zapewni połączenie wszystkich dostarczonych aparatów do laboratoryjnego systemu informatycznego obsługującego laboratorium - oprogramowanie Proflab ATD Software. Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni instruktaż personelu w zakresie obsługi i serwisu analizatorów. Personel otrzyma certyfikaty/ zaświadczenia ze szkolenia. | TAK |  |
|  | Serwis: - 24 godzinna dostępność serwisu przez 7 dni - szybka 1 dniowa reakcja na wezwanie - pełny serwis gwarancyjny na czas trwania umowy - okresowe przeglądy serwisowe przewidziane przez producenta - zainstalowanie drugiego identycznego lub kompatybilnego analizatora na wypadek trzykrotnie tej samej awarii/usterki. | TAK |  |
|  | Wszystkie instrukcje w języku polskim. | TAK |  |
|  | Aparaty muszą posiadać certyfikaty ISO lub równoważny i CE. | TAK |  |
|  | Troponina Ths spełniająca algorytm 1 godzinny zgodnie z wytycznymi ESC i PTK, potwierdzone zapisem w ulotce odczynnika. | TAK |  |
|  | Wykonawca wstawi w ramach dzierżawy wraz z analizatorami sprzęt niezbędny do wykonywania badań: - 2 wirówki laboratoryjne przystosowane do pracy z w/w aparatami o parametrach nie gorszych niż: wirówka z chłodzeniem, zakres obrotów: 90 ÷ 18 000 RPM, Wirnik horyzontalny 4 x 200ml, Wkładka redukcyjna na probówki 7 x 7÷11ml do systemów zamkniętych. Oferent zapewni serwis i przegląd wirówek minimum raz w roku. - 1 duża szafa chłodnicza z przeszklonymi, podwójnymi drzwiami dla przechowywania odczynników o parametrach nie gorszych niż: # Drzwi przeszklone, rozsuwane Oświetlenie LED Komplet 10 półek regulowanych gęstych Wymiary zewnętrzne (mm) - 1600 × 745 × 1980 Wymiary wewnętrzne (mm) - 2x 705 × 620 × 1500 Pojemność (l) – 1242 Zakres temperatur (°C) +1 do +10 Odszranianie automatyczne - 1 klimatyzatory o mocy 3 kW - 1 klimatyzator o mocy 5 kW – dla wszystkich zainstalowanych klimatyzatorów Zamawiający wymaga zapewnienia przeglądów technicznych minimum raz w roku i w przypadku awarii - 1 stanowisko komputerowe – niezbędne do wprowadzania danych i kontroli jakości (monitor, mysz, klawiatura) - 1 czytnik kodów kreskowych - 1 termiczna drukarka do kodów kreskowych wraz z sukcesywną dostawą etykiet i taśm transferowych do kodów 10 – cyfrowych, zgodnie z bieżącymi potrzebami tj. ok 1 rolka etykiet w ilości 2000 na 2 m-ce, taśma 1 szt. na 4 m-ce. - 2 obrotowe krzesła laboratoryjne z powierzchnią zmywalną i regulacją wysokości i kąta oparcia. - 1 niszczarka do dokumentów | TAK |  |
|  | Zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej RIQAS lub LABQUALITY / bezpłatnie/ dla parametrów oznaczanych na analizatorach min 1x w roku: : prokalcytonina, wit D3, p/c anty-CCP, HBs antygen, p/c anty-Hbs, HIV, HCV, A-TG, A-TPO, C-peptyd, Wankomycyna, HBc – przeciwciała całkowite, RF, TRAB, Etanol, CRP, HbA1c, Wapń całkowity, Fosfor nieorganiczny, Magnez, UIBC, żelazo, C3, C4, ASO, bilirubina sprzężona. Parametry badane w moczu (białko, glukoza, wapń, fosfor nieorg., magnez, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, chlorki, amylaza, albumina, sod, potas). | TAK |  |
|  | Montaż analizatorów należy wykonać w pomieszczeniach biochemiczno-immunochemicznych laboratorium. Należy uwzględnić koszty związane z adaptacją pomieszczenia do nowej aparatury. Zamawiający wymaga aby Wykonawca po podpisaniu umowy w ciągu 7 dni przedstawił min. koncepcje rozmieszczenia i montażu analizatorów, zapewniające prawidłową instalację i eksploatację tych sprzętów. Zamawiający może odmówić akceptacji koncepcji niezapewniającej prawidłowej instalacji i/lub eksploatacji w/w urządzeń. Stworzenie odpowiednich warunków dla prawidłowej dostawy, instalacji i eksploatacji dostarczonych urządzeń leży po stronie Wykonawcy. | TAK |  |

…………………………………..

(podpis Wykonawcy

lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………