Załącznik nr 2a do SWZ – parametry wymagane

INFORMACJA NA TEMAT SPEŁNIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW

Zadanie 2 - Dostawa odczynników do badania ogólnego moczu wraz z dzierżawą 2 aparatów półautomatycznych

| GŁÓWNY ANALIZATOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ, model, nazwa analizatora: ……………………………………………………………. Rok produkcji: …………….. Kraj pochodzenia, producent: ……………………………………………………………….. Wymiary: ……………………………………………………………………………………. (podać) |  |  |  |
| ANALIZATOR BACK-UP – wymagany identyczny model jak analizator główny |  |  |  |
| Typ, model, nazwa analizatora: ……………………………………………………………. Rok produkcji: …………….. Kraj pochodzenia, producent: ……………………………………………………………….. Wymiary: ……………………………………………………………………………………. (podać) |  |  |  |
| Lp. | Określenie parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Odpowiedź „TAK” lub informacja wg kolumny „parametr wymagany”) |
|  | Analizator główny fabrycznie nowy oraz identyczny analizator back – up nowy lub nie starszy niż 2023. | TAK |  |
|  | Półautomatyczny analizator do analizy moczu in vitro, przeznaczony do wykrywania lub półilościowego oznaczania stężeń parametrów, takich jak: ciężar właściwy (SG), pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty i barwa | TAK |  |
|  | Każdy pasek pomiarowy zawiera 11 pól reakcyjnych przeznaczonych do oznaczania poszczególnych cech lub substancji (w tym białe pole do kompensacji barwy moczu) | TAK |  |
|  | Analizatory przystosowany do pracy ciągłej, przez 24 godz./dobę | TAK |  |
|  | Zasada pomiaru: fotometria odbiciowa przy wykorzystaniu 3 długości fal (470, 555 i 620 nm) | TAK |  |
|  | Wydajność: min 500 oznaczeń / godz. | TAK |  |
|  | Kompensacja własnego zabarwienia moczu | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja SG próbek moczu o odczynie silnie zasadowym | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość znakowania „flagowania” próbek, których wartości znajdują się poza zakresem | TAK |  |
|  | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki glukozy. | TAK |  |
|  | Czas oznaczenia pojedynczej próbki do 60 sekund | TAK |  |
|  | Czułość dla pola glukozy 30- 50 mg/dl | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania wyników mikroskopowej oceny osadu moczu za pomocą przystawki osadowej bezpośrednio połączonej z aparatem, możliwość przesyłania pełnego wyniku do sieci informatycznej | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość wprowadzania ID próbki manualnie, za pomocą czytnika kodów kreskowych lub z sieci | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora | TAK |  |
|  | Automatyczne usuwanie zużytych pasków do pojemnika na odpady, automatycznie generowany przez aparat komunikat o zapełnieniu pojemnika na odpady | TAK |  |
|  | Możliwość podtrzymywania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania minimum przez 10 minut /UPS/ | TAK (podać) |  |
|  | Wszelkie koszty podłączenia analizatorów w tym koszty związane ze sterownikami i/lub licencjami po stronie systemu Proflab oraz integracją analizatora z systemem Proflab ATD Software ponosi Oferent | TAK |  |
|  | Instrukcja analizatora oraz systemu informatycznego w języku polskim | TAK |  |
|  | Uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora. Personel otrzyma certyfikaty/zaświadczenia ze szkolenia. | TAK |  |
|  | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 14 dni od zawarcia umowy | TAK |  |
|  | Odczynniki, których dotyczy posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy zamawiającemu odczynniki, kalibratory i kontrole w terminie ważności nie krótszym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dostawy, w sytuacjach wyjątkowych po uzyskaniu zgody kierownika laboratorium termin ten może być krótszy. | TAK (podać) |  |
|  | W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy okaże się, że do wykonania wskazanej przez zamawiającego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby odczynników i materiałów eksploatacyjnych niż zadeklarowana przez wykonawcę, wówczas produkty te dostarcza wykonawca na normalnych zasadach nieodpłatnie. | TAK |  |
|  | Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości oznaczeń zawierają również oznaczenia kontrolne. | TAK |  |
|  | Odczynniki dostarczane do Laboratorium w ciągu 5 dni roboczych od zamówienia | TAK |  |

| Lp. | Określenie parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Serwis: - 24 godzinna dostępność serwisu przez 7 dni - Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze w ciągu 48 godzin od zgłoszenia - pełny serwis gwarancyjny na czas trwania umowy - okresowe przeglądy serwisowe przewidziane przez producenta - zainstalowanie drugiego identycznego lub kompatybilnego analizatora na wypadek trzykrotnie tej samej awarii/usterki. | TAK |  |
|  | Wszystkie instrukcje w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wykonawca wstawi w ramach dzierżawy wraz z analizatorami sprzęt niezbędny do wykonywania badań: - 1 wirówka laboratoryjna przystosowana do pracy z w/w aparatami o parametrach nie gorszych niż: stołowa wirówka laboratoryjna średniej wielkości : Rodzaj wirnika: horyzontalny lub horyzontalno-kątowy Liczba probówek na wirnik: min 8 RPM (max): ok 4 000 min-1 RCF (max): ok 2 469 x g Liczba miejsc w pojemniku: min 4 Nazwa probówki: (16 x 100 lub 105 mm), (2,5-11 ml) Materiał probówki: tworzywo sztuczne Oferent zapewni serwis i przegląd wirówki minimum raz w roku. | TAK |  |
|  | W ramach umowy Oferent/Wykonawca dostarczy również na swój koszt i zainstaluje 1 mikroskop laboratoryjny typu Zeiss (Primostar 3) Kompletna konfiguracja mikroskopu ze stałym Koehlerem, z uchwytem, zawierająca: - światło przechodzące, LED 1W światło białe, 5700K - 4-pozycyjny uchwyt obiektywów, pochylony do tyłu - stolik o wymiarach 75x40, z uchwytem preparatów, prawy - tubus binokularny 25°/20 - okulary 10x/20 Br.foc. z muszlami ocznymi, 1 z okularów ze wskaźnikiem okularowym - obiektywy iPlan-Achromat 4x, 10x, 40x, 100x oil) Wykonawca zapewni przegląd techniczny minimum raz w roku i w przypadku awarii mikroskopu. - 1 klimatyzatory o mocy 3 kW wraz z przeglądami min 1 raz w roku w trakcie obowiązywania umowy | TAK |  |
|  | Zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej RIQAS lub LABQUALITY / bezpłatnie/ dla parametrów oznaczanych na analizatorach oraz badania osadu moczu np. INSTAND min 1x w roku w trakcie obowiązywania umowy. | TAK |  |
|  | Montaż analizatorów należy wykonać w pomieszczeniach analityki ogólnej laboratorium. Należy uwzględnić koszty związane z adaptacją pomieszczenia do nowej aparatury. | TAK |  |

| Lp. | Parametry oceniane | Odpowiedź Wykonawcy | Punktacja | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obsługa poprzez ciekłokrystaliczny, ekran dotykowy (5,7 ‘cala) | TAK | 0/5 |  |
|  | Możliwość wyboru klarowności moczu z aparatu | TAK | 0/5 |  |
|  | Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji zainstalowany w aparacie na stałe i dodatkowo rekalibracja za pomocą zewnętrznych pasków kalibracyjnych co 4 tygodnie. | TAK | 0/5 |  |
|  | Możliwość drukowania wyników z wewnętrznej drukarki | TAK | 0/5 |  |

…………………………………..

(podpis Wykonawcy

lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………