Załącznik nr 2a do SWZ – parametry wymagane

INFORMACJA NA TEMAT SPEŁNIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW

Zadanie 5- Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz 
z dzierżawą aparatu i systemu back up

| GŁÓWNY ANALIZATOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ, model, nazwa analizatora: ……………………………………………………………. Rok produkcji: …………….. Kraj pochodzenia, producent: ……………………………………………………………….. Wymiary: ……………………………………………………………………………………. (podać) |  |  |  |
| SYSTEM BACK-UP |  |  |  |
| Typ, model, nazwa: ………………………………………………………………………….. Rok produkcji: …………….. Kraj pochodzenia, producent: ……………………………………………………………….. Wymiary: ……………………………………………………………………………………. (podać, jeśli więcej niż 1 urządzenie, podać dane dla każdego osobno) |  |  |  |
| Lp. | Określenie parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Odpowiedź „TAK” lub informacja wg kolumny „parametr wymagany”) |
|  | Wykonanie wszystkich badań wymienionych w formularzu asortymentowo – cenowym z krwi pełnej pobranej na EDTA. | TAK |  |
|  | Badanie grupy krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych (anty-A, anty-B, anty-D pochodzących z różnych klonów: jeden klasy IgM, drugi klasy IgM lub IgG+IgM; jeden z klonów nie wykrywa kategorii VI antygenu D) - mikrometodą kolumnową. Określenie obecności regularnych izoaglutynin za pomocą krwinek A1,B. Mikrokarty wypełnione fabrycznie odczynnikami przez producenta, karta składa się z 6 mikrokolumn. | TAK |  |
|  | Potwierdzenie grupy krwi ABO i RhD (RUM1) biorcy. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składa się z 6 mikrokolumn. | TAK |  |
|  | Potwierdzenie grupy krwi ABO i RhD dawcy (anty-D (DVI)). Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składa się z 6 mikrokolumn. | TAK |  |
|  | Badanie grupy krwi noworodka w układzie ABO i RhD oraz BTA (anty-A, anty-B, anty-A,B, anty-D (VI), ctl, anty-IgG ) mikrometodą kolumnową oraz potwierdzeniem grupy krwi noworodka (A-B-D) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składa się z 6 mikrokolumn. | TAK |  |
|  | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na minimum 3 krwinkach wzorcowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. | TAK |  |
|  | Próby zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi w PTA-LISS. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. | TAK |  |
|  | Odczynniki gotowe do użycia, karty składają się z 6 mikrokolumn i wypełnione są podłożem separującym. Odczynniki do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta. | TAK |  |
|  | Krwinki wzorcowe poniżej 1% | TAK |  |
|  | Przygotowanie zawiesiny krwinek czerwonych w soli fizjologicznej. | TAK |  |
|  | Przechowywanie wszystkich mikrokart w temperaturze pokojowej. | TAK |  |
|  | Termin ważności mikrokart od momentu dostawy minimum 6 miesięcy, krwinek wzorcowych nie mniej niż 4 tygodnie. | TAK |  |
|  | Zestaw do codziennej kontroli jakości (materiał kontrolny producenta) zawierający przeciwciała zarówno anty-D jak i anty-Fya | TAK |  |
|  | Odczynniki krwinkowe zaoferowane w ilościach umożliwiających ciągłą pracę, uwzględniając terminy dostaw, terminy przydatności do użycia po dostawie oraz ilość wyspecyfikowanych badań. | TAK |  |
|  | Pełne szkolenie personelu pracowni potwierdzone certyfikatem, odbywające się w miejscu pracy Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Zapewnienie bezpłatnych odczynników w ilości równoważnej z ilością odczynników utraconych w czasie awarii analizatora, nie wynikłej z winy Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni pakiet walidacyjno-startowy, zawierający karty, krwinki i odczynniki pozwalające na wykonanie każdego rodzaju badań w łącznej liczbie minimum 100 próbek, dla systemu automatycznego i manualnego. Wykonawca zapewni walidację dwukierunkowego przesyłu danych. | TAK |  |
|  | Analizator nie starszy niż 2021 rok, w pełni automatyczny wykonujący całą procedurę badania przy zastosowaniu mikrometod z użyciem technologii mikrokolumnowej od identyfikacji próbki i pobrania materiału z badanej próbki, przez nakropienie i odczyt do automatycznego przesłania wyniku do systemu komputerowego. | TAK |  |
|  | Automatyczny system powiadamiania operatora o aktualnym stanie odczynników i kaset oraz o ilościach niewystarczających do wykonania zaplanowanych badań. System monitorowania płynów. | TAK |  |
|  | Otwieranie kaset zabezpieczone przed kontaminacją, system wyposażony w dedykowane nakłuwacze do każdego rodzaju kaset. | TAK |  |
|  | Możliwość nakłuwania i otwierania pojedynczych kolumn w kasecie. Zamknięte kolumienki przeznaczone do wykonywania kolejnych badań. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w minimum 2 wirówki. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie skrzepów w próbkach przez analizator. | TAK |  |
|  | Automatyczny, dwustronny odczyt kasety przez kamerę (2 zdjęcia na kartę) | TAK |  |
|  | Zdjęcia kaset w czerni/bieli oraz w kolorze. | TAK |  |
|  | Wydajność analizatora - minimum 20 próbek na godzinę w zakresie wykonywania: oznaczania antygenów układu AB0, izoaglutynin, oznaczanie antygenu D układu Rh i badania przeglądowego na obecność nieregularnych przeciwciał. | TAK |  |
|  | Analizator dający możliwość ustawienia automatycznych reguł skutkujących dozlecaniem przez system analizatora odpowiednich badań do istniejącego zlecenia w zależności od jego wyniku końcowego. Analizator z możliwością manualnego zlecania badań z próbki. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie systemu automatycznego analizatora głównego manualnym system backup pracującym na kompatybilnych z systemem głównym odczynnikach z wirówką na minimum 10 kaset i inkubatorem dwukomorowym (min. 20 kaset) i pipetą elektroniczną wraz z dedykowanymi końcówkami z możliwością przygotowania zawiesin krwinek czerwonych. | TAK |  |
|  | Instrukcja analizatora oraz systemu back-up w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania probówek o różnej średnicy i ich automatyczne rozpoznawanie przez analizator. | TAK |  |
|  | Identyfikacja odczynników przez kody kreskowe zawierające dane o serii i dacie ważności oraz próbek badanych w oparciu o kody kreskowe. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni w ramach umowy dostawę odczynników monoklonalnych płynnych: anty-A , anty-B, anty-D (RUM), anty D (BLEND) – około 9 ampułek po 10 ml; Dollichotest – 5 opakowań (2x2 ml); anty-K, anty-k – ok 6 ampułek (5 ml lub 2 ml) | TAK |  |
|  | W ramach dzierżawy analizatora Wykonawca zapewni: - automatyczny analizator z wbudowanym monitorem, zawierający w zestawie drukarkę laserową oraz UPS. - Stację komputerową roboczą z systemem komputerowym i osprzętem. - przeglądy serwisowe i walidacja zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni wyposażenie pracowni serologii w: 1. Klimatyzator w celu zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia, jakie powinna spełniać pracownia serologii; utrzymanie odpowiedniej temperatury o zakresie temp. +18… +25 oC o mocy nie mniejszej niż 5,2 kW. Wykonawca zapewni czyszczenie klimatyzatora w razie konieczności, ale nie rzadziej niż 1 x w roku. 2. Program zewnętrznej kontroli jakości zgodnie z RMZ nie rzadziej niż 4 x rok 3. Wirówka laboratoryjna do wirowania próbek macierzystych typu MPW 350 (lub równoważne) z wymaganym przeglądem technicznym min. 1 x w roku 4. Drukarka kodów kreskowych z podłączeniem do obowiązującego systemu LIS w MLD wraz z dostawą części eksploatacyjnych (etykiety, kalka). 5. Niszczarka do dokumentów. Minimalna ilość niszczonych kartek – 10 szt. 6. Lodówka przeszklona do przechowywania odczynników. 7. Lodówko-zamrażarka do przechowywania próbek badanych i osocza kontrolnego. 8. Urządzenie wielofunkcyjne ( drukarka, ksero, skaner) z możliwością zamawiania w ramach potrzeb tonera i części takich jak np. bęben. | TAK |  |
|  | Wszelkie koszty podłączenia analizatora w tym koszty związane ze sterownikami i/lub licencjami po stronie systemu Proflab oraz integracją analizatora z systemem Proflab ATD Software ponosi Oferent | TAK |  |
|  | Odczynniki, których dotyczy posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy okaże się, że do wykonania wskazanej przez zamawiającego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby odczynników i materiałów eksploatacyjnych niż zadeklarowana przez wykonawcę, wówczas produkty te dostarcza wykonawca na normalnych zasadach nieodpłatnie. | TAK |  |
|  | Serwis: - 24 godzinna dostępność serwisu przez 7 dni - Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze w ciągu 48 godzin od zgłoszenia - pełny serwis gwarancyjny na czas trwania umowy - okresowe przeglądy serwisowe przewidziane przez producenta - zainstalowanie drugiego identycznego lub kompatybilnego analizatora na wypadek trzykrotnie tej samej awarii/usterki. | TAK |  |
|  | Odczynniki dostarczane do Laboratorium w ciągu 5 dni roboczych od zamówienia | TAK |  |

- Powyższe „parametry wymagane” stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Parametry oceniane | Odpowiedź Wykonawcy | Punktacja | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czas wirowania kaset skrócony do 5 minut | TAK | 0/5 |  |
|  | Opakowania mikrokart z antysurowicami monoklonalnymi dla układu ABO zaopatrzone w wykrywacz przekroczenia temperatury 40 °C | TAK | 0/5 |  |
|  | Metoda pomiaru oparta o technikę mikrotestów kolumnowych (aglutynacji krwinek czerwonych z przeciwciałami monoklonalnymi) | TAK | 0/5 |  |
|  | Dedykowane nakłuwacze w ilości odpowiadającej ilości możliwych kombinacji nakłucia folii zabezpieczającej na karcie, minimalna ilość nakłuwaczy równa ilości typów kart stosowanych do wymaganego przez zamawiającego zakresu badań. | TAK | 0/5 |  |

…………………………………..

(podpis Wykonawcy

lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………