| ………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) |  | Załącznik nr 2 do SWZ |
| --- | --- | --- |
| dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę echokardiografów z wyposażeniem w ramach projektu zwiększenia dostępności do świadczeń kardiologicznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu poprzez rozwój i modernizację infrastruktury oraz zakup sprzętu medycznego – Projekt KPOD.07.02-IP.10-0426/25, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.51.2026 |  |  |
| FORMULARZ CENOWY |  |  |
| Cenę brutto (zł), będącą podstawą do wyliczenia punktów za cenę otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto (zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek VAT i po dodaniu podatku VAT do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł). |  |  |

| Pakiet | Nazwa asortymentu | Ilość [kpl.] | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echokardiograf z wyposażeniem | 2 kpl. |  |  |  |  |
| 2 | Echokardiograf z wyposażeniem | 2 kpl. |  |  |  |  |
| 3 | Echokardiograf z wyposażeniem | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 4 | Echokardiograf z wyposażeniem | 1 kpl. |  |  |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet 1 Echokardiograf z wyposażeniem -2 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy / rok produkcji 2026

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Masa urządzenia ≤ 85 kg | TAK, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w cztery skrętne koła z blokadą | TAK, podać |  |
|  | Bateryjne podtrzymanie napięcia na czas transportu aparatu | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości położenia pulpitu operatora w zakresie min. 15 cm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu pulpitu operatora o min. ± 30° | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowy monitor LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu min. 21’’ i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania | TAK, podać |  |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi min. 12” | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy obejmujący przedział: 1,5 – 18,0 [MHz] | TAK, podać |  |
|  | Wymagany zakres regulacji głębokości obrazowania min 2 - 45 cm | TAK, podać |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd do głowic przełączanych elektronicznie min 4 | TAK, podać |  |
|  | Ilość portów USB nie mniej niż: 3 | TAK, podać |  |
|  | System cyfrowej archiwizacji zintegrowany z aparatem USG - baza danych pacjentów i obrazów - dysk HDD min. 500GB | TAK, podać |  |
|  | Możliwość eksportu archiwum na zewnętrzne pamięci USB | TAK, podać |  |
|  | Archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach USB, obsługa formatów: AVI, JPEG, DICOM | TAK, podać |  |
|  | Moduł EKG. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | TAK, podać |  |
|  | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler min. 15.000 obrazów | TAK, podać |  |
|  | OBRAZOWANIE |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate" z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora min. 1000 obrazów/sek | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w technice II harmonicznej | TAK, podać |  |
|  | Redukcja szumów, plamek i obrazowanie w technice skrzyżowanych ultradźwięków | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie anatomiczny M-mode | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie kolor M-mode | TAK, podać |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta min. ± 0° –85° | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 8,5 m/s, | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział min. 1 – 15 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku. | TAK, podać |  |
|  | Tryb Dopplera ciągłego | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 12 m/s, | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku | TAK, podać |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci CINE i archiwum (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D) | TAK, podać |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) | TAK, podać |  |
|  | Spektralny i kolorowy doppler tkankowy | TAK, podać |  |
|  | Tryb jednoczesnego wyświetlania na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | TAK, podać |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO) | TAK, podać |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego zawierający wyniki pomiarów i obliczenia | TAK, podać |  |
|  | Możliwość stworzenia własnego raportu | TAK, podać |  |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla lewej komory (LV). Oprogramowanie bazujące na technologii „spackle tracking” | TAK, podać |  |
|  | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |
|  | Głowica sektorowa o konstrukcji matrycowej do badań kardiologicznych | TAK, podać typ |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 200 | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 1,5 – 4,5MHz. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrazowania min 115° | TAK, podać |  |
|  | Głębokość obrazowania min.35 cm. | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych | TAK, podać typ |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 192 | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. | TAK, podać |  |
|  | Szerokość obrazowania 45mm+/-5% | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 3,0 – 10,0MHz. | TAK, podać |  |
|  | Głowica convex do badań abdominalnych | TAK, podać typ |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 192 | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrazowania min. 60º | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 2,0 – 5,0,0MHz. | TAK, podać |  |
|  | ARCHIWIZACJA |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat | TAK, podać |  |
|  | Nagrywarka DVD | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formatach jpeg i avi na pamięciach typu USB Pendrive. Ilość gniazd USB ≥3 | TAK, podać |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, | TAK, podać |  |
| B. | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta W przypadku odpowiedzi TAK: Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |
| 3 | Czy w oferowanym aparacie przetwarzane są dane osobowe (np. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, itd.) | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać jakie |  |
| 4 | Czy Wykonawca będzie wymagał zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pakiet 2 Echokardiograf z wyposażeniem-2 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy / rok produkcji 2026

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat stacjonarny na kołach z układem blokowania kół | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1,5-18 MHz | TAK, podać |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania w zakresie min 2,0-46,0 cm | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D ≥2800 | TAK, podać |  |
|  | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | TAK, podać |  |
|  | Powiększenie obrazu minimum 8x w stosunku do jego rzeczywistej wielkości | TAK, podać |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD lub OLED, o minimalnej przekątnej 22” oraz o minimalnej rozdzielczość 1920x1080 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podnoszenia i obniżania klawiatury wraz z monitorem | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu klawiatury wraz z monitorem z blokadą ustawionego położenia | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany ekran dotykowy do sterowania aparatem o przekątnej min 15 cali | TAK, podać |  |
|  | Ilość czynnych gniazd dla głowic min. 4 | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A | TAK, podać |  |
|  | OBRAZOWANIE | TAK, podać |  |
|  | Tryb 2D | TAK, podać |  |
|  | Podział ekranu na min 2 niezależne obrazy | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK, podać |  |
|  | Tryb 2D+M, M-mode | TAK, podać |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  |
|  | Możliwość uzyskania prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na zapisanych pętlach obrazowych w trybie 2D | TAK, podać |  |
|  | Kolor M-mode | TAK, podać |  |
|  | M-mode „krzywoliniowy” współpracujący z obrazami w trybach kolorowego Dopplera tkankowego, Strain, Strain Rate | TAK, podać |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D) | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali – jednym przyciskiem | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta – jednym przyciskiem | TAK, podać |  |
|  | Regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum | TAK, podać |  |
|  | Regulacja zakresu korekcji kąta min. ±89° | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki min. 1-15 mm | TAK, podać |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie ≥12 m/s | TAK, podać |  |
|  | Kolor Doppler | TAK, podać |  |
|  | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i koloru na obrazach odtwarzanych z dysku | TAK, podać |  |
|  | Spektralny Doppler tkankowy | TAK, podać |  |
|  | Kolorowy Doppler tkankowy | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie do oceny synchroniczności skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | TAK, podać |  |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking” | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie strain oparte na technice śledzenia plamek (Spackle tracking) uzyskane z pętli obrazowej w trybie 2D dla prawej komory oraz lewego przedsionka | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do wyznaczania pracy wykonanej przez mięsień lewej komory z wykorzystaniem parametrów odkształcenia oraz ciśnienia skurczowego | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking". Pomiar bez monitorowania krzywej EKG | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do stress echo | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do wyliczania masy lewej komory w obrazowaniu 4D | TAK, podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera | TAK, podać |  |
|  | Pseudo trójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi (np. S-Flow, RadiantFlow, SMI) | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zastawki mitralnej w obrazowaniu 4D | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny aortalnej w obrazowaniu 4D | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zastawki trójdzielnej w obrazowaniu 4D | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie dostarczające informacje dotyczące objętości prawej komory, frakcji wyrzutowej, objętości wyrzutowej oraz wymiarów na podstawie danych 4D | TAK, podać |  |
|  | oprogramowanie dostarczające dane dotyczące objętości i frakcji wyrzutowej lewego przedsionka na podstawie danych 4D | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające szacowanie objętości ,masy lewej komory serca ,frakcji wyrzutowej oraz objętości lewego przedsionka na podstawie danych 4D | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Moduł EKG | TAK, podać |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego | TAK, podać |  |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne pomiary wykorzystujące AI w obrazowaniu 2D oraz w dopplerze spektralnym PW/CW | TAK, podać |  |
|  | Możliwość eksportu raportu z badania na zewnętrzny dysk w formacie min. pdf | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie wzbogacenia prezentacji obrazu 4D (na żywo i z odtworzenia) przez algorytm cieniowania oraz iluminacji kolorów w relacji do głębokości | TAK, podać |  |
|  | GŁOWICE | TAK |  |
|  | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych o konstrukcji matrycowej: | TAK, podać typ |  |
|  | -Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 1,5 – 4,5 MHz | TAK, podać |  |
|  | -Ilość kryształów/elementów tworzących obraz nie mniej niż 192 | TAK, podać |  |
|  | -Głębokość obrazowania nie mniej niż 30 cm | TAK, podać |  |
|  | -Kąt pola obrazowania nie mniej niż 110º | TAK, podać |  |
|  | -Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW-doppler (triplex) | TAK, podać |  |
|  | -Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex) | TAK, podać |  |
|  | Sektorowa, elektroniczna, głowica objętościowa 2D/3D/4D do przezklatkowych badań kardiologicznych, wykonana w technice matrycowej do badań pacjentów dorosłych: | TAK, podać typ |  |
|  | -Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 1,7 – 3,6 MHz | TAK, podać |  |
|  | -Ilość kryształów tworzących obraz min. 6000 | TAK, podać |  |
|  | -Obrazowanie w trybach: 2D, kolor Doppler, PW-Doppler, CW-Doppler | TAK, podać |  |
|  | -Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, min. 2 pary częstotliwości harmonicznych | TAK, podać |  |
|  | -Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler | TAK, podać |  |
|  | -Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie | TAK, podać |  |
|  | Głowica przezprzełykowa matrycowa 2D/3D/4D, wielopłaszczyznowa, wieloczęstotliwościowa: | TAK, podać typ |  |
|  | -Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 3,0 – 7,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | -Ilość kryształów tworzących obraz min. 2400 | TAK, podać |  |
|  | -Kąt pola obrazowania min 90° | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa do badań przepływów obwodowych: | TAK, podać typ |  |
|  | -Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 2,4 – 10,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | -Ilość kryształów tworzących obraz min. 192 | TAK, podać |  |
|  | -Szerokość pola obrazowania 45mm+/-5% | TAK, podać |  |
|  | -Obrazowanie harmoniczne | TAK, podać |  |
|  | dla 2 aparatów | TAK, podać |  |
|  | Głowica convex do badań brzusznych | TAK, podać typ |  |
|  | -Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 2,0 – 5,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | -Ilość kryształów tworzących obraz min. 192 | TAK, podać |  |
|  | -kąt pola obrazowania min. 60 st. | TAK, podać |  |
|  | -Obrazowanie harmoniczne | TAK, podać |  |
|  | ARCHIWIZACJA | TAK, podać |  |
|  | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D nie mniejsza niż 2200 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Pojemność pamięci CINE w trybie kolor Doppler nie mniejsza niż 2200 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Pojemność pamięci CINE w prezentacji dopplera spektralnego nie mniejsza niż 300s | TAK, podać |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 1TB | TAK, podać |  |
|  | Zainstalowany w ultrasonografie napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | TAK, podać |  |
|  | Zapis obrazów i pętli obrazowych na dysku DVD w formatach typu jpeg, avi lub mpeg, DICOM | TAK, podać |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | TAK, podać |  |
|  | Interfejs DICOM | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowe parametry techniczne | TAK, podać |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min 1TB | TAK, podać |  |
|  | oprogramowania do archiwizacji obrazów i tworzenia elektronicznej dokumentacji badań echokardiograficznych – łącznie dla dwóch aparatów | TAK, podać model/typ, producent |  |
|  | Dostęp do badań z poziomu aparatu echokardiograficznego podłączonego do systemu pozwalający na odczyt danych nieprzetworzonych lub/i w formacie DICOM. Dostęp oznacza przeglądanie, dokonywanie pomiarów lub opisów Podać producentów echokardiografów z którymi oferowany system umożliwia odczyt danych nieprzetworzonych | TAK, podać |  |
|  | Otwieranie i przeglądanie obrazów klinicznych w systemie, przy równoczesnym wyświetlaniu pomiarów i opisu badania | TAK, podać |  |
|  | Moduł tworzenia raportów medycznych przeznaczony do dokumentowania badań echokardiografii przezklatkowej, przezprzełykowej oraz testów echokardiografii obciążeniowej (stress echo) Możliwość utworzenia min 3 rodzajów raportów | TAK, podać |  |
|  | Raporty zawierające pomiary, obrazy, elementy graficzne oraz opisy badań tworzone jako wolny tekst lub złożenie predefiniowanych fragmentów tekstu, które można dodawać i edytować. Możliwość odbierania danych pomiarowych z aparatów echokardiograficznych | TAK, podać |  |
|  | Moduł statystyczny umożliwiający wyszukiwanie pacjentów i badań według zadanych kryteriów, np. pomiarów, predefiniowanych opisów -Dostęp do badań z obrazami wg zadanych kryteriów -Narzędzie zapytań do przeszukiwania odpowiednich pól z badań -Możliwość ustawiania kryteriów wyszukiwania ilości badań wykonywanych na poszczególnych aparatach echokardiograficznych | TAK, podać |  |
|  | Wspólna baza danych z badań echo aparatów podłączonych do systemu | TAK, podać |  |
|  | Instalacja i wdrożenie oprogramowania na dostarczanych komputerowych stacjach roboczych w liczbie 3 z możliwością jednoczesnej pracy -zgodnie z koncepcją „pływających licencji” | TAK, podać |  |
|  | Jednoczesne przesyłanie danych echokardiograficznych (obrazów, pomiarów, opisów) do systemu z min. 5 aparatów echokardiograficznych wskazanych przez zamawiającego w formacie danych nieprzetworzonych lub/i standardzie DICOM | TAK, podać |  |
|  | Jednoczesna praca na min. 2 stanowiskach pozwalająca analizować dane nieprzetworzone specyficzne dla dostawcy systemu co najmniej w zakresie: -podstawowe pomiary echokardiograficznych w trybach 2D, MM, color doppler, PW, CW -analiza obrazów zapisanych w protokole badania obciążeniowego -analiza obrazów kolorowego dopplera tkankowego z wyświetlaniem parametrów prędkości i przemieszczenia w formie krzywych czasowych -wprowadzenie trybu M oraz anatomicznego trybu M na uprzednio nagranych pętlach w trybie 2D -dokonywanie przesunięcia linii bazowej i skali w trybie PW -automatyczna frakcja wyrzutowa w oparciu o metodę śledzenia markerów akustycznych -automatyczna analiza odkształcenia podłużnego lewej komory (możliwość zapisania wyników dla pojedynczej projekcji lub dokonania pełnej analizy i uzyskania wykresu typu oko byka) z równoczesnym wyznaczeniem frakcji wyrzutowej -moduł wyznaczający pracę (i jej efektywność) wykonywaną przez lewą komorę w ujęciu globalnym oraz segmentowym -Moduł obrazowania strain prawej komory -Moduł obrazowania strain lewego przedsionka zaawansowana analiza obrazów kolorowego dopplera tkankowego z wyświetlaniem parametrów odkształcenia, tempa odkształcenia oraz parametrów synchronii w formie krzywych czasowych półautomatyczne wyznaczanie grubości kompleksu intima media -automatyczne wyznaczanie prędkości maksymalnej całki prędkości w czasie dla spektrum dopplerowskich wybranych parametrów np. spektrum napływu mitralnego | TAK, podać |  |
|  | Jednoczesna praca na min. 2 stanowiskach pozwalająca analizować dane nieprzetworzone specyficzne dla dostawcy systemu z obrazów 4D co najmniej w zakresie: -obracania, przycinania, renderingu głębi z wykorzystaniem wirtualnego źródła światła -zastosowanie znaczników przestrzennych wzmagających percepcję struktur zawartych w zbiorze danych -analiza ilościowa lewej komory zwracająca parametry objętości, frakcji wyrzutowej, oceny sferyczności, masy oraz odkształcenia: podłużnego, okrężnego, powierzchniowego, radialnego, rotacji, -analiza ilościowa zastawki aortalnej -analiza ilościowa zastawki mitralnej (na obrazach TTE oraz TEE) z wyświetlaniem objętościowego modelu zastawki analiza ilościowa prawej komory z wyświetlaniem objętościowego modelu komory -analiza ilościowa lewego przedsionka z wyświetlaniem objętościowego modelu przedsionka i parametrami odkształcenia podłużnego oraz okrężnego | TAK, podać |  |
|  | Zdalne korekty lub dostosowania formularzy (raporty skrócone, listę użytkowników, listy rozwijane itd.) | TAK, podać |  |
|  | Zapis wyniku badania do pliku PDF | TAK, podać |  |
|  | Export obrazów oraz pętli obrazowych do JPG/MP4 lub DICOM na nośniki zewnętrzne (np. USB) | TAK, podać |  |
|  | Zdalne wsparcie serwisu producenta oferowanego systemu do analizy, opisu i archiwizacji badań echokardiograficznych | TAK, podać |  |
|  | Dostawa 2 zestawów komputerowych o co najmniej następujących parametrach: - system operacyjny Windows 11 PRO - procesor min 2 GHz Intel Core i-series wspierający SSE4.2 i AVX - pamięć operacyjna min 32GB RAM - karta graficzna NVIDIA T1000 - Dysk SSD min 1TB - karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 RJ45 - Monitory o rozdzielczości min 1920x1080, przekątna min 24” (2 szt dla każdego zestawu) - pełnowymiarowa klawiatura USB w układzie polskiego programisty - mysz optyczna USB z klawiszami i rolką | TAK, podać |  |
| B. | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta W przypadku odpowiedzi TAK: Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |
| 3 | Czy w oferowanym aparacie przetwarzane są dane osobowe (np. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, itd.) | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać jakie |  |
| 4 | Czy Wykonawca będzie wymagał zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pakiet 3 Echokardiograf z wyposażeniem-1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy / rok produkcji 2026

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat stacjonarny na kołach z układem blokowania kół | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1,5-18 MHz | TAK, podać |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania w zakresie min 2,0-46,0 cm | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D ≥2800 | TAK, podać |  |
|  | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | TAK, podać |  |
|  | Powiększenie obrazu minimum 8x w stosunku do jego rzeczywistej wielkości | TAK, podać |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD lub OLED, o minimalnej przekątnej 22” oraz o minimalnej rozdzielczość 1920x1080 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podnoszenia i obniżania klawiatury wraz z monitorem | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu klawiatury wraz z monitorem z blokadą ustawionego położenia | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany ekran dotykowy do sterowania aparatem o przekątnej min 15 cali | TAK, podać |  |
|  | Ilość czynnych gniazd dla głowic min. 4 | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A | TAK, podać |  |
|  | OBRAZOWANIE | TAK, podać |  |
|  | Tryb 2D | TAK, podać |  |
|  | Podział ekranu na min 2 niezależne obrazy | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK, podać |  |
|  | Tryb 2D+M, M-mode | TAK, podać |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  |
|  | Możliwość uzyskania prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na zapisanych pętlach obrazowych w trybie 2D | TAK, podać |  |
|  | Kolor M-mode | TAK, podać |  |
|  | M-mode „krzywoliniowy” współpracujący z obrazami w trybach kolorowego Dopplera tkankowego, Strain, Strain Rate | TAK, podać |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D) | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali – jednym przyciskiem | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta – jednym przyciskiem | TAK, podać |  |
|  | Regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum | TAK, podać |  |
|  | Regulacja zakresu korekcji kąta min. ±89° | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki min. 1-15 mm | TAK, podać |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie ≥12 m/s | TAK, podać |  |
|  | Kolor Doppler | TAK, podać |  |
|  | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i koloru na obrazach odtwarzanych z dysku | TAK, podać |  |
|  | Spektralny Doppler tkankowy | TAK, podać |  |
|  | Kolorowy Doppler tkankowy | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie do oceny synchroniczności skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | TAK, podać |  |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking” | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie strain oparte na technice śledzenia plamek (Spackle tracking) uzyskane z pętli obrazowej w trybie 2D dla prawej komory oraz lewego przedsionka | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do wyznaczania pracy wykonanej przez mięsień lewej komory z wykorzystaniem parametrów odkształcenia oraz ciśnienia skurczowego | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking". Pomiar bez monitorowania krzywej EKG | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do stress echo | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do wyliczania masy lewej komory w obrazowaniu 4D | TAK, podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera | TAK, podać |  |
|  | Pseudo trójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi (np. S-Flow, RadiantFlow, SMI) | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zastawki mitralnej w obrazowaniu 4D | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny aortalnej w obrazowaniu 4D | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zastawki trójdzielnej w obrazowaniu 4D | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie dostarczające informacje dotyczące objętości prawej komory, frakcji wyrzutowej, objętości wyrzutowej oraz wymiarów na podstawie danych 4D | TAK, podać |  |
|  | oprogramowanie dostarczające dane dotyczące objętości i frakcji wyrzutowej lewego przedsionka na podstawie danych 4D | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające szacowanie objętości ,masy lewej komory serca ,frakcji wyrzutowej oraz objętości lewego przedsionka na podstawie danych 4D | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Moduł EKG | TAK, podać |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego | TAK, podać |  |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne pomiary wykorzystujące AI w obrazowaniu 2D oraz w dopplerze spektralnym PW/CW | TAK, podać |  |
|  | Możliwość eksportu raportu z badania na zewnętrzny dysk w formacie min. pdf | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie wzbogacenia prezentacji obrazu 4D (na żywo i z odtworzenia) przez algorytm cieniowania oraz iluminacji kolorów w relacji do głębokości | TAK, podać |  |
|  | GŁOWICE | TAK, podać |  |
|  | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych o konstrukcji matrycowej: | TAK, podać typ |  |
|  | -Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 1,5 – 4,5 MHz | TAK, podać |  |
|  | -Ilość kryształów/elementów tworzących obraz nie mniej niż 192 | TAK, podać |  |
|  | -Głębokość obrazowania nie mniej niż 30 cm | TAK, podać |  |
|  | -Kąt pola obrazowania nie mniej niż 110º | TAK, podać |  |
|  | -Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW-doppler (triplex) | TAK, podać |  |
|  | -Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex) | TAK, podać |  |
|  | Sektorowa, elektroniczna, głowica objętościowa 2D/3D/4D do przezklatkowych badań kardiologicznych, wykonana w technice matrycowej do badań pacjentów dorosłych: | TAK, podać typ |  |
|  | -Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 1,7 – 3,6 MHz | TAK, podać |  |
|  | -Ilość kryształów tworzących obraz min. 6000 | TAK, podać |  |
|  | -Obrazowanie w trybach: 2D, kolor Doppler, PW-Doppler, CW-Doppler | TAK, podać |  |
|  | -Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, min. 2 pary częstotliwości harmonicznych | TAK, podać |  |
|  | -Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler | TAK, podać |  |
|  | -Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie | TAK, podać |  |
|  | Głowica przezprzełykowa matrycowa 2D/3D/4D, wielopłaszczyznowa, wieloczęstotliwościowa: | TAK, podać typ |  |
|  | -Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 3,0 – 7,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | -Ilość kryształów tworzących obraz min. 2400 | TAK, podać |  |
|  | -Kąt pola obrazowania min 90° | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa do badań przepływów obwodowych: | TAK, podać |  |
|  | -Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 2,4 – 10,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | -Ilość kryształów tworzących obraz min. 192 | TAK, podać |  |
|  | -Szerokość pola obrazowania 45mm+/-5% | TAK, podać |  |
|  | -Obrazowanie harmoniczne | TAK, podać |  |
|  | dla 2 aparatów | TAK, podać |  |
|  | ARCHIWIZACJA | TAK, podać |  |
|  | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D nie mniejsza niż 2200 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Pojemność pamięci CINE w trybie kolor Doppler nie mniejsza niż 2200 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Pojemność pamięci CINE w prezentacji dopplera spektralnego nie mniejsza niż 300s | TAK, podać |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 1TB | TAK, podać |  |
|  | Zainstalowany w ultrasonografie napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | TAK, podać |  |
|  | Zapis obrazów i pętli obrazowych na dysku DVD w formatach typu jpeg, avi lub mpeg, DICOM | TAK, podać |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | TAK, podać |  |
|  | Interfejs DICOM | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowe parametry techniczne | TAK, podać |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min 1TB | TAK, podać |  |
| B. | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta W przypadku odpowiedzi TAK: Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |
| 3 | Czy w oferowanym aparacie przetwarzane są dane osobowe (np. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, itd.) | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać jakie |  |
| 4 | Czy Wykonawca będzie wymagał zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pakiet 4 Echokardiograf z wyposażeniem-1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy / rok produkcji 2026

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Masa urządzenia ≤ 85 kg | TAK, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w cztery skrętne koła z blokadą | TAK, podać |  |
|  | Bateryjne podtrzymanie napięcia na czas transportu aparatu | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości położenia pulpitu operatora w zakresie min. 15 cm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu pulpitu operatora o min. ± 30° | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowy monitor LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu min. 21’’ i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania | TAK, podać |  |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi min. 12” | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy obejmujący przedział: 1,5 – 18,0 [MHz] | TAK, podać |  |
|  | Wymagany zakres regulacji głębokości obrazowania min 2 - 45 cm | TAK, podać |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd do głowic przełączanych elektronicznie min 4 | TAK, podać |  |
|  | Ilość portów USB nie mniej niż: 3 | TAK, podać |  |
|  | System cyfrowej archiwizacji zintegrowany z aparatem USG - baza danych pacjentów i obrazów - dysk HDD min. 1TB | TAK, podać |  |
|  | Możliwość eksportu archiwum na zewnętrzne pamięci USB | TAK, podać |  |
|  | Archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach USB, obsługa formatów: AVI, JPEG, DICOM | TAK, podać |  |
|  | Moduł EKG. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | TAK, podać |  |
|  | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler min. 15.000 obrazów | TAK, podać |  |
|  | OBRAZOWANIE | TAK, podać |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate" z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora min. 1000 obrazów/sek | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w technice II harmonicznej | TAK, podać |  |
|  | Redukcja szumów, plamek i obrazowanie w technice skrzyżowanych ultradźwięków | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie 3/4D | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie anatomiczny M-mode | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie kolor M-mode | TAK, podać |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta min. ± 0° –85° | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 8,5 m/s, | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział min. 1 – 15 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku. | TAK, podać |  |
|  | Tryb Dopplera ciągłego | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 12 m/s, | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku | TAK, podać |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci CINE i archiwum (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D) | TAK, podać |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) | TAK, podać |  |
|  | Spektralny i kolorowy doppler tkankowy | TAK, podać |  |
|  | Tryb jednoczesnego wyświetlania na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | TAK, podać |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO) | TAK, podać |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego zawierający wyniki pomiarów i obliczenia | TAK, podać |  |
|  | Możliwość stworzenia własnego raportu | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne pomiary w obrazowaniu 2D oraz w Dopplerze Spektralnym bazujące na AI | TAK, podać |  |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla lewej komory (LV). Oprogramowanie bazujące na technologii „spackle tracking” | TAK, podać |  |
|  | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE | TAK, podać |  |
|  | Głowica sektorowa o konstrukcji matrycowej do badań kardiologicznych | TAK, podać typ |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 200 | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 1,5 – 4,5MHz. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrazowania min 115° | TAK, podać |  |
|  | Głębokość obrazowania min.35 cm. | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych | TAK, podać typ |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 192 | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. | TAK, podać |  |
|  | Szerokość obrazowania 45mm+/-5% | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 3,0 – 10,0MHz. | TAK, podać |  |
|  | Głowica przezprzełykowa 4D | TAK, podać typ |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 2500 | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 3,0 – 7,0MHz. | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrazowania min 90° | TAK, podać |  |
|  | Głowica convex do badań brzusznych | TAK, podać typ |  |
|  | Ilość kryształów tworzących obraz min. 192 | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 2,0 – 5,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | kąt pola obrazowania min. 60 st. | TAK, podać |  |
|  | ARCHIWIZACJA | TAK, podać |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat | TAK, podać |  |
|  | Nagrywarka DVD | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formatach jpeg i avi na pamięciach typu USB Pendrive. Ilość gniazd USB ≥3 | TAK, podać |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, | TAK, podać |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | TAK, podać |  |
|  | Głowica sektorowa matrycowa 4D | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 2,0 – 4,5MHz. | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 5000 | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrazowania min 90° | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie dwu (biplane) i trójpłaszczyznowe (triplane) w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  |
| B. | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta W przypadku odpowiedzi TAK: Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |
| 3 | Czy w oferowanym aparacie przetwarzane są dane osobowe (np. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, itd.) | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać jakie |  |
| 4 | Czy Wykonawca będzie wymagał zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

UWAGA! Jeżeli poszczególne elementy posiadają różne stawki % VAT, należy wpisać wartości oddzielnie dla każdej stawki

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty